- AE/ZP-27-96/23		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry wideobronchoskopu 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne wideobronchoskopu |  |  |  |
|  | Wideobronchoskop dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | TAK |  |
|  | Szerokość końca dystalnego – max 6,1 mm | TAK |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 stopni z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL | TAK |  |
|  | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | TAK |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | System głębi ostrości min. 3-100mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 600mm | TAK |  |
|  | Zagięcia końcówki dystalnej min 180/130 stopni (góra/dół) | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | TAK |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
|  | Obrotowy konektor w zakresie min 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optycznej lub cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania w min 6 wąskich pasmach światła (podać ilość pasm) | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów minimum 5 (podać nazwy producentów) | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji plazmowej plazmą nadtlenku wodoru w temperaturze maksymalnie do 54oC | TAK |  |
|  | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | TAK |  |
|  | Jednorazowy odłączany zawór ssący | TAK |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody | TAK |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanym torem wizyjnym oraz posiadanym torem EPK-i5000 | TAK |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji EndoBox oraz myjnią EndoCleaner | TAK |  |
| Procesor obrazu z osprzętem do zastosowań EBUS i obsługi sond radialnych |  |  |  |
|  | Procesor obrazu dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm. Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych oraz struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów – wbudowany filtr optyczny na źródle światła oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanym oraz posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami typu EB-J10, EB-70K, EB-75K | TAK |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo HDTV | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł komunikacyjny z posiadanym systemem EndoBox | TAK |  |
|  | Menu funkcyjne w języku polskim i minimum 5 innych | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania w czasie rzeczywistym 2 obrazów na monitorze (jeden w świetle białym, drugi w świetle filtrowanym) | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania uwydatniająca gęstość czerwieni w naczyniach krwionośnych | TAK |  |
|  | Wbudowane źródło światła ksenon min 300W | TAK |  |
|  | Gniazdo umożliwiające jednym ruchem podłączenie oraz odłączenie endoskopów typu światłowodowego | TAK |  |
|  | Wyjścia typu: Minimum: - 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego lub archiwizacji HD) - 1x VGA 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) - 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD - 3 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min dwa umieszczone na panelu przednim) 2 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | TAK |  |
|  | Minimum jedno wyjście komunikacyjne RJ45 | TAK |  |
|  | Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim lub przycisku endoskopu do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (m.in. dla procedury PEG) | TAK |  |
|  | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na ekranie monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - nazwa użytkownika (lekarza) - nazwa placówki | TAK |  |
|  | Funkcja ZOOM minimum 2x | TAK |  |
|  | Pełne menu procesora w języku polskim (ustawienia oraz wpisywanie pacjenta) | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie minimum 2 obrazów na ekranie głównym (wideo + stopklatka) | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora z podglądem zapisanych zdjęć | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo | TAK |  |
|  | Wycięcie min. 6 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) | TAK |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na minimum 3 pola dotykowego panelu sterującego | TAK |  |
|  | Pompa insuflacyjna z minimum pięciostopniową regulacją pracy | TAK |  |
|  | Przepływ pompy insuflacyjnej regulowany w zakresie minimum 6,5 - 7,2 l/min | TAK |  |
|  | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min 200 ml. | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (minimum 3 stopnie) - zarysu tkanki (minimum 3 stopnie) - weryfikacji zmiany (minimum 3 stopnie) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 3 funkcji obrazowania na panelu przednim dla diagnostyki drzewa oskrzelowego | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu w min 3 stopniach | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min 1000 zabiegów w pamięci urządzenia | TAK |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK |  |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą maksymalnie jednego konektora | TAK |  |
|  | Obsługa endoskopów typu światłowodowego | TAK |  |
|  | Współpraca z różnymi typami endoskopów video w tym: bronchoskopy, bronchoskopy sztywne, laryngoskopy, głowice EUS/EBUS | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o współpracę z różnymi typami endoskopów optycznych w tym: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy, cystoskopy, laryngoskopy, optyki sztywne dowolnego producenta, optyczne aparaty bronchoskopowe, URS | TAK |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu USB | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia minimum 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterujący z regulacją jasności | TAK |  |
|  | Programowalność funkcji sterowania procesorem dostępna z dotykowego panelu | TAK |  |
|  | Dostęp z panelu dotykowego do funkcji: Minimum: - Zoom - Kontrast - Wyostrzenie obrazu - Wycięcie pasma światła - Regulacja pompy - Eksport zdjęcia do USB Marker kątnicy | TAK |  |
|  | Regulacja oświetlenia z panelu dotykowego ręczna lub automatyczna | TAK |  |
|  | Pompa wbudowana w urządzenie o regulowanym ciśnieniu | TAK |  |
|  | Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 9 stopniach | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 9 stopniach | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 9 stopniach | TAK |  |
|  | Automatyczny lub ręczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | TAK |  |
|  | Współpraca z echoendoskopami typu EUS liniowy/EUS radialny/EBUS/ | TAK |  |
| Monitor |  |  |  |
|  | Monitor dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Monitor medyczny HDTV– przekątna min 27 cali z matrycą LED lub LCD | TAK |  |
|  | Higieniczna konstrukcja umożliwiająca łatwe i bezpieczne czyszczenie środkami dezynfekującym | TAK |  |
|  | Powłoka antybakteryjna | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min 170 stopni | TAK |  |
|  | Zewnętrzny lub wewnętrzny transformator napięcia | TAK |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HDMI | TAK |  |
|  | Standard Vesa 100 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 | TAK |  |
|  | Min. 350 cd/m2 | TAK |  |
|  | Wejscie minimum 1xDVI | TAK |  |
| Wózek do zestawu endoskopowego |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | TAK |  |
|  | 4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | TAK |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z min 7 gniazdami | TAK |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora | TAK |  |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskopy | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 50 kg | TAK |  |
|  | Wieszak endoskop z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |
|  | Waga wózka do 70 kg | TAK |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty