Załącznik nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki Zakup dwóch zestawów laparoskopowych 4K z funkcją obrazowania z użyciem ICG z monitorami asystującymi i akcesoriami dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. IZP.2411.72.2024.AJ Wykonawca: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesięcy, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 3a | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 36 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 5a | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów. | Tak Podać ilość |  |
| 8 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 9 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 10 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 11 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2023/2024 | Tak |  |
| 16 | Zestaw 1 (Ginekologia) | Tak |  |
| 17 | Sterownik Kamery | Tak, podać model |  |
| 18 | Sterownik kamery z funkcją obrazowania IR | Tak |  |
| 19 | Sterownik kamery z możliwością rozbudowy o funkcję obrazowania w 3D za pomocą aktualizacji oprogramowania | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 20 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 21 | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 22 | Procesor wyposażony w system obrazowania wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI) | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 gniazda 12G-SDI (4K) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 24 | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda 3G-SDI (4K) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 25 | Sterownik kamery posiadający min. jedno gniazdo USB sterownika kamery do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | Tak, podać |  |
| 26 | Pamięć wewnętrzna urządzenia | Tak |  |
| 27 | Zapis zdjęć w formacie: TIFF lub JPEG | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery | Tak |  |
| 29 | Możliwość zaprogramowania dwóch przycisków głowicy kamery w celu nagrania zdjęć i sekwencji wideo na zewnętrznym systemie archiwizującym | Tak |  |
| 30 | Funkcja obrotu obrazu o 180° | Tak |  |
| 31 | 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR | Tak, podać |  |
| 32 | 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 33 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED - 1 szt. | Tak, podać model |  |
| 34 | Kompatybilne z procesorem 4K – (w zestawie przewód komunikacyjny) dające możliwość w pełni wykorzystania oferowanego procesora | Tak |  |
| 35 | MONITOR OPERACYJNY 4K 3D/2D - 1 szt. | Tak, podać model |  |
| 36 | Monitor 4K 3D/2D - 1 szt. | Tak |  |
| 37 | Przekątna ekranu min. 32" | Tak, podać |  |
| 38 | Stosunek boków obrazu 16:9 | Tak |  |
| 39 | GŁOWICA KAMERY 4K - 1 szt. - kompatybilna z oferowanym procesorem | Tak, podać model |  |
| 40 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K | Tak |  |
| 41 | Głowica kamery wyposażona min. w 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 42 | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | Tak |  |
| 43 | Głowica kamery całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 44 | OPTYKA LAPAROSKOPOWA | Tak |  |
| 45 | Optyka laparoskopowa IR kompatybilna z oferowaną głowicą kamery - 5 szt. Średnica 10mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza w zakresie 310-320 mm, przeznaczona do obrazowania w świetle białym oraz fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG) - 5 szt. | Tak, podać model |  |
| 46 | Kontener do sterylizacji maks. 2 oferowane optyki, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa - 5 szt. | Tak |  |
| 47 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm obsługujących zieleń inducyjaninową - 5 szt. | Tak, długość powyżej 290 cm – 1 pkt długość poniżej 290 cm – 0 pkt |  |
| 48 | WIDEOSKOP - 4 zestawy | Tak |  |
| 49 | Wideoskop 10-10,5 mm, kąt patrzenia 30°; autoklawowalny; światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym; długość robocza 320-330 mm - 4 szt. | Tak, podać model |  |
| 50 | Funkcja Focus Free – brak konieczności ręcznej regulacji ostrości | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 51 | Kosz do sterylizacji oferowanych wideolaparoskopów, z pokrywą - 4 szt. | Tak |  |
| 52 | WÓZEK APARATUROWY - 1 szt. | Tak |  |
| 53 | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | Tak, podać |  |
| 54 | Wyposażony w 3 półki, min. oraz gniazda do podłączenia oferowanych urządzeń oraz transformator 220-240 V | Tak |  |
| 55 | Ramę na oferowany monitor | Tak |  |
| 56 | Uchwyt na butlę CO2 | Tak |  |
| 57 | Uchwyt na głowicę kamery | Tak |  |
| 58 | Szuflada / półka do wózka | Tak |  |
| 59 | INSUFLATOR CO2 Z PODGRZEWANIEM I ODDYMIANIEM – 1 szt. | Tak, podać model |  |
| 60 | Urządzenie wykorzystujące technologię inteligentnego systemu insuflacji, w którym insuflator analizuje maksymalną objętość jamy ciała, płynnie dostosowując przepływ i ciśnienie gazu, gwarantując wysoki wskaźnik insuflacji, przy niskiej fluktuacji (wahaniach przypadkowych) oraz niskim poziomie hałasu. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 61 | Funkcja oddymiania pola operacyjnego | Tak |  |
| 62 | Maksymalny przepływ gazu min. 45 l/min | Tak |  |
| 63 | Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 30 mmHg | Tak |  |
| 64 | Dedykowany tryb bariatryczny do 30mmHg i neonatologiczny do 15mmHg. | Tak |  |
| 65 | Zintegrowany system podgrzewania gazu. | Tak |  |
| 66 | 2 tryby insuflacji np: niskiego i pełnego przepływu. | Tak |  |
| 67 | Możliwość podłączenia butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2. | Tak |  |
| 68 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli z CO2 | Tak |  |
| 69 | Dren do insuflacji z podgrzewaniem, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora - 2 szt. lub dren jednorazowy z podgrzewaniem w ilości 100 sztuk | Tak |  |
| 70 | Dren do insuflacji, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora - 1 szt. lub dren jednorazowy w ilości 100 sztuk | Tak |  |
| 71 | Zestaw drenów do oddymiania, jednorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora - min. 10 szt. | Tak |  |
| 72 | Filtr do insuflacji, kompatybilny do oferowanego insuflatora, sterylny - min. 10 szt. | Tak |  |
| 73 | Włącznik nożny kompatybilny z oferowanym insuflatorem, umożliwiający włączenie funkcji oddymiania na żądanie - 1 szt. | Tak |  |
| 74 | MONITORY ASYSTUJĄCE 4K Z SYSTEMEM BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI OBRAZU – 2 szt. | Tak |  |
| 75 | Monitor 4K 3D/2D - 2 szt. | Tak |  |
| 76 | Przekątna ekranu min. 55" | Tak, podać |  |
| 77 | Przewód 12G-SDI, długość 8,5 m | Tak |  |
| 78 | Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu - 1 szt. | Tak |  |
| 79 | SYSTEM NAGRYWANIA | Tak, podać model |  |
| 80 | Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości 1080p | Tak |  |
| 81 | Zapis sekwencji video oraz obrazów na dysku wewnętrznym, zewnętrznym nośniku USB lub ich przesyłanie do dedykowanego systemu zarządzania informacją medyczną. | Tak |  |
| 82 | Możliwość rejestracji sygnałów z min. 1 kanału jednocześnie | Tak, -więcej niż 1 kanał jednocześnie - 1 pkt -1 kanał jednocześnie - 0 pkt |  |
| 83 | Urządzenie obsługiwane poprzez monitor dotykowy będący elementem zestawu i zarządzane zdalnie z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej | Tak |  |
| 84 | Monitor dotykowy, rozdzielczość 1920x1080, uchwyt do mocowania na wózku endoskopowym | Tak |  |
| 85 | Wewnętrzny dysk twardy 1TB | Tak |  |
| 86 | Format zapisu obrazów: JPG lub BMP | Tak |  |
| 87 | Format zapisu video: MPEG-4 | Tak |  |
| 88 | Rejestrator wyposażony w 8 gniazd USB, w tym min. 1 gniazdo na panelu przednim urządzenia | Tak |  |
| 89 | Możliwość rozbudowy systemu nagrywania sieciowego o kolejne chirurgiczne zestawy endoskopowe | Tak |  |
| 90 | Możliwość wyświetlania archiwalnych nagrań z sieciowej biblioteki nagrań na monitorze zestawu endoskopowego | Tak |  |
| 91 | Centralny system archiwizacji dostępny z każdego komputera w szpitalu | Tak |  |
| 92 | System zarządzania treścią medyczną przeznaczony do bezpiecznej archiwizacji i udostępniania obrazów oraz nagrań wideo wraz z danymi pacjentów i procedur | Tak |  |
| 93 | Udostępnianie sekwencji wideo i obrazów uprawnionym użytkownikom | Tak |  |
| 94 | Wyszukiwanie procedur w bibliotece na podstawie daty wykonania, danych pacjenta, danych procedury lub słów kluczowych | Tak |  |
| 95 | Eksport wybranych procedur na nośnik USB typu pendrive ze wsparciem procesu ich anonimizacji | Tak |  |
| 96 | Transmisja audio-wideo: sali operacyjna – sala konferencyjna, gabinety lekarzy na terenie szpitala | Tak |  |
| 97 | System transmisji-audio-wideo umożliwiający zdalną konsultację na terenie szpitala. Transmisja przy wykorzystaniu lokalnej sieci komputerowej LAN do dowolnego komputera w sieci. System zapewnia dwukierunkową komunikację głosową pomiędzy salą zabiegową a użytkownikiem | Tak |  |
| 98 | GENERATOR BIPOLARNO-ULTRADŹWIĘKOWY – 1 szt. | Tak |  |
| 99 | Generator bipolarno ultradźwiękowy wyposażony w jedno gniazdo umożliwiające podłączenie dwóch rodzajów narzędzi: ultradźwiękowych lub hybrydowych (bipolarno- ultradźwiękowych) | Tak |  |
| 100 | Po podłączeniu narzędzia wyświetlanie na ekranie ustawień podłączonego narzędzia | Tak |  |
| 101 | Menu w języku polskim | Tak/Nie Podać |  |
| 102 | Częstotliwość wyjściowa ultradźwięków 47 kHz | Tak |  |
| 103 | Przetwornik hybrydowy, bipolarno-ultradźwiękowy - 1 szt. | Tak |  |
| 104 | NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE | Tak |  |
| 105 | Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość w zakresie 310-330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym - 5 szt. | Tak |  |
| 106 | Wkład kontenera do sterylizacji do narzędzi laparoskopowych o długości 330 mm, kontener o wymiarach umożliwiających sterylizacje oferowanych narzędzi np.: 480x47x224 mm - 4 szt. | Tak |  |
| 107 | Wkład do narzędzia laparoskopowego w zakresie 310-330 mm, szczypce chwytające, atraumatyczne, płaskie, długość bransz: 19mm - 4 szt. | Tak |  |
| 108 | Wkład do narzędzia laparoskopowego w zakresie 310-330 mm, szczypce chwytające, atraumatyczne, długość bransz: 16mm - 4 szt. | Tak |  |
| 109 | Wkład do narzędzia laparoskopowego w zakresie 310-330mm, nożyczki typu np.: „Metzenbaum”, długość bransz 19 mm - 4 szt. | Tak |  |
| 110 | Wkład do narzędzia laparoskopowego w zakresie 310-330mm, szczypce preparacyjne np.: „Maryland”, bransze z zębami poprzecznymi, długość bransz: 17mm - 4 szt. | Tak |  |
| 111 | Płaszcz do narzędzia laparoskopowego, średnica 5mm, długość w zakresie 310-330 mm, izolowany, z pokrętłem rotacji i przyciskiem do uwolnienia uchwytu narzędzia - 16 szt. | Tak |  |
| 112 | Uchwyt, do narzędzia laparoskopowego, z zamkiem - 8 szt. | Tak |  |
| 113 | Uchwyt, do narzędzia laparoskopowego, monopolarny, bez zapinki - 8 szt. | Tak |  |
| 114 | HISTEROSKOP - 1 szt. | Tak |  |
| 115 | Optyka histeroskopowa, średnica 3 mm, dł. rob. W zakresie 280- 285 mm, kąt patrzenia 30°, szerokokątna, autoklawowalna; w zestawie: kontener do sterylizacji i tuba ochronna - 1 szt. | Tak |  |
| 116 | Płaszcz, rozmiar 5,25 mm, kanał roboczy 5 Fr., z ciągłym przepływem; kraniki bezobsługowe, nierozbieralne; łączenie z optyką poprzez zatrzask "kliknięcie" - 1 szt. | Tak |  |
| 118 | Nożyczki, rozm. 5 Fr., półgiętkie; jedna bransza ruchoma, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłącze typu Luer do mycia instrumentu - 1 szt. | Tak |  |
| 119 | Kleszczyki chwytające, rozm. 5 Fr., półgiętkie; bransze miseczkowe, obie ruchome, typu np. "zęby rekina"; bransze z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłącze typu Luer do mycia instrumentu - 1 szt. | Tak |  |
| 120 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m - 1 szt. | Tak |  |
| 121 | Wkład do kontenera, pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera - 1 szt. | Tak |  |
| 122 | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera - 1 szt. | Tak |  |
| 123 | Uszczelka, usztywniająca, otwór 0,4 mm (1,2 Fr), czarna - 6 szt. | Tak |  |
| 124 | Zestaw 2 (Urologia) | Tak |  |
| 125 | Sterownik Kamery | Tak, podać model |  |
| 126 | Sterownik kamery z funkcją obrazowania IR | Tak |  |
| 127 | Sterownik kamery z możliwością rozbudowy o funkcję obrazowania w 3D za pomocą aktualizacji oprogramowania | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 128 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 129 | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 130 | Procesor wyposażony w system obrazowania wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI) | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 131 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 gniazda 12G-SDI (4K) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 132 | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda 3G-SDI (4K) | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 133 | Sterownik kamery posiadający min. jedno gniazdo USB sterownika kamery do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | Tak, podać |  |
| 134 | Pamięć wewnętrzna urządzenia | Tak |  |
| 135 | Zapis zdjęć w formacie: TIFF lub JPEG | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 136 | Funkcja programowania przycisków głowicy kamery | Tak |  |
| 137 | Możliwość zaprogramowania dwóch przycisków głowicy kamery w celu nagrania zdjęć i sekwencji wideo na zewnętrznym systemie archiwizującym | Tak |  |
| 138 | Funkcja obrotu obrazu o 180° | Tak |  |
| 139 | 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR | Tak, podać |  |
| 140 | 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 141 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED - 1 szt. | Tak, podać model |  |
| 142 | Kompatybilne z procesorem 4K – (w zestawie przewód komunikacyjny) dające możliwość w pełni wykorzystania oferowanego procesora | Tak |  |
| 143 | MONITOR OPERACYJNY 4K 3D/2D - 1 szt. | Tak, podać model |  |
| 144 | Monitor 4K 3D/2D - 1 szt | Tak |  |
| 145 | Przekątna ekranu min. 32" | Tak, podać |  |
| 146 | Stosunek boków obrazu 16:9 | Tak |  |
| 147 | GŁOWICA KAMERY 4K - 1 szt. - kompatybilna z oferowanym procesorem | Tak, podać model |  |
| 148 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości 4K | Tak |  |
| 149 | Głowica kamery wyposażona min. w 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 150 | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | Tak |  |
| 151 | Głowica kamery całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 152 | OPTYKA LAPAROSKOPOWA | Tak |  |
| 153 | Optyka laparoskopowa IR kompatybilna z oferowaną głowicą kamery - 6 szt. Średnica 10mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza w zakresie 310-320 mm, przeznaczona do obrazowania w świetle białym oraz fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG) - 6 szt. | Tak, podać model |  |
| 154 | Kontener do sterylizacji maks. 2 oferowane optyki, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa - 6 szt. | Tak |  |
| 155 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm obsługujących zieleń inducyjaninową - 5 szt. | Tak, długość powyżej 290 cm – 1 pkt długość poniżej 290 cm – 0 pkt |  |
| 156 | WIDEOSKOP - 2 zestawy | Tak |  |
| 157 | Wideoskop 10-10,5 mm, kąt patrzenia 30°; autoklawowalny; światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym; długość robocza 320-330 mm - 2 szt. | Tak, podać model |  |
| 158 | Funkcja Focus Free – brak konieczności ręcznej regulacji ostrości | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 159 | Kosz do sterylizacji oferowanych wideolaparoskopów, z pokrywą - 2 szt. | Tak |  |
| 160 | WÓZEK APARATUROWY - 1 szt. | Tak |  |
| 161 | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach | Tak, podać |  |
| 162 | Wyposażony w 3 półki, min. oraz gniazda do podłączenia oferowanych urządzeń oraz transformator 220-240 V | Tak |  |
| 163 | Ramę na oferowany monitor | Tak |  |
| 164 | Uchwyt na butlę CO2 | Tak |  |
| 165 | Uchwyt na głowicę kamery | Tak |  |
| 166 | Szuflada / półka do wózka | Tak |  |
| 167 | INSUFLATOR CO2 Z PODGRZEWANIEM I ODDYMIANIEM - 1 szt. | Tak, podać model |  |
| 168 | Urządzenie wykorzystujące technologię inteligentnego systemu insuflacji, w którym insuflator analizuje maksymalną objętość jamy ciała, płynnie dostosowując przepływ i ciśnienie gazu, gwarantując wysoki wskaźnik insuflacji, przy niskiej fluktuacji (wahaniach przypadkowych) oraz niskim poziomie hałasu. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 169 | Funkcja oddymiania pola operacyjnego | Tak |  |
| 170 | Maksymalny przepływ gazu min. 45 l/min | Tak |  |
| 171 | Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 30 mmHg | Tak |  |
| 172 | Dedykowany tryb bariatryczny do 30mmHg i neonatologiczny do 15mmHg. | Tak |  |
| 173 | Zintegrowany system podgrzewania gazu. | Tak |  |
| 174 | 2 tryby insuflacji np.: niskiego i pełnego przepływu. | Tak |  |
| 175 | Możliwość podłączenia butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2. | Tak |  |
| 176 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli z CO2 | Tak |  |
| 177 | Dren do insuflacji z podgrzewaniem, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora - 2 szt. lub dren jednorazowy z podgrzewaniem w ilości 100 sztuk | Tak |  |
| 178 | Dren do insuflacji, wielorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora - 1 szt. lub dren jednorazowy w ilości 100 sztuk | Tak |  |
| 179 | Zestaw drenów do oddymiania, jednorazowy, kompatybilny do oferowanego insuflatora - min. 10 szt. | Tak |  |
| 180 | Filtr do insuflacji, kompatybilny do oferowanego insuflatora, sterylny - min. 10 szt. | Tak |  |
| 181 | Włącznik nożny kompatybilny z oferowanym insuflatorem, umożliwiający włączenie funkcji oddymiania na żądanie - 1 szt. | Tak |  |
| 182 | MONITOR ASYSTUJĄCY 4K Z SYSTEMEM BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI OBRAZU – 1 szt. | Tak |  |
| 183 | Monitor 4K 3D/2D - 1 szt. | Tak |  |
| 184 | Przekątna ekranu min. 32" | Tak, podać |  |
| 185 | Przewód 12G-SDI, długość 8,5 m | Tak |  |
| 186 | Wózek asystujący do monitora | Tak |  |
| 187 | Zestaw do bezprzewodowej transmisji obrazu - 1 szt. | Tak |  |
| 188 | SYSTEM NAGRYWANIA | Tak, podać model |  |
| 189 | Urządzenie umożliwiające rejestrację cyfrowych sygnałów video wysokiej rozdzielczości 1080p | Tak |  |
| 190 | Możliwość jednoczesnego nagrywania na wewnętrzny dysk twardy i zewnętrzną pamięć USB. | Tak |  |
| 191 | Wewnętrzny dysk twardy 2TB | Tak |  |
| 192 | Sterowanie interfejsem użytkownika za pomocą wyświetlacza i przycisków z przodu urządzenia lub zewnętrznego monitora z ekranem dotykowym lub myszą i klawiaturą | Tak |  |
| 193 | Format zapisu video: MP4 | Tak |  |
| 194 | Rejestrator wyposażony w min. 4 gniazd USB, w tym min. 1 gniazdo na panelu przednim urządzenia, oraz min. 2 gniazda SDI | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.