Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Gamma kamera 2 głowicowa z osprzętem | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Gamma kamera dwugłowicowa ze stołem pacjenta, rotacyjna pozwalająca na wykonywanie niezależnych badań diagnostycznych Scyntygraficznych: - planarnych (statycznych, dynamicznych i bramkowanych), - SPECT, bramkowane SPECT, - całego ciała, |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2021 |  |
|  | Pełna funkcjonalność zgodna z DICOM 3.0 w zakresie: Send, Store, Query/Retrieve, DICOM Modality Worklist, archiwizacja wybranych badań na nośniku CD lub DVD wraz z DICOMDIR i przeglądarką badań modalności obsługiwanych przez urządzenie |  |
|  | Komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzenia jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |
|  | Dedykowane zasilacze UPS pozwalające w razie braku zewnętrznego zasilania na bezproblemowe zakończenie i zapisanie aktualnie wykonywanego badania diagnostycznego oraz bezpieczne wyłączenie systemu |  |
|  | Komplet podpór i unieruchomień pacjenta (minimum): podpórka pod głowę, uchwyt lub podpórka dla rąk uniesionych za głowę, podpórki pod ramiona, pod kolana, pod głowę, taśmy, akcesoria unieruchamiające |  |
|  | System SPECT |  |
|  | System SPECT do badań całego ciała |  |
|  | Dwa detektory systemu SPECT wykonane z kryształów NaI o grubości minimum 9.5 mm (3/8 cala) |  |
|  | Pełne użyteczne pole widzenia detektora prostokątne, bez obciętych naroży (załączyć zdjęcie pola widzenia) |  |
|  | Wymiary pola widzenia detektora (UFOV) [cm x cm] - minimum 53 x 39cm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – minimum 180 kg Parametr Oceniany |  |
|  | Pochłanianie promieniowania gamma przez paletę stołu dla Tc-99m [%] - maksymalnie 10% Parametr Oceniany |  |
|  | Zakres wzdłużny planarnego skanu całego ciała [cm] - minimum 190 cm Parametr Oceniany |  |
|  | Średnica apertury gantry minimum 70 cm |  |
|  | Gantry aparatu wyposażone w panele sterujące badaniami oraz monitor podglądu prezentujący położenie detektorów, stołu pacjenta oraz obraz z detektorów |  |
|  | Geometria ustawiania detektorów (kąty pomiędzy detektorami): 900 (detektory pod kątem prostym) 1800 (detektory leżące naprzeciwlegle) |  |
|  | Detektory SPECT wyposażone w czujniki zbliżeniowe zapobiegające zbliżeniu się do ciała pacjenta w trakcie badania |  |
|  | Monitor sygnałów EKG |  |
|  | DETEKTORY GAMMA KAMERY |  |
|  | Detektory wyposażone w min. 59 fotopowielaczy każdy z automatyczną stabilizacją wzmocnienia, energii i liniowości Parametr Oceniany |  |
|  | Zakres energetyczny detektora [keV] – minimum 50-511 keV Parametr Oceniany |  |
|  | Wewnętrzna zdolność rozdzielcza energii, FWHM 140keV [%] – maksimum 10% |  |
|  | Wewnętrzna jednorodność pola: różniczkowa, UFOV [%] - maksimum 3% całkowa, UFOV [%] - maksimum 4% |  |
|  | Systemowa rozdzielczość przestrzenna z kolimatorem niskoenergetycznym wysokiej rozdzielczości, FWHM 10cm, bez rozproszenia (wg. standardu NEMA) [mm] - maksimum 10 mm Parametr Oceniany |  |
|  | Wewnętrzna liniowość detektora: różniczkowa, UFOV [mm] - maksimum 0,3 mm bezwzględna, UFOV [mm] - maksimum 1,0 mm Parametr Oceniany |  |
|  | Kolimatory: niskoenergetyczne wysokiej rozdzielczości określonej jako - pełna szerokość w połowie maksimum (FWHM) profilu funkcji odpowiedzi detektora na źródło liniowe, wykreślonego prostopadle do osi długiej tego źródła; i wysokiej czułości określonej jako -frakcja fotonów wyemitowanych przez radionuklid o znanej aktywności, w postaci płaskiego źródła o określonych rozmiarach umieszczonego centralnie w osi kolimatora, w płaszczyźnie poziomej do kolimatora, zarejestrowana przez detektor gamma kamery z założonym kolimatorem, wyznaczana dla każdego kolimatora, wyrażona w jednostkach: ilości zliczeń/s/MBq; para) wraz z wózkami do ich przechowywania i montażu |  |
|  | Stacja Akwizycyjna |  |
|  | Stacja akwizycyjna złożona z komputera typu Workstation oraz min. 1 monitora |  |
|  | Możliwość wykonywania badań bramkowanych sygnałem EKG metodą medycyny nuklearnej. Urządzenie powinno posiadać odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu oraz licencje |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych protokołów akwizycyjnych |  |
|  | Możliwość wykonania badania statycznego i dynamicznego |  |
|  | Możliwość wykonania wtórnych rekonstrukcji z zebranych danych obrazowych (z tzw. danych surowych RAW data) |  |
|  | Realizacja rekonstrukcji typu: iteracyjnego, OSEM itp. |  |
|  | Narzędzia graficzne do tworzenia regionów zainteresowań i konturów, narzędzia algebraiczne do analizy informacji ilościowych, narzędzia do przetwarzania obrazów (powiększanie, przesuwanie, obracanie, korekcja ruchu, filtrowanie, wygładzanie itp.) |  |
|  | Stacja Opisowa |  |
|  | Podłączenie systemu do istniejących stacji opisowych użytkownika i aktualizacja istniejącego systemu klinicznego do opracowywania badań podłączenie i aktualizacja istniejącego systemu zamawiającego powinna objąć zintegrowanie możliwości opisu z wszystkich posiadanych przez zamawiającego Gammakamer |  |
|  | Dedykowany pakiet kardiologiczny typu Emory – na jednej stacji do opracowywania badań. Aplikacja ma służyć do przeglądu kwantyfikacyjnego danych perfuzji i czynności mięśnia sercowego (generowanie obrazów 2D, 3D i map polarnych; obliczanie objętości lewej komory, pogrubienia miokardium, frakcji wyrzutowej dla bramkowanych badań SPECT; wykorzystanie danych bramkowanej puli krwi do obliczenia frakcji wyrzutowej lewej komory serca; perfuzja, funkcja lewej komory, pula krwi wraz z normatywnymi bazami danych dla algorytmu FBP oraz oferowanego algorytmu iteracyjnego OSEM 3D w badaniu wysiłkowym i spoczynkowym SPECT). |  |
| Wymagania Dodatkowe |
|  | Dostosowanie systemu PACS, RIS do obsługi nowego urządzenia DICOM. Wszelkie wymagane prace rekonfiguracyjne oraz niezbędny sprzęt po stronie dostawcy tj. zachowanie konfiguracji węzła dicomowego (IP, port aet) z urządzenia podlegającego wymianie. |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |
|  | Adaptacja pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego do zainstalowania aparatu. |  |
|  | Wykonawca wykona projekt, prace przystosowawcze i uzyska wszystkie wymagane pozwolenia i certyfikaty. |  |
|  | Prace przystosowawcze muszą obejmować: dostosowanie instalacji wodnej i elektrycznej w obrębie pomieszczenia, wentylacji (zgodnie z przepisami w tym zakresie), instalacji klimatyzacji, do warunków pracy oferowanego urządzenia oraz do obecnie istniejących wymogów prawa o ile producent oferowanego urządzenia tego wymaga oraz ewentualne wzmocnienie stropu wraz z wymianą wykładziny podłogowej |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia i pracy zainstalowanego urządzenia. |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia (o ile będą wymagane). |  |
|  | Wykonanie nieodpłatne obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu oraz przepisami prawa, ale nie rzadziej niż raz do roku, w cenie oferty |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |
|  | Czas naprawy zdalnej do 48 godzin w dni robocze od momentu pisemnego zgłoszenia awarii |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 14 dni roboczych |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |
|  | określenie zasad dezynfekcji urządzenia z podaniem rodzajów środków dezynfekcyjnych w zależności od rodzaju sprzętu; |  |
|  | Wykaz adresów serwisu sprzętu do realizacji obsługi pogwarancyjnej |  |
| Parametry Oceniane |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – minimum 180 kg - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |
|  | Pochłanianie promieniowania gamma przez paletę stołu dla Tc-99m [%] - maksymalnie 10% - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |
|  | Zakres wzdłużny planarnego skanu całego ciała [cm] - minimum 190 cm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |
|  | Detektory wyposażone w min. 59 fotopowielaczy każdy z automatyczną stabilizacją wzmocnienia, energii i liniowości - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |
|  | Zakres energetyczny detektora [keV] – minimum 50-511 keV - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |
|  | Systemowa rozdzielczość przestrzenna z kolimatorem niskoenergetycznym wysokiej rozdzielczości, FWHM 10cm, bez rozproszenia (wg. standardu NEMA) [mm] - maksimum 10 mm - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |
|  | Wewnętrzna liniowość detektora: różniczkowa, UFOV [mm] - maksimum 0,3 mm bezwzględna, UFOV [mm] - maksimum 1,0 mm - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”