## PAKIETY-1-5
PAKIET, NA KTÓRY WYKONAWCA NIE SKŁADA OFERTY, NALEŻY USUNĄĆ Z ARKUSZA
Pakiet 1- Igły biopsyjne i osprzęt do systemów EnCore, Elevation i Magnum
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Maksymalna ilość szt. uwzględniająca prawo opcji | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Igły do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG oraz pod kontrolą mammografu. -Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący minimum15 wycinków. -Funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści. -Możliwosć podania środka anestetycznego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. -Możliwosć podania znacznika tkankowego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. -Posiadająca kalibrację igły biopsyjnej przy instalacji igły kompatybilnej z rękojeścią. Rozmiary: 12G 10G 7G Igły muszą być kompatybilne ze sprzętem EnCore Enspire | szt. | 150 | 270 |  | 0 | 8% | 0
2. | Zestaw ssąco - płuczący, umożliwiający płukanie pobranego materiału tkankowego Kompatybilne ze sprzetem EnCore Enspire | szt. | 50 | 90 |  | 0 | 8% | 0
3. | Pojemnik próżniowy 1400 ml Kompatybilne ze srzpętem EnCore Enspire | szt. | 50 | 90 |  | 0 | 8% | 0
4. | Znacznik tkanki gruczołu sutkowego składa się z aplikatora jednorazowego użytku, zawierający 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), które ulegają wchlonięciu w ciągu 12 tygodni. Środkowy krążek zawiera drut wykonany z tytanu, BioDur 108 z wplecionym polialkoholem winylowym (PVA) zapewniającym stale wzmocnienie przy USG. Polimer nie ulega wchłonięciu. Marker z 1 polietylenoglikolową PEG peletką. Rozmiary: 7G 10G 12G Sprzęt kompatybilny do pracy z igłami biopsyjnymi dedykowanymi do systemu EnCore Enspire | szt. | 50 | 90 |  | 0 | 8% | 0
5. | Igły biopsyjne komplatybilne z systemem Elevation - sondy jednorazowego użytku z igłą o długości użytkowej 10 cm. Przestrzeń martwa: 0,7 cm Rozmiary: 10 G 12 G 14 G | szt. | 60 | 108 |  | 0 | 8% | 0
6. | Igły biopsyjne kompatybilne z pistoletem biopsyjnym Magnum MG1522 w rozmiarach: - 14Gx10 cm - 14Gx13 cm - 14Gx16 cm - 14Gx20 cm - 16Gx10 cm - 16Gx13 cm - 16Gx16 cm - 16Gx20 cm - 18Gx10 cm - 18Gx13 cm - 18Gx16 cm - 18Gx20 cm - 20Gx10 cm - 20Gx13 cm - 20Gx16 cm - 20Gx20 cm | szt. | 300 | 540 |  | 0 | 8% | 0
7. | Znacznik tkankowy do biopsji składający się z aplikatora igły do jednorazowego użytku o ściętej końcówce zawierającego splot w kształcie pierścienia z drutu nitinolowego widoczny w USG, obrazie rentgenowskim i MRI. Splot przeznaczony do długotrwałego oznaczania tkanek na potrzeby badań radiologicznych. Aplikator wyposażony w igłę o ściętej końcówce w rozmiarze 17 G × 10 cm, z naniesionym oznaczeniami głębokości w odstępach co 1 cm oraz blokowany tłok. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika. Pierścień umieszczany w tkance przez ściętą końcówkę igły. Znacznik biopsyjny przeznaczony do wszczepiania do tkanki miękkiej w polu operacyjnym podczas otwartej biopsji chirurgicznej gruczołu sutkowego lub podczas przezskórnej biopsji gruczołu sutkowego, aby oznaczyć radiograficzne miejsce przeprowadzenia zabiegu biopsji. | szt. | 50 | 90 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamówienia będą dokonywane w zależności od potrzeb, grubości i długości igieł.
► | Zaoferowany towar wszystkich pozycji musi pochodzić od jednego producenta, aby sprzęt był kompatybilny i nie utracił gwarancji.
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f, g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 2- Podpory nóg -dla Bloku Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b |  | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Podpory nóg z zapięciami na rzepy Ergonomicznie zaprojektowany buty uchwytów, zapewniające redukcję napięcia i wsparcie dla szerokiego zakresu rozmiarów nóg i łydek. Konstrukcja z mozliwością sprawnego demontażu . Powinna posiadać przeznaczone do wielokrotnego użytku wkładki do butów z pianką z pamięcią kształtu. Wymagane zakrzywione wsporniki pomocnicze eliminujące ryzyko przyszczypnięcia tkanek. Wymagany zakres ruchu litotomii od -55 stopni do +85 stopni - zakres litotomii 140 stopni Maksymalna waga pacjenta: 227 kg |  | kpl. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2. | Zacisk mocujący podpory nóg kompatybilny z poz 1. Wymagana mozliwość szybkiego montowania w dowolnym miejscu na listwie bocznej stołu operacyjnego posiadanego przez Zamawiającego firmy Famed Żywiec SU- 04 - zacisk do szyny bocznej, w ramach montażu na przycisk- bez pokreteł i śrub mocujących do listwy bocznej stołu operacyjnego. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
► | PARAMETRY:
Lp. | Parametry wymagane: |  | c: Parametr wymagany; d: Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Nazwa Urządzenia |  | c: Tak
2 | Typ Urządzenia |  | c: Tak
3 | Producent |  | c: Tak
4 | Kraj pochodzenia |  | c: Tak
5 | Rok produkcji min. 2023, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |  | c: Tak
6 | Podpory nóg z zaciskami kompatybilnymi ze stołem operacyjnym posiadanym przez Zamawiającego (firmy Famed Żywiec SU- 04) |  | c: Tak
► | GWARANCJE I SERWIS:
Lp. | Parametry wymagane: |  | c: Parametr wymagany; d: Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) |  | c: Tak
2 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. |  | c: Tak
3 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. |  | c: Tak
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 tygodni od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: |  |  | j: tygodnie
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: |  |  | j: dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: |  |  | j: dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 3 - Narzędzia chirurgiczne wielorazowe dla Bloku Ortopedycznego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Maksymalna ilość szt. uwzględniająca prawo opcji | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | IGŁA REDONA CH.10 LEKKO ZAKRZ.OSTRZE NOŻ | szt. | 5 | 9 |  | 0 | 8% | 0
2. | IGŁA REDONA CH.16 LEKKO ZAKRZ.OSTRZE NOŻ | szt. | 5 | 9 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | PARAMETRY:
Lp. | Parametry wymagane: |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Rok produkcji narzędzi – min. 2024. Oferowane narzędzia maja być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się oferowania narzędzi np. po regeneracji. |  | Tak
2 | Oferowane narzędzia maja być wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1: 2007 (ISO 7153-1). Informacje dotyczące stali użytej do produkcji narzędzi muszą być potwierdzone certyfikatem wytwórcy narzędzi, w którym powinien być wyszczególniony w % skład surowca użytego do produkcji narzędzi. Wymagane są następujące rodzaje i twardości stali dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych zgodnie z DIN 58298 |  | Tak
3 | Zaoferowane wyroby mają być trwale oznakowane nazwa wytwórcy. |  | Tak
4 | Narzędzia mają być zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją wykonana przez wytwórcę. |  | Tak
5 | Opakowania oferowanych wyrobów maja zawierać informacje: nr katalogowy wyrobu, nazwę wyrobu, nazwę wytwórcy. |  | Tak
6 | Wobec zaoferowanych wyrobów mogą być stosowane: a) mycie automatyczne w myjniach – dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90ºC, czas 5 min; b) dekontaminacja zgodnie z normą EN ISO 17664:2004 (wymagana możliwość sterylizacji parowej w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią w programach o parametrach: 134ºC; 5,5 minuty. |  | Tak
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 3 tygodni od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [9 empty] | tygodnie
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f, g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny f) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 4- Sprzęt na blok operacyjny ortopedii- NARZĘDZIE DO MOCOWANIA KOŃCZYNY
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b |  | c | d | f | g | h | i | j | k
1. | Pozycjoner chirurgiczny z uniwersalnym mocowaniem do stołu operacyjnego. Element główny, hydrauliczny połączony na stałe z włącznikiem nożnym za pomocą elastycznego przewodu hydraulicznego. Lekka konstrukcja z włókna węglowego, składająca się z segmentu stałego oraz elementu teleskopowego połączonych przegubem kulowym. Umożliwiający pozycjonowanie zarówno kończyny górnej jak i dolnej za pomocą sterylizowalnych końcówek mocujących. Nie wymagający dodatkowego zasilania oraz smarowania. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2. | Uniwersalna przejściówka mocująca elementy peryferyjne przystosowana do sterylizacji parowej |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
3. | Końcówka mocująca do kończyny górnej, umożliwiająca mocowanie kończyny w pozycji tzw. „Beach chair”, przystosowana do sterylizacji parowej |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4. | Końcówka mocująca do kończyny dolnej, przystosowana do sterylizacji parowej |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  | f: RAZEM:; g: 0; i: 0
► | PARAMETRY:
Lp. | Parametry wymagane: |  | c: Parametr wymagany; d: Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Nazwa Urządzenia |  | c: Tak
2 | Typ Urządzenia |  | c: Tak
3 | Producent |  | c: Tak
4 | Kraj pochodzenia |  | c: Tak
5 | Rok produkcji min.2023, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |  | c: Tak
► | GWARANCJE I SERWIS:
Lp. | Parametry wymagane: |  | c: Parametr wymagany; d: Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) |  | c: Tak
2 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. |  | c: Tak
3 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. |  | c: Tak
4 | Serwis na terenie Polski |  | c: Tak
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 tygodnie od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: |  |  | k: tygodnie
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: |  |  | k: dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: |  |  | k: dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f, g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 5- Narzędzia artroskopowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce | Maksymalna ilość szt. uwzględniająca prawo opcji | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
1. | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne obcinak do szwów #2 i #5 zamknięty, średnica trzonka 4,2 mm. Obcinak szwów z zamkniętą końcówką uniemożliwia obcięcie węzła dzięki pozostawieniu końcówki szwu o długości 3 mm. Narzędzie wyposażone jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. | szt. | 3 | 5 |  | 0 | 8% | 0
2. | Metalowy popychacz do węzłów z zamkniętym oczkiem prowadzącym nić. | szt. | 3 | 5 |  | 0 | 8% | 0
3. | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu obcinak do nici o grubości #2, z gładką górną branszą tnącą. Średnica trzonka 4,2 mm, prosta szczęka, trzonek prosty. Narzędzie wyposażone jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. | szt. | 3 | 5 |  | 0 | 8% | 0
4. | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu chwytak do tkanki. Średnica trzonka 4,2 mm. Narzędzie wyposażone jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. | szt. | 2 | 3 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | PARAMETRY:
Lp. | Parametry wymagane: |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Nazwa Urządzenia |  | Tak
2 | Typ Urządzenia |  | Tak
3 | Producent |  | Tak
4 | Kraj pochodzenia |  | Tak
5 | Rok produkcji min.2023, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |  | Tak
► | GWARANCJE I SERWIS:
Lp. | Parametry wymagane: |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) |  | Tak
2 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. |  | Tak
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 tygodni od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [9 empty] | tygodnie
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach f, g), i) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy