SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

zaprasza

do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp o wartości

nieprzekraczającej 215 000 EURO

pod nazwą:

Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Znak postępowania: DZP/85/2023

Ogłoszenie o ww. zamówieniu zostało zgodnie z art. 267 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 oraz 276 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023.1605) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu e-zamówienia w dniu 03.10.2023r., pod nr 2023/BZP 00423865/01 oraz na podstawie art. 270 ust. 1 ww. ustawy na stronie internetowej Zamawiającego dla niniejszego postępowania pod adresem: www.szpital.wloclawek.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

mgr inż. Karolina Welka

(oryginalny podpis w dokumentacji postępowania)

…………………………………..

(Kierownik Zamawiającego)

Włocławek, dnia 03.10.2023r.

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

zwana dalej jako „SWZ”

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pod nazwą:

Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Znak postępowania: DZP/85/2023

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023.1605) oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany na podstawie art. 277 ust. 1 oraz art. 280 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023.1605).

W dalszej części:

1. SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia;

2. uPzp- oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023.1605).

  - Nazwa oraz adres i inne dane Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, 
ul. Wieniecka nr 49, 87 – 800 Włocławek

Adres do korespondencji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ul. Wieniecka nr 49, 87-800 Włocławek

REGON: 341411727

NIP: 888  31  17  873

Tel.: 54 412 94 32

Fax. 54 412 94 32

Adres e-mail: dorota.nowacka@szpital.wloclawek.pl

Strona internetowa: www.szpital.wloclawek.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie o wartości poniżej 215 000  euro prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp.

2. Zamawiający udziela niniejszego zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa – zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, w skład sprzętu wchodzi:

a/ Część nr 1 – łóżko wielopozycyjne – 3 zestawy – jednorazowa dostawa sprzętu – maksymalnie 35 dni kalendarzowych;

b/ Część nr 2 – podgrzewacz do płynów infuzyjnych na 24 butelki – 2 szt. – jednorazowa dostawa sprzętu – maksymalnie 35 dni kalendarzowych;

c/ Część nr 3 –  podgrzewacz do płynów na 40 butelek – 1 szt. – jednorazowa dostawa sprzętu – maksymalnie 35 dni kalendarzowych;

d/ Część nr 4 – analizator parametrów krytycznych Epoc wraz z akcesoriami – 1 zestaw – jednorazowa dostawa sprzętu – maksymalnie 35 dni kalendarzowych.

e/ Część nr 5 – materac unieruchamiający próżniowy – 2 zestawy – jednorazowa dostawa sprzętu – maksymalnie 35 dni kalendarzowych.

f/ Część nr 6 – system do kompresji klatki piersiowej – 1 zestaw – jednorazowa dostawa sprzętu – maksymalnie 35 dni kalendarzowych.

g/ Część nr 7 – videolaryngoskop – 1 zestaw – jednorazowa dostawa sprzętu – maksymalnie 35 dni kalendarzowych.

h/ Część nr 8 – urządzenie do hipotermii – 1 zestaw – jednorazowa dostawa sprzętu – maksymalnie 35 dni kalendarzowych.

- wszystkie ww. części jednorazowa dostawa licząc od dnia zawarcia umowy.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

1.1.  załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy do swz dla danej części zamówienia:

1.2. załącznik nr 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. – Formularz parametrów techniczno-użytkowych do swz dla danej części zamówienia.

Uwaga! Formularz parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 7.1. do swz dla części nr 1, załącznik nr 7.2. do swz dla części nr 2, załącznik nr 7.3. do swz dla części nr 3, załącznik nr 7.4. do swz dla części nr 4, załącznik nr 7.5. do swz dla części nr 5,  załącznik nr 7.6. do swz dla części nr 6,  załącznik nr 7.7. do swz dla części nr 7,  załącznik nr 7.8. do swz dla części nr 8,  - stanowi doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, a także dookreślenie zobowiązań Wykonawcy, w związku z czym traktowany będzie jako treść oferty w rozumieniu przepisów uPzp.

2.   Kod CPV:

33100000 - 1 - Urządzenia medyczne

- Informacja o częściach zamówienia: Przedmiot zamówienia jest podzielony na osiem części.

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJE PODSTAWOWE I DODATKOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE:

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert). Tym samym termin związania ofertą upływa w dniu 09.11.2023r.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w części zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 266 w zw. z art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.

- Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.””.

- Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ.

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w rozdziale XIII SWZ.

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  (art. 310 ustawy Pzp).

INFORMACJE DODATKOWE:

- Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

2. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ tylko w kolumnach nr od 5 do 12, natomiast treść kolumny nr od 1 do 4 nie może być w żaden sposób zmieniana.

ROZDZIAŁ V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia: jednorazowa dostawa maksymalnie w ciągu 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ VI

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

2)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4) wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

6) wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.  Ponadto zgodnie z art. 109 ust. 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 uPzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy,

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału, Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt. 1, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

-  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6.  Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

7. Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) (dalej jako: ,,u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.”) wyklucza się z niniejszego postępowania:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 764/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

8. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 7 następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 7 lit. a) – c).

9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 7, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

- Weryfikacja braku zaistnienia podstawy wykluczenia wskazanej w ust. 7 w stosunku do konkretnego wykonawcy nastąpi na podstawie oświadczenia własnego wykonawcy. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji braku zaistnienia wspominanych przesłanek wykluczenia za pomocą wszelkich dostępnych środków (np. w oparciu o informacje wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych).

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

d)  zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

ROZDZIAŁ VIII

POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w postaci sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.   Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

ROZDZIAŁ IX

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

ETAP SKŁADANIA OFERTY

  - Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący treść oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Formularz parametrów techniczno-użytkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. do SWZ, stanowiący treść oferty, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (zwany w niniejszym dokumencie jako: ,,podmiot udostępniający”) na zasadach określonych w art. 266 w zw. z art. 118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:

- zobowiązania podmiotu udostępniającego, które będzie określało:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec podmiotu udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wypełnione przez podmiot udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

  - Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

a)  	Deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, a dla wyrobów medycznych innych niż klasa I również certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi;

b) 	Katalogu lub folderu lub instrukcji obsługi (jeżeli są w języku obcym to przetłumaczonych na język polski), opisujących oferowany przedmiot dostaw, potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego rozwiązań i parametrów -  określonych w Formularzu parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., do SWZ), ewentualnie opisu technicznego .

ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ

8.  Zgodnie z art. 274 ust. 1 uPzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w następującym zakresie:

- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt. 1 albo 2,

- art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,

- art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

9.    Wykonawcy zagraniczni:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b niniejszego rozdziału:

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b) niniejszego rozdziału - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie z pkt 2 stosuje się również w tym zakresie.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10.  Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:

  - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.

2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.

3) Dokument o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

ROZDZIAŁ X

ZASADY SPORZĄDZANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW WSKAZANYCH W ROZDZIALE IX

1.    Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

2.  Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XIII.

3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.   W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:

- wykonawcy,

- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub

- podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:

- wykonawcy,

- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub

- podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 5, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7. Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

9.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 6 i 9 może dokonać również notariusz.

11. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

14. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

15. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

16. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

ROZDZIAŁ XI

UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia wstępnego,                          o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. c), Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

  - Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

9.  Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

ROZDZIAŁ XII

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

    - Zamawiający żąda:

a) wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,

b) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

    - Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

    - W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia rozdziału VIII SWZ.

ROZDZIAŁ XIII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału IX i X SWZ.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu  platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ (dalej również jako: ,,platforma”).

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: dorota.nowacka@szpital.wloclawek.pl Jednakże należy pamiętać, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ - rozdział IX, a także oferty dodatkowe składane są zawsze przy pomocy platformy zakupowej.

- Oferty oraz oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności w  formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.

- Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na platformie.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformy dla użytkowników (wykonawców).

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”.

- Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie               DZP_ 85_2023.

- Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę  https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

- Zamawiający przekazuje link do jego profilu na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek, gdzie będzie możliwość odnalezienia niniejszego postępowania po kliknięciu w zakładkę ,,Postępowania”.

15.    Zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

16.   Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).

17.   Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia:

- w sprawach formalno - prawnych: mgr inż. Dorota Nowacka – Specjalista Działu Zamówień Publicznych;

- w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Kierownik Oddziału  Anestezjologii                i Intensywnej Terapii – lek. Małgorzata Mroczkowska lub osoba zastępująca;

18.  Osoby wymienione w ust. 17 nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom ustnych informacji 
w zakresie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Ze względu na pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

ROZDZIAŁ XIV

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.

- Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus (strona: https://platformazakupowa.pl/)  może zwrócić się do Zamawiającego – z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający umieści wyjaśnienia treści SWZ na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

ROZDZIAŁ XV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Oferta musi zawierać wypełniony:

  - Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Formularz asortymentowo – cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - Formularz parametrów techniczno-użytkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. do SWZ dla danej części zamówienia, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

  - wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SWZ, w szczególności w zakresie określonym w rozdziale IX SWZ

  - Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus (strona: https://platformazakupowa.pl/) wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w rozdziale IX swz (ETAP SKŁADANIA OFERT). Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie DZP_ 85_2023.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem sporządzenia jej w postaci elektronicznej.

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcjach znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcjach dla wykonawców znajdujących się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

  - Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XVI

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp w zw. z art. 266 uPzp.

- Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

- Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być odpowiednio oznakowane.

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

ROZDZIAŁ XVII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać  poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej  strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek do dnia 11.10.2023r. do godz. 08:00.

- Otwarcie ofert nastąpi poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony  dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 11.10.2023r. o godz. 09:00.

- Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez klikniecie przycisku „ Odszyfruj oferty”.

- W przypadku awarii systemu – platformy zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XVIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

        - Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.

        - W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

        - Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto  (z podatkiem od towarów i usług VAT).  Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XIX

KRYTERIA OCENY OFERT

          - Sposób oceny i badania ofert:

- Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów dla każdej części oddzielnie.

- Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 uPzp.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 uPzp.

          - W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

Tabela nr 1

| L.p. | KRYTERIUM OCENY OFERT | WAGA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | Termin dostawy | 40% |

a/ Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

Kryterium pierwsze (K1) – „Cena”:

W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

K1 = ( CN / CB ) x 60

K1  – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

CN – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)

CB  - cena w ofercie badanej

W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie   – "Termin jednorazowej dostawy”:

W kryterium „Termin jednorazowej dostawy” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, w oparciu o wypełniony formularz ofertowy zawarty w załączniku nr 1 do SWZ; według poniższego opisu:

Tabela nr 2

| Termin jednorazowej dostawy do 7 dni kalendarzowych | 40 pkt |
| --- | --- |
| Termin jednorazowej dostawy - 21 dni kalendarzowych | 20 pkt |
| Termin jednorazowej dostawy - 35 dni kalendarzowych | 10 pkt |

Zamawiający wymaga maksymalnie 35 dniowego kalendarzowego terminu jednorazowej dostawy. W przypadku braku wpisania terminu jednorazowej dostawy lub wpisania dłuższego terminu jednorazowej dostawy niż  35 dni kalendarzowe, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

Wykonawca jest zobligowany w formularzu ofertowym wskazać konkretną liczbę dni kalendarzowych składających się na termin jednorazowej dostawy,  wskazany w tabeli nr 2.

b/ Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

PC = K1 + K2

PC – całkowita ilość punktów dla oferty badanej

K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin jednorazowej dostawy”

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

ROZDZIAŁ XX

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę.

- Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 308 ust. 2 uPzp.

- Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XXI

OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZMIANĘ TREŚCI UMOWY

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

ROZDZIAŁ XXII

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XXIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

            - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Odwołanie przysługuje na:

    - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

    - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;

    - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

            - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

            - Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

            - Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

            - Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

            - Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

            - Pozostałe zasady i regulacje dotyczące postępowania odwoławczego oraz samego odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXIV

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek pod adresem e-mail: iodo@szpital.wloclawek.pl lub nr tel. 54 412 93 60;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii

i Intensywnej Terapii, znak postępowania: DZP/85/2023,  prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp.;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2023.1605), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

Zasada jawności, o której mowa w art. 18 i 74 ust. 1 uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 2-5 uPzp, stosuje się odpowiednio.

Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

ROZDZIAŁ XXV

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

- Załącznik nr 1 –   formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2 –    formularz asortymentowo – cenowy;

- Załącznik nr 3 –   wzór wstępnego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp;

- Załącznik nr 4 –    wzór umowy;

- Załącznik nr 5 –  oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (na etapie składania podmiotowych środków dowodowych);

- Załącznik nr 6  – wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy 	kapitałowej;

- Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. – formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.

- Załącznik Nr 1 do SWZ

DZP/85/2023

................................................................

( Dane Wykonawcy )

................................... , dnia ..............2023r.

(miejscowość)

Formularz ofertowy

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp pn. Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak postępowania: DZP/85/2023 do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku opublikowanego zgodnie z art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 276 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2023r. pod nr 2023/BZP 00423865/01 oraz na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek w dniu 03.10.2023r.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 – Łóżko wielopozycyjne

Łączna wartość netto :………………….……. PLN (słownie: …………………………………………………….....…..……..……..…. PLN)

Łączna wartość brutto :…………….…..……. PLN (słownie: …………………………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku 
nr 7.1. niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy ….… (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

(Wykonawca  powinien wskazać termin jednorazowej dostawy poprzez wpisanie konkretnej liczby dni.)

Część nr 2 – Podgrzewacz do płynów infuzyjnych na 24 butelki

Łączna wartość netto :………………….……. PLN (słownie: …………………………………………………….....…..……..……..…. PLN)

Łączna wartość brutto :…………….…..……. PLN (słownie: …………………………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku 
nr 7.2. niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy ….… (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

(Wykonawca  powinien wskazać termin jednorazowej dostawy poprzez wpisanie konkretnej liczby dni.)

Część nr 3 – Podgrzewacz do płynów na 40 butelek

Łączna wartość netto :………………….……. PLN (słownie: …………………………………………………….....…..……..……..…. PLN)

Łączna wartość brutto :…………….…..……. PLN (słownie: …………………………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku 
nr 7.3. niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy ….… (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

(Wykonawca  powinien wskazać termin jednorazowej dostawy poprzez wpisanie konkretnej liczby dni.)

Część nr 4 – Analizator parametrów krytycznych Epoc wraz z akcesoriami

Łączna wartość netto :………………….……. PLN (słownie: …………………………………………………….....…..……..……..…. PLN)

Łączna wartość brutto :…………….…..……. PLN (słownie: …………………………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku 
nr 7.4. niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy ….… (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

(Wykonawca  powinien wskazać termin jednorazowej dostawy poprzez wpisanie konkretnej liczby dni.)

Część nr 5 – Materac unieruchamiający próżniowy

Łączna wartość netto :………………….……. PLN (słownie: …………………………………………………….....…..……..……..…. PLN)

Łączna wartość brutto :…………….…..……. PLN (słownie: …………………………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku 
nr 7.5. niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy ….… (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

(Wykonawca  powinien wskazać termin jednorazowej dostawy poprzez wpisanie konkretnej liczby dni.)

Część nr 6 – System do kompresji klatki piersiowej

Łączna wartość netto :………………….……. PLN (słownie: …………………………………………………….....…..……..……..…. PLN)

Łączna wartość brutto :…………….…..……. PLN (słownie: …………………………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku 
nr 7.6. niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy ….… (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

(Wykonawca  powinien wskazać termin jednorazowej dostawy poprzez wpisanie konkretnej liczby dni.)

Część nr 7 – Videolaryngoskop

Łączna wartość netto :………………….……. PLN (słownie: …………………………………………………….....…..……..……..…. PLN)

Łączna wartość brutto :…………….…..……. PLN (słownie: …………………………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku 
nr 7.7. niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy ….… (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

(Wykonawca  powinien wskazać termin jednorazowej dostawy poprzez wpisanie konkretnej liczby dni.)

Część nr 8 – Urządzenie do hipotermii

Łączna wartość netto :………………….……. PLN (słownie: …………………………………………………….....…..……..……..…. PLN)

Łączna wartość brutto :…………….…..……. PLN (słownie: …………………………………………..………….…..…..………..……. PLN)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku 
nr 7.8. niniejszej SWZ.

Oświadczamy że szkolenie w ramach przedmiotu zamówienia jest bezpłatne.

Serwis:

Serwis, realizowany w ramach gwarancji, świadczony będzie przez:

…………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres / firmy)

.………………………………………………………………………………………

(nazwa sprzętu, model, producent)

Dane kontaktowe Serwisu:

1. nr tel.: …………………………………….,

2. nr faksu: ………………………………….,

3. adres e-mail: …………………………….,

Oferujemy ….… (maksymalnie 35 dni kalendarzowych) – dniowy termin jednorazowej dostawy liczony od dnia podpisania umowy.

(Wykonawca  powinien wskazać termin jednorazowej dostawy poprzez wpisanie konkretnej liczby dni.)

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

* zaznaczyć właściwe

Oświadczamy, że:

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Jesteśmy**/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP……………………………….

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

□ NIE

□ TAK, w związku z tym przedstawiamy informacje dotyczące:

- nazwy (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego: ………………………………………………………………………………………………………………….

- wartości towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

……………………………………………………………………………………………………………….

- stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: …………………………………………………………………………………………

(w przypadku braku wypełnienia powyższych informacji, w tym braku zaznaczenia odpowiedzi TAK/NIE Zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………

8. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 uPzp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

9.  Adres poczty elektronicznej do korespondencji: ………………………………………………………………………………………..

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks, e-mail: ..................................................................................................................................................  zakres odpowiedzialności......................................................................................................................

** Niewłaściwe skreślić

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 do SWZ
DZP/85/2023

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

Część nr 1 – Łóżko wielopozycyjne

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Potrzebna ilość | Producent | Cena jednostkowa netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT ( zł ) | Cena jednostkowa brutto ( zł ) (kol.6+kol.8) | Wartość brutto ( zł ) (kol.7+kol.8) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Łóżko wielopozycyjne – (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.1. do SWZ) | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 1 ……………………………………………..PLN

( słownie:…………………………………………………………………………………………………..………………………..)

Łączna wartość brutto części nr 1  …………………………………………….PLN

( słownie:………………………………………………………………………………………………….………………………...)

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 do SWZ
DZP/85/2023

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

Część nr 2 – Podgrzewacz do płynów infuzyjnych na 24 butelki

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Potrzebna ilość | Producent | Cena jednostkowa netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT ( zł ) | Cena jednostkowa brutto ( zł ) (kol.6+kol.8) | Wartość brutto ( zł ) (kol.7+kol.8) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych na 24 butelki - (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.2. do SWZ) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 2 ……………………………………………..PLN

( słownie:……………………………………………………………………………………………..……………………………..)

Łączna wartość brutto części nr 2  …………………………………………….PLN

( słownie:……………………………………………………………………………………………….…………………………...)

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 do SWZ
DZP/85/2023

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

Część nr 3 – Podgrzewacz do płynów na 40 butelek

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Potrzebna ilość | Producent | Cena jednostkowa netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT ( zł ) | Cena jednostkowa brutto ( zł ) (kol.6+kol.8) | Wartość brutto ( zł ) (kol.7+kol.8) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Podgrzewacz do płynów na 40 butelek – (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.3. do SWZ) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 3 ……………………………………………..PLN

( słownie:……………………………………………………………………………………………….……………………………..)

Łączna wartość brutto części nr 3  …………………………………………….PLN

( słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………...)

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 do SWZ
DZP/85/2023

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

Część nr 4 – Analizator parametrów krytycznych Epoc wraz z akcesoriami

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Potrzebna ilość | Producent | Cena jednostkowa netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT ( zł ) | Cena jednostkowa brutto ( zł ) (kol.6+kol.8) | Wartość brutto ( zł ) (kol.7+kol.8) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych Epoc wraz z akcesoriami - (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.4. do SWZ) | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 4 ……………………………………………..PLN

( słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..)

Łączna wartość brutto części nr 4  …………………………………………….PLN

( słownie:……………………………………………………………………………………………………………….……...)

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 do SWZ
DZP/85/2023

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

Część nr 5 – Materac unieruchamiający próżniowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Potrzebna ilość | Producent | Cena jednostkowa netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT ( zł ) | Cena jednostkowa brutto ( zł ) (kol.6+kol.8) | Wartość brutto ( zł ) (kol.7+kol.8) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Materac unieruchamiający próżniowy - (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.5. do SWZ) | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 5 ……………………………………………..PLN

( słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..)

Łączna wartość brutto części nr 5  …………………………………………….PLN

( słownie:……………………………………………………………………………………………………………….……...)

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 do SWZ
DZP/85/2023

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

Część nr 6 – System do kompresji klatki piersiowej

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Potrzebna ilość | Producent | Cena jednostkowa netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT ( zł ) | Cena jednostkowa brutto ( zł ) (kol.6+kol.8) | Wartość brutto ( zł ) (kol.7+kol.8) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | System do kompresji klatki piersiowej - (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.6. do SWZ) | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 6 ……………………………………………..PLN

( słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..)

Łączna wartość brutto części nr 6  …………………………………………….PLN

( słownie:……………………………………………………………………………………………………………….……...)

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 do SWZ
DZP/85/2023

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

Część nr 7 – Videolaryngoskop

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Potrzebna ilość | Producent | Cena jednostkowa netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT ( zł ) | Cena jednostkowa brutto ( zł ) (kol.6+kol.8) | Wartość brutto ( zł ) (kol.7+kol.8) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Videolaryngoskop - (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.7. do SWZ) | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 7 ……………………………………………..PLN

( słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..)

Łączna wartość brutto części nr 7  …………………………………………….PLN

( słownie:……………………………………………………………………………………………………………….……...)

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 do SWZ
DZP/85/2023

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

Część nr 8 – Urządzenie do hipotermii

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| L.p | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Potrzebna ilość | Producent | Cena jednostkowa netto ( zł ) | Wartość netto ( zł ) (kol.4xkol.6) | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT ( zł ) | Cena jednostkowa brutto ( zł ) (kol.6+kol.8) | Wartość brutto ( zł ) (kol.7+kol.8) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Urządzenie do hipotermii - (wg Formularza parametrów techniczno-użytkowych – załącznik nr 7.8. do SWZ) | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto : |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto części nr 8 ……………………………………………..PLN

( słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..)

Łączna wartość brutto części nr 8  …………………………………………….PLN

( słownie:……………………………………………………………………………………………………………….……...)

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 3 do SWZ

DZP/85/2023

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ,,uPzp”),

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ

NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak postępowania: DZP/85/2023

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu w postaci sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres i rodzaj udostępnionych zdolności/zasobów dla wykonawcy).

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODLEGANIA WYKLUCZENIU:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 uPzp w zakresie przesłanek wykluczenia przewidzianych przez Zamawiającego, zgodnie z tym przepisem w SWZ.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 lub art. 109 uPzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze (samooczyszczenie):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby, zgodnie z powyższym powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie załączam oświadczenie wstępne podmiotu/podmiotów, na których zasoby/zdolności się powołuje.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIĄZAŃ Z ROSJĄ:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) (dalej jako: ,,u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.”) niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n. i tym samym:

- nie jestem wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 764/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 269/2014”) albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n;

- mój beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osobą wymienioną w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

- moja jednostka dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................................................

(miejscowość i data)

UWAGA:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofert

Załącznik Nr 4 do SWZ

DZP/85/2023

UMOWA NR DZP / 85 / 2023 „WZÓR”

zawarta w dniu ……....……..2023r.,  we Włocławku , pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka nr 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Dyrektor – Karolina Welka,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………… pod Nr ……………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr …………………………, NIP:…………………………… REGON : …………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp 
o wartości nieprzekraczającej 215 000 EURO pn. Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak postępowania: DZP/85/2023

§ 1

Przedmiot  umowy

- Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa – Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  [zwanym także w umowie „sprzętem”] w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 2 do swz - formularz asortymentowo-cenowy oraz w *załączniku nr …. - Formularz parametrów techniczno-użytkowych, w częściach wskazanych w § 6 ust. 1 umowy.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

- Przedmiot  umowy zostanie dostarczony zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy określonym w jego ofercie.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy stanowi wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).

- Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo bezpłatnie:

a) dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1 do siedziby Zamawiającego,

b)  dostarczyć przedmiot umowy, który jest fabrycznie nowy (nieużywany i wyprodukowany w 2023r. ), a także spełniający wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

c) dostarczenia przedmiotu umowy pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych;

d) dostawy przedmiotu umowy wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, będącego w stanie kompletnym, umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia;

e) dostawy przedmiotu umowy zaopatrzonego w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierająca niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania  dla bezpośredniego użytkownika;

f) dostarczenia nie później niż w terminie dostawy oryginalnej dokumentacji związanej z przedmiotem umowy, a w przypadku gdy niniejsza dokumentacja jest obcojęzyczna wraz z tłumaczeniem na język polski;

g) dostarczenie nie później niż w terminie dostawy kompletnej dokumentacji technicznej przedmiotu umowy, w tym aktualnych wszelkich niezbędnych atestów, certyfikatów, autoryzacji producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających , że towar jest dopuszczony do odbioru i używania, a także certyfikatów CE, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa oraz szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, a ponadto innych dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa;

h) zapewnienia zgodności numerów serii przedmiotu umowy oraz innych związanych z tym informacji na protokole odbioru, fakturze oraz innych dokumentach związanych z dostawą;

i) przetransportowania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, w tym pokrycia kosztów transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz kosztów ubezpieczenia na czas transportu;

j) udzielania Zamawiającemu bezpłatnych, bieżących informacji oraz wskazówek związanych z eksploatacją oraz utrzymaniem przedmiotu umowy;

k) sprawdzić poprawność funkcjonowania przedmiotu umowy;

l) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy, (w szerszym zakresie jeśli taką określa specyfikacja techniczna), a także wystawić certyfikat przeszkolonym osobom,

ł) zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest Pani Dorota Maćczak tel. 54 412 94 68, kom. 571 293 130,  e-mail: dmacczak@szpital.wloclawek.pl lub osoba zastępująca.

m) przekazać (w formie papierowej i elektronicznej) na odbiorze przedmiotu umowy informacje, co do wartości poszczególnych części przedmiotu umowy, według Zamawiającego dla jego potrzeb ewidencyjnych;

n) zrealizować inne świadczenia określone w umowie lub SWZ.

- § 2

Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

[ dokumenty]

- Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z poniższymi dokumentami:

- karta gwarancyjna,

- opis sposobu dezynfekcji,

- instrukcja obsługi w języku polskim (2 szt.)

- Karta gwarancyjna musi zawierać wyszczególnienie autoryzowanych punktów serwisowych Wykonawcy w Polsce (co najmniej jeden).

- W przypadku drobnych rzeczy dopuszczalne jest wystawienie zbiorczego dokumentu karty gwarancyjnej wyszczególniającego wszystkie drobne rzeczy.

- Instrukcje obsługi w języku polskim należy dostarczyć w liczbie 2 kpl. na każdą rzecz danego rodzaju. Wykonawca nie musi dostarczać jednak więcej niż łącznie 6 kpl. instrukcji dla jednego rodzaju rzeczy.

- Karta gwarancyjna zawiera warunki gwarancji określone w § 7. Karta gwarancyjna nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż postanowienia umowy.

§ 4

[ organizacja dostawy ]

1.1. Wykonawca zrealizuje obowiązki, o których mowa w § 1 wraz ze szkoleniem dla *części nr …………. w terminie maksymalnie …………. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy drogą elektroniczną na adresy osób wskazanych w ust. 7.

- Zamawiający wyznaczy termin i miejsce odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy.

- Realizacja obowiązków Wykonawcy potwierdzona będzie protokolarnie przez Strony.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej (np. nie zawierającej wszystkich elementów lub kompleksowej dokumentacji),  wadliwej, częściowo wadliwej, nieodpowiedniej jakości lub o nieprawidłowych właściwościach. W przypadku uchybień nieistotnych Zamawiający może poprzestać na wniesieniu zastrzeżeń do protokołu dostawy.

5. W razie stwierdzenia w protokole odbioru przedmiotu umowy wady, usterki lub innego braku Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru końcowego wad, usterek lub innych braków w przedmiocie dostawy zgłoszenie usunięcia wad, usterek lub innych braków należy przesłać pocztą elektroniczną na adres (lub adresy, faks ) wskazany w ust. 8.

7. Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu dokonania odbioru sprzętu i innych czynności związanych z odbiorem upoważnieni są:

-   Kierownik Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii – lek. Małgorzata Mroczkowska lub osoba upoważniona,

- Starszy Inspektor Dorota Maćczak tel. 54 412 94 68, kom. 571 293 130,  e-mail: dmacczak@szpital.wloclawek.pl lub osoba zastępująca.

8. Wykonawcę  w kwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu umowy reprezentuje …………………………. tel. …………………………, faks: …………………..e-mail………………….

9. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i trwać będzie nie dłużej niż 1 dzień. Terminem rozpoczęcia szkolenia jest dzień dostarczenia sprzętu w miejscu wskazanym w umowie.

10. Szkolenie z obsługi sprzętu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający.

11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego    podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy  lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 5

[miejsce spełnienia dostawy]

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w ustalonym z Zamawiającym dniu tygodnia w godz. 800 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia sprzętu (uzgodniony wcześniej z przedstawicielem Zamawiającego) mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka nr 49, 87-800 Włocławek.

§ 6

[wartość umowy]

1. Cena z tytułu realizacji przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 1 określa Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ w następującej części:

* część nr  ….:

wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy:

wartość netto : …….. zł, ( słownie : …………………. )

wartość brutto : ……. zł, ( słownie : …………………..).

*(suma wszystkich części wymienionych w § 6 ust. 1 )

3. Cena towaru zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku u Zamawiającego.

§ 7

Warunki  gwarancji i okres rękojmi

  - Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest sprawny, pozbawiony wad, odpowiada

wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz nadaje się do celu do jakiego jest przeznaczony.

2. Wykonawca udziela *min. ……. miesięcznej, pełnej gwarancji na przedmiot umowy oraz wykonane prace montażowo- instalacyjne, a także na części eksploatacyjne. Okres gwarancji zaczyna biec w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na swój koszt wszelkie przeglądy dostarczonego przedmiotu umowy wymagane przez jego producenta lub Wykonawcę w okresie gwarancji określonym w ust. 2, w tym także w zakresie ust. 18 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca wskazuje nr faksu …………………………………….e-mail ………………………………………… na który Zamawiający może dokonać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem …………………………...

- Numer faksu wskazany w ust. 4 czynny jest u wykonawcy 24 h na dobę. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy określony w umowie. Za dzień zgłoszenia wady uważa się dzień nadania listu poleconego.

6.   Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak:
- 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji;
- 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.

7.  W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie do ich diagnozowania w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady Wykonawca:

- usunie wadę, albo

- pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie - brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia opartego na zaistniałym stanie faktycznym w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę.

- Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 7 i 8 zostają skrócone do następnego dnia roboczego.

- Odmowa usunięcia wady może nastąpić w przypadku tylko wyłącznie gdy wada wynika z wyłącznej i oczywistej winy Zamawiającego. Domniema się, że ujawniona wada wynika z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

- Nieprawidłowe działanie lub jego brak osób obsługujących rzecz, w której ujawniła się wada może być podstawą do odmowy uznania odpowiedzialności za wadę, jedynie jeżeli ich zachowanie w sposób istotny i oczywisty było nieprawidłowe (wedle miary zachowania przeciętnego dorosłego człowieka)

- Usunięcie wady w okresie  gwarancji może polegać na:

- naprawie rzeczy,

- wymianie uszkodzonego elementu rzeczy na nowy,

- wymianie całej rzeczy na nową.

- Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej rzeczy.

- W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie 30 dni.

- W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 10 dni od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zleci usunięcie wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich napraw bez utraty gwarancji producenta.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi.

- Postanowienia umowy dotyczące gwarancji, w tym w szczególności okres gwarancji oraz zasady usunięcia wad stosuje się do rękojmi dotyczącej przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatny przegląd techniczny przedmiotu dostawy minimum raz w każdym roku trwania gwarancji. Przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu każdego roku trwania gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z zamawiającym.

- W trakcie  przeglądu technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne oraz sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy.

- W przypadku kiedy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do dokonywania takich przeglądów bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski……………………………………………… tel. ………………………………………

22. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres * min. ….. lat po upływie okresu gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni.

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

23. W ramach Gwarancji Wykonawca ma obowiązek zapewnić na swój koszt wszelkie materiały i elementy eksploatacyjne do sprzętu oraz zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest dokonać montażu oraz demontażu i utylizacji w przypadku zużytych materiałów eksploatacyjnych.

§ 8

[rozliczenia]

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony sprzęt jest faktura wystawiona przez Wykonawcę.

2. Dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia przez niego faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

3.Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może wystawić lub doręczyć faktury Zamawiającemu przed terminem wykonania zamówienia określonym w swz.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego .

7.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy.W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/. Zamawiający dopuszcza również dostarczenie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl oraz dopuszcza dostarczenie faktur w formie papierowej w sposób tradycyjny.

§ 9

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego dostawy po terminie określonym w ofercie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w sposób niezwłoczny.

2.  Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu oraz wykonania obowiązków wynikających z umowy przekraczającej 10 dni kalendarzowych, Zamawiający może dokonać zamówienia przedmiotu umowy u innego podmiotu (tzw. nabycie zastępcze). W takim wypadku Zamawiający może odmówić odbioru sprzętu dostarczonego po terminie lub wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków po terminie bez możliwości podnoszenia przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.

3. Nabycie zastępcze nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania sprzętu do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia sprzętu na czas przeglądu)

- § 10

- [osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest………………………………… tel. ………………………………lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Kierownik Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii – lek. Małgorzata Mroczkowska lub osoba zastępująca.

§ 11

[gwarancja producenta]

1. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub jego część objęta jest gwarancją producenta (którym jest podmiot inny niż Wykonawca) Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta /ich kopie oraz wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające realizację uprawnień z gwarancji udzielonej przez producenta.

2. Wykonawca zobowiązany jest działać w sposób umożliwiający uzyskanie i zachowanie gwarancji producenta przez Zamawiającego.

3.  Niniejsze postanowienia nie mają wpływu na obowiązki Wykonawcy określone w § 7 niniejszej umowy.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:

  - za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zgodnego z wymogami wynikającymi z swz oraz umowy przedmiotu dostawy  w wysokości 0,75 % wartości brutto przedmiotu dostawy, którego dostarczenie podlega zwłoce;

  - za każdy dzień zwłoki w zakresie terminów określonych w § 7, w szczególności ust. 6,7 lub 8 niniejszej umowy  w wysokości  1 % wartości brutto przedmiotu dostawy, którego dotyczy zwłoka;

  - za każdy inny niż określony powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto części dostawy niewykonanej lub nienależycie wykonanej;

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym zakończeniu szkolenia (z winy Wykonawcy; § 4 ust. 9, 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 zł;

  - za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto niewykonanej części umowy.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 9 umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Powyższe kary umowne mogą w stosownych sytuacjach podlegać kumulacji.

- Wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

§ 13

Rozwiązanie umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej  umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku:

- istotnych zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, terminowości dostawy, jakości dostarczonego sprzętu, poprawności terminowości dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę lub usunięcia wad sprzętu przez Serwis),

- zwłoki Wykonawcy z realizacją dostawy przekraczającą 10 dni.

- Termin odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wynosi 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem poprzedzającym.

- Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub

b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

§ 14

[forma zmiany umowy]

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15

[Zmiany umowy]

1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian:

1)  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

c. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

d nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

e. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”);

- zmiana terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realiację umowy. Zmiana terminu powinna być propocjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą, lecz nie powinna podować przedłużenai realizacji dostawy o więcej niż 6 miesięcy;

- nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19 lub wojny spowodowanej agresją militarną Rosji wobec Ukrainy, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu; Zmiana terminu powinna być propocjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą, lecz nie powinna podować przedłużenai realizacji dostawy o więcej niż 6 miesięcy;

2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej.

- Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

- zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

- zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

- nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

- celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

- celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

- nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 16

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4.  Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej. Brak należytego wykonania niniejszego obowiązku uprawnia drugą stronę do uznania, że do zaistnienia Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6.  W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

[ postanowienia końcowe]

1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień (t.j.Dz.U.2023.1605) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).

3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony przed wystąpieniem do Sądu zobowiązują się do wezwania drugiej strony do realizacji żądań mających być przedmiotem pozwu z wyznaczeniem co najmniej 14 dni na ich spełnienie.

4. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

7. Integralną część umowy stanowi:

a/  Załącznik nr 1 do swz – Formularz ofertowy;

b/  Załącznik nr 2 do swz – Formularz asortymentowo – cenowy;

c/  *Załącznik nr …….. do swz- Formularz parametrów techniczno-użytkowych;

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) | .................................................. (pieczęć nagłówkowa) |
| .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | .................................................. (pieczęć Zamawiającego) |

Załącznik nr 5 do SWZ

DZP/85/2023

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                                                      Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 
ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek

(pełna nazwa, adres)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
na etapie składania podmiotowych środków dowodowych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak postępowania: DZP/85/2023, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

− art. 108 ust. 1 pkt. 1 albo 2,

−  art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

− art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

− art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

− art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,

− art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,

− art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

…………………………………….

Data

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik Nr 6 do SWZ

DZP /85/ 2023

........................................................

(dane Wykonawcy)

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U.2023.1605) w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 uPzp pn. Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, znak postępowania: DZP/85/2023. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową.*

- należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową. Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

| Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- |

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej i przesyłam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

..................................................................

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w celu uniknięcia wykluczenia powinien przekazać dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

UWAGA:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Załącznik nr 7.1. do SWZ

DZP/85/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

dla części nr 1

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ……….…

Pełna nazwa urządzenia:  Łóżko wielopozycyjne – 3 szt.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepodemonstracyjny; rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Łóżko przeznaczone na OIOM/nadzór wzmożony z wbudowaną wagą pacjenta w celu monitorowania, z certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 230 [V], 50 [Hz] | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. Łóżko zgodnie z normą IEC 60601-2-52. | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja umożliwia przechyły boczne wykonywane za pomocą materaca powietrznego zintegrowanego z leżem | TAK |  |
| 6 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu z rezerwą 10% wyłącznie dla funkcji CPR | TAK |  |
| 7 | Długość łóżka bez przedłużenia leża 230 cm | TAK |  |
| 8 | Długość łóżka po przedłużeniu leża 242 cm | TAK |  |
| 9 | Szerokość zewnętrzna 103 cm | TAK |  |
| 10 | Centralny hamulec w formie drążka umożliwiającego zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca od strony szczytu dolnego oraz dodatkowych dźwigni zlokalizowanych od strony szczytu górnego | TAK |  |
| 11 | Barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK |  |
| 12 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki | TAK |  |
| 13 | Od strony wewnętrznej dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w barierkach od strony głowy pacjenta bez funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i unikani kolizji z otaczającym sprzętem w czasie regulacji | TAK |  |
| 14 | Od strony zewnętrznej panel do sterowania funkcjami wagi (po obu stronach łóżka), panel centralny do sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka wraz z selektywną blokadą funkcji (po obu stronach łóżka) oraz panel zlokalizowany w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców obsługujący podstawowe funkcje elektryczne łóżka (po obu stronach łóżka), min.: regulacja wysokości, krzesło kardiologiczne, regulacja oparcia | TAK |  |
| 15 | Leże łóżka 4-sekcyjne | TAK |  |
| 16 | Liczba ruchomych segmentów leża - 3 | TAK |  |
| 17 | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga | TAK |  |
| 18 | Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne - po obu (lewej i prawej) stronach łóżka | TAK |  |
| 19 | Łózko wyposażone w system elektronicznej kontroli kata nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu segmentu oparcia w trakcie unoszenia | TAK |  |
| 20 | Sterowniki nożne do regulacji wysokości łóżka zlokalizowane obustronnie | TAK |  |
| 21 | Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne | TAK |  |
| 22 | Łóżko wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z wyświetlaczem do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. | TAK |  |
| 23 | Pojedyńcze koła o śerdnicy 150 mm | TAK |  |
| 24 | Koło sterujące | TAK |  |
| 25 | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm w zakresie 36-80 cm | TAK |  |
| 26 | Leże wypełnione płaskimi płytami tworzywowymi, łatwymi do utrzymania w czystości i dezynfekcji | TAK |  |
| 27 | Regulacja elektryczna części plecowej 0-62° | TAK |  |
| 28 | Regulacja elektryczna części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) 0-36° | TAK |  |
| 29 | Regulacja elektryczna segmentu uda 0-20° | TAK |  |
| 30 | Panel funkcji elektrycznych wyposażony w jeden przycisk regulacji pozycji krzesła kardiologicznego. Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na uniesieniu segmentu oparcia, cofnięciu osi oparcia –autoregresja, uniesieniu segmentu uda, przechyleniu całego leża do pozycji anty-Trendelenburga | TAK |  |
| 31 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 12° | TAK |  |
| 32 | Regulacja elektryczna pozycji anty- Trendelenburga 12° | TAK |  |
| 33 | Wszystkie funkcje regulacji elektrycznych zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  |
| 34 | Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka | TAK |  |
| 35 | Elektryczna funkcja CPR, Łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów leża z każdej pozycji łóżka i obniżenia leża. Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych i jest uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 36 | System ważenia pacjenta: - system autokompensacji – pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta; - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g; - przycisk zerowania | TAK |  |
| 37 | Łóżko wyposażone w czujniki anty-zgnieceniowe działające na podczerwień wykrywające przedmioty lub osoby mogące znajdować się pod platformą leża | TAK |  |
| 38 | Łóżko wyposażone w system sygnalizacji wyjścia pacjenta z łóżka tzw. alarm opuszczenia łóżka z regulacją jego czułości | TAK |  |
| 39 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym podwójnym systemem hamulcowym kół co do obrotu wokół własnej osi oraz toczenia | TAK |  |
| 40 | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża na poziomie 270 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu | TAK |  |
| 41 | Narożne zderzaki ochronne w każdym rogu łóżka – krążki odbojowe | TAK |  |
| 42 | wieszak na kroplówki | TAK |  |
| 43 | Wbudowany napęd elektryczny ułatwiający transport wewnątrzszpitalny. Napęd aktywowany jest po dźwignią/dźwigniami blokady/odblokowania kół. System wyposażony w hamulec awaryjny zlokalizowany od strony głowy i nóg pacjenta. Dodatkowe oświetlenie po bokach łóżka sygnalizujące uruchomienie i stopień naładowania systemu sterującego. | TAK |  |
| 44 | Zaczep na przewód zasilania | TAK |  |
| 45 | Łóżka z możliwością zainstalowania materacy zmiennociśnieniowych, zintegrowanych z leżem | TAK |  |
| 46 | Obustronne szyny DIN zlokalizowane po obu stronach łóżka umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
| 47 | Panele nożne do regulacji wysokości łóżka umieszczone po obu stronach łóżka od stron nóg pacjenta | TAK |  |
| 48 | MATERAC WYSOKIEJ KLASY | TAK |  |
| 49 | Materac wyposażony w pompę z możliwością zainstalowania od strony szczytu nóg lub zintegrowaną z konstrukcją łóżka. Nie dopuszcza się widocznych przewodów połączeniowych między pompą, a materacem | TAK |  |
| 50 | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną 227 kg | TAK |  |
| 51 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy pracujący w trybie zmiennociśnieniowym, gdzie ciśnienie w komorach jest dobierane na podstawie wagi i wzrostu pacjenta (zakres regulacji masy ciała 45-227kg), automatycznie reguluje się przy zmianach pozycji ciała oraz dodatkowo ma możliwość regulacji ciśnienia w każdej z 4 stref materaca (strefa głowy, bioder, ud, podudzi) | TAK |  |
| 52 | Poziom głośności pompy materaca poniżej 36 [dB] | TAK |  |
| 53 | Materac niealergizujący, bakteriostatyczny, paroprzepuszczalny, | TAK |  |
| 54 | Materac wyposażony w szybkozłączki pozwalające na dokowanie (podłączenie) materaca do platformy leża łóżka celem integracji funkcji materaca i łóżka | TAK |  |
| 55 | Indywidualny przycisk do aktywacji funkcji transportowej, który pozwala na kontynuacje pracy materaca w czasie gdy łóżko zostaje odłączone od zasilania | TAK |  |
| 56 | Pompa wyposażona w indywidualny przycisk utwardzenia całego materaca (natychmiastowe napompowanie) | TAK |  |
| 57 | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR zintegrowany z łóżkiem, uruchomienie go powoduje wypoziomowanie leża, obniżenie go i wypuszczenie powietrza z materaca | TAK |  |
| 58 | Możliwość programowania terapii ciągłej rotacji bocznej pacjenta w której cykl obrotu z pozycji centralnej- bocznej lewej-bocznej prawej trwa od 2- 30 min. | TAK |  |
| 59 | Możliwość programowania terapii pulsacyjnej o zmiennej intensywności oraz terapii zmiennociśnieniowej. Czasy cyklów programowania terapii pulsacyjnej w przedziale 5, 10 i 15 min. | TAK |  |
| 60 | Pompa materaca z alarmem niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca (wizualny i akustyczny) | TAK |  |
| 61 | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza | TAK |  |
| 62 | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej | TAK |  |
| 63 | Materac wyposażony w rękaw rentgenowski umożliwiający umieszczenie kasety RTG pod pacjentem bez potrzeby zdejmowania pacjenta z materaca oraz bez potrzeby odpinania zamka materaca | TAK |  |
| 64 | Możliwość wydłużenia materaca celem dopasowania do przedłużonego leża | TAK |  |
| 65 | Zasilane elektrycznie pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujące nadmierną potliwości oraz zmniejszające podatność tkanek na siły ścinające i tarcie. Pokrycie wspomagające zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. | TAK |  |
| 66 | Przepuszczalność pary wodnej na poziomie 171 (g/m2)/hr zapewniająca redukcję nadmiernej potliwości | TAK |  |
| 67 | Maksymalne obciążenie robocze 227 kg | TAK |  |
| 68 | System wyposażony w wentylator zasilany elektrycznie umieszczony po stronie stóp pacjenta | TAK |  |
| 69 | Wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 70 | System wyposażony w wentylator zasilany elektrycznie umieszczony po stronie stóp pacjenta | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Załącznik nr 7.2. do SWZ

DZP/85/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

dla części nr 2

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………

Pełna nazwa urządzenia:  Podgrzewacz do płynów infuzyjnych na 24 butelki – 2 szt.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niepodemonstracyjne; rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Urządzenie stacjonarne, łatwe i bezpieczne do przenoszenia. Wyposażone w 4 gumowe nóżki. | TAK |  |
| 3 | Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym. | TAK |  |
| 4 | Przezroczysta pokrywa wykonana ze bezpiecznego szkła hartowanego, z dwoma wspornikami teleskopowym utrzymującym ją w pozycji otwartej. | TAK |  |
| 5 | Panel dodytkowy z przyciskami, wyświetlaczem 3.2'' oraz wskażnikiem stand-by. | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. | TAK |  |
| 7 | Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry. | TAK |  |
| 8 | Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. | TAK |  |
| 9 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza. | TAK |  |
| 10 | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze. | TAK |  |
| 11 | Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. | TAK |  |
| 12 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane. | TAK |  |
| 13 | Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania. | TAK |  |
| 14 | Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach. | TAK |  |
| 15 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury. | TAK |  |
| 16 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. | TAK |  |
| 17 | Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK |  |
| 18 | Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej pokrywie. | TAK |  |
| 19 | Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie. | TAK |  |
| 20 | Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze. | TAK |  |
| 21 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania. | TAK |  |
| 22 | Tryb czuwania (stand by). | TAK |  |
| 23 | Pojemność komory: 30l netto (36l brutto). | TAK |  |
| 24 | Maksymalne obciążenie komory: 25 kg. | TAK |  |
| 25 | Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L. | TAK |  |
| 26 | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C). | TAK |  |
| 27 | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość). | TAK |  |
| 28 | Wewnętrzne wymiary komory: 314 x 260 x 395 mm (S x W x G). | TAK |  |
| 29 | Waga: 21 kg. | TAK |  |
| 30 | Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 1.75 A. | TAK |  |
| 31 | Moc grzałki: 400 Wat. | TAK |  |
| 32 | Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 15 - 25 °C. | TAK |  |
| 33 | Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. | TAK |  |
| 34 | Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. | TAK |  |
| 35 | Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. | TAK |  |
| 36 | Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania. | TAK |  |
| 37 | Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia. | TAK |  |
| 38 | System dezynfekcji UV-C. | TAK |  |
| 39 | Zgodność: EN 13485:2016 Rozporządzenie (UE) 2017/745 (dotyczące wyrobów medycznych) Dyrektywa 2011/65/EU z późniejszymi zmianami 2015/863 | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Załącznik nr 7.3. do SWZ

DZP/85/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

dla części nr 3

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………

Pełna nazwa urządzenia:  Podgrzewacz do płynów na 40 butelek – 1 szt.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niepodemonstracyjne; rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport. Wyposażone w 4 kółka (2 z opcją blokady). | TAK |  |
| 3 | Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym. | TAK |  |
| 4 | Dwie szuflady z systemem automatycznego domykania. Mechanizm uniemożliwiający wysunięcie obu szuflad jednocześnie. | TAK |  |
| 5 | Panel dodytkowy z przyciskami, wyświetlaczem 3.2'' oraz wskażnikiem stand-by. | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. | TAK |  |
| 7 | Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. | TAK |  |
| 8 | Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. | TAK |  |
| 9 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza. | TAK |  |
| 10 | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze. | TAK |  |
| 11 | Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. | TAK |  |
| 12 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane. | TAK |  |
| 13 | Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania. | TAK |  |
| 14 | Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach. | TAK |  |
| 15 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury. | TAK |  |
| 16 | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. | TAK |  |
| 17 | Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK |  |
| 18 | Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej szufladzie. | TAK |  |
| 19 | Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej szufladzie. | TAK |  |
| 20 | Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze. | TAK |  |
| 21 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania. | TAK |  |
| 22 | Tryb czuwania (stand by). | TAK |  |
| 23 | Pojemność komory: 60l netto (90l brutto). | TAK |  |
| 24 | Maksymalne obciążenie szuflady: 25 kg. | TAK |  |
| 25 | Przybliżona pojemność do ogrzewania: czterdzieści butelek 0.5L; dwadzieścia cztery butelki 1L; cztery worki 5L; sześć worków 3L. | TAK |  |
| 26 | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C). | TAK |  |
| 27 | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 823 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość). | TAK |  |
| 28 | Wewnętrzne wymiary szuflad: 235 x 260 x 410 mm (S x W x G). | TAK |  |
| 29 | Wewnętrzny wymiar komory: 316 x 610 x 440 mm (S x W x G). | TAK |  |
| 30 | Waga: 40 kg. | TAK |  |
| 31 | Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 1.75 A. | TAK |  |
| 32 | Moc grzałki: 400 Wat. | TAK |  |
| 33 | Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 15 - 25 °C. | TAK |  |
| 34 | Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. | TAK |  |
| 35 | Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. | TAK |  |
| 36 | Uchwyt do transportu. | TAK |  |
| 37 | Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. | TAK |  |
| 38 | Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania. | TAK |  |
| 39 | Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia. | TAK |  |
| 40 | System dezynfekcji UV-C. | TAK |  |
| 41 | Zgodność: EN 13485:2016 Rozporządzenie (UE) 2017/745 (dotyczące wyrobów medycznych) Dyrektywa 2011/65/EU z późniejszymi zmianami 2015/863 | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Załącznik nr 7.4. do SWZ

DZP/85/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

dla części nr 4

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………

Pełna nazwa urządzenia:  Analizator parametrów krytycznych Epoc wraz z akcesoriami – 1 zestaw

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepodemonstracyjny; rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Analizator parametrów krytycznych przenośny, kompaktowy, waga poniżej 1kg. | TAK |  |
| 3 | Analizator składający się z terminala odbiorczego i czytnika kart | TAK |  |
| 4 | Możliwość podłączenia kilku czytników kart z jednym terminalem | TAK |  |
| 5 | Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy terminalem i czytnikiem | TAK |  |
| 6 | Bez konieczności stałego podłączenia do sieci elektrycznej. Wbudowana bateria. | TAK |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego i z jednej próbki pomiaru następujących parametrów: PH, PO2, PCO2, NA+, K+, CA++, CL-, glukoza, mleczan, hematokryt, kreatynina, mocznik. | TAK |  |
| 8 | Pomiar w oparciu o kasety testowe jednorazowego użytku, zawierające elektrody i płyny kalibracyjne. | TAK |  |
| 9 | Prosty i ekonomiczny w obsłudze, automatyczna kalibracja kart testowych z płynów zawartych w kartach przed każdym badaniem. | TAK |  |
| 10 | Mała wielkość próbki, do 92ul. Możliwość podania materiału zarówno ze strzykawki jak i dedykowanej kapilary. | TAK |  |
| 11 | Możliwość pomiaru z krwi pełnej tętniczej, żylnej, włośniczkowej, płynów kontrolnych. | TAK |  |
| 12 | Możliwość uzyskania szybkiego wyniku badania, do 35 s. od momentu podania materiału. | TAK |  |
| 13 | Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy. | TAK |  |
| 14 | Menu w języku polskim. | TAK |  |
| 15 | Dwukierunkowa komunikacja z LIS/HIS za pomocą łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi. | TAK |  |
| 16 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D umożliwiających identyfikację pacjenta i operatora. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Załącznik nr 7.5. do SWZ

DZP/85/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

dla części nr 5

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………

Pełna nazwa urządzenia:  Materac unieruchamiający próżniowy –2 zestawy

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku | TAK |  |
| 2 | Materac próżniowy do pozycjonowania pacjenta na stole operacyjnym | TAK |  |
| 3 | Wymiary materaca (±2 cm): 75 x 125 cm | TAK |  |
| 4 | Szybkie i bezpieczne unieruchomienie pacjenta w każdej wymaganej pozycji, wygodny dostęp do pola operacyjnego | TAK |  |
| 5 | Bezpieczny transport pacjenta w określonej pozycji | TAK |  |
| 6 | Profilaktyka odleżyn i uszkodzeń nerwów - forma materaca dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta | TAK |  |
| 7 | Możliwość zmiany ułożenia pacjenta poprzez uwolnienie próżni w trakcie zabiegu operacyjnego | TAK |  |
| 8 | Optymalna redukcja ucisku powierzchniowego | TAK |  |
| 9 | Materac zbudowany z elastycznej i trwałej foli PUR – folia poliuretanowa (biokompatybilna) | TAK |  |
| 10 | Wypełnienie: mikrokulki styropianowe | TAK |  |
| 11 | Nie zawiera lateksu, PVC i DEHP (ftalanów) | TAK |  |
| 12 | Zawór powietrza obsługiwany jedną ręką, przystosowany do odsysania powietrza ssakiem chirurgicznym lub za pomocą ręcznych pompek próżniowych | TAK |  |
| 13 | Wygodne czyszczenie i dezynfekcja | TAK |  |
| 14 | Możliwość stosowania w pracowni RTG, MRI, C | TAK |  |
| 15 | Mata antypoślizgowa umożliwiająca przechylenie stołu operacyjnego np. pozycja Trendelenburga | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie: Zestaw naprawczy Torba do przechowywania Pompka ręczna PCV | TAK |  |
| 17 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Załącznik nr 7.6. do SWZ

DZP/85/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

dla części nr 6

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………

Pełna nazwa urządzenia:  System do kompresji klatki piersiowej–1 zestaw

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku | TAK |  |
| 2 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK |  |
| 3 | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
| 4 | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |
| 5 | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
| 7 | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 12kg. | TAK |  |
| 8 | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | TAK |  |
| 9 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |
| 10 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | TAK |  |
| 11 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK |  |
| 12 | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). | TAK |  |
| 13 | Klasyfikacja IP akumulatora (IEC60529): min. IP44 | TAK |  |
| 14 | Akumulator ładowalny litowo-polimerowy | TAK |  |
| 15 | Akumulator instalowany w górnej części urządzenia (nie w ramionach, nie w desce) dla lepszej jakości pracy np. pracownia hemodynamiki | TAK |  |
| 16 | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max.260min. | TAK |  |
| 17 | Wyposażenie aparatu: - Torba lub plecak przenośny - Deska pod plecy pacjenta przepuszczalna dla promieni RTG, z elementami uchwytu oraz możliwością podnoszenia i transportu pacjenta bez konsekwencji wypięcia lub odłączenia od ramion aparatu - podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator, zasilacz - kabel 12 V DC | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Załącznik nr 7.7. do SWZ

DZP/85/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

dla części nr 7

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………

Pełna nazwa urządzenia:  Videolaryngoskop – 1 zestaw

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku | TAK |  |
| 2 | Videolaryngoskop do laryngoskopii bezpośredniej lub pośredniej z użyciem, lub bez użycia prowadnicy do rurki intubacyjnej. | TAK |  |
| 3 | Bateria litowa z minutowym wskaźnikiem poziomu naładowania | TAK |  |
| 4 | Monitor LCD 2,5” zapewnia wyraźny widok fałdów głosowych oraz wejścia do krtani wraz z doskonałym obrazem struktur anatomicznych. | TAK |  |
| 5 | technologia „włącz i użyj”. Niewielkie rozmiary oraz bezprzewodowa konstrukcja | TAK |  |
| 6 | rękojeść szczelna zmożliwością zanurzania w płynie dezynfekcyjnym. | TAK |  |
| 7 | - Rękojeść - Rozmiar: 180 mm x 68 mm x 110 mm - Waga: 200 g - Zasilanie: Opatentowana bateria litowa 3,6V (ok. 250 minut) - Źródło światła: LED wysokiej intensywności - Wyświetlacz: Kolorowy ekran LCD 2,5" - Kamera: CMOS - Użyte materiały: Trwały materiał termoplastyczny o jakości medycznej ze wzmocnionym rdzeniem ze stopu strukturalnego. Urządzenie i opakowanie nie zawierają lateksu | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii

i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Załącznik nr 7.8. do SWZ

DZP/85/2023

…………………………………………….

(Dane Wykonawcy)

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

dla części nr 8

Typ/Model (podać):  ………………………………………………………………………..

Producent (podać):  …………………………………………………………………………

Dostawca (podać):  …………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………

Pełna nazwa urządzenia:  Urządzenie do hipotermii – 1 zestaw

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niepodemonstracyjne; rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do przeprowadzania procedury kontroli temperatury docelowej pacjenta (Targeted Temperature Management - TTM). | TAK |  |
| 3 | Możliwość schłodzenia lub ogrzania pacjenta do wybranej temperatury. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie pracujące z okładami pacjenta różnych wielkości (jedno lub wielorazowymi). | TAK |  |
| 5 | Automatyczna i ciągła kontrola bieżącej temperatury pacjenta za pomocą czujnika temperatury głębokiej. | TAK |  |
| 6 | Dokładność pomiaru temperatury pacjenta 0,05°C. | TAK |  |
| 7 | 3 gniazda czujników temperatury: głębokiej, skóry i bębenkowej. | TAK |  |
| 8 | Trzy przyłącza okładów chłodzących/grzejących. | TAK |  |
| 9 | 10’’ wyświetlacz z panelem dotykowym. | TAK |  |
| 10 | Graficzne wyświetlanie trendów temperatury głębokiej pacjenta oraz temperatury wody. | TAK |  |
| 11 | Wbudowana w obudowie szyba hartowana zabezpieczająca wyświetlacz z panelem dotykowym. | TAK |  |
| 12 | 4 tryby pracy (manualny, szybki, zmienny gradient, zmiana temperatury na godzinę). | TAK |  |
| 13 | Wyświetlanie bieżącej głębokiej temperatury pacjenta oraz temperatury zadanej (docelowej). | TAK |  |
| 14 | Możliwość zadania docelowej temperatury pacjenta w zakresie 30 - 40°C. | TAK |  |
| 15 | Tempo schładzania wody: 3-6°C na minutę. | TAK |  |
| 16 | Możliwość ustawienia temperatury wody w zakresie 4 - 42°C | TAK |  |
| 17 | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem / przechłodzeniem. | TAK |  |
| 18 | Mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem / przechłodzeniem. | TAK |  |
| 19 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania / przechłodzenia. | TAK |  |
| 20 | Podwójny zbiornik (główny i wyrównawczy). | TAK |  |
| 21 | Czujnik poziomu wody w zbiorniku. Graficzne wskazanie na wyświetlaczu bieżącego poziomu i przepływu wody. | TAK |  |
| 22 | Graficzne wskazanie na wyświetlaczu bieżącego poziomu i przepływu wody. | TAK |  |
| 23 | System dezynfekcji wody UV-C w zbiorniku. | TAK |  |
| 24 | Optyczny i akustyczny alarm niskiego stanu poziomu wody i/lub braku przepływu wody. | TAK |  |
| 25 | Typ czynnika chłodzącego R290. | TAK |  |
| 26 | Wymiary urządzenia: 55 (70) x 50 x 107 cm (Głębokość (z wysuniętym hakiem) x Szerokość x Wysokość). | TAK |  |
| 27 | Waga urządzenia bez wody: 66 kg (76 kg po napełnieniu). | TAK |  |
| 28 | Temperatura otoczenia (podczas pracy): 15 - 25°C. | TAK |  |
| 29 | Pojemność zbiornika 10 litrów. | TAK |  |
| 30 | Cicha praca, poniżej 50 dB. | TAK |  |
| 31 | Hak na przewody. | TAK |  |
| 32 | Urządzenie wyposażone w 4 kółka (dwa z hamulcem). | TAK |  |
| 33 | Kranik do odprowadzenia wody z urządzenia. | TAK |  |
| 34 | Uchwyt do przewożenia urządzenia. | TAK |  |
| 35 | Obudowa z tworzywa sztucznego łatwa do mycia. | TAK |  |
| 36 | Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 6.5 A. | TAK |  |
| 37 | Moc grzałki: 800W | TAK |  |
| 38 | Baza danych i możliwość eksportu danych z przeprowadzonych procedur. | TAK |  |
| 39 | Urządzenie medyczne klasy 2B. | TAK |  |
| 40 | Zgodność: Dyrektywa 93/42/EWG wraz z późniejszymi zmianami 2007/47/WE Dyrektywa 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami 2015/863 | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

OŚWIADCZENIE :

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz 
z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.