Załącznik nr 3 do SWZ

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robotyka dla preparatów histopatologicznych ze stacją roboczą zintegrowana z systemem archiwizacji preparatów biologicznych w biobanku klinicznym |  |  |  |  |
| I | Bank 4°C – magazyn materiału histopatologicznego | TAK |  |  |
| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………. Typ aparatu……………………………………………………………… |  |  |  |  |
| 1. | Dwie ściany z półkami na całej wysokości i długości, rozstawione tak, aby pomiędzy nimi mógł poruszać się robot | TAK |  |  |
| 2. | Maksymalne rozmiary: (szerokość x głębokość x wysokość): 71 x 395 x 320 cm | TAK/Podać |  |  |
| 3. | Pojemność: minimum 4000 pudełek SBS | TAK/Podać |  |  |
| II | Robot do obsługi banku 4°C | TAK |  |  |
| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………. Typ aparatu……………………………………………………………… |  |  |  |  |
| 1. | Automatyczny robot, przenoszący pudełka w standardzie SBS między śluzą a półkami w ścianach biobanku | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Możliwość umieszczania pudełek na półkach na wszystkich wysokościach ściany i na całej jej długości. | TAK/Podać |  |  |
| 3. | Robot zlokalizowany pomiędzy dwoma ścianami banku 4°, mogący umieszczać pudełka na obu ścianach. | TAK |  |  |
| 4. | System działający w oparciu o zintegrowany komputer przemysłowy | TAK/NIE Opisać zastosowane rozwiązanie techniczne |  | TAK=10pkt NIE=0 pkt |
| 5. | Zintegrowana kamera zapewniająca skanowanie liniowe wszystkich 1 – wymiarowych kodów kreskowych. Dekodowanie Code 128 | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Sterowanie za pomocą protokołu TCP/IP używanego w infrastrukturze IT Zamawiającego | TAK/Podać |  |  |
| 7. | Oprogramowanie: - umożliwiające integrację urządzenia z systemem nadrzędnym - sterowanie funkcjami robota - wbudowany interpreter skryptów | TAK TAK TAK |  |  |
| 8. | Integracja z BBMS posiadanym przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 9. | Robot będzie pracował w temperaturze 4°C, wilgotności względnej 10% i atmosferze azotu W związku z tym konstrukcja robota musi zapewniać, że narażenie na czynniki zewnętrzne nie przyczyni się do zwiększenia awaryjności urządzenia i jego zużycia w stopniu większym niż standardowe warunki temperatury, wilgotności i składu powietrza. | TAK |  |  |
| 10. | Wytworzenie dokumentacji powykonawczej – w tym dokumentacji wszystkich podzespołów (dokumentacja pochodząca ze źródeł producentów) oraz dokumentacji oprogramowania i skryptów. | TAK |  |  |
| 11. | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |  |
| III | System transportowy | TAK |  |  |
| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ………………………………………………………………. Typ aparatu……………………………………………………………… |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja obecnego systemu transportu posiadanego przez Zamawiającego i dostosowanie go do potrzeb transportu próbek w całe przestrzeni biorepozytorium | TAK |  |  |
| 2. | Aktualizacja oprogramowania (skryptów) wszystkich robotów współpracujących, posiadanych przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 3. | Przygotowanie i uruchomienie nowych skryptów sterowania robotami z uwzględnieniem specyfiki w/w przestrzeni biobanku. | TAK |  |  |
| IV. | Prace końcowe | TAK |  |  |
| 4. | Aktualizacja bazy danych BBMS posiadanej przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 5. | Przygotowanie raportów. | TAK |  |  |
| 6. | Szkolenie personelu (w siedzibie Zamawiającego) . | TAK |  |  |
| V | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo –odbiorczego | TAK/podać |  |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez : | podać |  |  |
| 3. | Forma zgłoszeń: faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |