Załącznik nr 2a do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie I części zamówienia (dostawa chromatografu cieczowego)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Chromatograf cieczowy |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Pompa gradientowa (1 szt.): pompa minimum czterotłokowa z tłokami równoległymi o pulsacjach nie większych niż 0,3 MPa, ze zintegrowanym 2 kanałowym degazerem maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 600 bar minimalny zakres przepływu: 0,001 ml/min – 5 ml/min z krokiem co 0,001 ml/min precyzja przepływu ≤ 0,07 % RSD dokładność przepływu - nie gorsz niż: ±1% lub ±10 µL zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki system czterokanałowy - możliwość mieszania z możliwością wyboru minimum czterech rozpuszczalników spośród czterech dostępnych |  |
| 3. | Autosampler (1 szt.): maksymalne ciśnienie pracy - co najmniej 600 bar pojemność autosamplera - nie mniejsza niż 130 fiolek o pojemności 1,5ml/2ml zakres nastrzyku - co najmniej: 0,1-100 μL precyzja nastrzyku - nie gorsza niż: < 0.25% RSD błąd przenoszenia (carry over): 0.004 % lub mniejszy termostatowanie próbek w zakresie od +4oC do +40oC |  |
| 4. | Termostat kolumnowy (1 szt.): termostat kolumnowy o zakresie temperatur: co najmniej od 10°C poniżej temp. otoczenia do + 85°C stabilność temperatury - nie gorsza niż: ± 0.15 °C dokładność temperatury - nie gorsza niż: ± 0.8 °C precyzja temperatury - nie gorsza niż: 0.05 °C termostatowanie poprzez moduły Peltiera dwa niezależnie kontrolowane bloki chłodzące/grzejne umożliwiające podgrzewania fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną ilość kolumn możliwych do jednoczesnej instalacji: przynajmniej 4 kolumny o długości 300 mm |  |
| 5. | Wymagana możliwość rozbudowy w przyszłości o Detektor fluorescencyjny (FLD) o parametrach: pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200-1200 nm i emisja min. 200-1200 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy) powtarzalność długości fali nie gorsza niż: +/- 0.2 nm dokładność długości fali nie gorsza niż: +/- 3 nm cela przepływowa o objętości nie większej niż: 8 μL szybkość zbierania danych min. 140 Hz |  |
| 6. | Wymagana możliwość rozbudowy w przyszłości o Detektor diodowy (DAD) o parametrach: zakres długości fali - co najmniej: 190-950 nm, posiadający minimum 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8, 16 nm o szybkości zbierania danych min.120 Hz |  |
| 7. | Mobilny Moduł Sterujący (1 szt.) : wymagana pełna kontrola wszystkich powyższych modułów wliczając FLD i DAD, komunikacja przy pomocy magistrali CAN (złącze RJ-45) |  |
| 8. | Wymagana konfiguracja z posiadanym detektorem MS Sciex 5500: Oferent będzie odpowiedzialny za skonfigurowanie HPLC z posiadanym przez Zamawiającego detektorem mas Sciex 5500 wyposażonym w oprogramowanie Analyst |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Kolumna typu porowatego C18 o wymiarach: 3.0 mm x 150 mm |  |
| 2. | Pakiet 100 fiolek z zakrętkami, niezbędne klucze, kapilary, złączki, oraz kable komunikacyjne i zasilające do każdego modułu chromatografu. |  |
| 3. | 2 przeglądy serwisowe zgodnie z aktualnie obowiązującą procedurą serwisową opracowaną przez producenta oferowanego chromatografu cieczowego wykonane w 12-stym i 24-tym miesiącu eksploatacji wraz z wymianą materiałów i części zużywalnych |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2b do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie II części zamówienia (dostawa dwóch chłodziarek laboratoryjnych)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Chłodziarka laboratoryjna witrynowa (2 sztuki) |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia |  |
| 3. | Pojemność 550 litrów (±5%) |  |
| 4. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 900 mm głębokość 650 mm wysokość 1830 mm |  |
| 5. | 2-skrzydłowe, przesuwne drzwi witrynowe z szybą zespoloną wypełnioną gazem szlachetnym |  |
| 6. | Wymuszony obieg powietrza |  |
| 7. | Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze (HC) |  |
| 8. | Kompresor inwerterowy z automatyczną regulacją prędkości działania |  |
| 9. | Oświetlenie wewnętrzne typu LED z dedykowanym włącznikiem na panelu sterowania |  |
| 10. | Rozmrażanie automatyczne, niewywołujące wahań temperatury w komorze |  |
| 11. | Co najmniej 6 półek ażurowych oraz 5 ażurowych, wysuwanych szuflad. Szuflady z wysokimi ściankami bocznymi i tylną, bez ścianki przedniej |  |
| 12. | Zakres ustawiania temperatury od +2°C do +14°C |  |
| 13. | Panel sterowania wyświetlaczem oraz klawiaturą membranową |  |
| 14. | Pomiar i wyświetlanie temperatury z dokładnością do 0,1°C |  |
| 15. | Przycisk do włączania/wyłączania urządzenia ulokowany bezpośrednio na panelu sterowania |  |
| 16. | Wewnętrzny rejestrator danych zapisujący informacje o temperaturze, alarmach oraz otwieraniu drzwi chłodziarki. Możliwość archiwizacji danych na pendrive podłączany do wbudowanego w panel sterowania portu USB. |  |
| 17. | Wymagane zabezpieczenia i alarmy: wizualny i dźwiękowy alarm zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury z możliwością dostosowania progów granicznych wizualny i dźwiękowy alarm zbyt długiego otwarcia drzwi z możliwością dostosowania czasu zwłoki |  |
| 18. | Automatyczna diagnostyka usterek wykorzystująca kody błędów i komunikaty tekstowe |  |
| 19. | Fabrycznie montowany port kablowy o średnicy minimum 30 mm, ulokowany na tylnej ścianie komory urządzenia |  |
| 20. | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz |  |
| 21. | Funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów. Możliwość ustawiania własnego hasła blokady. |  |
| 22. | Poziom hałasu nieprzekraczający 40 dB (dopuszczalne odchylenie od podanej wartości o nie więcej niż 2 dB). |  |
| 23. | Kółka transportowe ułatwiające relokację urządzenia (4 sztuki w tym dwie z dodatkowymi stopkami do stabilizacji i poziomowania). |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2c do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie III części zamówienia (dostawa zamrażarki laboratoryjnej)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Zamrażarka laboratoryjna |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Konstrukcja szafowa z pojedynczą komorą chłodzenia |  |
| 3. | Pojemność użytkowa komory: 700 litrów (±15 litrów) |  |
| 4. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 770 mm głębokość: 830 mm wysokość: 1960 mm |  |
| 5. | Drzwi zewnętrzne pojedyncze, pełne, zamykane na klucz |  |
| 6. | Uchwyt do otwierania drzwi z możliwością zamontowania kłódki |  |
| 7. | Półki stalowe, ażurowe, powlekane polietylenem, z regulacją wysokości zawieszenia – co najmniej 7 szt. |  |
| 8. | Ładowność pojedynczej półki nie mniejsza niż 50 kg |  |
| 9. | Zamrażarka wyposażona w pochodzące od producenta, dedykowane wysuwane pojemniki z tworzywa sztucznego o wymiarach dostosowanych do odległości pomiędzy półkami i wypełniających całkowicie wnętrze komory (14 pojemników, po 2 szt. na jedną półkę) |  |
| 10. | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED i fizycznymi przyciskami membranowymi |  |
| 11. | Zakres kontroli temperatury od -20°C do -30°C (nastawa z dokładnością do 1°C). |  |
| 12. | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja stanów alarmowych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji w zakresie od ±5°C do ±15°C lub szerszym), zaniku napięcia (bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika podczas przerwy w dopływie energii elektrycznej), niedomknięcia drzwi |  |
| 13. | Funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów |  |
| 14. | System automatycznej diagnostyki informujący o usterkach |  |
| 15. | Fabrycznie wykonany port kablowy o średnicy minimum 30 mm, zainstalowany w lewej ścianie |  |
| 16. | Maksymalny poziom generowanego hałasu: 45 dB |  |
| 17. | Kółka samonastawne ułatwiające relokację urządzenia (4 szt.) oraz 2 regulowane nóżki do poziomowania i stabilizacji urządzenia |  |
| 18. | Zewnętrzny termometr wywzorcowany w akredytowanym laboratorium w temp - 20ºC z sondą pozwalający na kontrolę temperatury w zamrażarce |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2d do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie IV części zamówienia (dostawa chłodziarko – zamrażarki laboratoryjnej)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Konstrukcja szafowa z dwiema niezależnymi sekcjami – chłodziarką i zamrażalnikiem. Drzwi czteroskrzydłowe (2 skrzydła dla chłodziarki i 2 dla zamrażalnika) |  |
| 3. | Sekcja chłodnicza wyposażona w minimum 2 okna obserwacyjne |  |
| 4. | Pojemność użytkowa chłodziarki: minimum 410 litrów |  |
| 5. | Pojemność użytkowa zamrażalnika: minimum 170 litrów |  |
| 6. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 900 mm głębokość: 720 mm wysokość: 1910 mm |  |
| 7. | Zakres nastawy temperatury chłodzenia: +2°C do +14°C |  |
| 8. | Zakres nastawy temperatury mrożenia: -20°C do -30°C |  |
| 9. | Stalowe półki ażurowe: chłodziarka - minimum 3szt. zamrażalnik - minimum 2szt. |  |
| 10. | Zamrażalnik wyposażony w pochodzące od producenta, dedykowane wysuwane pojemniki z tworzywa sztucznego o wymiarach dostosowanych do odległości pomiędzy półkami i wypełniających całkowicie wnętrze komory (4 pojemniki, po 2 szt. na jedną półkę). |  |
| 11. | Sekcja chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza i oświetleniem (światło włączane automatycznie po otwarciu drzwi chłodziarki). |  |
| 12. | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED |  |
| 13. | Chłodziarka i zamrażalnik programowane z pojedynczego, wspólnego panelu kontrolnego |  |
| 14. | Chłodziarka z automatycznym odszranianiem |  |
| 15. | Wymagane zabezpieczenia i alarmy: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji w zakresie od ±2°C do ±14°C dla chłodziarki oraz ±5°C do ±15 dla zamrażalnika), niedomknięcia drzwi, niezależne od w/w alarmów zabezpieczenie przed przegrzaniem i przechłodzeniem (wymagane tylko dla chłodziarki). |  |
| 16. | Funkcja blokady klawiatury zapobiegająca przypadkowej zmianie nastaw |  |
| 17. | System automatycznej diagnostyki i identyfikacji usterek |  |
| 18. | Fabrycznie montowane porty kablowe o średnicy minimum 30mm (oddzielny port dla chłodziarki i zamrażarki) |  |
| 19. | Maksymalny poziom generowanego hałasu: 45dB |  |
| 20. | Drzwi zamykane na klucz |  |
| 21. | Kółka samonastawne ułatwiające relokację urządzenia (4szt.) |  |
| 22. | Zewnętrzy termometr do każdej z komór z sondą pozwalający na kontrolę temperatury wewnątrz, wywzorcowany (w akredytowanym laboratorium w temp - 20ºC zamrażalnik oraz 2ºC i 8ºC chłodziarka) |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2e do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie V części zamówienia (dostawa pieca do przystawki VP100 Thermo Scientific)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Piec do przystawki VP100 Thermo Scientific |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Elektrycznie grzany piec do przystawki VP100 Thermo Scientific systemu ciągłej generacji par pozwalającej na wykonanie analizy pierwiastków tworzących wodorki: As, Se, Sb, Te, Bi, Sn oraz analizę Hg techniką zimnych par. |  |
| 3. | Do 1000 °C z regulacją temperatury |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2f do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie VI części zamówienia (dostawa urządzenia do rozlewania pożywek)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do rozlewania pożywek |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Pompa perystaltyczna do dozowania pożywek, agaru i wszelkiego rodzaju rozcieńczalników |  |
| 3. | Podwójna głowica pompująca z 6 rolkami |  |
| 4. | Dwa zestawy dozujące (węże o średnicy wewnętrznej 3.2 mm i 6.4 mm) |  |
| 5. | Wybór 3 trybów dozowania: ciągły dawka (określona objętość) multi-dawka (określona objętość, z regulowaną przerwą między odmierzeniem każdej dawki) |  |
| 6. | Szybkość przepływu do 2.5 L/min. |  |
| 7. | Objętość dawki: 50 μL do 99 L |  |
| 8. | Komunikacja: USB, RS 232 |  |
| 9. | Dokładność kontroli przepływu: do 1 % |  |
| 10. | Autoklawowalny zestaw dozujący |  |
| 11. | Moc maksymalna: 50 W |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2g do SWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie VII części zamówienia (dostawa systemu rejestracji temperatury)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ |
| --- | --- | --- |
| System rejestracji temperatury |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | Jeden punkt dostępowy ETH, komunikacja Ethernet do rejestratorów LoRa SPY Digital, współpracuje z oprogramowaniem instalowanym lokalnie oraz w chmurze |  |
| 3. | Osiem bezprzewodowych rejestratorów LoRa SPY Digital, LCD, 1 kanał, wejście cyfrowe, bez sondy, kompatybilny z sondami cyfrowymi, komunikacja w zakresie 868/915 MHz |  |
| 4. | Osiem sond cyfrowych do pomiaru temperatury: od -40°C ÷ +80°C, Ø7x36mm, kabel płaski z końcówką łączącą o dł. 3m |  |
| 5. | Jeden bezprzewodowy rejestrator temperatury LoRa SPY U, LCD, 1 kanał (Pt-100, 4-20mA, 0-20mA, 0-1V, On/Off), bez sondy |  |
| 6. | Jedna sonda PT100: -90°C - +160°C do rejestratorów Lora SPY U, Ø6x50mm, kabel 3m z teflonowy w oplocie stalowym ze sprężyną gnącą |  |
| 7. | Jeden bezprzewodowy rejestrator temperatury LoRa SPY U, LCD, 1 kanał (Pt-100, 4-20mA, 0-20mA, 0-1V, On/Off), bez sondy |  |
| 8. | Jedna sonda PT100, 0°C - +400°C do rejestratorów Lora SPY U, Ø6x50mm, kabel 3m z włókna szklanego w oplocie stalowym ze sprężyną gnącą |  |
| 9. | Dostęp do chmury MY SIRIUS Serenity, obsługa do 100 punktów pomiarowych (roczny dostęp) |  |

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.