Załącznik Nr 1 B do SWZ – dot. pakietu Nr 28, poz. 1
Kardiowertery defibrylatory Jednojamowe z możliwością prowadzenia badań MRI po wszczepieniu
Kardiowerter Defibrylator Jednojamowy z Elektrodami

L.P.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1.	Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 82g	TAK		Wymagane
2.	Tryby stymulacji : VVIR, VVI, V00, OFF	TAK		Wymagane
3.	Rok produkcji nie wcześniej niż 2022	Podać		Wymagane
4.	Grubość kardiowertera defibrylatora max 11 mm	Podać		Wymagane
5.	Złącza elektrod DF1, DF4	Podać		Wymagane
6.	Automatyczny pomiar progu stymulacji i automatyczne dostosowanie wartości impulsu stymulującego do zmierzonej wartości	Podać		Wymagane
7.	Mim 3 dyskryminatory arytmii	Podać		Wymagane
8.	Możliwość dostarczenia ICD VR o grubości max. 10mm dla pacjentów kachetycznych	Podać		Wymagane
9.	Optymalizacja Terapii ATP, wybór ostatnie skutecznej terapii ATP	TAK		Wymagane
10.	Terapie ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów	TAK		Wymagane
11.	Czas zapisu IEGM w obu kanałach łącznie powyżej 40 min	TAK		Wymagane
12.	Możliwość zmiany kształtu impulsu wysokoenergetycznego	TAK		Wymagane
13.	Automatyczny follow up	TAK		Wymagane
14.	Bezprzewodowa telemetria (RF)	TAK		Wymagane
15.	Introducery max. 8F	TAK		Wymagane
16.	Wykonawca zapewni programator oraz papier do drukarki programatora (w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stymulatorów)	TAK		Wymagane
17.	ICD z elektrodą umożliwia przeprowadzenie badania MRI w polu o natężeniu do 3 T, z funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI	TAK		Wymagane
18.	Elektroda komorowa z dipolami typu TrueBipolar	Tak		Wymagane
19.	Minimum 8 szoków terapii wysokoenergetycznej, w każdej ze stref terapii	Podać		NIE - 0 pkt / TAK, - 10 pkt
20.	Możliwość dostarczenia elektrody defibrylującej z dipolami wyczuwającymi umieszczonym na wysokości przedsionka	Podać		NIE – 0 pkt / TAK – 30 pkt

OCENA JAKOŚCIOWA: 1 PKT = 0,5%

Załącznik Nr 1 B do SWZ – dot. pakietu Nr 28, poz. 2
Kartdiowerter Defibrylator Dwujamowy z możliwością prowadzenia badań MRI po wszczepieniu
Kardiowerter Defibrylator Dwujamowy z elektrodami

L.P.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1.	Żywotność urządzenia przy nastawach nominalnych min 8 lat	TAK		Wymagane
2.	Waga max. 82[g]	podać		Wymagane
3.	Grubość urządzenia nie więcej niż 11 mm	TAK		Wymagane
4.	Rok produkcji nie wcześniej niż 2022	podać		Wymagane
5.	Trzy strefy detekcji arytmii komorowych	podać		Wymagane
6.	Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,4 – 1,5 ms	podać		Wymagane
7.	Powyżej 6 szoków wysokoenergetycznych w jednej interwencji w każdej strefie	podać		Wymagane
8.	Terapia ATP min 2 typy	podać		Wymagane
9.	Optymalizacja terapii ATP, wybór ostatniej skutecznej terapii	TAK		Wymagane
10.	Terapia ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów	TAK		Wymagane
11.	Możliwość dostarczenia ICD DR o grubości max. 10mm dla pacjentów kachetycznych	TAK		Wymagane
12.	Odstęp przedsionkowo komorowy w zakresie 15-350ms	podać		Min. zakres wymagany
13.	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe	TAK		Wymagane
14.	Dyskryminator arytmii oparty na analizie rytmu przedsionkowego i komorowego	TAK		Wymagane
15.	Zapis IEGM 3 kanałowy łącznie powyżej 60 min	TAK		Wymagane
16.	Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisów IEGM	TAK		Wymagane
17.	Pomiar poziomu nawodnienia płuc	TAK		Wymagane
18.	Elektrody defibrylacyjne o średnicy nie większej niż 8F , współpracujące z dowolnym introducerem 8F	TAK		Wymagane
19.	ICD z elektrodą umożliwia przeprowadzenie badania MRI w polu o natężeniu do 3 T, z funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI	TAK		Wymagane
20.	Elektrody defibrylujące ze złączem DF1/DF4 do wyboru przez Zamawiającego	TAK		Wymagane
21.	Elektrody przedsionkowe o średnicy poniżej 6F	TAK		Wymagane
22.	Automatyczny pomiar progu stymulacji w przedsionku i komorze z mozliwością dostosowania amplitudy impulsu stymulującego do zmierzonej wartości	TAK		Wymagane
23.	Rejestracja SVT	TAK		Wymagane
24.	Urządzenie przystosowane do zdalnego monitorowania pacjenta przez internet	TAK		Wymagane
25.	Automatyczna zmiana polarności szoku wysokoenergetycznego	TAK		Wymagane
26.	Możliwość zmiany kształtu fali wyładowania wysokoenergetycznego	TAK		Wymagane
27.	Dostępność introducerów o średnicy 6-11F	TAK		Wymagane
28.	Algorytm przełączający tryb stymulacji na DDI, lub VDI podczas wystąpienia arytmii nadkomorowej	TAK		Wymagane
29.	AV histereza-typy i zakres	Podać		do 2 rodzajów - 0 pkt., / powyżej 2 rodzajów - 10 pkt
30.	Codzienna automatyczna transmisja danych do systemu zdalnego monitorowania pacjenta przez internet	Podać		0 pkt – nie, 5 pkt – tak
31.	Zapis danych z kontroli w programatorze	Podać		TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt
32.	AV delay	Podać		≤ 15 ms - 10 pkt / ≥16 ms - 0 pkt
33.	Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu w polu o natężeniu do 1,5T bez stref wykluczeń	Podać		Nie-0 pkt / Tak-10 pkt

OCENA JAKOŚCIOWA: 1 PKT = 0,5%