Załącznik nr.5

„Zakup respiratora noworodkowego na oddział neonatologii dla Powiatowego Zespołu Szpitali”.

Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane dotyczące oferowanej aparatury

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych  opisy, instrukcje obsługi respiratora.

| Lp. | Opis parametru | Odpowiedź TAK/NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg |  |  |
| 2. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów |  |  |
| 3. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy |  |  |
| 4. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,8 – 6,0 bar |  |  |
| 5. | Pobór mocy - max. 120 W |  |  |
| 6. | Wymiary maksymalne: 33 x 40 x 55 cm |  |  |
| 7. | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 23 kg |  |  |
| 8. | Wbudowany port komunikacji min. RS232, USB, VGA, Ethernet |  |  |
| 9. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) |  |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu |  |  |
| 11. | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO) |  |  |
| 12. | Wbudowany port nebulizatora |  |  |
| 13. | Ochrona przed wilgocią min. IP21 |  |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |
| 1. | HFO |  |  |
| 2. | HFO+CMV |  |  |
| 3. | NIPPV |  |  |
| 4. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną |  |  |
| 5. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) |  |  |
| 6. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 25% |  |  |
| 7. | Tlenoterapia wysokim przepływem HFOT |  |  |
| 8. | Wentylacja awaryjna przy bezdechu |  |  |
| 9. | Wbudowany moduł automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. |  |  |
| 10. | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) |  |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 1. | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min |  |  |
| 2. | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml |  |  |
| 3. | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s |  |  |
| 4. | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s |  |  |
| 6. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% |  |  |
| 7. | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O |  |  |
| 8. | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar |  |  |
| 9. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min |  |  |
|  | Oscylacje o wysokiej częstotliwości - HFO |  |  |
| 1. | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz |  |  |
| 2. | Ciśnienia DP min. od 4 do 90 mbar |  |  |
| 3. | Ciśnienie średnie MAP w zakresie min. 0 do 45 mbar |  |  |
| 4. | I:E w zakresie od 1:1 do 1:3 |  |  |
| 5. | Ciśnienie wdechowe dla westchnień w zakresie min. od 0 do 45 mbar |  |  |
| 6. | Czas wdechu dla westchnień w zakresie min. 0,1 do 3,0 sek. |  |  |
| 7. | Częstość oddechów dla westchnień w zakresie min. 1 – 120 odd/min. |  |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 12” |  |  |
| 2. | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 14 dni |  |  |
| 3. | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM |  |  |
| 4. | Integralny pomiar stężenia tlenu |  |  |
| 5. | Całkowita częstość oddychania |  |  |
| 6. | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta |  |  |
| 7. | Ciśnienie wdechowe (PIP) |  |  |
| 8. | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) |  |  |
| 9. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) |  |  |
| 10. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu |  |  |
| 11. | Objętość całkowitej wentylacji minutowej |  |  |
| 12. | Przeciek |  |  |
| 13 | I:E lub Tinsp. |  |  |
| 14. | Podatność (C) |  |  |
| 15. | Oporność (R) |  |  |
| 16. | C20/C |  |  |
| 17. | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu |  |  |
| 18. | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ |  |  |
| 19. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych |  |  |
| 20. | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej |  |  |
| 21. | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu |  |  |
| 22. | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów |  |  |
| 23. | Pomiar SpO2 |  |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o pomiar Et CO2 |  |  |
| 25. | Możliwość eksportu danych pacjenta poprzez port USB |  |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 1. | Braku zasilania w energię elektryczną |  |  |
| 2. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu |  |  |
| 3. | Braku zasilania w tlen |  |  |
| 4. | Braku zasilania w powietrze |  |  |
| 5. | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) |  |  |
| 6. | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) |  |  |
| 7. | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta |  |  |
| 8. | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta |  |  |
| 9. | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu |  |  |
| 10. | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. |  |  |
| 11. | Regulacja głośności alarmów min. 4 stopnie |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Zestaw do terapii wymiennych do nieinwazyjnego wspomagania oddychania i wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra przeznaczonym na okres 14 dni u jednego pacjenta |  |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatur |  |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. |  |  |
| 5. | Stojak jezdny |  |  |
| 6. | Czujnik przepływu wielorazowy |  |  |
| 7. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra |  |  |
| 8. | Końcówka donosowa w 4 rozmiarach |  |  |
| 9. | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach |  |  |
| 10. | Czepiec do terapii wymiennych w 4 rozmiarach |  |  |
| 11. | Dodatkowy blok wydechowy |  |  |
|  | SERWIS |  |  |
| 1. | Punkty serwisowe na terenie Polski |  |  |

---------------------------------------

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.