Załącznik Nr 3/1

do SWZ Nr ZPO:ZP/14/2023

(ujednolicony z uwzgl. zmian po odpowiedziach na zapytania w dniu 19.09.2023r.)

SPECYFIKACJA parametrów techniczno-użytkowych

i wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 1

Nazwa przedmiotu zamówienia: łóżka wielofunkcyjne elektryczne – 20 szt.

Typ/Model (podać): .................................................................
Producent (podać): ...................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023): …………………………………

| Lp | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) |  | Parametry oceniane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wielofunkcyjne łóżko elektryczne przeznaczone dla pacjentów długotrwale unieruchomionych ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 20 szt. | TAK |  |  | x |  |
| 1 | Łatwa do czyszczenia podstawa bez silników i przewodów. | TAK |  |  | x |  |
| 2 | Modułowe min. 7-elementowe wypełnienie leża z HDPE (Polietylen) lub PP (Polipropylen) łatwo odejmowane za pomocą jednej ręki dzięki specjalnemu systemowi zatrzasków. Dopuszczamy modułowe, 4-elementowe wypełnienie leża, łatwo odejmowane oburącz (w celach bezpieczeństwa) dzięki specjalnemu systemowi zatrzasków, ale z w/w materiałów. | TAK |  |  | x |  |
| 3 | Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie minimum 0-64º | TAK |  |  | x |  |
| 4 | - Elektryczna regulacja segmentu nóg w zakresie min. 0-30º. | TAK |  |  | x |  |
| 5 | Szczyty od strony głowy i nóg. W/w szczyty wykonane z HDPE lub Szczyty od strony głowy i nóg. W/w szczyty wykonane z HDPE lub PP - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. | TAK, podać |  |  | x |  |
| 6 | Krążki odbojowe min. Ø 75mm. Dopuszczamy krążki odbojowe stożkowe pod warunkiem zachowania wymiarów tj. min. Ø 75mm - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. | TAK |  |  | x |  |
| 7 | Bezpieczne narożniki łóżka. | TAK |  |  | x |  |
| 8 | Koła Ø 140-150 mm z osłonami z tworzywa ABS. Dopuszczamy koła o średnicy 150mm zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. | TAK |  |  | x |  |
| 9 | System centralnej blokady kół z dźwigniami nożnymi po obu stronach łóżka. Dopuszczamy system centralnej blokady kół z dźwigniami nożnymi dostępnymi od strony nóg pacjenta, po obu stronach łóżka. Dopuszczamy centralną blokadę wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji, łóżko wyposażone standardowo w piąte koło kierunkowe, ułatwiające jazdę na wprost oraz możliwość łatwego manewrowania - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. | TAK |  |  | x |  |
| 10 | Wysoka odporność na uderzenia. | TAK |  |  | x |  |
| 11 | Właściwości antyalergiczne i antybakteryjne | TAK |  |  | x |  |
| 12 | Trudnopalność (klasa M2). Dopuszczamy łóżka spełniające kryteria trudnopalności na podstawie innych norm równoważnych | TAK |  |  | x |  |
| 13 | Barierki boczne w pełni zgodne z normą EN 60601-2-252 lub normą równoważną wykonane z HDPE lub PP. Optymalne dopasowanie barierek zapewnia zabezpieczenie min. 97% długości leża. Barierki podzielone, opuszczane niezależnie od siebie. Barierki podniesione stanowią jednolitą całość na długości leża (bez przerwy V). Zwalnianie barierki za pomoca jednej ręki, wyposażone w system spowalniający opadania - opadanie przez opuszczanie nie powiększa gabarytów łóżka. Dopuszczamy także łóżka z barierkami bocznymi w pełni zgodnymi z normą EN 60601-2-252 wykonanymi z HDPE, optymalnie dopasowanych zabezpieczających min. 97% długości leża, dzielone. Podniesione barierki stanowią całość zabezpieczającą pacjenta na całej długości leża. Opuszczane niezależnie od siebie, zwalniane za pomocą jednej ręki, opuszczane poniżej poziomu leża dla łatwiejszego transferu pacjenta na wózek lub podnośnik pacjenta. Dopuszczamy także łóżko posiadające barierki boczne w pełni zgodne z normą EN 60601-2-52 wykonane z PP (polipropylenu) zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, barierki podzielone, opuszczane niezależnie od siebie, zwalnianie barierki za pomocą jednej ręki, wyposażone w system spowalniający opadania, barierki opuszczane poniżej poziomu materaca dla łatwiejszego transferu pacjenta na wózek lub podnośnik pacjenta | TAK |  |  | x |  |
| 14 | Niezależnie od elektrycznej pozycji CPR łóżko wyposażone jest w dźwignię umieszczoną z obu stron leża pozwalającą na szybkie mechaniczne opuszczenie segmentu pleców. | TAK |  |  | x |  |
| 16 | Łatwo wyjmowane szczyty | TAK |  |  | x |  |
| 17 | Łóżko wyposażone w funkcję wydłużania leża do min. 220 mm z bolcami blokującymi. Dopuszczamy łóżko o wymiarach leża 2000mm x 860mm wraz z funkcją przedłużania leża o 310 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego, funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów zatrzaskowych - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. | TAK |  |  | x |  |
| 18 | Panele sterowania w barierkach | TAK |  |  | x |  |
| 19 | Wymiary: Wymiary leża: 1995 x 885 mm +/- 15mm Wymiary zewnętrzne łóżka: 2185 x 960 mm +/- 40mm Szerokość z uniesionymi barierkami:1015 mm +/- 15mm Regulacja wysokości: 380mm x 760 mm +/- 40mm. (dopuszczamy też regulację wysokości w zakresie max. do 850 mm). Dopuszczamy łóżko posiadające wymiary zewnętrzne 2220 x 980 mm (+/- 10 mm) - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. Dopuszczamy łóżko posiadające szerokość z uniesionymi barierkami 980 mm (+/- 10 mm) - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. Dopuszczamy łóżko o wymiarach leża 2000mm x 860mm, długość całkowita: 2200 mm (±10 mm), szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami 990 mm (±10 mm), regulacja elektryczna wysokości leża od podłogi 375 mm do 755 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”, łóżko wyposażone standardowo w nocne podświetlenie LED dla bezpiecznego opuszczania łóżka - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. Dopuszczamy łóżko o szerokości 997mm zarówno z opuszczonymi, jak i podniesionymi barierkami bocznymi -. odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. | TAK |  |  | x |  |
| 20 | Informacje techniczne: Dopuszczalne obciążenie: min. 250 kg Całkowita waga łóżka: max. 155 kg Zasilanie: 220/230 VAC-50 Hz 110/120 VAC-50/60 Hz w opcji Maksymalny pobór prądu: 180 W | TAK |  |  | x |  |
| 21 | Łóżko wyposażone w: Materac z tkaniny oddychającej, paroprzepuszczalnej, łatwo zmywalnej, odporny na dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Pokrowiec materaca na zamek z zakładką zabezpieczającą przed przedostawaniem się płynów o wewnątrz. Pokrowiec z możliwością prania w temp. do 95ºC. Materac o wysokości minimum 12 cm – 1 szt. Dopuszczamy materac przeznaczony jako wsparcie przy zapobieganiu i leczeniu odleżyn we wszystkich stadiach - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. | TAK |  |  | x |  |
| 22 | Łóżko wyposażone dodatkowo w materac uzupełniający przedłużone leże – 1 szt. | TAK |  |  | x |  |
| IV | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki serwisu |  |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  | x |
| 2. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Szkolenie nastąpi przy odbiorze przedmiotu umowy, a jeśli zajdzie potrzeba to także w terminie 2 miesięcy od daty odbioru po uzgodnieniu daty między stronami. | TAK |  |  |  | x |
| 2. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Podać |  |  |  | x |
| 3. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |  |  | x |
| 4. | Zalecany lub wymagany sposób dezenfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |  |  | x |
| 6 | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |  |  | x |
| 7 | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych ) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |  |  | x |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 10 dni roboczych | TAK |  |  |  | x |
| 9 | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu | TAK Podać |  |  |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta sprzętu do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub e-mail punktów serwisowych) |  |  |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Nie dołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..                                                                                                                …………………….…………………………..

data				                                                           (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)

Załącznik Nr 3/2

do SWZ Nr ZPO:ZP/14/2023

(ujednolicony z uwzgl. zmian po odpowiedziach na zapytania w dniu 19.09.2023r.)

SPECYFIKACJA parametrów techniczno-użytkowych

i wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - Zadanie Nr 3

Nazwa przedmiotu zamówienia: aparat USG cyfrowy – 1 szt.

Typ/Model (podać): .................................................................
Producent (podać): ...................................................................
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023): …………………………………

| Lp | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Parametry wymagane | Parametr / warunek oferowany (opisać parametry ofer. wyrobu odpowiednio do wymogów w kolumnie nr 2 lub ewentualnie potwierdzić poprzez „TAK“ w sytuacji, gdy parametr oferowany jest taki sam - identyczny) |  | Parametry oceniane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat USG cyfrowy – 1 szt. | TAK, podać |  |  | x |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-12 MHz | TAK, podać |  |  | x |  |
| 2 | Ilość przetwarzanych kanałów nadawczo – odbiorczych > 32000 | TAK, podać |  |  | x |  |
| 3 | Maksymalna wartość dynamiki systemu min. 170 dB | TAK, podać |  |  | x |  |
| 4 | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D min. 1100Hz | TAK, podać |  |  | x |  |
| 5 | Maksymalna częstotliwość odświeżania dla trybu Color Doppler min. 28 klatek/s | TAK, podać |  |  |  |  |
| 6 | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 19” regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia o rozdzielczości min.1280x1024 | TAK, podać |  |  | x |  |
| 7 | Cztery niezależne, obrotowe koła | TAK |  |  | x |  |
| 8 | Możliwość blokowania skrętu i hamowania minimum dwóch kół | TAK |  |  | x |  |
| 9 | 4 gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie. Dopuszczamy 3 gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. | TAK |  |  | x |  |
| 10 | Waga aparatu maksimum 52 kg. Dopuszczamy wagę aparatu maksimum 54 kg - odpowiedź na zapytania z 19.09.2023 r. | TAK, podać |  |  | x |  |
| Tryby pracy aparatu: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2-D | TAK, podać |  |  | x |  |
| 12 | M- mode | TAK |  |  | x |  |
| 13 | Kolor M-mode | TAK |  |  | x |  |
| 14 | PW Doppler | TAK |  |  | x |  |
| 15 | CW Doppler | TAK |  |  | x |  |
| 16 | Doppler kolorowy | TAK |  |  | x |  |
| 17 | Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler | TAK |  |  | x |  |
| 18 | Tryb Duplex (2D/PW) | TAK |  |  | x |  |
| 19 | Tryb Triplex (2D/PW/CD) | TAK |  |  | x |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o Doppler tkankowy TDI | TAK, podać |  |  | x |  |
| 21 | Szerokość bramki dopplera PW min. 0,8-28 mm | TAK, podać |  |  | x |  |
| 22 | Mierzona prędkość przepływu dla PW przy 0 stopni korekcji kąta min. 9 m/s | TAK, podać |  |  | x |  |
| 23 | Mierzona prędkość przepływu dla CD przy 0 stopni min. 7 m/s | TAK, podać |  |  | x |  |
| 24 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu dla CW przy 0 stopni korekcji kąta min. 18 m/s | TAK, podać |  |  | x |  |
| 25 | Uchylność (Steer) wiązki Dopplera regulowana w sposób płynny min 15 stopni. | TAK, podać |  |  | x |  |
| 26 | Wyświetlana maksymalna głębokość penetracji na oferowanej głowicy convex min. 30cm | TAK, podać |  |  | x |  |
| 27 | Tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD | TAK |  |  | x |  |
| 28 | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |  | x |  |
| 29 | Powiększenie obrazu zamrożonego, w czasie rzeczywistym minimum 12x | TAK, podać |  |  | x |  |
| 30 | Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym minimum 12x | TAK, podać |  |  | x |  |
| 31 | Min. 8 regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK, podać |  |  | x |  |
| 32 | Regulatory wzmocnienia poprzecznego wiązki LGC | TAK |  |  | x |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D przepływów w kolorze | TAK, podać |  |  | x |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK, podać |  |  | x |  |
| 35 | Obrazowanie trapezoidalne, uchylność min. 20 stopni | TAK, podać |  |  | x |  |
| 36 | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  | x |  |
| 37 | Tryb automatycznej optymalizacji (dopasowanie) skali i linii bazowej dla trybu PW Doppler przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |  | x |  |
| 38 | Funkcja automatycznego obrysu widma dopplerowskiego na obrazie w czasie rzeczywistym/ zamrożonym z jednoczesnym wyznaczeniem parametrów przepływu typu RI, PI, stosunek S/D | TAK, podać |  |  | x |  |
| 39 | Automatyczna optymalizacja częstotliwości Dopplera kolorowego w zależności od głębokości obrazowania | TAK, podać |  |  | x |  |
| 40 | Tryb automatycznej optymalizacji parametrów obrazu 2D (min. TGC, gain, kompresja obrazu) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK, podać |  |  | x |  |
| 41 | Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2 D (B-Mode) dla wszystkich oferowanych głowic | TAK |  |  | x |  |
| 42 | Tryb wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK, podać |  |  | x |  |
| 43 | Tryb adoptowanego przetwarzania obrazu ultrasonograficznego, służący do redukcji artefaktów w postaci szumów w celu ulepszenia widoczności tkanki, granic narządów | TAK, podać |  |  | x |  |
| Głowice |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Głowica typu convex: Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę min 2-5 MHz min. 128 elementów, kąt widzenia min 66 stopni, PW Doppler, kolor Doppler, Power (Angio) Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK, podać |  |  | x |  |
| 45 | Szerokopasmowa głowica liniowa: zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę min. 4 – 12 MHz min. 256 elementów akustycznych, pole widzenia min. 34mm, PW Doppler, kolor Doppler, power (Angio) Doppler, obrazowanie harmoniczne. | TAK, podać |  |  | x |  |
| Pakiety obliczeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pełny kliniczny pakiet: badań brzusznych, badań naczyniowych, ginekologicznych, ogólnych i kardiologicznych | TAK |  |  | x |  |
| 47 | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK |  |  | x |  |
| 48 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania (opisać) | TAK, podać |  |  | x |  |
| 49 | Możliwość dołączenia obrazów do raportu | TAK |  |  | x |  |
| 50 | Możliwość wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |  | x |  |
| 51 | Programy pomiarów: minimum 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty | TAK, podać |  |  | x |  |
| 52 | Możliwość tworzenia wykresów biometrycznych i dołączania ich do raportu | TAK |  |  | x |  |
| 53 | Możliwość tworzenia własnych kalkulacji obliczeniowych | TAK |  |  | x |  |
| System archiwizacji |  |  |  |  | x |  |
| 54 | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania min. 1200 obrazów | TAK, podać |  |  | x |  |
| 55 | Możliwość ustawienia długości archiwizowanych pętli, podać maksymalną długość pętli w ilości pracy serca i w sek. | TAK, podać |  |  | x |  |
| 56 | Dysk twardy aparatu minimum 300GB | TAK, podać |  |  | x |  |
| 57 | Złącze USB do archiwizacji obrazów na pamięci typu flash | TAK, podać |  |  | x |  |
| 58 | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statystycznych na dysku aparatu | TAK |  |  | x |  |
| 59 | Nagrywarka CD-R/DVD wbudowana w aparat | TAK |  |  | x |  |
| 60 | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK, podać |  |  | x |  |
| 61 | Wbudowana w aparat instrukcja obsługi on-line | TAK, podać |  |  | x |  |
| 62 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej/laserowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4 | TAK, podać |  |  | x |  |
| 63 | Zasilanie 220-240 VAC, 50Hz | TAK, podać |  |  | x |  |
| IV | Pozostałe wymagania: szkolenia, warunki serwisu |  |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  | x |
| 2. | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Szkolenie nastąpi przy odbiorze przedmiotu umowy, a jeśli zajdzie potrzeba to także w terminie 2 miesięcy od daty odbioru po uzgodnieniu daty między stronami. | TAK |  |  |  | x |
| 2. | Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji | Opisać i podać |  |  |  | x |
| 3. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  |  |  | x |
| 4. | Zalecany lub wymagany sposób dezenfekcji sprzętu | Opisać i podać proponowane środki dezynf. |  |  |  | x |
| 5. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |  |  | x |
| 6 | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |  |  | x |
| 7 | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych ) liczony od momentu zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |  |  | x |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 10 dni roboczych | TAK |  |  |  | x |
| 9 | Czas naprawy gwarancyjnej (nie dłuższy niż 10 dni roboczych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu | TAK Podać |  |  |  | x |
| 10. | Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta sprzętu do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych | TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub e-mail punktów serwisowych) |  |  |  | x |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Parametry i warunki w zakresie „zalecanych przez producenta przeglądów techn.” oraz „zalecanego lub wymaganego sposobu dezynfekcji”  traktowane są jako zalecane.

2. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry Zamawiającego.

3. Opis należy załączyć do oferty na etapie składania ofert. Nie dołączenie do oferty załącznika z opisem parametrów techniczno-użytkowych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………..                                                                                                                …………………….…………………………..

data				                                                           (podpis osoby uprawnionej do repr. Wykonawcy)