Załącznik nr 1B do SWZ, D10.251.54.C.2022

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zad. 1 - Robot chirurgiczny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2021 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha Blok Operacyjny | Bez punktacji |  |
| Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie składające się co najmniej z konsoli chirurgicznej, wózka lub wózków z min. 4 ramionami robotycznymi, systemu wizyjnego z elektrokoagulacją oraz sterylizatora plazmowego | Tak, podać | Bez punktów |  |
| Konsola chirurgiczna |
|  | Konsola na podstawie jezdnej zapewniająca płynne sterowanie przez operatora wszystkimi ramionami robotycznymi oraz zainstalowanymi na nich narzędziami chirurgicznymi i kamerą endoskopową 3D urządzenia przy zminimalizowaniu efektu naturalnego drżenia rąk oraz ich przypadkowych ruchów, jak również umożliwiająca skalowanie ruchu używanych narzędzi. Sterowanie przy pomocy manetek. | Tak | Bez punktów |  |
|  | Konsola dodatkowo zapewniająca możliwość min. - sterowania nastawami zaoferowanego z zestawem systemu do elektrokoagulacji, - włączania i wyłączania zaimplementowanego w zaoferowanym urządzeniu systemu do wizualizacji znacznika ICG (obrazowania fluorescencyjnego) | Tak, podać | Bez punktów |  |
|  | Konsola wyposażona w panel włączników nożnych umożliwiających min. sterowanie kamerą, wyzwalaniem elektrokoagulacji, wysprzęglania ramion robotycznych | Tak, podać | Bez punktów |  |
|  | Konsola wyposażona w panel dotykowy. | Tak | Bez punktów |  |
| Wózek lub wózki z ramionami robotycznymi |
|  | Wózek mobilny wyposażony w min. 4 uniwersalne ramiona chirurgiczne lub min. 4 niezależne wózki mobilne wyposażone w min. 4 uniwersalne ramiona chirurgiczne zapewniające uzyskanie min. 7 ruchów swobody ruchu narzędzi z możliwością ich obrotu o min. 360 stopni w osi długiej | Tak, podać | Ramiona wychodzące z jednego wózka – 1 pkt. Każde ramię na osobnym wózku – 0 pkt. |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące co najmniej z zaoferowanymi narzędziami oraz zaoferowanymi endoskopami - ramiona uniwersalne zapewniające możliwość osadzenia endoskopu i narzędzia w każdym z ramion. | Tak | Bez punktów |  |
| System wizyjny z elektrokoagulacją |
|  | System wyposażony min. w - tor wizyjny o rozdzielczości min. FullHD - głowicę kamery o min. 5 krotnym powiększeniu optycznym oraz min. 4 krotnym powiększeniu cyfrowym 3D z funkcją wizualizacji znacznika ICG - endoskopem z końcówką prostą o kącie patrzenia 0 stopni - min. 2 szt. - endoskopem z kątem patrzenia 30 stopni - min.2 szt. - źródłem światła – w trakcie trwania gwarancji wymiana żarówek w źródle światła w cenie oferty - monitorem medycznym min. 24" o rozdzielczości min. FullHD 3D - panelu sterującego do regulacji parametrów wyświetlanego obrazu - min. 1 wyjście Video umożliwiające przekazanie obrazu z toru wizyjnego do systemu zintegrowanego na sali operacyjnej. - elektrokoagulacją pracującą w trybach monopolarnym oraz bipolarnym współpracującą z zaoferowanymi narzędziami. | Tak, podać | Głowica kamery o powiększeniu min. 10 krotnym – 2 pkt. |  |
| Sterylizator plazmowy |
|  | Sterylizator zapewniający sterylizację elementów wyposażenia robota chirurgicznego zgodnie z zaleceniami producenta. W ramach dostawy w cenie oferty Wykonawca podłączy sterylizator do posiadanego przez Zamawiającego systemu Getinge T-doc (koszt wszystkich licencji po stronie Wykonawcy), jak również w przyszłości podłączy sterylizator do nowego systemu, który Zamawiający będzie wdrażać w ramach projektu „Pomorskie E-Zdrowie” (planowane wdrożenie w 2023 r). | Tak | Bez punktów |  |
|  | Sterylizator posiadający otwartą platformę umożliwiającą stosowanie materiałów eksploatacyjnych dostarczanych przez różnych producentów za pośrednictwem różnych dostawców na terenie kraju. | Tak | Bez punktów |  |
|  | Sterylizator dwustronny z drzwiami podawczymi od strony czystej i wyładowczymi od strony sterylnej. | Tak | Bez punktów |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że sterylizator może być zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Centralnej Sterylizacji. | Tak | Bez punktów |  |
| Dodatkowe wyposażenie |
|  | Wózek wsadowy do posiadanej przez Zamawiającego myjni-dezynfektora Getinge 88 Turbo dedykowany do jednoczesnego mycia i dezynfekcji min. 6 zaoferowanych narzędzi oraz endoskopu chirurgii robotycznej. Odpowiednie przyłącza w zestawie. Dodatkowo w cenie oferty Wykonawca dokona odpowiedniego przystosowania posiadanej w/w myjni do mycia narzędzi robotycznych zgodnie z zaleceniami ich dostawcy, w tym m.in. zainstaluje na myjni odpowiedni zwalidowany przez producenta narzędzi program do ich mycia i dezynfekcji. | Tak | Bez punktów |  |
|  | Kontenery wsadowe do myjni - min. 2 szt. Kosze do zaoferowanych narzędzi wielokrotnego użytku bez ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić opakowanie sterylne- min. 2 szt. Kontenery z tworzywa do zaoferowanych endoskopów bez ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić opakowanie sterylne i w które będą wkładane kosze . – 4 szt. Kontener do przewozu skażonych narzędzi i optyk do Centralnej Sterylizatorni. Kontener na kołach umożliwiający załadunek do samochodu dostawczego i transport wewnątrzszpitalny. Kontener posiadający zamykane drzwi i min. 2 3 półki – 4 szt. Inne elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zaleceniami producenta wykonania procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji wszystkich zaoferowanych elementów systemu | Tak, podać | Bez punktów |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi robota zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Producenta oraz innymi uwarunkowaniami prawnymi. W ramach szkolenia Personelu Wykonawca przeszkoli m.in. - jeden zespół operacyjny składający się z operatora, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych w zakresie wykonywania procedur urologicznych - jeden zespół operacyjny składający się z operatora, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych w zakresie wykonywania procedur ginekologicznych - jeden zespół operacyjny składający się z operatora, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych w zakresie wykonywania procedur chirurgicznych Powyższe szkolenia odbywać się sukcesywnie, w ramach zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego w trakcie trwania gwarancji. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia Personelu do szkolenia również po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Dodatkowo przed fizyczną dostawą urządzenia oraz w trakcie procesu uruchamiania urządzenia Wykonawca przeszkoli n/w pracowników w zakresie bezpiecznej pracy i przygotowywania narzędzi do procesu sterylizacji, jak również samego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji - Zespół Bloku Operacyjnego wyznaczony przez Kierownika Bloku Operacyjnego, - Zespół Centralnej Sterylizacji wyznaczony przez Kierownika Centralnej Sterylizacji. Szkolenia dodatkowych osób będą mogły być utrwalane poprzez przeprowadzenie dodatkowych min. 5 cykli szkoleń przypominających w trakcie trwania gwarancji po przedstawieniu odpowiedniego wniosku przez Kierowników w/w miejsc. | Tak | Bez punktów |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni dodatkowe wsparcie aplikanta klinicznego na miejscu podczas wykonywania zabiegów w ilości min. 30 dni roboczych. | Tak | Bez punktów |  |
|  | Gwarancja na cały zaoferowany zestaw min. 24 m-cy | Tak, podać | - |  |

*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *