# Nr postępowania 22 Z TP 24

## Załącznik nr 3 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………

Oświadczenie

Oferowany w zakresie Pakietu 4, Pakietu 5 poz. 2, 3 i 4, Pakietu 8 poz. 1, 2, 3 i 4 Przedmiot zamówienia może być poddany obowiązującym w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy procesom dekontaminacji, zachodzącym w niżej podanych warunkach:

- Wstępne oczyszczanie sprzętu (jeśli zachodzi taka potrzeba) w przepływowej myjni ultradźwiękowej - temp. mycia 40° C z zastosowaniem preparatu alkalicznego.

- Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu w automatycznej myjni dezynfekcyjnej
z zastosowaniem preparatu alkalicznego w fazie mycia, temp. mycia 55°C – 5 min. Dezynfekcja chemiczno – termiczna w temp. 60° C w ciągu 5 min. z zastosowaniem preparatu na bazie aldehydu glutarowego,

lub

Dezynfekcja termiczna w temperaturze 90° C w ciągu 5 min.

- Możliwe metody sterylizacji (wymagana co najmniej jedna z poniższych metod):

|  | Parą wodną w nadciśnieniu, w parametrach: 134° C - 7 min., 121° C – 20 min. |
| --- | --- |
|  | Tlenkiem etylenu – 100%, w parametrach: 55° C - 3 h (faza sterylizacji – 1 h), wilgotność względna 40 – 80 %. |
|  | Plazmowa nadtlenkiem wodoru w urządzeniu Stericool Getinge stężenie H2O2 – 59%, temp. ≤ 55º do 50 min. |

( - zaznaczyć właściwe