## Arkusz1
Zał. nr 2 do zapytania ofertowego
FZP.II-241/62/22/ZO
LP | Asortyment | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne częsci, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 103cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,1mm, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm | 3000
2 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300cm +/- 10cm, długość uchwytu 191mm +/- 3mm, z wymiennym nożykiem dł. 70mm+/- 1mm, wtyk 2,36±0,02mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny, oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz | 2300
3 | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w Rtg, wymiary 50x50x6 mm , pakowany pojedyńczo, przyklejany, waga do 3g | 200
4 | Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,6-11,8cm, biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9,5x12cm, wolna od lateksu, zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745. | 2500
5 | Marker medyczny do skóry, jednorazowy, jałowy z linijką 15 cm | 80
6 | Uchwyt monopolary jednorazowego użytku, jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, z długim nożykiem, długość kabla 320cm+/-3%, długość uchwytu 145mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedyńczo. | 20
7 | Elektroda monopolarna, jednorazowa, jałowa, typ nożyk, długość 153mm+/-1mm, szer. części roboczej 2.3mm, grubość części roboczej 0.5mm, wtyk do uchwytu 2,38mm | 40
8 | Zestaw do strippingu kończyn dolnych, w zestawie dwie linki po 100cm, uchwyt i 3 oliwki: 9.5mm, 12.8mm, 15.4mm, zestaw jałowy | 10
9 | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych dł.4.5-5.0m, wtyk typu Jack | 20
10 | Elektroda bierna gumowa wielorazowa dla dorosłych o wymiarach 25x15cm, z nierozłącznym kablem o dł.4.0-5.0m | 1
11 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki, autoklawowalny do 450 cykli sterylizacji, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, dł. nierozłącznego kabla 4.0-4.5m, wtyk do elektrod 4mm, system sześciokątny w uchwycie do zapobiegania obracaniu się elektrod, wtyk do diatermii 3-pin | 5
12 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, wąski, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji i kablem 3m, wtyk do diatermii 3-pin, wtyk elektrod śr.4mm, przeznaczony do min.100 cykli sterylizacji w autoklawie | 5
13 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu żagielek do konizacji 15x25mm, do wtyku o śr.2.4mm, | 2
14 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu żagielek do konizacji 20x25mm, do wtyku o śr.2.4mm, | 2
15 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu pętla o śr.20mm, do wtyku o śr.2.4mm | 2
16 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu pętla o śr.15mm, do wtyku o śr.2.4mm | 2
17 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu kulka, długa, o śr.6mm, do wtyku o śr.4mm | 2
18 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu nożyk, do wtyku o śr.4 mm, część robocza 25x3.0mm | 5
19 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu kulka śr.2mm, do wtyku o śr.4mm | 5
20 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu szpatuła, długa, do wtyku o śr.4 mm, część robocza 2.0x16mm | 3
21 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu nożyk, długa, do wtyku o śr.4 mm, część robocza 2.5x20mm | 3
22 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu szpatuła, długa, do wtyku o śr.4 mm, część robocza 2.5x20mm | 3
23 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu nożyk, długa, do wtyku o śr.2.4 mm, część robocza 2.5x20mm | 3
24 | Elektroda monopolarna wielorazowa do laparoskopii, typ szpatuła, do wtyku o śr. 4mm, średnica 5 mm, bez ssaka, dł. 36 cm | 3
25 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu haczyk L, do wtyku o śr. 4mm, dł. części roboczej 360mm, średnica 5mm | 3
26 | Elektroda argonowa monopolarna do koagulacji, igła 2mm, dł.całkowita 73-75mm | 1
27 | Elektroda argonowa monopolarna, igła 2mm, dł.całkowita 368-370mm | 1
28 | Elektroda monopolarna wielorazowa wolframowa typu igła, prosta, wymiary 0,25x4mm, długość robocza: 20mm, do uchwytu o średnicy 4mm, giętka | 2
29 | Elektroda monopolarna wielorazowa wolframowa typu igła, prosta, wymiary 0,25x4mm, długość robocza: 45mm, do uchwytu o średnicy 4mm, giętka | 2
30 | Elektroda monopolarna wielorazowa wolframowa typu igła, prosta, wymiary 0,25x4mm, długość robocza: 80mm, do uchwytu o średnicy 4mm, giętka | 2
31 | Elektroda monopolarna typ nożyczki Metzenbaum, odgięte, dł. 330mm, śr.5mm, uchwyt bez blokady, komplet z rurką izolacyjną, wejście do diatermii o śr. 4mm, część robocza 18mm z twardymi wkładkami | 1
32 | Adapter monopolarny, do ostrzy jednorazowych skalpela nr 4, wtyk do uchwytu 4mm, wielorazowy, autoklawowalny | 1
33 | Adapter monopolarny, do ostrzy jednorazowych skalpela nr 3, wtyk do uchwytu 2.4mm, wielorazowy, autoklawowalny | 1
34 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste, bransza 0.5x6mm, typu NON-STICK, powłoka w kolorze żółtym, chwyt ażurowy, dł. całkowita 22-22.5cm | 1
35 | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, bransza - typ ostra, dł.11-11,5cm | 2
36 | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, bransza 0.5mm, dł.11-11,5cm | 2
37 | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, bransza 0.5mm, dł.16-16,5cm | 2
38 | Pinceta bipolarna prosta, końce proste, bransza 1.0mm, dł.19-19,5cm | 2
39 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste, bransza 1.0mm, dł. 19.0-19.5cm | 2
40 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste, bransza 1.0mm, dł. 22.0-22.5cm | 2
41 | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | 20
42 | Pinceta monopolarna wielorazowa, izolowana, autoklawowalna, długość 18-18.5cm | 1
43 | Pinceta monopolarna wielorazowa, izolowana, autoklawowalna, długość 20-20.5cm | 1
44 | Pinceta monopolarna wielorazowa, izolowana, autoklawowalna, długość 25-25.5cm | 1
45 | Kleszczyki monopolarne wielorazowe, izolowane, autoklawowalne, dł. 14.5-15.0cm, do wtyku o śr. 4mm | 1
46 | Kleszczyki monopolarne wielorazowe, izolowane, autoklawowalne, dł. 19.5-20.0cm, do wtyku o śr. 4mm | 1
47 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 3.0-3.5m | 2
48 | Kabel bipolarny do resektoskopu STORZ, dł.4.0-4.5m, wejście do diatrmii 2-pinowe | 1
49 | Kabel monopolarny wielorazowy, wtyk do narzędzi śr. 3 mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł. całkowita 3.0-3.5 m | 2
50 | Mata do odkładania akcesoriów elektrochirurgicznych, wielorazowa, autoklawowalna, wymiary: 48x61cm, odporna na temperaturę do 200°C, waga do 230g, obustronnie gładka, zapobiegająca zsuwaniu się narzędzi i akcesoriów, | 3
51 | Sterownik nożny, 2-przyciskowy, z kablem o dł. 4.5m | 3