Załącznik Nr 1B do SWZ (dot. Części Nr 1)

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 2. | Typ: | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 3. | Rok produkcji: 2022 |  |  |  |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie re-kondycjonowane | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 5. | Gwarancja min.24 mc-e | TAK PODAĆ |  | 24 mc-e-0pkt 36 mc-e-10pkt 48 mc-e-15pkt 60 mc-e-20pkt |  |
| 6. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne | TAK PODAĆ |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 7. | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz. | TAK |  |  |  |
| 8. | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10%. | TAK |  |  |  |
| 9. | Moc generatora min. 2,00 kW max. 2,5 kW. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt |  |
| 10. | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 20 kHz. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 11. | Prąd dla trybów fluoroskopii ciągłej ≥12mA Automatyka parametrów fluoroskopii. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 12. | Prąd dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej ≥20 mA | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 13. | Radiografia cyfrowa. | TAK |  |  |  |
| 14. | Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 15. | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60%. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 16. | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 17. | Automatyka doboru parametrów skopii. | TAK |  |  |  |
| 18. | Skopia wysokopulsacyjna lub Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 8 pulsów/s i skopia ciągła | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 19. | Przycisk dedykowany do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| LAMPA RTG |  |  |  |  |  |
| 20. | Lampa ze stacjonarną anodą – jedno lub dwuogniskowa | TAK |  |  |  |
| 21. | Totalna filtracja min. 4,0 mm Al. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt |  |
| 22. | Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 23. | Pojemność cieplna anody min. 50 kHU. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt |  |
| 24. | Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kHU. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt |  |
| 25. | Szybkość chłodzenia anody min. 37 kHU/min. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 26. | Szybkość chłodzenia kołpaka min. 12,5 kHU/min | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 27. | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania. | TAK |  |  |  |
| 28. | Kolimator typu IRIS. | TAK |  |  |  |
| 29. | Kolimator szczelinowy z rotacją. | TAK |  |  |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |  |  |  |
| 30. | Waga wózka z ramieniem C max. 320kg. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 31. | Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 80 cm | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 32. | Głębokość ramienia C min. 66 cm. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt |  |
| 33. | Wolna przestrzeń: min. 78 cm. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt |  |
| 34. | Odległość SID min. 100 cm. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt |  |
| 35. | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 36. | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 43 cm. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt Wartość największa – 10 pkt |  |
| 37. | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20°. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt |  |
| 38. | Zmotoryzowany ruch pionowy. | TAK |  |  |  |
| 39. | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 190°. | TAK PODAĆ |  | Zakres ± 190° - 0 pkt Zakres ≥200° – 10 pkt |  |
| 40. | Zakres ruchu orbitalnego ≥ 130° | TAK PODAĆ |  | Zakres 130° - 149° - 0 pkt Zakres ≥150 ° - 10 pkt |  |
| 41. | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji. | TAK |  |  |  |
| 42. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody. | TAK |  |  |  |
| 43. | Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami | TAK |  |  |  |
| 44. | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 3 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 45. | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu. | TAK |  |  |  |
| 46. | Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji (ustawienie lampa na górze) | TAK |  |  |  |
| 47. | Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min: - skala szarości - jasność i kontrast - filtr detekcji metalu - filtr szumów | TAK PODAĆ |  |  |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |  |  |
| 48. | Średnica nominalna > 20 cm x 20 cm. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 49. | Ilość pól detektora obrazu min. 3. DQE 70% | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 50. | Rozdzielczość detektora min. 1000 x 1000. Podać rodzaj detektora | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 51. | Wymiar obudowy detektora max. 4 cm | TAK PODAĆ |  |  |  |
| MONITOR I TOR WIZYJNY |  |  |  |  |  |
| 52. | Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C lub na oddzielnym wózku | TAK |  |  |  |
| 53. | Monitory 2x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 x 1024 pikseli lub monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840x2160 pikseli Kontrast ≥1000:1 luminacja≥ 600cd/m2. | TAK PODAĆ |  | Monitory 2x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 x 1024 pikseli – 0 pkt. Monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840x2160 pikseli – 10 pkt |  |
| 54. | Monitor/monitory w wersji kompaktowej zamontowane na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu | TAK |  |  |  |
| 55. | Możliwość regulacji wysokości monitora/ monitorów w wersji kompaktowej w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny lub monitor/monitory umieszczone na oddzielnym wózku | TAK |  |  |  |
| 56. | Kąt widzenia (obrazu min. 176°). | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 57. | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 58. | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1000 x 1000 pikseli, min. 16 bit. | TAK PODAĆ |  |  |  |
| 59. | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 150 000 obrazów. | TAK PODAĆ |  | Wartość wymagana – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt |  |
| 60. | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB. | TAK |  |  |  |
| 61. | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP. | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| 62. | Funkcja „Last Image Hold” (LIH). | TAK |  |  |  |
| 63. | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo / prawo na monitorze. | TAK |  |  |  |
| 64. | ZOOM min. x 2. | TAK PODAĆ |  | Zoom x 4 – 5 pkt Zoom x 2 – 0 pkt |  |
| 65. | Oprogramowanie DICOM 3.0 | TAK |  |  |  |
| 66. | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: -DICOM Send -DICOM Storage Commitment -DICOM Query/Retrieve -DICOM Print -DICOM Worklist | TAK |  |  |  |
| 67. | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania. | TAK |  |  |  |
| 68. | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |  |  |
| 69. | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 lub dotykowy tablet z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. | TAK, PODAĆ |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 70. | Celownik laserowy na detektorze cyfrowym | TAK |  |  |  |
| WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
| 71. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |  |  |
| 72. | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu min 10 lat. | TAK |  |  |  |
| 73. | Integracja ramienia C z posiadanymi systemami po stronie Wykonawcy | TAK |  |  |  |
| 74. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |  |  |
| 75. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. |  |  |  |  |
| 76. | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistyczno-akceptacyjnych aparatu. | TAK |  |  |  |
| 77. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |  |
| 78. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu | TAK |  |  |  |