## Formularz cenowy
Załącznik 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - Odczynniki do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
UWAGA: warunkiem uczestniczenia w postepowaniu jest zaoferowanie analizatora w dzierżawie (koszty związane z dzierżawą analizatora podnoszą sumaryczną cenę)
UWAGA: Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie ilośc materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych na okres trwania umowy, na podstawie podanych ilości badań przewidzianych do wykonania w trakcie realizacji umowy.
UWAGA: Ilość zestawów w kolumnie nr 6, należy zaokrąglić do jednego zestawu w górę.
Lp. | Parametr | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent | Ilość badań | wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość netto opakowania | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto opakowania
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Odczynniki
1. | Morffologia CBC+DIFFF |  | 216000 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Morffologia CBC+DIFFF+RET |  | 4320 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | BF |  | 43200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Rozmaz |  | 43200 |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Materiały kontrolne i eksploatacyjne dla wskazanej w poz. 1- 4 ilości badań
1. | Materiał eksploatacyjny |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Materiał kontrolny |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | Suma | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA ANALIZATORA
Lp. | Przedmiot zamowienia | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent |  | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | Wartość VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Dzierżawa analizatora hematologicznego głównego zgodnego z opisem w Załączniku 1a* |  |  | m-c | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2. | Dzierżawa analizatora hematologicznego typu back- upzgodnego z opisem w Załączniku 1b* |  |  | m-c | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3. | Dzierżawa aparatu do barwień rozmazów zgodnego z opisem w Załączniku 1c* |  |  | m-c | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4. | Dzierżawa wirówki do hematologii zgodnego z opisem w Załączniku 1d* |  |  | m-c | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | Suma | 0 |  | 0 | 0
Całkowity koszt odczynników wraz z dzierżawą analizatora. | [5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
*Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc, przy czym samodzielnie przeliczy wartość czynszu na czas trwania umowy. Jeżeli umowa zostanie zawarta w trakcie rozpoczętego miesiąca, czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania umowy z uwzględnieniem iż kazdy miesiąc ma 30 dni kalendarzowych.

## Analizator główny
Załącznik nr 2 a do SWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Przedmiotem oferty jest dzierżawa fabrycznie nowego analizatora hematologicznego głównego wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 216 000 oznaczeń CBC+DIFF, 4 320 oznaczeń RET, 43 200 oznaczeń płynów z jam ciała, 4000 preparatów cytospin płynów z jam ciała oraz 43 200 rozmazów hematologicznych
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji: nie starszy niż 2021 rok. Analizator główny wydajność minimum 100 oznaczeń na godzinę. | TAK / podać rok produckji
5. | Parametry raportowane na wyniku to: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, PLT-Optyczne, retikulocyty, 3 frakcje dojrzałości retikulocytów, NRBC, niedojrzałe granulocyty - podawane są wartości % oraz #, odsetek mikrocytów i makrocytów, wszystkie parametry służą jako diagnostyczne, są prezentowane na wyniku pacjenta i przesyłane do systemu informatycznego zarządzającego laboratorium (LIS). | Tak
6. | Możliwość oznaczenia i raportowania na wyniku NRBC z automatyczną korektą WBC w każdym typie morfologii, również CBC. | Tak
7. | Hemoglobina w retikulocytach jest mierzona bezpośrednio jako parametr diagnostyczny, a uzyskany wynik jest przesyłany do systemu LIS. | Tak
8. | Analizator mierzy bezpośrednio parametry takie jak: WBC, RBC, HCT, HGB, PLT. | Tak
9. | Analizator różnicuje krwinki białe (WBC) na minimum pięć populacji. Róznicowanie opiera się o metodę cytometrii przepływowej, a wynik podawany jest zaróno w proentach jak i wartosciach bezwzględnych. | Tak
11. | Analizator posiada możliwość pomiaru parametrów diagnostycznych określające ilosciowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i synetetyzujących przeciwciała (zarówno w wartosciach procentowych jak i bezwzględnych). Metoda pomiaru tych parametrów opiera się na metodzie cytometrii przepływowej oraz muszą być dostępne w badaniu rutynowym (CBC+DIFF). | Tak
12. | Oznaczanie płytek krwi weryfikowane w razie potrzebny w torze tzw. optycznym - wynik po weryfikacji przesyłany automatycznie do LIS. | Tak
13. | Pomiar hemoglobiny jest niezależny od pomiaru WBC i następuje w osobnym torze pomiarowym w celu ograniczenia interferencji lipidów i krwinek białych. | Tak
14. | Analizator posiada możliwość badania płynów z jam ciała bez koniecznosci zastosowania osobnych odczynników. Charakterystyka składu komórkowego płynów z jam ciała opiera się na różnicowaniu: liczby krwinek białych (WBC), występownaia komórek jedno i wielo-jądrzastych (wraz z wyliczeniem wartości procentowych i bezwzględnych) oraz występowania erytrocytów. Wartości te winny być przesyłane do systemu LIS. | Tak
15. | Możliwość wstawiania próbek typu CITO zarówno w systemie otwartym i zamkniętym. | Tak
16. | Analizator przystosowany jest do pracy w systemie całodobowym. | Tak
17. | Możliwość stosowania różnych typów probówek zamkniętych systemów systemów pobrań. | Tak
18. | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC-5DIFF). | Tak
19. | Objętość aspirowanej próbki do analizy nie więcej niż 90 µL (mikrolitrów) dla morfologii wykonywanej w trybie CBC-5DIFF- dla głównego analizatora; możliwość wykonania oznaczeń w trybie CBC-5DIFF także w opcji tzw. kapilarnej (aspiracja przez analizator próbki uprzednio rozcieńczonej z uwagi na jej podwyższoną lepkość i dokonanie automatycznego przeliczenia rozcieńczenia). | Tak
20. | Minimalne zakresy liniowości parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez wstępnego rozcieńczenia); WBC 0-400x10*3/µL, RBC 0-7 x10*6/ µL, HGB 0-25 g/dl, PLT 0-5000 x10*3/ µL, HCT 0-75%. | Tak
21. | Analizator jest wyposażony w dodatkowy automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych; możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC. | Tak
22. | Analizator jest wyposażony w możliwość oceny frakcji niedojrzałych granulocytów (promielocyty, mielocyty, metamielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach (IG%, IG#)- parametr raportowany. | Tak
23. | Analizator jest wyposażony w możliwość oznaczania retikulocytów oraz i parametrów retikulocytarnych z próbki pierwotnej, bez wstępnego przygotowania poza analizatorem; raportowanie na wyniku min. takich parametrów jak: RET%,#, LFR%,#, MFR%,#, HFR%,#, RET He, IRF. | Tak
24. | Analizator ma możliwość wykonania morfologii u noworodków i małych dzieci z pobrania tzw. mikrometodą. Maksymalna objętość aspirowanej krwi nie większa niż 90 µL (mikrolitrów). | Tak
25. | Analizator posiada system zabezpieczenia przed mikroskrzepami w postaci sensora aspiracji. Igła pobierająca krew jest czyszczona automatycznie. | Tak
26. | Analizator jest wyposażony w czytnik kodów kreskowych odczytujących dane ze zlecenia badania laboratoryjnego. Analizator ma możliwość manualnego wyboru typu badania, niezależnie od zlecenia. | Tak
27. | Podajnik automatyczny ma możliwość zastosowania różnego typu probówek (np. Sarsted Thromboexact oraz Vacuette K2EDTA). | Tak
28. | Analizator wyposażony jest w odpowiedni software zarządzający wynikami wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Dostawca gwarantuje, że dostarczony materiał kontrolny będzie służył również ocenie zewnątrzlaboratoryjnej i porównaniu poszczególnych parametrów kontrolnych z innymi użytkownikami Analizatora, w formie zewnątrzlaboratoryjnego sprawdzianu biegłości. Krew kontrolna jest konfekcjonowana w probówkach systemu zamkniętego i dostosowana do bezpośredniej pracy na aparacie. | Tak
29. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii CBC-5DIFF w 100% bezcyjankowe. Dostawca dołączy karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych do odczynników zawierających w swym składzie substancje niebezpieczne, jak i do krwi kontrolnej oraz ulotki odczynnikowe producenta odczynników w języku polskim. | Tak
30. | Oba analizatory muszą mieć oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne oraz pochodzić od jednego producenta. Odczynniki w pełni kompatybilne pomiędzy oferowanymi analizatorami w trybie CBC i CBC-5DIFF wraz z automatyczną korektą NRBC. | Tak
31. | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowanie odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytania na pokładzie analizatora; informacja o poziomie odczynników oraz czujnik informujący o ich braku na pokładzie analizatora. | Tak
32. | Dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium. | Tak
33. | Prezentacja wyników oznaczeń na histogramach i minimum jednym wykresie typu skategram. | Tak
34. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii. | Tak
35. | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika zewnętrznego lub kodu kreskowego. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów (w tym RET) dla krwi obwodowej. | Tak
36. | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej dostępna na trzech poziomach. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów. Wykonawca dostarczy materiał kontrolny w ilości uwzględniającej datę ważności podaną na fiolce z materiałem kontrolnym oraz wykonania codziennych oznaczeń na 3 poziomach. | Tak
37. | Rozbudowany program kontroli jakości badań (oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu Levey’a-Jenningsa’a oraz program średniej ruchomej Bulla, program analiz Delta Check, analizy graficzne i statystyczne). | Tak
38. | Oferowany analizator oraz odczynniki i materiały kontrolne pochodzą od jednego producenta. Odczynniki są kompatybilne zarówno dla analizatora głównego jak i analizatora typu back-up. Odczynniki automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez Analizator. | Tak
39. | Dostawa, instalacja oraz skonfigurowanie analizatora systemem LIS na odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dwukierunkowa transmisja danych miedzy analizatorem a obowiazujacym laboratoryjnym systemem informatycznym. Dostawca wprowadzi normy odpowiednie dla wieku badanego pacjenta. Wydruk z Analizatoru wyniku wraz z wartościami referencyjnymi. | Tak
40. | Dostawca zapewnia gwarancję na wszystkie dostarczone urządzenia na okres trwania umowy. Serwis dostępny jest minimum 6 dni w tygodniu w trybie całodobowym. Dostawca zapewni bezpośredni kontakt z serwisantem- dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy, serwis i okresowe przeglądy techniczne w czasie trwania dzierżawy. | Tak
41. | Dostawca zagwarantuje możliwość zdalnego dostępu do analizatora przez inżyniera serwisowego. | Tak
42. | Wszystkie instrukcje i materiały szkoleniowe w języku polskim. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 4 bezpłatnych szkoleń serwosowych z zakresu uzytkowania Analizatora i interpretacji wyników uwzględniając aspekty laboratoryjne i kliniczne. | Tak
43. | Dostawca zapewni stanowisko robocze w postaci komputera (gwarantującego szybką i sprawną współpracę miedzy oprogramowanie Analizatoru a systemem LIS), monitora o odpowiednim rozmiarze i rozdzielczości, UPS , drukarkę oraz czytnik kodów kreskowych. | Tak
45. | Dostawca gwarantuje bezkosztowe podłaczenie analizatora do systemu LIS Zamawiającego i zapewnienie współpracy z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym. | Tak
46. | Analizator posiada dwukierunkową transmisję danych między analizatorem, a systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego. | Tak
47. | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym, możliwość podłączenia czytnika zewnetrznego w celu przeszukiwania listy wyników. | Tak
48. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | Tak
49. | Analizator posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | Tak
50. | Dostawca aparatu zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniego blatu roboczego (wraz z podblatową szafką/szufladą), na którym zostanie zainstalowany analizator. Wymiary blatu, kształt, typ materiału i kolor zostaną ustalone z Zamawiającym. W celu oszacowania kosztów Zamawiający dla kazdego analizatora przewiduje dwa blaty robocze typu: stół mobilny wzmocniony uniwersalny o wym. 1300x780xh650/850. | Tak

## Analizator typu back-up
Załącznik nr 2 b do SWZ
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Przedmiotem oferty jest dzierżawa fabrycznie nowego analizatora hematologicznego głównego wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 216 000 oznaczeń CBC+DIFF, 4 320 oznaczeń RET, 43 200 oznaczeń płynów z jam ciała, 4000 preparatów cytospin płynów z jam ciała oraz 43 200 rozmazów hematologicznych
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji: nie starszy niż 2021 rok. Analizator typu back-up ma wydajność min. 60 oznaczeń na godzinę. | TAK / podać rok produckji
5. | Parametry raportowane: rozdział WBC na 5 populacji, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC, PLT, MPV, PDW, PCT, podawane są wartości % oraz #, odsetek mikrocytów i makrocytów, wszystkie parametry służą jako diagnostyczne, są prezentowane na wyniku pacjenta i przesyłane do systemu informatycznego zarządzającego laboratorium (LIS). Różnicowanie leukocytów analizator wykonuje mtodą cytometrii przepływowej, a wynik wyrażony jest w wartosciach bezwzględnych i w procentach. | Tak
6. | Parametry takie jak: WBC, RBC, HCT, HGB, PLT są mierzone bezpośrednio. | Tak
7. | Pomiar hemoglobiny jest niezależny od pomiaru WBC i następuje w osobnym torze pomiarowym w celu ograniczenia wpływu lipidów i krwinek białych. | Tak
8. | Aparat ma możliwość badania płynów z jam ciała bez koniecznosci zastosowania osobnych odczynników. Charakterystyka składu komórkowego płynów z jam ciała opiera się na róznicowaniu: liczby krwinek białych, występownia komórek jedno i wielo-jądrzastych (wraz z wyliczeniem wartości procentowych i bezwzględnych) oraz występowania erytrocytów. Wybrane wartości te muszą być przesyłane do systemu LIS. | Tak
9. | Aparat ma możliwość wstawiania próbek CITO w systemie otwartym i zamkniętym. | Tak
10. | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym. | Tak
11. | Możliwość stosowania różnych typów probówek zamkniętych systemów systemów pobrań. | Tak
12. | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC-5DIFF). | Tak
13. | Minimalne zakresy liniowości parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez wstępnego rozcieńczenia); WBC 0-400x10*3/µL, RBC 0-7 x10*6/ µL, HGB 0-24 g/dl, PLT 0-5000 x10*3/ µL , HCT 0-75%. | Tak
14. | Aparat posiada możliwość wykonania morfologii u noworodków i małych dzieci z pobrania tzw. mikrometodą. Maksymalna objętość aspirowanej krwi nie większa niż 30 µL (mikrolitrów).Możliwość stosowania różnych trybów pobierania próbki. | Tak
15. | Aparat posiada system zabezpieczenia przed mikroskrzepami w postaci sensora aspiracji. Igła pobierająca krew/płyn z jam ciała jest czyszczona automatycznie. | Tak
16. | Aparat jest wyposażony w czytnik kodów kreskowych odczytujących dane ze zlecenia badania laboratoryjnego. Aparat ma możliwość manualnego wyboru typu badania, niezależnie od zlecenia. | Tak
17. | Podajnik ma możliwość zastosowania różnego typu probówek (np. Sarsted Thromboexact oraz Vacuette K2EDTA). | Tak
18. | Aparat wyposażony jest w odpowiedni program zarządzający wynikami wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (m.in wykresy Levey-Jenningsa). Dostawca gwarantuje, że dostarczony materiał kontrolny będzie służył również ocenie zewnątrzlaboratoryjnej i porównaniu poszczególnych parametrów kontrolnych z innymi użytkownikami aparatu w formie zewnątrzlaboratoryjnego sprawdziany biegłości. Krew kontrolna jest konfekcjonowana w probówkach systemu zamkniętego i dostosowana do bezpośredniej pracy na aparacie. | Tak
19. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii CBC-5DIFF są w 100% bezcyjankowe. Dostawca dołączy karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych do odczynników zawierających w swym składzie substancje niebezpieczne, jak i do krwi kontrolnej oraz ulotki odczynnikowe producenta odczynników w języku polskim. | Tak
20. | Dostawca gwarantuje oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne które pochodzić od jednego producenta. Odczynniki w pełni kompatybilne pomiędzy analizatorem głównym jak i back-up, zarówno w trybie CBC i CBC-5DIFF. | Tak
21. | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowanie odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytania na pokładzie analizatora; informacja o poziomie odczynników oraz czujnik informujący o ich braku na pokładzie analizatora. | Tak
22. | Dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium. | Tak
23. | Prezentacja wyników oznaczeń na histogramach i minimum jednym wykresie typu skategram. | Tak
24. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii. | Tak
25. | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika zewnętrznego lub kodu kreskowego. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów (w tym RET) dla krwi obwodowej. | Tak
26. | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej dostępna na trzech poziomach. Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów. Wykonawca dostarczy materiał kontrolny w ilości uwzględniającej datę ważności podaną na fiolce z materiałem kontrolnym oraz wykonania codziennych oznaczeń na 3 poziomach. | Tak
27. | Rozbudowany program kontroli jakości badań (oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu Levey’a-Jenningsa’a oraz program średniej ruchomej Bulla, program analiz Delta Check, analizy graficzne i statystyczne). | Tak
28. | Oferowany analizator oraz odczynniki i materiały kontrolne pochodzą od jednego producenta. Odczynniki automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez aparat. | Tak
29. | Dostawa, instalacja oraz skonfigurowanie analizatora systemem LIS odbędzie się na koszt Dostawcy. Dwukierunkowa transmisja danych miedzy analizatorem, a obowiazujacym laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS). Dostawca wprowadzi normy odpowiednie dla wieku badanego pacjenta. Wydruk wyniku badania z aparatu odbywa się wraz z wartościami referencyjnymi. | Tak
30. | Dostawca zapewnia gwarancję na wszystkie dostarczone urządzenia na okres trwania umowy. Serwis dostępny jest minimum 6 dni w tygodniu w trybie całodobowym. Dostawca zapewni bezpośredni kontakt z serwisantem- dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy, serwis i okresowe przeglądy techniczne w czasie trwania dzierżawy. | Tak
31. | Zagwarantwanie możliwość zdalnego dostępu do analizatora przez inżyniera serwisowego. | Tak
32. | Wszystkie instrukcje i materiały szkoleniowe w języku polskim. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 4 bezpłatnych szkoleń serwisowych z zakresu użytkowania aparatu i interpretacji wyników uwzględniając aspekty laboratoryjne i kliniczne. | Tak
33. | Dostawca zapewni stanowisko robocze w postaci komputera (gwarantującego szybką i sprawną współpracę miedzy oprogramowanie aparatu a systemem LIS), monitora o odpowiednim rozmiarze i rozdzielczości, UPS , drukarkę oraz czytnik kodów kreskowych. | Tak
34. | Aparat wyposażony jest w odpowiednie komputer monitor, klawiaturę, myszkę, i drukarkę laserowa do wydruku wyników(szybkość druku min 30 str/min, obciążenie miesięczne min 15000 stron, podajnik papieru – min 500 arkuszy). | Tak
35. | Podłaczenie analizatora do LIS i zapewnienie współpracy z funkcjonującym laboratoryjnym systemem informatycznym. | Tak
36. | Aparat posiada dwukierunkową transmisję danych między analizatorem, a systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego. | Tak
37. | Aparat posiada wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym, mozliwość podłączenia czytnika zewnetrznego w celu sprawnego przeszukiwania listy roboczej w menu aparatu. | Tak
38. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | Tak
39. | Aparat posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. | Tak
40. | Dostawca aparatu zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniego blatu roboczego (wraz z podblatową szafką/szufladą), na którym zostanie zainstalowany analizator. Wymiary blatu, kształt, typ materiału i kolor zostaną ustalone z Zamawiającym. W celu oszacowania kosztów Zamawiający dla kazdego analizatora przewiduje dwa blaty robocze typu: stół mobilny wzmocniony uniwersalny o wym. 1300x780xh650/850. | Tak

## Barwiarka rozmazów
Załącznik nr 2 c do SWZ
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
* Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej odpowiedzi Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem ofert.W przypadku nie spełnienia wartości granicznych tych parametrów przez oferowane urządzenie, oferta zostanie odrzucona. Brak wpisu w kolumnie „oferowania wartość" (podać zakres lub opisać) zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.
Przedmiotem oferty jest dzierżawa aparatu do barwienia rozmazów wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 216 000 oznaczeń CBC+DIFF, 4 320 oznaczeń RET, 43 200 oznaczeń płynów z jam ciała, 4000 preparatów płynów z jam ciała oraz 43 200 rozmazów hematologicznych w okresie 48 miesięcy
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent | Podać
2. | Model / Typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji: nie starszy niż 2021 rok. Aparat ma możliwośc barwienia do 20 rozmazów jednoczasowo. | TAK / podać rok produckji
5. | Aparat ma możliwość ciągłego ładowania nowych preparatów i rozładowywania preparatów wybarwionych. Posiada możliwość dodania preparatu citowego w dowolnym momencie pracy aparatu. | Tak
6. | Aparat ma możliwość barwienia rozmazów hematologicznych, preparatów płynów z jam ciała, preparatów mikrobiologicznych metodami May-Grunwalda Giemzy, eozyną, gram-Nicolle oraz Ziehla. W ty celu aparat ma możliwość zapamiętania minimum 8 protokołów barwienia. | Tak
7. | Aparat wyposażony jest w intuicyjne oprogramowanie sterujące jego pracą. Sterowanie odbywa się za pomocą ekranu dotykowego dołączonego do aparatu. Oprogramowanie monitoruje poziom wody, odczynników, scieków i informuje o konieczności wymiany. | Tak
8. | Aparat jest wyposażony specjalny system neutralizacji oparów odczynników poprzez zastosowanie filtra z węglem aktywnym, oraz automatyczne odprowadzanie odczynników po ich terminie przydatnosci do użycia. | Tak
9. | Aparat posiada możliwość zliczania ilości wykonanych cykli barwienia i zużytych materiałów eksploatacyjnych. | Tak
11. | Aparat posiada minimum 2 strefy załadunku/rozładunku/suszenia oraz 5 stacji (4 stacje barwienia i 1 stacja płukania). | Tak
12. | Maksymalna waga urządzenia to 35kg. | Tak
13. | Dostawca zapewnia niezbędne wyposażenie IT takie jak: komputer, klawiaturę, mysz oraz monitor jeśli takowy sprzęt jest wymagany do uruchomienia i pracy na aparacie. | Tak

## Wirówka MPW
Załącznik nr 2 d do SWZ
Formularz Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem oferty jest dzierżawa wirówki laboratoryjnej z dodatkowym rotorem typu cytospin wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 216 000 oznaczeń CBC+DIFF, 4 320 oznaczeń RET, 43 200 oznaczeń płynów z jam ciała, 4000 preparatów płynów z jam ciała oraz 43 200 rozmazów hematologicznych w okresie 48 miesięcy
Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wartość graniczna (wymagana odpowiedź) | Odpowiedzi Wykonawcy
|  |  | Tak /Nie | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Oferent / Producent: MPW | TAK
2. | Model / Typ: zakres obrotów: 90 ÷ 6 000 RPM wraz z wyposażeniem | TAK
3. | Kraj pochodzenia: Polska | TAK
4. | Wirówka MPW M-Diagnostic 230V 50/60Hz, zakres obrotów: 90 ÷ 6 000 RPM wraz z wyposażeniem. Rok produkcji: nie starszy niż 2021 rok. | TAK / podać rok produckji
5. | Wirówka jest wyposażona we wirnik horyzontalny 4 x 100ml (maksymalny RPM/RCF: 4 000rpm/2 504xg) - 1 sztuka. | TAK
6. | Wirówka jest wyposażona w pojemniki 100ml 58,4x81,5mm - 4 sztuki. | TAK
7. | Wirówka wyposażona jest we wkładki redykcujne 8 x 13,1mm na probówki 8 x 1,6÷7ml o systemów zamkniętych - 4 sztuki (np. Vacuette). | TAK
8. | Wirówka jest wyposażona we wkładkę redukcyjną 7 x 16,5mm na probówki 7 x 7÷11ml o systemów zamkniętych (np. Vacuette) | TAK
9. | Wirówka jest wyposażona wirnik horyzontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami o nr. 13606 (max RPM/RCF dla MPW-352/R/RH, M-DIAGNOSTIC: 2500rpm/769xg) w ilosci wystarczającej do wykonania 1000 preparatów płynów z jam ciała w technologii cytospin. Zamawianie materiałów zużywalnych będzie dokononywane sukcesywnie wedle potrzeb zamawiającego. | TAK