Ergospirometr – 1 sztuka

| Lp. | Przedmiot zamówienia |
| --- | --- |
| Producent …………………………………………………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………………………………………………… (Należy podać) |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
|  | System do sercowo-płucnych, spiroergometrycznych testów wysiłkowych zawierający: ergo-spirometr, moduł do 12-kanałowej, wysiłkowej, rejestracji EKG, zestaw komputerowy z dwoma monitorami do jednoczesnej prezentacji danych metablicznych oraz EKG kolorowa drukarka laserowa, |  |
|  | Moduł do 12-kanałowej rejestracji EKG kompletnie zintegrowany z spiroergometrem w zakresie transferu danych pacjenta, wartości tętna i ciśnienia tętniczego oraz sterowania bieżnią ruchomą |  |
|  | Oferowany system musi być wyposażony w niezbędne akcesoria do wykonywania testów spiroergometrycznych oraz badań EKG w ilości nie mniejszej niż: Maski Ergospirometryczne z adapterami i czepkami – 10 szt. w rozmiarach S, M, L do uzgodnienia na etapie dostawy Linie próbkujące – 4 szt. Przepływomierze – 10 szt. Klipsy na nos 5 szt. Gaz kalibracyjny z butlą 2l. – 1 szt. |  |
|  | Oprogramowanie medyczne zainstalowane na stacji roboczej o parametrach: system operacyjny 64-bit, dysk SSD. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami specyfikacji technicznej |  |
|  | Drukarka laserowa, kolorowa, format A4 |  |
|  | Bezpłatna aktualizacji dostarczonego oprogramowania w okresie gwarancyjnym. |  |
|  | Analiza gazów oddechowych metodą „breath-to-breath” |  |
|  | Prezentacja cyklu oddechowego podczas testu w czasie rzeczywistym |  |
|  | Wyznaczane parametry spiroergometryczne podczas testu: HR, BF, TV, VE, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2 peak, RER, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, METS. |  |

|  | Możliwość automatycznego wyznaczania nachyleń, przynajmniej takich jak: V’O2/Load V‘E/V’CO2 V‘O2/(Log(V‘E)) HR/V‘O2 V‘E/V‘O2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość odwołania się podczas próby ergospirometrycznej do spirometrii natężonej wykonanej przed ergospiormetrią, z możliwością oceny parametrów EILV oraz EELV |  |
|  | Możliwość oceny cyklicznej fluktuacji wentylacji minutowej (VE) - EOV z oceną parametrów takich jak: Total oscillatory time, Total oscillatory time %, Total oscillatory time (exercise), Total oscillatory time (exercise) %. |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia pełnej spirometrii z uwzględnieniem: Spirometria spokojna SCV Spirometria natężona FVC Spiormetria MVV Próba rozkurczowa Pre/Post |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku Czas wydechu monitorowany do 15 s. Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Ocena przydatności i poprawności wykonanai manewrów W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania |  |
|  | Cyfrowa turbina optyczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0,1kPa/l/s przy przepływie 15l/s. |  |
|  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji gazu. |  |
|  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji objętości, która nie wymaga ręcznej pompy kalibracyjnej. |  |
|  | Codzienna kalibracja objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS |  |
|  | Analizator O2 z czujnikiem elektrochemiczny |  |
|  | Czas narastania analizatora O2 (T10-90) po filtracji 75 ms, lub lepsza. Lepszy parametr oznacza niższą wartość w [ms]. |  |
|  | Zakres pomiaru O2 od 0 do 100 % |  |
|  | Dokładność pomiaru O2, 0,05 % obj. lub lepsza. Lepsza dokładność oznacza niższa wartość w [% obj]. |  |
|  | Analizator tlenu o czasie życia 24 miesiące, lub dłuższym. |  |
|  | Możliwość wymiany analizatora tlenu przez użytkownika, bez konieczności korzystania ze specjalistycznych narzędzi. |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru O2, 0,01% obj. Lub lepsza. Lepsza rozdzielczość oznacza niższą wartość w [% obj]. |  |
|  | Analizator CO2 wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni. |  |
|  | Zakres pomiaru CO2, 0 – 15 %, lub lepsza. Lepsza oznacza szerszy zakres. |  |
|  | Dokładność pomiaru CO2, przynajmniej 0,05 % obj. Lepsza dokładność oznacza niższa wartość w [% obj]. |  |
|  | Czas narastania analizatora CO2 (T10-90) 75 ms, lub lepsza. Lepszy parametr oznacza niższą wartość w [ms]. |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru CO2 0,01% obj. Lub lepsza. Lepsza rozdzielczość oznacza niższą wartość w [% obj]. |  |
|  | Zakres pomiaru objętości od 0 do 10 l, lub większa. |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości, 3 ml, lub lepsza. Lepsza rozumiana jako niższa wartość w [ml] |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu od 0 do 15 l/s, lub lepsza. Lepsza w rozumieniu większy zakres przepływu. |  |
|  | Zakres pomiaru wentylacji przynajmniej od 0 do 300 l/min, lub lepsza. Lepsza w rozumieniu szerszy zakres. |  |
|  | Możliwość wprowadzania pomiarów gazometrycznych do badania spiroergometrycznego. |  |
|  | Możliwość wyznaczania trzech progów wentylacyjnych (VT1, VT2 i VT3) |  |
|  | Wyznaczanie progów wentylacyjnych metodami: V-slope Na podstawie RER EqO2 w czasie Ręcznie |  |
|  | Algorytm interpretacji testu spiroergometrycznego według Eschenbachera i Mannina.. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia prezentację klasycznych 9 paneli Wasserman-a w układzie zgodnym z: Układ Wassermana z 2009 roku Układ Wassermana z 2012 roku Własna modyfikacja operatora |  |
|  | Możliwość predefiniowania i stosowania własnych ekranów prezentacji danych wykorzystywanych podczas badania jak również wykonywania analizy. |  |
|  | Możliwość prezentacji wykresów bez uśrednienia lub w formie uśrednionej z uśrednianiem czasowych oraz według liczby oddechów. |  |

|  | Dostępny zestaw standardowych i możliwość tworzenia nowych protokołów badań wysiłkowych dla bieżni ruchomej i cykloergometru, w tym narastających liniowo i progresywnych schodkowych o nieregularnym czasie trwania i zmiennych przyrostach obciążenia. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF |  |
| MODUŁ 12-KANAŁOWEJ, WYSIŁKOWEJ, REJETRACJI EKG |
| Producent …………………………………………………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………………………………………………… (Należy podać) |
|  | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z systemem operacyjnym 64-bitowym |  |
|  | Wydruki raportów podczas testów |  |
|  | Wydruki raportów po zakończonym teście |  |
|  | Wydruki w czasie rzeczywistym |  |
|  | Wydruk na standardowym papierze A4 |  |
|  | Wydruk z prędkością co najmniej 25/50 mm/s |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów i badań |  |
|  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora |  |
|  | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji |  |
|  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET |  |
|  | Możliwy odczyt sygnału z 14 odprowadzeń |  |
|  | Tryb zawanowanej próby wysiłkowej – 15 kanałów |  |
|  | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach QRS |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń) |  |
|  | Próbkowanie sygnału minimum 16 000 próbek/s/kanał |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz |  |
|  | Filtracja FRF lub Cubic Spine |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych |  |
|  | Automatyczna kompensacja linii odniesienia |  |
|  | CMRR >140 dB |  |
|  | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowaną bieżnią |  |
|  | Możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów |  |
|  | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem |  |
|  | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x |  |
|  | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim, |  |
|  | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym |  |
|  | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania |  |
|  | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99 |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST |  |
|  | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST |  |
|  | Zapis pełnego badania “Full Disclosure” z możliwoącią reanalizy badania i zmiany parametrów pomiarowych. |  |
|  | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją |  |
|  | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu |  |
|  | Nazwa protokołu i fazy na ekranie |  |
|  | Czas trwania wysiłku na ekranie |  |
|  | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie |  |
|  | Stałe monitorowanie 12 i 15 kanałów EKG |  |
|  | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej |  |
|  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET |  |
|  | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. |  |
|  | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s |  |
|  | Skala wysiłku według Borga |  |
|  | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. |  |

| Bieżnia wysiłkowa |
| --- |
| Producent …………………………………………………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………………………………………………… (Należy podać) |
|  | Długość pasa bieżni min. 150 cm |  |
|  | Szerokość pasa bieżni min. 50 cm |  |
|  | Prędkość przesuwu pasa ruchomego min. do 24 km/h |  |
|  | Regulowane nachylenie bieżni w zakresie min. od 0 do 25% |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 200 kg. |  |
|  | Zasilanie prądem jednofazowym 220V, 50Hz. |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym systemem do sercowo-płucnych, spiroergometrycznych testów wysiłkowych z modułem EKG. |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać (Wykonawca lub osoba/y uprawniona/e do jego reprezentowania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.