dodatek nr 3 do SWZ

dotyczy:

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typ C wraz z wyposażeniem oraz urządzeń medycznych

i środków ochrony indywidualnej

numer postępowania: ZP/TP/03/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST DOFINANSOWANY W RAMACH PROJEKTU

PT. „ZAKUP AMBULANSU I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROF. Z. RELIGII W SŁUBICACH SP. Z O.O.”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA          I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 - 2020, OŚ PRIORYTETOWA IX WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA

DZIAŁANIE 9.1 INFRASTRUKTURA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

NR UMOWY: POIS.09.01.00-00-0461/21-00

|  | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

CZĘŚĆ 1

AMBULANS DROGOWY TYP C WRAZ Z  WYPOSAŻENIEM – 1 pojazd z wyposażeniem i sprzętem medycznym (1 kpl.)

Parametry wymagane użytkowo – techniczne pojazdu wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym

- Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji - 2021 z minimalną 24 - miesięczną pełną gwarancją – bez limitu kilometrów.

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu bazowego, czyli przed wykonaniem adaptacji:

……………………………………………………………………………………………………………..

- Producent pojazdu bazowego/kraj producenta:

………………………………………………………………………………………….............................

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………………

- Nazwa i adres wykonawcy przedziału medycznego:

………………………………………………………………………………………………………………

- Ambulans ma spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 1789 (lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

- Ambulans ma być przeznaczony do przewozu max. 3 osobowego zespołu ratownictwa  medycznego oraz jednego pacjenta na noszach.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji ambulansu:

minimalne okresy gwarancji od daty podpisania protokołu dostawy:

- 24 miesiące na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km,

- 24 miesiące na zabudowę specjalistyczną,

- 24 miesiące na powłokę lakierniczą ambulansu,

- 120 miesięcy na perforację nadwozia,

- 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny;

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu pojazdu zaadoptowanego na ambulans oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych, eksploatacji, napraw w terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń wspomagania dowodzenia (SWD) składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą/stacją dokującą i przegubowym uchwytem, bez utraty gwarancji producenta pojazdu.

- Po dostarczeniu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ambulansu, w szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ itp.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność  z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

| AMBULANS DROGOWY TYP C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 1 pojazd z wyposażeniem i sprzętem medycznym (1 kpl.) |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, ŻE PARAMETR NIE JEST Bezwzględnie Wymagany, ALE JEGO SPEŁNIENIE JEST DODATKOWO PUNKTOWANE | Opis oferowanych rozwiązań* (podaje WYKONAWCA) jeżeli wymagane – WPISAĆ TAK LUB NIE I/ LUB podać oferowane rozwiązanie |
| WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM POJAZDU BAZOWEGO |
| I. | NADWOZIE | ----- | ----------------------- |
| 1 | Pojazd bazowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Typ furgon częściowo przeszklony. | TAK |  |
| 3 | Masa ambulansu: Dopuszczalna masa całkowita DMC (brutto) ambulansu do rejestracji nie może przekroczyć 3,5 t. | TAK |  |
| 4 | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z regulacją i podłokietnikami z łatwo zmywalną tapicerką w ciemnym kolorze wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. | TAK |  |
| 5 | W kabinie kierowcy dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera, zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. | TAK |  |
| 6 | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą. | TAK |  |
| 7 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
| 8 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł. | TAK podać kąt otwarcia |  |
| 9 | Elektrycznie domykane lewe i prawe drzwi przesuwne (do zewnętrznego schowka i przedziału medycznego) – rozwiązanie fabryczne, tzn. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego. Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt. | TAK/ NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 10 | Asystent martwego pola. Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt. | TAK/ NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 11 | System ostrzegający o możliwości kolizji (ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomagania nagłego hamowania wspomaga kierowcę w nagłym hamowaniu). Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt. | TAK/ NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 12 | Wejściowy stopień tylny antypoślizgowy, stanowiący zderzak ochronny. | TAK |  |
| 13 | Stopień wejściowy do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały. | TAK |  |
| 14 | Stopień wejściowy zewnętrzny działający automatycznie przy otwarciu/zamknięciu drzwi (wymaga się by stopień był obrotowy tzn. nie wsuwany/wysuwany do kasetki ze względu na zacieranie się takich konstrukcji). Możliwość ręcznego sterowania stopnia. Pozycja stopnia synchronizowana z drzwiami bocznymi (drzwi zamknięte – stopień schowany). | TAK |  |
| 15 | Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu. | TAK |  |
| 16 | Immobilizer | TAK |  |
| 17 | Lampy przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów. | TAK |  |
| 18 | Chlapacze przednie i tylne. | TAK |  |
| 19 | Koło zapasowe umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu. | TAK |  |
| 20 | Komplet opon zimowych. | TAK |  |
| 21 | Kolor nadwozia fabryczny biały lub żółty zgodny z PN-EN 1789+A2 | TAK podać kolor nadwozia |  |
| II. | SILNIK | ----- | ----------------------- |
| 1 | Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o maksymalnym zużyciu paliwa poniżej 20l/100 km. | TAK |  |
| 2 | Moc silnika minimum 125 KM, maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm. Silnik o pojemności minimum 2100 cm³, maksimum 2500 cm3. | TAK podać pojemność silnika |  |
| 3 | Moc silnika minimum 180 KM Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt. | TAK/ NIE podać moc silnika poniżej 180 KM – 0 pkt. moc silnika 180 KM i więcej – 5 pkt. |  |
| 4 | Spełniający wymogi normy emisji spalin Euro 6 lub Euro VI. | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ NAPĘDOWY | ----- | ------------------------- |
| 1 | Skrzynia biegów automatyczna, minimum 6 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów. | TAK podać |  |
| 2 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość). | TAK |  |
| 3 | Napęd na koła przednie lub tylne lub 4x4 | TAK podać oferowane rozwiązanie |  |
| IV. | ZAWIESZENIE | ----- | ------------------------ |
| 1 | Zawieszenie wzmocnione ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej. | TAK |  |
| 2 | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (np. zawieszenie pneumatyczne lub komfortowe z tłumikiem drgań). | TAK |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY | ----- | -------------------------- |
| 1 | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania. | TAK podać oferowane rozwiązanie oraz nazwę |  |
| 2 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania. | TAK podać oferowane rozwiązanie oraz nazwę |  |
| 3 | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy. | TAK podać oferowane rozwiązanie oraz nazwę |  |
| 4 | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania. | TAK podać oferowane rozwiązanie oraz nazwę |  |
| 5 | Z systemem wspomagania nagłego hamowania i przerywanym trybem działania świateł STOP w przypadku nagłego hamowania. | TAK podać oferowane rozwiązanie oraz nazwę |  |
| 6 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył). | TAK |  |
| VI. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ----- | ----------------------- |
| 1 | Alternator o wydajności minimum 180 A. | TAK podać wydajność |  |
| 2 | Dwa akumulatory, o pojemności sumarycznej minimum 190 Ah – jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego, połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z instalacji 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregoś z nich. Zamawiający wymaga, aby akumulator medyczny był akumulatorem żelowym lub kwasowo – ołowiowym akumulatorem bezobsługowym VRLA wykonanym w technologii AGM, o pojemności zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przedziału medycznego zgodnych z PN EN 1789 lub równoważnej, porównywalnej do akumulatora kwasowego. | TAK podać pojemność akumulatorów |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU | ----- | -------------------- |
| 1 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera – minimum trzy rodzaje. | TAK podać |  |
| 2 | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 3 | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach tj. góra – dół, przód – tył. | TAK |  |
| 4 | Elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. | TAK |  |
| 5 | Elektrycznie podgrzewana szyba przednia. | TAK |  |
| 6 | Elektryczne ogrzewanie pomocnicze o mocy minimum 1,4 kW | TAK |  |
| 7 | Czujnik zmierzchu i deszczu. | TAK |  |
| 8 | Automatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |
| 9 | Asystent bocznego wiatru. | TAK |  |
| 10 | Fabryczny aktywny system serwisowy automatycznie obliczający na podstawie sposobu i warunków eksploatacji (np. na podstawie lepkości oleju silnikowego – podać sposób) i wskazujący użytkownikowi w każdym momencie eksploatacji ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. | TAK podać zaoferowane rozwiązanie |  |
| 11 | Kontrola ciśnienia w oponach. | TAK |  |
| 12 | Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone luzem + zestaw naprawczy w ambulansie (zestaw może być dołożony na etapie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans). | TAK |  |
| WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS SANITARNY |
| I. | NADWOZIE | ----- | ------------------------ |
| 1 | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x1700 x1800. | TAK podać wymiary |  |
| 2 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania minimum 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do minimum 1 szt. plecaków/ toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaków/ toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). | TAK |  |
| 3 | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości oklejone folią półprzezroczystą, dodatkowo okna w drzwiach tylnych z ruletkami uniemożliwiającymi wgląd z zewnątrz do przedziału medycznego. | TAK |  |
| 4 | Izolacja termiczna i akustyczna ścian. | TAK |  |
| II. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | --------- | -------------------------- |
| 1 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik. | TAK podać markę i model |  |
| 2 | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, minimalna moc grzewcza 2000 W. | TAK |  |
| 3 | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno–wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. | TAK podać markę i model wentylatora |  |
| 4 | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). | TAK |  |
| 5 | Niezależne od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy minimum 5.0 kW tzw. powietrzne. | TAK podać markę i model urządzenia |  |
| 6 | Szyber dach. | TAK podać markę i model |  |
| 6a | Funkcja wyjścia ewakuacyjnego realizowana przez szyber dach – zgodnie z normą ECE – R36 (podać wymiary szyber dachu). Parametr nie wymagany, punktowany 5 pkt. | TAK/ NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. jeżeli TAK – podać markę i model oraz wymiary |  |
| III. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ----- | -------------------------- |
| 1 | Instalacja elektryczna 230 V: zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka), minimum. 3 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym, zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, zabezpieczenie przeciwporażeniowe. | TAK |  |
| 2 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju. | TAK podać markę i model ładowarki |  |
| 3 | Instalacja elektryczna 12V: minimum 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyk. | TAK |  |
| 4 | Grzałka w bloku silnika (układzie chłodzenia silnika) zasilana z sieci 230V (dodatkowe gniazdo zewnętrzne z przewodem zasilającym od długości min. 10,0 m). | TAK |  |
| 5 | Inwentor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy minimum 1000W (prąd w "sinusie"), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłącznik inwentora). | TAK |  |
| 6 | Instalacja do systemu SWD PRMwraz z antenami oraz modułem GPS (Teltonika), z dedykowanym uchwytem pełniącym jednocześnie rolę ładowarki pod tablet Durabook R11 AH2 zamontowanym w kabinie kierowcy. Po zamontowaniu przez Zamawiającego tabletu oraz drukarki ambulans ma prawidłowo funkcjonować w systemie SWD PRM. | TAK |  |
| 7 | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | TAK |  |
| IV. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA | --------- | ------------------------ |
| 1 | W przedniej części dachu pojazdu belka zespolona sygnalizacyjna świetlna typu LED z dwoma reflektorami do oświetlania przedpola ambulansu oraz wyświetlacz typu LED z napisem AMBULANS lub zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS”. | TAK |  |
| 2 | W komorze silnika lub pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, mocy minimum 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem. | TAK |  |
| 3 | Na wysokości podszybia lub pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED. | TAK |  |
| 4 | Na bocznych zewnętrznych lusterkach 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED. | TAK |  |
| 5 | Na wysokości pasa bocznego z przodu i z tyłu 4 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED. | TAK |  |
| 6 | W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED, sygnalizacja świetlna wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę, lub belka zespolona niebieska sygnalizacyjna świetlna typu LED. | TAK |  |
| 7 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik, umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| 8 | Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 9 | Reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. | TAK |  |
| 10 | Reflektory mają mieć możliwość zdalnego gaszenia z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu bazowego. | TAK |  |
| 11 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej. | TAK podać markę i model |  |
| V. | OZNAKOWANIE POJAZDU | --------- | -------------------------- |
| 1 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U z 2019 r. poz. 2487): wzór graficzny systemu PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm; nadruk lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „P”, nadruk barwy czerwonej w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; trzy pasy odblaskowe: typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami, typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej wokół dachu, typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. a; | TAK |  |
| 2 | Inne oznakowanie np. nazwa dysponenta jednostki wraz z jego logo i inne określone wymaganiami umowy o dofinansowaniu - wielkość i miejsca ich umieszczenia – do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 3 | Projekt graficzny oznakowania pojazdu do uzgodnienia i akceptacji z Zamawiającym – po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| VI. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA | --------- | ------------------------- |
| 1 | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: zakres częstotliwości: 168-170 MHz, współczynnik fali stojącej: 1,6, polaryzacja pionowa, charakterystyka promieniowania – dookólna, odporność na działanie wiatru 55 m/s, doprowadzenie instalacji do kabiny kierowcy. | TAK |  |
| 2 | W przedziale medycznym głośnik podłączony do radia z wyłącznikiem. | TAK |  |
| 3 | Moduł GPS i GSM do systemu SWD PRM. | TAK |  |
| 4 | Lokalizator GPS. | TAK |  |
| 5 | Radiotelefon podłączony bezpośrednio do akumulatora głównego (zasilanie bezpośrednio z akumulatora głównego). | TAK |  |
| VII. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | --------- | ---------------------- |
| 1 | Oświetlenie sufitowe rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. | TAK |  |
| 2 | Co najmniej 2 sufitowe skupione punkty świetlne nad noszami z regulacją kąta padania światła. | TAK |  |
| 3 | Oświetlenie punktowe blatu roboczego. | TAK |  |
| VIII. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | --------- | -------------------- |
| 1 | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 2 | Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego. | TAK |  |
| 3 | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |
| 4 | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowy, trzypunktowy pas bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). | TAK podać |  |
| 4a | Fotel przebadany na zgodność z REG 14 dla” typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i mocowań” | TAK |  |
| 5 | W przypadku jednego fotela na prawej ścianie – fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Fotel z możliwością przesuwu w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela, tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji ułatwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla” typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i mocowań”. | TAK |  |
| 5a | W przypadku dwóch foteli na prawej ścianie – bez fotela u wezgłowia noszy. | TAK |  |
| 6 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane manualnie (minimalne wymiary mierzone w świetle: wysokość 1800 mm, szerokość 400 mm - podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789 lub równoważną. | TAK podać |  |
| 7 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, urządzenie do masażu serca (Zamawiający dopuszcza mocowanie w/w urządzeń w schowku zewnętrznym; szafka na narkotyki z zamkiem szyfrowym; półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.); ampularium (na ścianie prawej lub lewej); zabudowa meblowa - do uzgodnienia po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 8 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (blat roboczy na wysokości min. 100 cm ±10) z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt.); kosz na śmieci. | TAK |  |
| 9 | Miejsce na 2 torby lekarskie lub 2 plecaki wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania torby/ plecaka - dostęp do nich ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego, jaki i poprzez prawe drzwi przesuwne. | TAK |  |
| 10 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. | TAK |  |
| 11 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. | TAK |  |
| 12 | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |
| 13 | Centralna instalacja tlenowa: minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego; minimum jedno gniazdo w suficie; 2 szt. reduktorów do butli stacjonarnych 10 l typu AGA; podwójny uchwyt do małych butli tlenowych 2,7 l typu AGA zamontowany w przedziale; dwa dozowniki tlenowe o regulowanym przepływie tlenu w zakresie minimum 0 – 25 l/min kompatybilne z gniazdami AGA. | TAK |  |
| 14 | Mechaniczna podstawa (laweta) pod nosze główne. Nosze mocowane do podłogi. Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym min 30 cm, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu, z możliwością przechyłu lawety wraz z noszami do pozycji Trandelenburga w trakcie jazdy pojazdu, posiadające oznaczenie zgodności CE nośność min 200 kg podać markę i model. | TAK |  |
| 15 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. | TAK |  |
| 16 | W przedziale medycznym powinno być również zapewnione miejsce do mocowania m.in. ssaka elektrycznego. | TAK |  |
| IX. | WYMAGANIA DODATKOWE | --------- | --------------------- |
| 1 | Przedział medyczny ma być wyposażony w: urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa; gaśnicę; panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, sterujący oświetleniem przedziału medycznego, sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego (zależnego od pracy silnika, niezależnego od pracy silnika, postojowego z sieci 230V) i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. | TAK |  |
| 2 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: radioodtwarzacz CD / MP3 lub USB; panel sterujący: informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych). | TAK |  |
| 3 | Kamera cofania oraz przedziału medycznego. | TAK |  |
| 4 | Czujniki parkowania przednie oraz tylne. | TAK |  |
| 5 | Lampka typu „copilot” (na giętkim przewodzie) zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera. | TAK |  |
| 6 | Przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 2 godziny (przy maksymalnym natężeniu światła), natężenie światła minimum 300 lm, klasa odporności minimum IP65, waga do 300 gr, wyposażony w stojak i ładowarkę 12V i 230V (podać markę i model) | TAK |  |
| 7 | INSTALACJA ELEKTRYCZNO-LOGICZNA POD SYSTEM SWD PRM Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM. W kabinie kierowcy, zamontowana stacja dokująca ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R11AH z zasilaczem (adapter, zasilacz oraz stacja dokująca po stronie Wykonawcy). Stacja dokująca zamontowana w sposób zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowany uchwyt do drukarki HP Officejet 100 wraz z zasilaczem (podstawa pod drukarkę, zasilacz do drukarki jak i uchwyt drukarki po stronie Wykonawcy). Drukarka zamontowana w sposób umożliwiający jej łatwy demontaż oraz nie utrudniająca pracy na blacie roboczym. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 3000) zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi w miejscu montażu modułu Teltoniki. Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu Teltonika (instalacja elektryczno-antenowa). Stacja dokująca połączona z drukarką za pomocą przewodu USB. Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej.(tablet, drukarka i moduł Teltoniki po stronie Zamawiającego) | TAK |  |
| 8 | Wymagany termin gwarancji samochodu bazowego, adaptacji, sprzętu medycznego – min. 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 9 | Przeglądy okresowe samochodu bazowego, adaptacji, sprzętu medycznego pokrywa Zamawiający. | TAK |  |
| 10 | Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu na kołach. | TAK |  |
| 11 | Radiotelefon przewoźny np. typu Motorola DM 4601 lub równoważny, radiotelefon przenośny ze stacją dokującą np. typu Motorola DP 4600 lub równoważny. Za równoważny z typem Motorola DM 4601, Zamawiający uzna radiotelefon spełniający poniższe wymogi: 1. Minimum 4-wierszowy wyświetlacz z elastycznym interfejsem oraz menu. Ikony oraz proste w obsłudze przyciski nawigacji ułatwiają odczytywanie wiadomości i poruszanie się w menu. 2. Dzienny i nocny tryb wyświetlacza W trybie dziennym zwiększona jest rozdzielczość, aby ułatwić przeglądanie informacji nawet przy jasnym świetle dziennym. Tryb nocny sprawia, że informacje wyświetlane na ekranie są bardziej wyraźne w warunkach słabego oświetlenia. 3. Zintegrowany moduł GPS Odszukuj mobilne zespoły pracowników za pomocą zintegrowanego modułu GPS. 4. Obsługa wiadomości tekstowych Wysyłaj wiadomości z nowymi informacjami do członków zespołu w sytuacjach, gdy komunikacja radiowa nie może przeszkadzać gościom lub pracownikom. Za równoważny z typem Motorola DP 4600, Zamawiający uzna radiotelefon spełniający poniższe wymogi: 1. Duży głośnik z przodu urządzenia oraz funkcja Inteligentny dźwięk, która automatycznie dostosowuje głośność radiotelefonu do natężenia hałasu w otoczeniu. 2. Minimum 4-wierszowy wyświetlacz Dobrze czytelny wyświetlacz z elastycznym interfejsem opartym na menu. Ikony oraz duże, proste w obsłudze przyciski nawigacyjne ułatwiają odczytywanie wiadomości i poruszanie się po menu. 3. Wiadomości tekstowe Funkcja przesyłania wiadomości tekstowych przydaje się w sytuacjach, gdy niezbędna jest dyskrecja lub gdy w ramach rutynowej komunikacji trzeba przekazać informacje bez przeszkadzania gościom lub pracownikom 4. Solidna konstrukcja Szczelnie zabezpieczona przed wpływem wiatru i kurzu oraz wnikaniem wody przy zanurzeniu na głębokość 1 metra przez 30 minut (IP68). | TAK podać typ/ model urządzenia |  |
| 12 | Antena GSM i GPS radiotelefonu prętowa, przeznaczona do współpracy z radiotelefonem przewoźnym, posiadająca sprężynę w dolnej części, umożliwiającą nachylenie i ugięcie. | TAK |  |
| 13 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać: 24 miesiące na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km, 24 miesiące na zabudowę specjalistyczną, 120 miesięcy na perforację nadwozia, minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą 24 miesiące 24 miesiące na aparaturę i sprzęt medyczny. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansu na własny koszt. Wskazanie min. 1 Autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. Wraz z Ambulansem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: • instrukcję obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego w języku polskim, • książkę gwarancyjną zabudowy przedziału medycznego (w języku polskim), karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję (w języku polskim), , Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. • instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie Ambulansu (w języku polskim), • karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie Ambulansu (w języku polskim), Kartę pojazdu, • schematy elektryczne i montażowe: o dodatkowych instalacji Ambulansu, o rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne Ambulansu, o instalacji wykonanych na potrzeby sprzętu łączności, • deklarację zgodności CE na pojazd po zabudowie, tj. deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN-EN 1789 „lub równoważnej” w zakresie ambulansów typu C oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1865 „lub równoważnej”, deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789 „lub równoważnej” oraz aktualnie obowiązującą normą PN EN 1865„lub równoważnej”,, wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter), ważne, aktualne świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity z 2015r., poz. 1475 z późn. zm.) lub dopuszczenie jednostkowe, podsumowanie badań. Homologacja /dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwić rejestracje ambulansu w Polsce. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| 14 | Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni od zgłoszenia przedłoży Zamawiającemu w wybranej przez niego formie ulotkę/ prospekt/ katalog lub jego część z dokładnym opisem oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim) – dotyczy ambulansu. |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU |
| I. | Nosze główne z pasami pediatrycznymi – szt. 1 | --------- | ---------------------------- |
| 1 | Nosze fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | TAK podać markę i model |  |
| 2 | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 3 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
| 4 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |
| 5 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do minimum 75 stopni. | TAK |  |
| 6 | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. | TAK |  |
| 7 | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej | TAK |  |
| 8 | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne. | TAK |  |
| 9 | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 10 | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką. | TAK |  |
| 11 | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. | TAK |  |
| 12 | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
| 13 | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. | TAK/NIE |  |
| 14 | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia | TAK |  |
| 15 | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| 16 | Maksymalna waga noszy 23 kg (podać) | TAK podać |  |
| 17 | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy | TAK |  |
| 18 | Możliwość mycia ciśnieniowego. | TAK |  |
| 19 | Maksymalne obciążenie dopuszczalne minimum 220 kg (podać) | TAK podać |  |
| 20 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| II. | Transporter noszy głównych – szt. 1 | --------- | --------------------------------------- |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie /wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | TAK |  |
| 3 | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. | TAK |  |
| 5 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia | TAK |  |
| 6 | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. | TAK |  |
| 7 | Wyposażony w minimum 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, w tym minimum 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 8 | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera | TAK |  |
| 9 | Wszystkie kółka jezdne o średnicy minimalnej 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe) | TAK |  |
| 10 | 4 główne uchwyty transportera | TAK |  |
| 11 | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni | TAK |  |
| 12 | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia | TAK |  |
| 13 | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami | TAK |  |
| 14 | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. | TAK |  |
| 15 | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 16 | Możliwość mycia ciśnieniowego. | TAK |  |
| 17 | Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera minimum 220 kg. | TAK |  |
| 18 | Maksymalna waga transportera 28 kg (podać). Dopuszcza się wyższą wagę transportera do maksymalnie 36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865. | TAK podać |  |
| 19 | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. | TAK |  |
| 20 | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter) ulotka/ prospekt/ katalog – załączyć do oferty. | TAK |  |
| 21 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| III. | Krzesełko transportowe z systemem płozowym – szt. 1 | --------- | ---------------------------- |
| 1 | Rok produkcji 2021. | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 3 | System płozowy do transportu pacjenta po schodach. | TAK |  |
| 4 | Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia. | TAK |  |
| 5 | Obrotowe kółka tylne większe i przednie mniejsze. | TAK |  |
| 6 | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie. | TAK |  |
| 7 | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w minimum 3 pozycjach. | TAK |  |
| 8 | 4 koła w tym minimum 2 obrotowe w zakresie 360°. | TAK |  |
| 9 | Uchylne rączki tylne. | TAK |  |
| 10 | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w minimum 2 pozycjach. | TAK |  |
| 11 | Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka minimum 30 stopni | TAK |  |
| 12 | Rozstaw zewnętrzny płóz minimum 37 cm. | TAK |  |
| 13 | Stabilizator głowy pacjenta. | TAK |  |
| 14 | Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach minimum 240x85 mm. | TAK |  |
| 15 | Minimum 3 pasy poprzeczne w odróżnieniu kolorystycznym. | TAK |  |
| 16 | Maksymalna waga krzesełka z systemem płozowym 14 kg (podać) | TAK podać |  |
| 17 | Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max 20 cm. | TAK |  |
| 18 | Możliwość mycia ciśnieniowego. | TAK |  |
| 19 | Udźwig minimum 220 kg (podać) | TAK podać |  |
| 20 | Ulotka/ prospekt/ katalog – załączyć do oferty | TAK |  |
| 21 | Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865 lub równoważnej | TAK |  |
| 22 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| IV. | Ssak medyczny akumulatorowo–sieciowy przystosowany do montażu w ambulansie – szt. 1 | --------- | ---------------------------- |
| 1 | Rok produkcji 2021 | TAK podać markę/ producenta, model |  |
| 2 | Ssak akumulatorowo-sieciowy zgodny z normą EN ISO 10079-1:1999 i EN ISO 10079-3:1999 – lub równoważną | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu, ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym, zasilanie akumulatorowe gwarantujące minimum 30 minut pracy ciągłej z maksymalnym obciążeniem, z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji, w ssak wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 4 | Z płynną regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa (0-800 mBar), o przepływie min. 22 l/min, z torbą ochronną wyposażoną w kieszenie na akcesoria, wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka. | TAK |  |
|  | W komplecie ze słojem wielorazowego użytku o pojemności minimum 1 litra z możliwością stosowania wkładów jednorazowych, z filtrem antybakteryjnym i zabezpieczeniem przeciwprzelewowym i przewodem ssącym. | TAK |  |
| 5 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia | TAK |  |
| 6 | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | TAK |  |
| 7 | Maksymalna waga ssaka 3,5 kg (podać w kg) | TAK podać wagę |  |
| 8 | Bezpieczny montaż w karetce – w komplecie mocowanie ścienne zgodne z normą PN EN 1789 lub równoważne | TAK |  |
| 9 | Ulotka/ prospekt/ katalog – załączyć do oferty | TAK |  |
| 10 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w pierwszym dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |
| V. | Strzykawkowa pompa infuzyjna wraz ze stacją dokującą przeznaczona do montażu w ambulansie – szt. 1 | --------- | ---------------------- |
| 1 | Rok produkcji 2021. | TAK podać markę/ producenta i model |  |
| 2 | Duży i kolorowy wyświetlacz dotykowy. | TAK |  |
| 3 | Szeroki asortyment strzykawek o objętościach 2, 5, 10, 30,50 ml. | TAK |  |
| 4 | Automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki. | TAK |  |
| 5 | Proste programowanie i łatwa obsługa; szybkie wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury; możliwość zmiany parametrów bez przerywania infuzji. | TAK |  |
| 6 | Różne jednostki infuzji: ng,µg,mg,g,µEg,mEg,Eg,mIU,IU,kIU, mIE,IE,kIE,mmol, mol, cal, kcal, J,kJ. Jednostka/kg, lb, in2,m2/min, h,24h. | TAK |  |
| 7 | Blokada danych;zaprogramowane parametry powinny być chronione hasłem dostępu; dodatkowy system funkcji ochrony pozwalający zabezpieczyć dostęp do wybranych funkcji pompy, takich jak start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączanie pompy. | TAK |  |
| 8 | Bolus automatyczny i manualny; możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży. | TAK |  |
| 9 | Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego; po wykryciu okluzji pompa wycofuje ramię obniżając ciśnienie w drenie i zmniejsza do minimum ilość zgromadzonego w nim leku. | TAK |  |
| 10 | 12 poziomów okluzji; możliwość zmiany progu w czasie trwania infuzji; wskaźnik ciśnienia widoczny na wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | System alarmów pozwalający na regulację głośności i wybór typu dźwięku, z trybem nocnym pozwalającym na ustawienie przyciszonego dźwięku i zmniejszenie jasności wyświetlacza. | TAK |  |
| 11 | Rejestr zdarzeń umożliwiający zapisanie pełnej historii infuzji (parametry, czynności operatorskie oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia), z możliwością przeglądania zapisanej informacji zarówno w pompie jaki na komputerze PC | TAK |  |
| 12 | Biblioteka leków | TAK |  |
| 13 | Ulotka/ prospekt/ katalog – załączyć do oferty | TAK |  |
| 14 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

Możliwa (maksymalna) ilość punktów do zdobycia – kryterium jakości: parametry techniczne – 25 pkt.

Zdobyta liczba punktów: …........... (wypełnia Wykonawca)

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Data |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| CZĘŚĆ 2 respirator transportowy – 1 sztuka |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK „TAK” OZNACZA, ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ (PODAJE WYKONAWCA) WPISAĆ TAK/ NIE I JEŻELI WYMAGANE OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Co najmniej dwa tryby wentylacji: Demand i CMVDemand. | TAK podać |  |
| 3 | Napędzany przepływem tlenu z gniazda tlenowego lub z butli z tlenem. | TAK podać |  |
| 4 | Niskie zużycie tlenu do zasilania. | TAK |  |
| 5 | Przewód zasilający z wtykiem AGA. | TAK |  |
| 6 | Sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania. | TAK |  |
| 7 | Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 8 do 35 l/min. | TAK podać |  |
| 8 | Tryby wentylacji Demand i CMV/Demand. | TAK |  |
| 9 | Funkcja PEEP i CPAP. | TAK |  |
| 10 | Zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji od 0 do minimum 20 cm H2O. | TAK podać |  |
| 11 | Co najmniej dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie. | TAK |  |
| 12 | Częstość oddechów regulowana w zakresie minimalnym od 8/min do 40/min. | TAK |  |
| 13 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci od 10 kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej). | TAK podać |  |
| 14 | Zastawka bezpieczeństwa regulowana. | TAK |  |
| 15 | Temperatura pracy od -10 oC do +50 oC. | TAK |  |
| 16 | Manometr ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK |  |
| 17 | W zestawie jednorazowy przewód pacjenta zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjne – 10 szt. | TAK |  |
| 18 | Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |
| 19 | Odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur. | TAK |  |
| 20 | Niewielkie wymiary. | TAK |  |
| 21 | Niska waga. | TAK |  |
| 22 | Uchwyt pozwalający na montaż w ambulansie. | TAK |  |
| Torba transportowa do respiratora |  |
| 23 | Wykonana z materiału minimum Cordura DuPont 500d lub równoważnego. Za materiał równoważny uważa się materiał o parametrach: siła zrywająca około 1500 N, siła rozdzierająca około 75 N, odporność na ścieranie około 25.000 cykli. | TAK podać |  |
| 24 | Przystosowana do transportu kompletnego respiratora, butli tlenowej o pojemności 203 litrów z reduktorem tlenowym wyposażonym w przepływomierz tlenu i złączem AGA. | TAK |  |
| 25 | Wyposażona w dodatkowe miejsce na drobny sprzęt tlenowy. | TAK |  |
| 26 | Posiadająca system szybkiego otwierania torby i dostępu do zestawu – torba zamykana „klapami” na podwójny suwak. Po rozpięciu otwierana cała góra i boki torby. | TAK |  |
| 27 | System transportowy torby wyposażony w uchwyt do transportu w ręce, pasek na ramię, szelki na plecy oraz dwa aluminiowe uchwyty służące do zamontowania torby z wyposażeniem na ramie noszy. | TAK |  |
| 28 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Data |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| CZĘŚĆ 3 defibrylator transportowy – 1 sztuka |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK „TAK” OZNACZA, ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ (PODAJE WYKONAWCA) WPISAĆ TAK/ NIE I JEŻELI WYMAGANE OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Co najmniej dwa tryby wentylacji: Demand i CMVDemand. | TAK podać |  |
| 3 | Przenośny, transportowy stosowany przez zespoły ratownictwa medycznego, z wbudowanym uchwytem transportowym. | TAK |  |
| 4 | Zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatorów z instalacji 12V ambulansu, jako integralna część aparatu lub dodatkowy moduł, uchwyt ścienny z podłączeniem zasilania. | TAK |  |
| 5 | Akumulator(y) wymienne ze zminimalizowanym efektem pamięci, nie dopuszcza się akumulatora(ów) Ni-Cd. | TAK |  |
| 6 | Możliwość ciągłego zasilania aparatu i ładowania akumulatora(ów) z instalacji ambulansu. | TAK |  |
| 7 | Możliwość stosowania elektrod jednorazowych. | TAK |  |
| 8 | Akumulator(y) z możliwością doładowywania w aparacie bez konieczności pełnego rozładowania. | TAK |  |
| 9 | Czas monitorowania EKG z zasilania akumulatorowego (na 1 akumulatorze) minimum 6 godzin lub minimum 100 defibrylacji z maksymalną energią. | TAK podać czas pracy akumulatora |  |
| 10 | Programowane przez użytkownika tryby monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków z automatycznym ustawieniem progów alarmowych monitorowanych parametrów oraz energii defibrylacji dla poszczególnych grup wiekowych. | TAK |  |
| 11 | Defibrylacja dwufazowa, zakres regulacji od minimum 2J do minimum 200J. | TAK podać dostępne poziomy energii oraz zalecany algorytm defibrylacji dla dorosłych i dzieci |  |
| 12 | Minimum 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej/kardiowersji. | TAK podać zaoferowane rozwiązanie |  |
| 13 | Defibrylacja manualna i półautomatyczna, możliwość defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych; w komplecie kabel do elektrod i minimum 2 komplety elektrod. | TAK |  |
| 14 | Automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych. | TAK |  |
| 15 | Kardiowersja. | TAK |  |
| 16 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 17 | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane. | TAK |  |
| 17 | Tryb doradczy z automatyczną analizą EKG. | TAK |  |
| 18 | Możliwość wyświetlenia minimum 4 krzywych dynamicznych jednocześnie. | TAK |  |
| 19 | Maksymalny czas ładowania do energii maksymalnej 7 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym. | TAK podać czas ładowania do energii maksymalnej |  |
| 20 | Pełna obsługa defibrylacji (wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk EKG) z łyżek zewnętrznych i za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej. | TAK |  |
| 21 | Ekran monitora kolorowy LCD lub równoważny, zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia, o wysokim kontraście, przekątna ekranu minimum 6,5 cala Za monitor równoważny uważa się kolorowy wyświetlacz w technologii nie niższej niż LCD i o rozdzielczości nie mniejszej niż 640 x 480 pikseli i źródle światła minimum 800 MCD | TAK podać oferowane rozwiązanie |  |
| 22 | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie minimum 0,125 do 4,0 cm/mV | TAK podać zakres |  |
| 23 | Stymulacja przezskórna (zewnętrzna) z trybem pracy sztywnym i na żądanie; w komplecie kabel i elektrody do stymulacji zewnętrznej. | TAK |  |
| 24 | Zakres regulacji prądu stymulacji minimum od 10 do 140 mA. | TAK podać zakres |  |
| 25 | Stymulacja przezskórna, zakres regulacji częstości impulsów minimum od 40 do 170/ min. | TAK podać zakres |  |
| 26 | 3-odprowadzeniowe monitorowanie EKG; w komplecie kabel do monitorowania. | TAK |  |
| 27 | 12-odprowadzeniowe monitorowanie EKG z funkcją analizy i interpretacji słownej z wydrukiem słownym oceny diagnostycznej, wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudo-czasowych; w komplecie kabel do monitorowania. | TAK |  |
| 28 | Pełna funkcjonalność transmisji 12-odprowadzeniowego EKG przez telefon lub modem. | TAK |  |
| 29 | Bezpłatna, bez konieczności kupowania licencji czy też dostępów do serwera transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG do szpitalnych systemów odbiorczych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n oraz bluetooth o następującej funkcjonalności: możliwość tworzenia identyfikatorów dla nadawców i automatycznego nielimitowanego archiwizowania wszystkich rekordów wygenerowanych przez danego nadawcę; otrzymywanie powiadomień w postaci alarmów dźwiękowych i wizualnych o otrzymanej transmisji z powiadomieniem typu SMS na telefon lekarza dyżurnego, automatyczny wydruk raportu po zakończeniu transmisji danych, możliwość retransmisji, możliwość przeglądania zapisów EKG i wyników analizy z funkcją pomiarów amplitudowo-czasowych, możliwość wprowadzania opisów i komentarzy do przesyłanych rekordów. | TAK |  |
| 30 | Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET, odpornej na zakłócenia lub równoważnej, zakres pomiaru SpO2 minimum od 1 do 100%, zakres pomiaru pulsu minimum od 24 do 240/min; w komplecie czujnik wielorazowy typu klips + NIBP wraz z mankietem. Za równoważny pomiar SpO2 w technologii Masimo SET, odpornej na zakłócenia, Zamawiający uzna 1. Pomiar SpO2 w technologii odpornej na zakłócenia. 2. Zakres pomiaru SpO2 (%SpO2): w zakresie 1-100% 3. Zakres pomiaru pulsu w zakresie 25- 240/min. z dokładnością 1 bpm (uderzenie na minutę) | TAK podać oferowane rozwiązanie |  |
| 31 | Drukarka termiczna zintegrowana, możliwość wydruku EKG w formacie 4x3 odprowadzenia. | TAK |  |
| 32 | Ciężar aparatu w pełnej konfiguracji poniżej 7,5 kg (z kompletem akumulatorów i łyżek). | TAK podać |  |
| 33 | Kompletne wyposażenie z opakowaniem transportowym zabezpieczającym aparat przed uszkodzeniem | TAK |  |
| 34 | Torba na akcesoria i uchwyt pozwalający na montaż i transport aparatu w ambulansie (uchwyt zgodny z normą PN EN 1789 lub równoważną). | TAK |  |
| 35 | Komunikacja z użytkownikiem oraz opisy elementów sterujących w języku polskim. | TAK |  |
| 36 | Pamięć wewnętrzna: zapis kombinacji 24-godzinnych trendów z rozdzielczością 1 minuty; 1000 zdarzeń i 32 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne), wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB. | TAK |  |
| 37 | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej – sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC; wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min) uciśnięć klatki piersiowej oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej; filtr cyfrowy automatyczny umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej. | TAK |  |
| 38 | Odporny na drgania, wstrząsy oraz na kurz i zalanie wodą – minimum klasa IP55 | TAK |  |
| 39 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Data |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| CZĘŚĆ 4 automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 sztuka |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK „TAK” OZNACZA, ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ (PODAJE WYKONAWCA) WPISAĆ TAK/ NIE I JEŻELI WYMAGANE OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Działanie urządzenia w pełni elektryczne. | TAK |  |
| 3 | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja. | TAK |  |
| 4 | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC zawierająca się w zakresie: Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./min. | TAK |  |
| 5 | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku zawierającą się w granicach 4 – 6 cm. | TAK |  |
| 6 | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC 12 – 24 V - zasilanie z gniazda sieci AC 100 - 240 V |  |  |
| 7 | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. | TAK podać |  |
| 8 | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). | TAK |  |
| 9 | Ładowarka wewnątrz urządzenia. Opcjonalnie możliwość doposażenia zestawu o ładowarkę zewnętrzną. | TAK |  |
| 10 | Alarmy informujące o nieprawidłowym działaniu urządzenia: dźwiękowe lub w formie komunikatów wyświetlanych w języku polskim na interfejsie użytkownika. | TAK |  |
| 11 | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min. | TAK |  |
| 12 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta. | TAK |  |
| 13 | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg | TAK |  |
| 14 | Bezprzewodowa transmisja danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera. | TAK |  |
| 15 | Minimalne wyposażenie aparatu: torba lub plecak, deska pod plecy, podkładka stabilizująca pod głowę, pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia, jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentami przy masażu (min. 14 szt.), akumulator – 1 szt., ładowarka do akumulatora, | TAK podać |  |
| 16 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Data |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| CZĘŚĆ 5 pozostałe wyposażenie AMBULANSU/ SPRZĘT MEDYCZNY – 1 komplet |
| --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK „TAK” OZNACZA, ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ (PODAJE WYKONAWCA) WPISAĆ TAK/ NIE I JEŻELI WYMAGANE OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
| PULSOKSYMETR – 1 sztuka |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Możliwość pomiaru SpO2 i pulsu pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie bateryjne i akumulatorowe. | TAK |  |
| 4 | Dwa duże cyfrowe wyświetlacze LED. | TAK |  |
| 5 | Wyposażony w czujnik wielorazowy typu klips palcowy. | TAK |  |
| 6 | Pokrowiec. | TAK |  |
| 7 | 3-kolorowy wskaźnik perfuzji. | TAK |  |
| 8 | Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. | TAK |  |
| 9 | Alarm wskazujący niski poziom baterii. | TAK |  |
| 10 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.2. ZESTAW LARYNGOSKOPOWY – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Rękojeść światłowodowa bateryjna Economy 2,5V typu C. | TAK |  |
| 3 | Oświetlenie ksenonowe. | TAK |  |
| 4 | Kapsuła dla żarówki ksenonowej; zapewniająca bezpieczeństwo przy wymianie baterii oraz maksymalną przepuszczalność światła. | TAK |  |
| 5 | Rękojeść wykonana z matowej stali nierdzewnej zapobiegającej refleksom światła. | TAK |  |
| 6 | Gniazdo ze specjalnego trwałego polimeru. | TAK |  |
| 7 | Łyżka światłowodowa o konstrukcji jednoczęściowej, wykonana z wysokogatunkowej chromowanej stali nierdzewnej, odpornej na korozję m.in. w wyniku sterylizacji. | TAK |  |
| 8 | Gładki kształt, bez ostrych krawędzi, wgłębień, otworów i śrub łączących. | TAK |  |
| 9 | Niewymienny światłowód o średnicy Ø 3,0 mm, minimum 3000 pojedynczych włókien. | TAK |  |
| 10 | Przystosowana do sterylizacji w autoklawie – 4000 standardowych cykli 134 oC/4 min. | TAK |  |
| 11 | Łyżka kompatybilna z wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376. | TAK |  |
| 11 | W zestawie 4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4. | TAK |  |
| 12 | Zestaw umieszczony w pudełku/ pojemniku. | TAK |  |
| 13 | Baterie w zestawie. | TAK |  |
| 14 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.3. KAPNOMETR – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Pomiar EtCO w strumieniu głównym 2 w mmHg. | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia pomiędzy rurką intubacyjną, rurką krtaniową lub maską twarzową, a workiem resuscytacyjnym lub przewodem pacjenta dowolnego respiratora. | TAK |  |
| 4 | Temperatura pracy minimu od – 5oC do +40oC. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz numeryczny. | TAK |  |
| 6 | Odporny na uderzenia. | TAK |  |
| 7 | Alarmy przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu EtCO2. | TAK |  |
| 8 | Zasilanie bateriami alkalicznymi. | TAK |  |
| 9 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.4. DESKA ORTOPEDYCZNA, PASY ZABEZPIECZAJĄCE, STABILIZATOR GŁOWY – 1 zestaw |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Deska wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. | TAK |  |
| 3 | Gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta. | TAK |  |
| 4 | Z możliwością prześwietlenia promieniami X | TAK |  |
| 5 | Uchwyty do przenoszenia – minimum 16 szt., rozmieszczone po obwodzie deski, zdystansowane od podłoża. | TAK |  |
| 6 | Pasy zabezpieczające dwuczęściowe minimum 4 szt., z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza. | TAK |  |
| 7 | System unieruchamiający głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy i minimum dwa paski mocujące głowę. | TAK |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenia deski powyżej 150 kg. | TAK podać |  |
| 9 | Długość deski minimum 180 cm. | TAK podać |  |
| 10 | Szerokość deski minimum 45 cm. | TAK podać |  |
| 11 | Ciężar własny deski maksymalnie 8 kg. | TAK podać |  |
| 12 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy – podać. Wskazanie serwisu gwarancyjnego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać. Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.5. NOSZE PODBIERAKOWE – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Łopaty wykonane w tworzywa sztucznego zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych, lub równorzędne | TAK |  |
| 3 | Wyposażone w system podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający). | TAK |  |
| 4 | Wielostopniowa regulacja długości. | TAK |  |
| 5 | Możliwość złożenia do transportu w połowie długości. | TAK |  |
| 6 | Posiadająca minimum 5 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopaty. | TAK |  |
| 7 | Umożliwiające montaż systemu unieruchamiania głowy. | TAK |  |
| 8 | Wyposażone w minimum 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy. | TAK |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenia deski powyżej 150 kg. | TAK podać |  |
| 10 | Ciężar własny deski maksymalnie 10 kg. | TAK podać |  |
| 11 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.6. MATERAC PRÓŻNIOWY – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Pokrycie materaca z PCV, materac wypełniony granulatem zbijającym się pod wpływem podciśnienia lub równorzędny. | TAK |  |
| 3 | Minimum 8 uchwytów do przenoszenia. | TAK |  |
| 4 | Minimum 4 pasy zabezpieczające z systemem szybkozłączy. | TAK |  |
| 5 | Dodatkowa dopinana podłoga do materaca. | TAK |  |
| 6 | Przenikliwy dla promieniowania X. | TAK |  |
| 7 | Umożliwiający użycie zarówno w pozycji siedzącej jak i leżącej. | TAK |  |
| 8 | W zestawie z pompką, torbą transportową i zestawem naprawczym. | TAK |  |
| 10 | Ciężar własny materaca maksymalnie 10 kg. | TAK podać |  |
| 11 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.7. KAMIZELKA RATOWNICZA KENDRICKA, KED – 1 zestaw |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Zestaw zawiera kamizelkę, poduszkę wypełniającą anatomiczne krzywizny ciała, pasy stabilizujące głowę i pokrowiec. | TAK |  |
| 3 | Regulowane pasy mocujące umożliwiające jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych. | TAK |  |
| 4 | Możliwość zastosowania jako "biodro-szyny". |  |  |
| 5 | Materiał: łatwo zmywalny COMPLAN lub równorzędny. | TAK |  |
| 6 | Kamizelka jest przenikliwa dla promieni X. | TAK |  |
| 7 | Obciążenie dopuszczalne: minimum 227 kg | TAK podać |  |
| 8 | Maksymalna waga kamizelki: 3 kg | TAK podać |  |
| 9 | Maksymalne wymiary: wysokość: 83 cm wysokość w pokrowcu: 84 cm szerokość: 81 cm szerokość w pokrowcu: 25 cm grubość: 1 cm grubość w pokrowcu: 11 cm | TAK podać wymiary |  |
| 10 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.8. SYSTEM UNIERUCHAMIANIA PEDIATRYCZNEGO – 1 zestaw |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Zestaw umożliwiający unieruchomienie dzieci w wieku 2 – 10 lat. Posiadający wbudowane unieruchomienie głowy, system różnokolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających, 4 uchwyty do przenoszenia i 2 pętle do mocowania na noszach karetkowych. | TAK |  |
| 3 | Materiał wytrzymały i łatwy w utrzymaniu czystości, przystosowany do dezynfekcji powszechnie stosowanymi płynami dezynfekcyjnymi. | TAK |  |
| 4 | W zestawie torba transportowa. |  |  |
| 5 | Kamizelka jest przenikliwa dla promieni X. | TAK |  |
| 6 | Obciążenie dopuszczalne: minimum 40 kg | TAK podać |  |
| 7 | Maksymalna waga kamizelki: 3 kg | TAK podać |  |
| 8 | Parametry techniczne (wymiary): Długość: 122 cm +/- 2 cm Szerokość: 23 cm +/- 1 cm Grubość: 4 cm +/- 0,5 cm | TAK podać |  |
| 9 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.9. UPRZĄŻ TRANSPORTOWA DLA DZIECI – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Uprząż przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci min. od 4,5 do 18 kg podczas transportu w karetce na noszach transportowych. | TAK |  |
| 3 | Płachta uprzęży wykonana z lekkiego i łatwego w czyszczeniu materiału. | TAK |  |
| 4 | Pasy uprzęży pięciopunktowe, przymocowane do płachty, zapinane na ramionach, klatce piersiowej oraz w kroczu, z możliwością regulacji długości oraz wyposażone w klamry. | TAK |  |
| 5 | Mocowana do ramy noszy transportowych w trzech punktach za pomocą jednoczęściowych pasów z klamrami. | TAK |  |
| 6 | Obciążenie dopuszczalne: minimum 18 kg | TAK podać |  |
| 7 | Maksymalna waga uprzęży: 1,2 kg | TAK podać |  |
| 8 | Parametry techniczne: 1) Wymiary po rozłożeniu: Długość: 80 cm +/- 2 cm Szerokość: 48 cm +/ - 2 cm 2) Wytrzymałość pasów: minimum 1,5 t | TAK podać |  |
| 9 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK Podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.10. NOSZE PŁACHTOWE Z POKROWCEM – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Transportowe nosze płachtowe z kieszenią, zapobiegającą obsuwaniu się przenoszonego. Wyposażone w 10 uchwytów transportowych ze specjalnymi wzmocnieniami i gumowymi rączkami, ułatwiającymi trzymanie noszy oraz system taśm. | TAK |  |
| 3 | Wykonane z materiału o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie. Łatwe do utrzymania w czystości. | TAK |  |
| 4 | Minimalne obciążenie dopuszczalne: 250 kg | TAK podać |  |
| 5 | Maksymalna waga: 2,5 kg | TAK podać |  |
| 6 | Parametry techniczne: Długość: 200 cm +/- 2 cm Szerokość: 71 cm +/- 2 cm Ilość kieszeni: 1 | TAK podać |  |
| 7 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, techniczne – minimum jedno szkolenie (wymagane w dniu dostawy), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) – na wezwanie (w siedzibie Zamawiającego) – podać. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.11. PLECAK RATOWNICZY/ REANIMACYJNY – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Z konstrukcją wielokomorową zapewniającą właściwą segregację sprzętu. | TAK |  |
| 3 | Z systemem transportu na plecach. | TAK |  |
| 4 | Kolor czerwony. | TAK |  |
| 5 | Z ampularium na minimum 80 ampułek o różnych rozmiarach, oraz dodatkowe ampularium na minimum 9 ampułek z możliwością zamontowania do pasa. | TAK |  |
| 6 | Z konstrukcją zadaniową, w tym komorą intubacyjną umożliwiającą posegregowania wyposażenia. | TAK |  |
| 7 | Suwaki plastikowe, bryzgoszczelne, samonaprawialne. | TAK |  |
| 8 | Dodatkowe, umocowane na rzep organizery na inny sprzęt medyczny. | TAK |  |
| 9 | Możliwość prania ręcznego lub mechanicznego. | TAK |  |
| 10 | Wymiary maksymalne: szerokość 52 cm, wysokość 62 cm, głębokość 30 cm. | TAK podać |  |
| 11 | Materiał podstawowy: minimum Cordura DuPont 500d lub równoważny. Za materiał równoważny uważa się materiał o parametrach: siła zrywająca około 1500 N, siła rozdzierająca około 75 N, odporność na ścieranie około 25.000 cykli. | TAK Podać |  |
| 12 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.12. TORBA REANIMACYJNA – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Zabudowa modułowa. | TAK |  |
| 3 | Minimum 4 kieszenie zewnętrzne oraz przegrody, kieszenie i uchwyty wewnętrzne. | TAK |  |
| 4 | Kolor czerwony. | TAK |  |
| 5 | Możliwość prania ręcznego lub mechanicznego. | TAK |  |
| 6 | Wymiary maksymalne: szerokość 30 cm, wysokość 53 cm, głębokość 36 cm. | TAK podać |  |
| 7 | Materiał podstawowy: minimum Cordura DuPont 500d lub równoważny. Za materiał równoważny uważa się materiał o parametrach: siła zrywająca około 1500 N, siła rozdzierająca około 75 N, odporność na ścieranie około 25.000 cykli. | TAK podać |  |
| 8 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.13. TORBA PEDIATRYCZNA – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Komora główna torby zawierająca 9 saszetek segregacyjnych różnego koloru (7 dużych i 2 małe). | TAK |  |
| 3 | Na wyposażeniu torby powinna znajdować się różnokolorowa listwa pediatryczna, która spełnia rolę miarki. Każdy kolor na listwie odpowiada określonym przedziałom wzrostu i wagi dzieci. Kolor saszetki posiada swój odpowiednik na listwie. | TAK |  |
| 4 | Torba powinna posiadać 5 kieszeni zewnętrznych na dodatkowe wyposażenie takie jak: worki samorozprężalne, płyny infuzyjne, dokumenty, laptop itp. | TAK |  |
| 5 | Dodatkowo w kieszeni przedniej zestaw porodowy. | TAK |  |
| 6 | Kolor czerwony | TAK |  |
| 7 | Wymiary maksymalne: szerokość 49 cm, wysokość 38 cm, głębokość 15 cm. | TAK podać |  |
| 8 | Materiał podstawowy: minimum Cordura DuPont 500d lub równoważny. Za materiał równoważny uważa się materiał o parametrach: siła zrywająca około 1500 N, siła rozdzierająca około 75 N, odporność na ścieranie około 25.000 cykli. | TAK podać |  |
| 9 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIAMI Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| 5.14. TORBA OPATRUNKOWA – 1 sztuka |
| --- |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………......................................…………… (Podaje wykonawca) |
| 1 | Artykuł fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
| 2 | Funkcjonalne wnętrze z trzema przegrodami z możliwością regulacji oraz z zasuwaną kieszenią siatkową na wewnętrznej stronie klapy. Na zewnątrz przezroczysta kieszonka. | TAK |  |
| 3 | Zamykana na suwak. | TAK |  |
| 4 | Możliwość noszenia w dłoni oraz na ramieniu - odpinany pas z naramiennikiem w komplecie. | TAK |  |
| 5 | Dodatkowo w kieszeni przedniej zestaw porodowy. | TAK |  |
| 6 | Wyłożona pianką w celu ochrony zawartości przed uszkodzeniami. | TAK |  |
| 7 | Kolor czerwony. | TAK |  |
| 8 | Wymiary maksymalne: szerokość 31 cm, wysokość 16 cm, głębokość 22 cm. | TAK podać |  |
| 9 | Materiał podstawowy: minimum Cordura DuPont 500d lub równoważny. Za materiał równoważny uważa się materiał o parametrach: siła zrywająca około 1500 N, siła rozdzierająca około 75 N, odporność na ścieranie około 25.000 cykli. | TAK podać |  |
| 10 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – podać. Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis. Deklaracja zgodności CE. | TAK podać okres gwarancji, okres bezpłatnego serwisu gwarancyjnego adres siedziby serwisu, ilość szkoleń (z zakresu obsługi) |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Data |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

CZĘŚĆ 6

INDYWIDUALNY ZESTAW OCHRONY BIOLOGICZNEJ – SKŁAD ZESTAWU:

- Kombinezon ochrony biologicznej  - 1 szt.

- Okulary ochronne	- 1 szt.

- Rękawiczki nitrylowe	- 4 szt. (2 pary)

- Półmaska filtrująca	- 1 szt.

- Worek na odpady medyczne - 1 szt.

Ilość zestawów – szt. 300

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WARUNEK „TAK” OZNACZA, ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ (PODAJE WYKONAWCA) WPISAĆ TAK/ NIE I JEŻELI WYMAGANE OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej/ podstawowe zabezpieczenie służb medycznych i ratowniczych, którzy w czasie wykonywania swoich obowiązków mogą być narażeni na kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. Zestaw winien zapewniać pełną ochronę biologiczną użytkownika. Dostęp do rozmiarów L i XL |  |
| 1 | Kompletny kombinezon ochrony biologicznej z dodatkowymi nieprzemakalnymi butami . Wykonany z laminatu ( polipropylen i polietylen) o gramaturze min. 63g/m2, . Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem , gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach. Szwy i zamek zabezpieczone dodatkowymi patkami. Kombinezon zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 typ 4,5,6 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych). Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. rozm. S-XL (rozmiary europejskie) – wskazując normy, Zamawiający dopuszcza też normy równoważne | TAK |  |  |
| 2 | Gogle ochronne zapewniające ochronę oczu i ich najbliższego otoczenia przed czynnikami zewnętrznymi, umozliwiające noszenie szkieł korekcyjnych, powinny przylegać bezpośrednio do twarzy użytkownika, wykonane z materiałów niepalnych (zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie: wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru ocznego, współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %.C), – wskazując normy, Zamawiający dopuszcza też normy równoważne | TAK |  |  |
| 3 | 2 pary rękawiczek nitrylowych (deklaracja zgodności CE, zgodność z dyrektywą 93/42/EEC) Rękawice nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. – wskazując normy, Zamawiający dopuszcza też normy równoważne | TAK |  |  |
| 4 | Maska o właściwościach ochronnych w klasie P3 z filtrem mechanicznym i zaworem oddechowym posiadająca certyfikat wyrobu medycznego | TAK |  |  |
| 5 | Worek na odpady medyczne. | TAK |  |  |
| 6 | Zaoferowane środki ochrony indywidualnej muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 186 z późn. zm.) | TAK |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Data |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Miejscowość,....

Dnia:................