

Znak: ZOZ.V.010/DZP/92/24 Sucha Beskidzka dnia 18.09.2024 r.

Dotyczy: **Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z zabudową przedziału medycznego, z noszami z transporterem oraz krzesełka kardiologicznego .**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

 **Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania na dostawę ambulansu nie doszło do omyłki pisarskiej w odniesieniu do kryteriów oceny ofert.

W SIWZ wskazano, że jednym z kryteriów oceny ofert są **warunki gwarancji** o wadze 20%. Jednocześnie w **Formularzu parametrów punktowanych** (załącznik nr 1a) punkty przyznawane są za gwarancję oraz wyposażenie, gdzie łącznie można uzyskać 100 punktów.

Czy możemy uznać, że zapisy te odnoszą się do tego samego kryterium, czy może doszło do omyłki pisarskiej w opisie warunków gwarancji?

**Odp. Zapisy odnoszą się do tego samego kryterium.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia karty pojazdu.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby ambulans został wyposażony w zestaw naprawczy, a koło zapasowe stanowiło wyposażenie dodatkowe pojazdu i zostało dostarczone luzem ?

**Odp. NIE.**

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu B.

**Odp. ok. 70 000 km.**

**Pytanie nr 5**

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 6**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

**Odp. TAK.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby książka gwarancyjna w formie papierowej została **zastąpiona** rejestrem elektronicznym prowadzonym przez producenta pojazdu bazowego?

**Odp. NIE.**

**Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający.

**Odp. TAK.**

**Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający.

**Odp. TAK.**

**Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych zabudowy medycznej w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający.

**Odp. TAK.**

Dotyczy zapisów serwisu i gwarancji dla krzesełka i noszy:

**Pytanie nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki nie wymagającej wymiany części zamiennych do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy wyposażenie medyczne ambulansu

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy nosze główne.:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści odpinany stabilizator głowy pacjenta umożliwiający ułożenie głowy na wznak do pozycji węszącej, funkcjonalność tego rozwiązania jest identyczna z opisanym przez Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści podgłówek umożliwiający odgięcie głowy pacjenta, przygięcie do klatki co znacznie poprawia i przyśpiesza procedurę intubacji, zamiast opisanego podgłówka przedłużającego nosze?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noszy z płynną regulacją kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze bez gumowego odbojnika na całej długości ale posiadające profil okrągły w przekroju, kształt chroniący przed przypadkowymi uszkodzeniami, nosze posiadają obciążenie maksymalne 275 kg – kilkadziesiąt kg więcej niż opisane przez Zamawiającego nosze z profilem prostokątnym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

5. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze o wadze 22 kg spełniające aktualną normę PN EN 1789?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

6. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści transporter noszy głównych posiadający uchwyty ułatwiające manewrowanie zintegrowane z transporterem, z których jest bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblokowywania goleni, zamiast opisanych dodatkowych uchylnych uchwytów?

Takie rozwiązanie ograniczające elementy ruchome wpływa na bezpieczeństwo ratowników i pacjenta oraz na trwałość produktu. Zwłaszcza w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych, gdzie obciążenia, którym poddawane są nosze, są o wiele większe niż w warunkach normalnego użytkowania.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści zestaw transportowy: nosze obciążenie maksymalne 250 kg, transporter noszy o maksymalnym obciążeniu 275 kg?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noszy wyposażonych w wszystkie kółka jezdne o średnicy 200 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**