- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- część 2 – dostawa sprzętu medycznego w postaci cyfrowego aparatu RTG

CYFROWY  APARAT  RENTGENOWSKI  Z  KOLUMNĄ  PODŁOGOWĄ

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek wymagana | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| II. | Producent/ Firma | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | 2022/ Podać |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| 1. | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 50 [kW] | Tak, podać |  |
|  | Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora w stole i stojaku płucnym – min. 3 komory jonizacyjne | Tak, podać |  |
|  | Zakres napięć lampy co najmniej w przedziale 40 – 150 [kV] | Tak, podać |  |
|  | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1 – 500 [mAs] | Tak |  |
|  | Zakres ustawień mA co najmniej w przedziale 10 – 630 mA | Tak, podać |  |
|  | Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 10 s | Tak, podać |  |
|  | Technika 1,2 i 3 punktowa | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne minimum 500. | Tak |  |
| 2. | ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY RTG – 1 szt. |  |  |
|  | Lampa RTG zawieszona na kolumnie podłogowej | Tak |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej min. +/- 180 stopni | Tak, podać |  |
|  | Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu min. 200 cm | Tak, podać |  |
|  | Ruch lampy w pionie min 150 cm | Tak, podać |  |
|  | Przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy RTG nad stołem min. 30 cm | Tak, podać |  |
|  | Max odległość ogniska lampy od podłogi min. 200 cm | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie na kołpaku przy lampie RTG odległości SID oraz kąta obrotu lampy | Tak |  |
| 3. | LAMPA RTG – 1 szt. |  |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą min. 3000 obr / min | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | Tak, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min 63kHU/min. | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1240 kHU | Tak, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka min. 15 kHU/min. | Tak, podać |  |
|  | Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 150 stopni | Tak, podać |  |
|  | Małe ognisko: max 0,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Duże ognisko: max 1,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Moc małego ogniska min. 20 kW | Tak, podać |  |
|  | Moc dużego ogniska min. 50 kW | Tak, podać |  |
| 4. | STÓŁ RTG – 1 szt. |  |  |
|  | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym | Tak |  |
|  | Stacjonarny – mocowany do podłogi | Tak |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu. | Tak |  |
|  | Najniższe położenie blatu (od podłogi) max 51 cm | Tak, podać |  |
|  | Najwyższe położenie blatu (od podłogi) min. 90 cm. | Tak, podać |  |
|  | Ruch poprzeczny blatu min. 24 cm | Tak, podać |  |
|  | Ruch wzdłużny blatu min. 110 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakresu ruchu detektora w stole min. 50 cm | Tak, podać |  |
|  | Długość blatu min. 220 cm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość blatu min. 80 cm | Tak, podać |  |
|  | Max. waga pacjenta przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu - min. 200 kg | Tak, podać |  |
|  | Łatwo wyjmowana (bez użycia narzędzi) kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 l/cm z ogniskową 100 cm | Tak |  |
| 5. | STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH – 1 szt. |  |  |
|  | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym | Tak |  |
|  | Zakres ruchu pionowego min. 150 cm | Tak, podać |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | Tak |  |
|  | Minimalna odległość środka detektora od podłogi max 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Odległość płyta detektor max 4,5 cm | TAK, podać |  |
|  | Łatwo wyjmowana (bez użycia narzędzi) kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 l/cm z ogniskową 150 cm | Tak |  |
| 6. | DETEKTOR BEZPRZEWODOWY – 1szt |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy typu „ flat panel” | TAK |  |
|  | Akumulatory do zasilania detektora min. 2 szt | TAK, podać |  |
|  | Ładowarka do jednoczesnego ładowania 2 akumulatorów detektora | TAK, podać |  |
|  | Model i typ detektora | Podać |  |
|  | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | TAK |  |
|  | Wielkość detektora min. 35 x 43cm (+/- 0,5cm) | TAK, podać |  |
|  | Wielkość pixela max. 126 µm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 9 MP | TAK, podać |  |
|  | Grubość detektora max 16 mm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość liniowa detekotra min. 3,9 lp/mm | Tak, podać |  |
|  | Waga detektora z baterią max. 2,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Głębokość przetwarzania min. 16 bit | TAK, podać |  |
|  | Klasa wodoodporności detektora min. IPX 6 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora bez dodatkowej obudowy min 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na 1 baterii bez konieczności ładowania min. 140 ekspozycji | TAK, podać |  |
|  | Czas pełnego naładowania akumulatora max 3h | TAK, podać |  |
|  | Pamięć wewnętrzna detektora min. 90 zdjęć | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii znajdujący się na obudowie detektora | TAK |  |
| 7. | DETEKTOR BEZPRZEWODOWY – 1szt |  |  |
|  | Detektor zintegrowany ze ścianką płucną | TAK |  |
|  | Akumulatory ładowany wewnątrz ścianki płucnej | TAK, podać |  |
|  | Model i typ detektora | Podać |  |
|  | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | TAK |  |
|  | Wielkość detektora min. 43 x 43cm (+/- 0,5cm) | TAK, podać |  |
|  | Wielkość pixela max. 126 µm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 11 MP | TAK, podać |  |
|  | Grubość detektora max 16 mm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość liniowa detekotra min. 3,9 lp/mm | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii znajdujący się na obudowie detektora | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektory wyprodukowane przez tego samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektora i oprogramowania potwierdzające, że oferent ma prawo do ich sprzedaży, serwisowania. | Tak, podać |  |
|  | Wspólna konsola operatora do sterowania aparatem RTG, generatorem, detektorem i zarządzania obrazami | Tak |  |
|  | Pełne oprogramowanie konsoli operatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Płaski, kolorowy monitor LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 21 [cal] | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie i regulacja parametrów ekspozycji (kV, mA) bezpośrednio na konsoli operatora | Tak |  |
|  | Wyświetlany w procentach stopień nagrzania lampy RTG na konsoli operatora | Tak |  |
|  | Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora na konsoli operatora | Tak |  |
|  | Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy konsolą, a detektorem na konsoli operatora | Tak |  |
|  | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych. | Tak |  |
|  | Moduły DICOM: Print, Storage, Send, MPPS | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora. | Tak |  |
|  | Czas dostępu do gotowego obrazu od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 2 [sek.] | Tak, podać |  |
| 8. | WYMAGANIA DODATKOWE /GWARANCJA/SERWIS |  |  |
|  | Długość pełnej gwarancji na wszystkie oferowane systemy(nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) | min. 36 miesiące podać |  |
|  | Czas przystąpienia do napraw maks.48 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas naprawy przedłuża okres gwarancji | TAK, podać |  |
|  | Deklaracja zgodności lub inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK, załączyć |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemów - dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych sprzętu. Paszport. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawienie pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji | TAK, podać |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres adekwatny do zapotrzebowania ,protokół szkolenia dołączyć do protokołu końcowego | TAK |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | TAK, Podać adres i dane kontaktowe |  |
|  | Gwarancja serwisu pogwarancyjnego i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | TAK, podać |  |
| 9. | STACJA ROBOCZA Z SYSTEMEM PACS |  |  |
|  | Przeglądanie i przetwarzanie danych obrazów medycznych, zgodną ze standardem DICOM w wersji 3.0 | TAK |  |
|  | Możliwość importowania zdjęć w standardzie DICOM z dysku, z dysku CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania obrazów DICOM drogą e-mail | TAK |  |
|  | Możliwość eksportowania na dysk przenośny i na CD/DVD z podstawową przeglądarką | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu do formatu avi. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu do JPEG/BMP/TIFF | TAK |  |
|  | Możliwość importu plików JPEG/BMP/TIFF | TAK |  |
|  | Moduł teleradiologii | TAK |  |
|  | Płaski, kolorowy monitor LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 21 [cal] | TAK |  |
|  | Komputer PC minimum: procesor czterordzeniowy 3,0GHz, pamięć RAM 4 GB, dysk twardy 2 x 500GB SATA NCQ 3 Gb/s, karta graficzna z wbudowaną pamięcią min. 256MB i złączem DVI-D, karta sieciowa 1000Mb/s, napęd CD/ DVD R-RW, klawiatura, myszka | TAK,opisać |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań / pacjentów | TAK |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  |
|  | Licencja bezterminowa i bez ograniczeń liczby zapisanych badań | TAK |  |
| 10. | ROBOT NAGRYWAJĄCY CD/DVD 1 SZT. |  |  |
|  | Producent ( podać ) | Tak, podać |  |
|  | Nazwa i typ | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny duplikator DVD/CD zarejestrowany jako wyrób medyczny - pojemność min. 20 płyt - odbiornik min 25 płyt rozdzielczość drukowania do 4800 dpi | TAK, opisać |  |
| 11. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Uniwersalny fantom do radiografii cyfrowej z elementami testu rozdzielczości wysokokontrastowej i niskokontrastowej, kolimacji i osiowości oraz powtarzalności dawki (klin schodkowy Al lub Cu) | TAK |  |
|  | Uchwyt boczny na rejestrator, montowany do stołu, umożliwiający obrazowanie promieniem poziomym | TAK |  |
|  | Fartuch osłonny o ekwiwalencie 0,5 mm Pb – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Osłona tarczycy | TAK |  |
|  | Osłona na gonady | TAK |  |
| 12. | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym