Pakiet 2 - Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych - dwunapędowa szyna robotyczna do usprawniania kończyny dolnej sterowana zsynchronizowaną elektromiografią funkcyjną

| Lp. | Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia (graniczne i podlegające ocenie)*) | Wymóg do spełnienia (wymogi graniczne/ podlegające*) |  | Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |
| 1 | Rok produkcji 2023 | Tak, potwierdzić |  |  |
| 2 | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy | Tak, potwierdzić |  |  |
| 3 | Ćwiczenia: a) czynne-oporowe b) czynne-wspomagane c) wspomagane-elektromiograficzne d)bierne | Tak, potwierdzić |  |  |
| 4 | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: a) izokinetyczne b) izotoniczne c) izometryczne | Tak, potwierdzić |  |  |
| 5 | Wbudowana funkcjonalność generowania zrobotyzowanego ruchu wspomaganego, czynnego i oporowego wyzwalanego poprzez aktywność elektryczną mięśni wykrywaną powierzchniowo przez elektromiografię (elektromiografia reaktywna). | Tak, potwierdzić |  |  |
| 6 | Wbudowana funkcjonalność oceny: a) siły mięśniowej b) zakresu ruchu biernego i czynnego c) aktywności mięśniowej przy pomocy elektromiografii powierzchniowej | Tak, potwierdzić |  |  |
| 7 | Dostosowanie generowanego ruchu do poziomu siły mięśniowej (Lovett 0-5): a) ruch czynny - oporowy (Lovett 3-5) b) ruch czynny - wspomagany (Lovett 3) c) ruch wspomagany - wyzwalany elektromiograficznie (Lovett 1-2) d) ruch bierny (Lovett 0-1) | Tak, potwierdzić |  |  |
| 8 | Czynna praca z pacjentami zarówno z niedowładem jak i spastycznością | Tak, potwierdzić |  |  |
| 9 | Generowanie raportów z oceny i ćwiczeń pacjenta z możliwością ekstrakcji danych w formacie edytowalnym ( PDF i csv) | Tak, potwierdzić |  |  |
| 10 | Biofeedback – informacja zwrotna dla pacjenta i terapeuty | Tak, potwierdzić |  |  |
| 11 | Baza danych pacjentów w programie urządzenia z możliwością ekstrakcji danych w formacie edytowalnym ( PDF i csv) | Tak, potwierdzić |  |  |
| 12 | Predefiniowane protokoły ćwiczeń | Tak, potwierdzić |  |  |
| 13 | Minimalne parametry pomiarowe wbudowanego elektromiografu: a) ilość kanałów elektromiograficznych próbkowanych jednocześnie: minimum 4 b) szum linii podstawowej: ≤ 0,5 μV RMS c) szum odniesienia na wejściu: minimum 10 μVpp (10 sekund danych surowych) d) częstotliwość próbkowania elektromiografii: minimum 1 000 próbek na sekundę na kanał e) rozdzielczość wewnętrzna: minimum 24 bity f) współczynnik CMRR elektromiografii: minimum -73dB g) impedancja wejściowa elektromiografii: minimum 10MΩ h) czułość elektromiografii: minimum 1μV RMS | Tak, potwierdzić |  |  |
| 14 | Dokładność pomiarowa czujników siły lub dynamometrów: Dokładność pomiaru momentu obrotowego: minimum ± 0,2 Nm | Tak, potwierdzić |  |  |
| 15 | Tablet z przekątną ekranu powyżej 12`` wraz z integralnym uchwytem zapewniającym prezentowanie obrazu pacjentowi i terapeucie oraz oprogramowaniem kompatybilnym z funkcjonalnością urządzenia. | Tak, potwierdzić |  |  |
| 16 | W zestawie minimum 50 sztuk elektrod EMG | Tak, podać ilość |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| 17 | Przedmiot zamówienia objęty gwarancją przez okres minimum 24 miesięcy | Tak, podać oferowany okres gwarancji |  |  |
| 18 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | Tak, potwierdzić |  |  |
| 19 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (tj. czas przystąpienia do napraw) maksymalnie 3 dni robocze | Tak, potwierdzić |  |  |
| 20 | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów maksymalnie 5 dni roboczych | Tak, potwierdzić |  |  |
| 21 | Zgłaszanie awarii: telefon, email | Tak, potwierdzić |  |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim-wersja papierowa i elektroniczna | Tak, potwierdzić |  |  |
| 23 | Szkolenie dla personelu medycznego w miejscu instalacji, w zakresie eksploatacji i obsługi wszystkich funkcjonalności | Tak, potwierdzić |  |  |
| 24 | Przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu i używania na podstawie dokumentów wymaganych przez: a) Ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022, poz. 974), z uwzględnieniem okresów przejściowych dotyczących określonych przepisów uchylanej ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565 ze zm.); b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Tak, potwierdzić |  |  |
| 26 | W okresie gwarancyjnym wykonywanie przeglądów oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak, potwierdzić |  |  |

Wskazówki:

- *) Parametry opisane w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi/wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty”.

- **) W kolumnie "Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy" Wykonawca zobowiązany jest wpisać dla potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru co najmniej wymagane wyrażenie wg poniższego:

- „TAK, potwierdzić” - należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK

- „TAK, podać”-  należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnienie wymogu wpisując TAK oraz podać wartość wymaganego parametru oferowanego aparatu w jednostkach miary wskazanych przez Zamawiającego;

- Niewpisanie w kolumnie nr 4  potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, będzie traktowane jako brak wymaganego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu oferty.

- Jeżeli wykonawca w kolumnie nr 4 potwierdzi spełnienia wymaganego parametru wpisując „TAK”, ale nie poda wymaganej wartości oferowanego parametru, będzie traktowane jako oferowanie aparatu z wymaganą minimalną wartością parametru.