Załącznik nr 4

………………………………

(pieczęć wykonawcy)

Specyfikacje techniczna oferowanego urządzenia medycznego wraz z wymaganym dodatkowym wyposażeniem

Defibrylator z kardiowersją i autotestem – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalny warunek wymagany | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania podstawowe: |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe |  | TAK |  |
| 2. | Dwufazowy defibrylator z kardiowersją |  | TAK |  |
| 3. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe ( 230V AC 50-60 Hz + akumulator wewnętrzny ) |  | TAK, podać |  |
|  | Parametry ogólne: |  |  |  |
| 1. | Defibrylacja dwufazowa |  | TAK, podać |  |
| 2. | Defibrylacja dla dorosłych |  | TAK, podać |  |
| 3. | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym |  | TAK, podać |  |
| 4. | Tryb pracy: | Ręczny, Półautomatyczny AED | TAK, podać |  |
| 5. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii: | Min. 1 – 200 J | TAK, podać |  |
| 7. | Czas ładowania do maksymalnej wartości energii | Max; 6 s | TAK, podać |  |
| 7a. | Ustawienie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora |  | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonania kardiowersji |  | TAK |  |
| 9. | Ekran kolorowy LCD o przekątnej | Min. 6,5' | TAK,podać |  |
| 10. | Ekran wysokiej rozdzielczości, podświetlany |  | TAK,podać |  |
| 11. | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora min. 2 krzywych dynamicznych |  | TAK, podać |  |
| 12. | Wydruk zapisu na drukarce termicznej |  | TAK |  |
| 13. | Prędkość wydruku 25 mm/s |  | TAK |  |
| 14. | Wydruk na papierze termicznym | Min 50mm szerokości | TAK, podać |  |
| 15. | Wydruk automatyczny – konfigurowalny lub z automatycznym, konfigurowalnym wydrukiem alarmowym, oraz automatycznym wydrukiem jednego odprowadzenia EKG po defibrylacji |  | TAK |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie SpO2, Możliwość rozbudowy o pomiar etCO2, Możliwość rozbudowy o pomiar NiBP |  | TAK, podać |  |
| 17. | Stymulacja nieinwazyjna |  | TAK |  |
| 17a | Natężenie i amplituda impulsu | min. 10mA do 180 mA | TAK, podać |  |
| 17b | Tryb pracy stały oraz na żądanie |  | TAK |  |
| 17c | Częstotliwość impulsu regulowana w zakresie | Min. 30-180 imp/min | TAK, podać |  |
| 18. | Przechowywanie danych |  | Tak, podać |  |
| 18a | Wewnętrzna pamięć podsumowania zdarzeń | Min. 200 zdarzeń lub z możliwością przechowywania maksymalnie 8-godzinnego zapisu 2 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej pletyzmograficznej, 1 krzywej kapnogramu, krzywych badawczych (tylko tryb AED), zdarzeń i danych trendów dla każdego podsumowania zdarzeń, przy maksymalnej pojemność wynoszącej około 50 podsumowań zdarzeń o długości około 30 minut | TAK, podać |  |
| 18b | Wbudowany port USB do przenoszenia danych z zewnętrznych uderzeń oraz aktualizowania oprogramowania |  | TAK, podać |  |
| 19. | Codzienny auto test bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230 V |  | TAK |  |
| 20. | Monitorowania EKG dla 3 odprowadzeń |  | TAK |  |
| 21. | Pomiar częstości akcji serca | Min. 20-300 uderzeń/ minutę | TAK |  |
| 22. | Wzmocnienie sygnału EKG na min. 4 poziomach |  | TAK, podać |  |
| 23. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |
| 24. | Wyświetlanie wartości ustawionej energii |  | TAK |  |
| 25. | Wyświetlanie rodzaju defibrylacji: | ręczna, automatyczna | TAK |  |
| 26. | Monitorowanie i wyświetlanie sygnału EKG |  | TAK |  |
| 27. | Wyświetlanie wartości częstości rytmu |  | TAK |  |
| 28. | Wyświetlenie stanu naładowania akumulatora |  | TAK |  |
| 29. | Czas pracy w trybie monitorowania przy zasilaniu z akumulatorów | Min. 2 h | TAK, podać |  |
| 30. | Automatyczne ładowanie akumulatorów z zasilacza sieciowego wbudowanego w defibrylator |  | TAK |  |
| 31. | Ustawienie poziomu alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów |  | TAK |  |
| 32. | Sygnalizacja alarmów wizualna i dźwiękowa |  | TAK |  |
| 33. | Tryb AED |  | TAK |  |
| 34. | Waga defibrylatora | nie większa niż 7,5 kg | TAK, podać |  |
| II | Wyposażenie |  |  |  |
| 1. | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy |  | TAK |  |
| 2. | Kabel do defibrylacji z elektrod naklejanych lub defibrylator wyposażony w 2 komplety elektrod defibrylacyjne-stymulacyjnych ze zintegrowanym kablem przyłączeniowym |  | TAK, podać |  |
| 3. | 2 komplety elektrod do defibrylacji oraz stymulacji |  | TAK, podać |  |
| 4. | Łyżki twarde dla dorosłych |  | TAK |  |
| 5. | Paski mocujące do kabli |  | TAK |  |
| III. | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji , liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące – max 60 miesięcy |  | TAK, podać |  |
| 2. | Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów |  | TAK |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie polski |  | TAK* / NIE * podać adresy oraz telefony kontaktowe |  |
| 4. | Przeglądy okresowe wymagane przez Producenta ( zgodnie z zaleceniami producenta ) w okresie gwarancji ( dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu, części zamiennych oraz dojazdu ), w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji oraz zobowiązany jest do wymiany na swój koszt w czasie przeglądów zużytych części aparatu. |  | TAK |  |
| 5. | Gwarancja produkcji części zamiennych ( ilość lat ) min. 10 lat |  | TAK, podać |  |
| 6. | Ograniczenia gwarancji – możliwe przyczyny jej utraty |  | TAK* / NIE * podać listę ograniczeń gwarancji, przyczyn utraty gwarancji |  |
| 7. | Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych – 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy |  | TAK |  |
| 8. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa , nie dłużej jak 48 godzin (liczone w dniach roboczych) Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h ( liczone w dniach roboczych ) od momentu zgłoszenia awarii; w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach |  | TAK |  |
| 9. | Dwukrotne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji oraz personelu technicznego ( 2 osoby ) w zakresie podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego ( arkusz oceny technicznej ) i podstawowej konserwacji technicznej |  | TAK |  |
| 10. | Możliwość zgłaszania usterek |  | TAK podać sposób oraz numery telefonów i faksu |  |
| 11. | W okresie naprawy przekraczającej 5 dni roboczych, zapienienie pełnowartościowego wyrobu medycznego tego samego rodzaju |  |  |  |
| 12. | Okres gwarancji przedmiotu umowy, w przypadku trwania przerwy w jego eksploatacji (liczonej od przyjęcia zgłoszenia do ponownego oddania do użytku) dłuższej niż 7 dni, ulega przedłużeniu o pełna ilość dni trwania przerwy eksploatacyjnej |  | TAK |  |
| VI. | Warunki serwisu pogwarancyjnego i inne wymagania |  |  |  |
| 1. | Forma serwisu pogwarancyjnego |  | TAK, podać |  |
| 2. | Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do chwili jej usunięcia |  | TAK, podać ilość dni |  |
| 3. | Autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK * / NIE * podać adresy oraz telefon kontaktowy |  |
| 4. | Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zestawu |  | TAK |  |
| 5. | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  | TAK |  |
| VII | Cykl życia produktu (koszty eksploatacji) |  |  |  |
| 1. | Koszt przeglądu okresowego na dzień złożenia oferty urządzenia po gwarancji z uwzględnieniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania przeglądu, robocizny, kosztów dojazdu. W pierwszym roku po okresie gwarancji koszt przeglądu może być większy Maksymilianie o wskaźnik inflacji za okres gwarancji, w pozostałych latach może być większy o wskaźnik za rok poprzedni. |  | TAK, podać |  |
| 2. | Zalecana ilość przeglądów w ciągu roku |  | TAK, podać |  |
| 3. | Zalecany przez producenta okres użytkowania urządzenia |  | TAK, podać |  |