Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji analizatora – nie starszy niż 2011 rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów granicznych aparatu do barwień immunohistochemicznych

| Lp. | Wymagania techniczne aparatu do barwień immunohistochemicznych, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Automatyczny aparat do barwienia preparatów histopatologicznych utrwalonych i zatopionych w parafinie oraz biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych (BAC). | Tak |  |
| 2. | - Aparat do diagnostyki immunohisto- chemicznej (IHC) otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu (przeciwciała pierwotne i system wizualizacji). | Tak |  |
| 3. | - Przeciwciała pierwotne w gotowych rozcieńczeniach (gotowe do użycia), kompatybilne z systemem detekcji. | Tak |  |
| 4. | - Odczynniki oraz aparat przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadające certyfikat CE. | Tak |  |
| 5. | - Czas barwienia w jednym cyklu nie powinien przekroczyć 3,5 godz. | Tak |  |
| 6. | - Aparat zawierający minimum 20 miejsc na preparaty mikroskopowe. | Tak |  |
| 7. | - Możliwość oznaczenia minimum 17 przeciwciał w jednym cyklu pracy. | Tak |  |
| 8. | - Ilość odczynników oraz materiałów zużywalnych do IHC w przypadków aparatów o zmiennej objętości skalkulowana, aby umożliwić wykonanie 1000 oznaczeń/ testów IHC. Za podstawę kalkulacji ilości testów z jednego opakowania należy przyjąć 200 ul. W przypadku aparatów o stałej objętości oznaczenia IHC według zaleceń producenta. | Tak |  |
| 9. | - Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych (barkodów). | Tak |  |
| 10. | - System barkodów na odczynnikach i szkiełkach lub możliwość rejestracji odczynników również za pomocą chipów. | Tak |  |
| 11. | - Aparat zabezpieczający tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka. | Tak |  |
| 12. | - System do detekcji wolny od biotyny dla przeciwciał mysich i króliczych, znakowany HRP. | Tak |  |
| 13. | - Wykonawca dostarczy puste opakowania (dyspensery/butelki) do przeciwciał innych producentów. | Tak |  |
| 14. | - Możliwość zaprogramowania opóźnionego startu. | Tak |  |
| 15. | - Aparat do oznaczenia IHC z możliwością neutralizacji odpadów lub posiadający funkcję segregacji odpadów na szkodliwe i nieszkodliwe lub aparat, który nie segreguje i nie wymaga neutralizacji odpadów, natomiast ostatecznym efektem jego pracy są odpady bardzo nietoksyczne (rozcieńczone) i który spełnia pozostałe parametry SIWZ. | Tak |  |
| 16. | - Aparat wyposażony w system zasilania awaryjnego, umożliwiający bezpieczne zakończenie procesu barwienia. | Tak |  |
| 17 | - Aparat do IHC z możliwością programowania badań, drukowania naklejek z kodami w języku polskim. | Tak |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |