## FAC
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość szt.” x Kol. „Cena netto” - dot. dostaw Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT - dot. dostaw Kol. „Wartość netto” = „Liczba miesięcy” x „Cena netto za 1 miesiąc” - dot. dzierżawy Kol. „Wartość brutto” = „Wartość netto” powiększona o podatek VAT - dot. dzierżawy Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 - Zestaw elementów do angioplastyki
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Zestaw akcesoriów do zabiegów endowaskularnych zawierający: Strzykawka ciśnieniowa, do 30 atm – 1 sztuka Trójnik Y angioplastyczny z zastawką hemostatyczną, światłem umożliwiającym wprowadzenie cewników o średnicy do 9F – 1 sztuka Igła tępa do wprowadzania prowadników – 1 sztuka Torquer pozwalający zacisnąć prowadnik o średnicy 0.014 i 0.018 cala, do wyboru przez Zamawiającego – 1 sztuka | 120 | [7 empty] | 25
Zadanie 2 - Sprzęt do trombektomii mózgowej razem z dzierżawą kompatybilnej pompy aspiracyjnej
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne, słownik uzupełniający PA02-0 dzierżawa
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Cewnik umożliwiający dystalny dostęp do wewnątrzczaszkowych naczyń, pozwalający także na usuwanie/aspirację zatorów i zakrzepów, odporny na zaginanie, z giętką, miękką, atraumatyczną hydrofilną końcówką dystalną, z ninitonolowym koilem. Średnica wewnętrzna cewnika (min. 3 rozmiary): 0.068” (średnica zewnętrzna: distal 6.2F/proximal 6.3F) 0.060” (średnica zewnętrzna: distal 5.4F/proximal 6.0F) 0.058” (średnica zewnętrzna: distal 5.3F/proximal 5.6F) do wyboru przez Zamawiającego | 60 | [7 empty] | 12
2 | Cewnik prowadzący balonowy zatrzymujący przepływ krwi w naczyniach mózgowych, zapobiegający dystalnej embolizacji. Balon typu compliant, o średnicy zewnętrznej 8F i 9F, wewnętrznej 6,4F/0,084”, o długości 85 i 95 cm | 40 | [7 empty] | 8
3 | Mikroprowadnik o dwóch stopniach sztywności, o średnicy 0.010”, 0.012”, 0.014”, o długości 200 i 300 cm, z rdzeniem wykonanym ze stali, w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą, cieniującą na długości 35-55cm, do wyboru przez Zamawiającego | 60 | [7 empty] | 12
4 | Mikrocewniki o hydrofilnej powłoce, kompatybilne dla urządzenia odpowiednio o średnicy 3 mm (2.4F/2.0F, światło wewnętrzne 0,017”), 4 mm (2.7F/2.4F, światło wewnętrzne 0,021”) oraz 6 mm (2.9F/2.7F, światło wewnętrzne 0,027”); Znacznik na trzonie wskazujący bliskość końcówki urządzenia w stosunku do mikrocewnika. Długość: 150, 157, 162 cm – do wyboru przez Zamawiającego | 60 | [7 empty] | 12
5 | System do trombektomii mechanicznej mózgu, w tym widoczny w skopii stent, pokryty platyną na całej długości, połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny, z możliwością ponownego złożenia, którego konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągnięcie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia; Budowa spiralna, z 2-3 znacznikami na końcu, o średnicy 3, 4, 6 mm, o długości 20, 21, 25, 30 i 35 mm i długości systemu 180-190 cm – do wyboru przez Zamawiającego | 60 | [7 empty] | 12
6 | Pojemnik plastikowy (1.5l) do wychwytywania skrzeplin kompatybilny z pompą aspiracyjną | 10 | [7 empty] | 2
7 | Jednorazowy zbiornik (worek) kompatybilny z pompą aspiracyjną | 20 | [7 empty] | 4
8 | Przewody wysokociśnieniowe o średnicy wewnętrznej przewodu 0.218”, długości 300 cm, z wyłącznikiem ssania, kompatybilne z pompą | 60 | [7 empty] | 12
RAZEM | [7 empty] | X
DZIERŻAWA POMPY ASPIRACYJNEJ
L.p. | Nazwa aparatu | Liczba miesięcy | Model | Producent | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dzierżawa pompy aspiracyjnej do trombektomii mechanicznej | 12
Łączna wartość oferty w zadaniu 2 (dostawa + dzierżawa): Wartość netto - ……………………zł Wartość brutto - ……………………zł
Zadanie 3 - Stentgrafty do naczyń obwodowych
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Stentgraft do naczyń obwodowych umieszczony na cewniku balonowym, skonstruowany z niezależnych, stalowych pierścieni pokrytych PTFE, z wewnątrzną powierzchnią pokrytą powłoką heparynową, o długości 15-79mm i średnicy 5-11mm (średnica zestawu wprowadzającego 7 lub 8F) - do wyboru przez Zamawiającego | 5 | [7 empty] | 1
2 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE (bezszwowy sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym), z wewnątrzną powierzchnią pokrytą powłoką heparynową. Długość endoprotez 2,5-15 cm, długość zestawu wprowadzającego 75 lub 120 cm, średnica endoprotez 5-13 mm, średnica zestawu wprowadzającego 6–10 F – do wyboru przez Zamawiającego | 5 | [7 empty] | 1
RAZEM | [7 empty] | X
Zadanie 4 - Introducery długie do wprowadzania elektrod
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1. | Introducery długie do wprowadzania elektrod | 20 | [7 empty] | 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | Opis parametru | Wartość parametru
1. | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji ≥2023 rok
2. | Zestaw | Prowadnik typu J o grubości 0.035”, igła 18Gx7 cm, introducer rozrywalny z rozszerzadłem
3. | Rozmiar | Średnica 6-11F (do wyboru); długość 30-35 cm
Zadanie 5 - Elektrody ablacyjne z łącznikiem do generatora Amper (będącego w posiadaniu Zamawiającego)
CPV - 33123000-8 urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Elektroda ablacyjna: 1. Długość co najmniej 110cm. 2. Średnica cewnika 7F. 3. Elektroda dwukierunkowa. 4. Minimum dwa stopnie sztywności cewnika. 5. Minimum 3 krzywizny, w tym asymetryczna. 6. Końcówka 4mm, 8mm i 10mm do wyboru przez Zamawiającego. 7. Dostępna elektroda dwukierunkowa, asymetryczna 8mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie (wgłębienie na końcówce elektrody polepszające przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni trójdzielno-żylnej. 8. Elektroda o co najmniej dwóch różnych długościach strefy przejścia pomiędzy roboczą częścią krzywizny a trzonem elektrody. 9. Współpraca z generatorem Amper. | 40 | [7 empty] | 8
2 | Łączniki do generatora Amper dla w/w elektrod | 5 | [7 empty] | 1
RAZEM | [7 empty] | X
Zadanie 6 - Cewniki diagnostyczne standardowe i prowadniki diagnostyczne i sztywne razem z koszulką
CPV – 33111710-1 Wyroby do angiografii
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Cewniki diagnostyczne standardowe: Cewnik zbrojony zapewniający dobre manewrowanie i obrót z miękką końcówką (atraumatyczne); średnica wewnętrzna minimum 0,047" przy 5F i minimum 0,042" przy 4F; dostępne cewniki o średnicach 4F, 5F, 6F; dobra widoczność w skopii; przepływ w cewniku pigtail 6F >32,5 ml/sekundę; wytrzymałość minimum 1200 PSI; duży wybór kształtów, w tym Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail; cewnik o średnicy 6F nie może powodować kurczu naczyń obwodowych przy dostępie promieniowym | 500 | [7 empty] | 100
2 | Prowadnik diagnostyczny: Prowadnik diagnostyczny ze stałym rdzeniem o długości od 180 do 260 cm, i średnicy od 0.018" do 0.065" (w tym 0.035”); Elastyczna końcówka o długości od 3 do 20 cm, prosta lub typu „J” o promieniu od 1.5 do 15 mm. Prowadnik pokryty substancją PTFE techniką pre-coated zmniejszającą opory podczas wprowadzania i wycofywania prowadnika oraz ułatwiającą manewrowanie. | 50 | [7 empty] | 10
3 | Koszulki diagnostyczne: Średnica 4-11F (≥11 rozmiarów), z miniprowadnikiem o długości 45 cm, z zatrzaskiem między dilatatorem i koszulką, | 100 | [7 empty] | 20
4 | Prowadniki sztywne o długości 150-260 cm i średnicy 0.038” i 0.065” z atraumatyczną końcówką giętką, prostą lub ‘J’ (1.5-3 mm). Dobre kontrastowanie w rtg. | 30 | [7 empty] | 6
RAZEM | [7 empty] | X
Zadanie 7 - System do protekcji dystalnej w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość zest. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | System do protekcji dystalnej w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych: Zestaw składający się z filtra ,prowadnika i 2 cewników; Dwie wielkości filtra dostosowane do naczyń o średnicy od 2,5 do 7 mm; Niezależność prowadnika od filtra, umożliwiająca przejście trudnych zmian najpierw samym prowadnikiem; Materiał filtra o porowatości ≤120 mikronów; Wymagane różne rodzaje prowadników w zależności od stopnia podparcia; Prowadniki o długości 190cm i 315cm; System kompatybilny z cewnikiem 6F; Łatwe użycie systemu w przypadku krętych i zwapniałych naczyń, w tym graftów; | 20 | [7 empty] | 4
Zadanie 8 - Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
CPV – 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1. | Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Datascope typ: 98XT oraz CS100: 40cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 162 cm do 183 cm 34cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście od 152 cm do 162 cm 25cc 7,5 Fr dla pacjentów o wzroście poniżej 152 cm Sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową; Port do pomiaru ciśnienia; Jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy shaftem cewnika, a balonem);Budowa shaftu typu „co-lumen”, bez metalowego zbrojenia; Markery widoczne w promieniach RTG na obu końcach balonu; Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną; Kanał ciśnienia wykonany z poliimidu, o średnicy ≥0,027”; Prowadnik 0,025” pokryty PTFE; Możliwość zamówienia dodatkowych prowadników, dostępnych niezależnie od balonów; Długość robocza cewnika w przedziale 710–730mm; | 20 | [7 empty] | 4
Zadanie 9 - Okładziny chłodzące umożliwiające prowadzenie hipotermii terapeutycznej
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1. | Okładziny chłodzące: Kompatybilne z posiadaną konsolą Arctic Sun Medivance w co najmniej 3 rozmiarach (małe, średnie, duże), do wyboru przez Zamawiającego | 10 | [7 empty] | 2
Zadanie 10 - Pompa wspomagająca pracę lewej komory serca wraz z dostawą jednostek sterujących
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca z optycznym czujnikiem ciśnienia, z dzierżawą jednostek sterujących pompami i ich obowiązkowym przeglądem; wydajność: ≥4,2 L na minutę; średnica szaftu ≤ 9F; średnica pompy ≤14F; kompatybilna z koszulką 14F; koszulka 14F typu „peel – away” w zestawie; kompatybilność z prowadnikiem 0,018” ; zdalny dostęp do pracy pompy. | 22
DOSTAWA JEDNOSTEK STERUJĄCYCH
L.p. | Nazwa aparatu | Model | Producent | Ilość zestawów jednostek sterujących | Cena netto za dostawę 1 zestawu jednostek sterujących | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dostawa jednostek sterujących pompami (jednorazowa), z pełnym, rocznym kontraktem serwisowym |  |  | 2
Łączna wartość oferty w zadaniu 10: Wartość netto - ……………………zł Wartość brutto - ……………………zł
Zadanie 11 - Prowadnik diagnostyczny
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Prowadnik diagnostyczny pokryty teflonem, z różnymi rodzajami końcówek (proste lub „J”), o grubości :0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” i długości: 150; 200 i 260 cm; do wyboru przez Zamawiającego. Dla najczęściej stosowanej grubości 0,035” również dostępne długości: 75, 100, 150, 180, 200, 260, 400 i 480 cm | 20 | [7 empty] | 4
Zadanie 12 - Zestaw do przeprowadzania zabiegów ablacji metodą elektroporacji wraz z dzierżawą konsoli
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne, słownik uzupełniający PA02-0 dzierżawa
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Zestaw do przeprowadzania zabiegów ablacji metodą elektroporacji składający się z cewnika typu over-the-wire o zmiennej morfologii końca dystalnego (koszyk, kwiat), koszulki sterowalnej prowadzącej elektrodę (31 i 35 m) z rozszerzaczem oraz łącznika elektrycznego do podłączenia elektrody z generatorem. | 12 | [7 empty] | 2
DZIERŻAWA KONSOLI
L.p. | Nazwa aparatu | Liczba miesięcy | Model | Producent | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dzierżawa konsoli | 12
Łączna wartość oferty w zadaniu 12 (dostawa + dzierżawa): Wartość netto - ……………………zł Wartość brutto - ……………………zł