## zadanie nr 1
Załacznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 1 - ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO
Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. Netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. Brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/ nazwa | Nr katalogowy | KOD EAN
1 | Endoproteza cementowana stawu kolanowego, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 8 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 st. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru, cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.
1a | Element udowy | szt. | 100
1b | Element pisczelowy | szt. | 100
1c | Wkładka | szt. | 100
1d | Rzepka | szt. | 1
2 | Ostrza do piły chirurgicznej | szt. | 150
3 | Endoproteza cementowana stawu kolanowego rewizyjna, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 8 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego..Proteza kompatybilna z wersją pierwotną z pozycji 1. Wymagana dostępność wersji związanej zawiasowej
3a | Element udowy | szt. | 2
3b | Element piszczelowy | szt. | 2
3c | Wkładka | szt. | 2
3d | Podkładka piszczelowa/udowa | szt. | 2
3e | Śruba mocująca wkładkę | szt. | 1
3f | Przedłużka | szt. | 2
3g | Element udowy protezy związanej | szt. | 1
3h | Element piszczelowy protezy związanej | szt. | 1
3i | Wkładka protezy związanej | szt. | 1
3j | Wypełnienie nasady bliższej piszczeli wykonana z porowatego tantalu | szt. | 1
4 | System poresekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej.
4a | Komponent udowy | szt. | 1
4b | Komponent trzonu o długościach od 3 do 23mm | szt. | 1
4c | Element piszczelowy z resekcją 3,5,7 i 9 cm | szt. | 1
11e | Trzpień | szt. | 1
11f | Wkładka piszczelowa | szt. | 1
11g | Polietylenowa tuleja piszczelowa | szt. | 1
11h | Polietylenowe tuleje udowe | szt. | 1
11i | Jarzmo piszczelowe | szt. | 1
11k | Sworzeń zawiasu | szt. | 1
11i | Grot zatrzaskowy | szt. | 1
11m | Podkładka | szt. | 1
11n | Augment kołnierzowy | szt. | 1
11o | Gowa ceramiczna | szt. | 1
11p | Głowa metalowa | szt. | 1
5 | Endoproteza cementowa: element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr. Element piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu , mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. Wymagana dostępność wersji bezcementowej i antyalergicznej, element udowy i piszczelowy pokryty powłoką TiNbN
5a | Element udowy | szt. | 10
5b | Element piszczelowy | szt. | 10
5c | Wkładka polietylenowa | szt. | 10
5d | Wkładka polietylenowa nasycona witaminą E | szt. | 10
5e | Rzepka | szt. | 1
5f | Element udowy bezcementowy | szt. | 1
5g | Element piszczelowy bezcementowy modularny | szt. | 1
5h | Kil do piszczeli modularnej | szt. | 1
5i | Element udowy antyalergiczny | szt. | 1
5j | Element piszczelowy antyalergiczny modularny | szt. | 1
5k | Element piszczelowy antyalergiczny niemodularny | szt. | 1
6 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego w wersji półzwiązanej i standardowej Komponent udowy w minimum 8 rozmiarach i piszczelowy w minimum 6 rozmiarach. Możliwość zastosowania offsetu oraz trzpieni. Wkładka polietylenowa niezwiązana z komponentem piszczelowym i opcjonalnie z możliwością związania z tacą piszczelową zatrzaskowo metalowym bolcem. Opcjonalnie wymagana wersja antyalergiczna, Proteza kompatybilna z wersją pierwotną z pozycji 5
6a | Element udowy | szt. | 10
6b | Element udowy antyalergiczny | szt. | 1
6c | Element pisczelowy | szt. | 10
6d | Wkładka piszczelowa | szt. | 10
6e | Trzpień | szt. | 20
6f | Adaptor offsetowy | szt. | 20
6g | Pdkładka piszczelowa | szt. | 40
6h | Podkładka udowa | szt. | 40
6i | Skrzydełka derotacyjne | szt. | 10
6j | Element do wypełnienia nasady dalszej uda wykonany z porowatego Tantalu | szt. | 1
|  |  |  | Razem: | 0 |  |  | 0
Napęd ortopedyczny w użyczeniu na czas trwania umowy
Depozyt: pozycja 1, dwie linie implantów w zakresie rozmiarów wskazanych przez zamawiającego.
W pozostałych pakietach zamawiający wyraża zgodę na zestawy dosyłane na zamówienie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wymaganego depozytu w zakresie wszystkich pozycji będących przedmiotem zamówienia w zależności od potrzeb.
Zadanie nr 2: ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO
| Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. Netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. Brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/ nazwa | Nr katalogowy
| Trzpień do implantacji bezcementowej. Przekrój trzpienia prostokątny – klinowy, w 14 rozmiarach o długościach od 130-197mm. Wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność. Powierzchnia trzpienia o strukturze gąbczastej. Stożek 12/14. | szt. | 20
Lp. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. | szt. | 30
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy , prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach w wersji standard oraz High Offset, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. | szt. | 80
2 | Trzpień prosty, cementowy, niewymagający centralizera, samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 9 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w 9 rozmiarach. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 135 stopni. Eurokonus 12/14. Wymagana dostępność trzpienia anatomicznego. | szt. | 20
3 | Trzpień modularny o średnicy od 14-28 mm z możliwością blokowania dystalnego. Część krętażowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz w wersji z rozbudowaną częścią przynasadową. Trzpień o długości od 120 do 260 mm w wersji prostej i anatomicznej. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. Eurokonus 12/14 | szt. | 1
4 | Panewka press fit w rozmiarach od 42 do 66mm. Czasza panewki pokryta porowatą okładziną typu plasma spray. Możliwość użycia głowy 36 od rozmiaru 50 mm. | szt. | 10
5 | Śruby panewkowe | szt. | 10
6 | Panewka wkręcana, stożkowa z gwintem na całej powierzchni bocznej. Rozmiary od 46 do 76 mm. | szt. | 70
7 | Panewka bezcementowa typu press-fitt, powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotną stabilizację. Panewka w wersji z otworami na śrubę i w wersji bezotworowej | szt. | 50
8 | Głowa metalowa o średnicy 22,28,32 i 36 mm | szt. | 140
9 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28,32 i 36 mm | szt. | 20
10 | Panewka dwumobilna w wersji cementowanej | szt. | 1
11 | Panewka dwumobilna w wersji bezcementowej | szt. | 1
12 | Wkładka polietylenowa do panewki wkręcanej pod głowę 28,32 i 36mm | szt. | 70
13 | Wkładka polietylenowa do panewki dwumobilej | szt. | 2
14 | Wkładka polietylenowa do panewki press fit | szt. | 10
15 | Wkładka polietylenowa do panewki press fit stabilizowana witaminą E | szt. | 20
16 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta dla panewki press fit | szt. | 10
17 | Wkładka metalowa do panewki press fitt dla wypełnienia typu Dual Mobility | szt. | 1
18 | Ostrze do napędu | szt. | 250
19 | Ostrza do wycięcia panewki i trzpienia w zabiegach rewizyjnych | szt. | 1
20 | Implanty wykonane z porowatego tantalu. System zawierający panewki rewizyjne, protezy kolumny miednicy, elementy uzupełniające ubytki w stropie i dnie panewki, klinowate podkładki, koszyki rekonstrukcyjne
21 | Panewka rewizyjna | szt. | 1
22 | Wkładka panewkowa | szt. | 1
22a | Element uzupełniający ubytki stropu | szt. | 1
22b | Element uzupełniający ubytki dna | szt. | 1
22c | Proteza kolumny miednicy | szt. | 1
22d | Podkładka do uzupełnienia stropu | szt. | 1
22e | Koszyki rekonstrukcyjne | szt. | 1
22f | Zestaw do płukania pola operacyjnego, bateryjny, zawierający końcówkę z osłoną antyrozbryzgową o długości 12,7 cm dla kolanowego, końcówkę kanałową o długości 22,66 cm dla stawu biodrowego. Dwie prędkości pracy. | szt. | 100
22g |  |  |  | Razem: | 0 |  |  | 0
23 | Napęd ortopedyczny w użyczeniu na czas trwania umowy

## zadanie nr 2
Załacznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
zadanie 3 - akcesorja do diatermii - uchwyt z systemem oddymiania dymu
| LP | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. Netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. Brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/ nazwa | Nr katalogowy | KOD EAN
| 1 | Uchwyt elektrochirurgiczny jednorazowy, sterowany przyciskami cięcie/koagulacja, dł.uchwytu 170mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, kabel dł. 3 m, dwie wyjmowane elektrody monopolarne (nożyk dł.70 mm i nożyk dł.153 mm) do wtyku uchwytu o śr.2,38mm, z systemem odsysania dymu, waga zestawu 160 g | SZTUKA | 1000