## Arkusz1
ZMIANA NR 1 z dnia 31.10.2019 r. - zaznaczono kolorem czerwonym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SYSTEMU REZONANSU MAGNETYCZNEGO Z INSTALACJĄ, WYPOSAŻENIEM ORAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany | Zasady oceny
a. | b. | c. | d. | e.
MAGNES
1 | Natężenie pola ≥ 1,5 T. | Tak, podać |  | Bez oceny
2 | System chłodzenia zamknięty, chłodzenie helem | Tak |  | Bez oceny
3 | Korekta homogeniczności pola (po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych) sprzętowa lub software`owa, konieczna do przeprowadzenia każdego typu badań (w tym w szczególności badań spektroskopowych). | Tak, podać |  | Bez oceny
4 | Magnes systemu zbudowany w technologii ”zero-boil-off”(zerowego zużycia helu) -nie tylko jako komercyjna nazwa technologii, ale i w normalnych warunkach pracy zapewniająca zużycie helu 0,0 l/godz. | Tak |  | Bez oceny
5 | Wymiar pola 5G (oś X x Y x Z) ≤ 2,5 x 2,5 x 4,0 m | Tak, podać |  | Bez oceny
6 | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicach podanych w podpunktach do tego punktu. | Tak, podać |  | Bez oceny
7 | O średnicy 10 cm ≤ 0,015 ppm | Tak, podać |  | ≤ 0,01 ppm - 0 pkt ≤ 0,01 ppm - 2 pkt
> 0,01 ppm – 2 pkt > 0,01 ppm – 0 pkt
8 | O średnicy 20 cm ≤ 0,06 ppm | Tak, podać |  | ≤ 0,04 ppm - 0 pkt ≤ 0,04 ppm - 2 pkt
> 0,04 ppm – 2 pkt > 0,04 ppm – 0 pkt
9 | O średnicy 30 cm ≤ 0,2 ppm | Tak, podać |  | ≤ 0,15 ppm - 0 pkt ≤ 0,15 ppm - 2 pkt
> 0,15 ppm – 2 pkt > 0,15 ppm – 0 pkt
10 | O średnicy 40 cm ≤ 1,1 ppm | Tak, podać |  | ≤ 0,5 ppm - 0 pkt ≤ 0,5 ppm - 3 pkt
> 0,5 ppm – 3 pkt > 0,5 ppm – 0 pkt
11 | O średnicy 45 cm ≤ 1,2 ppm | Tak, podać/Nie |  | Tak – 4 pkt
Nie – 0 pkt
12 | Średnica otworu dla pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) ≥ 60 cm | Tak |  | Bez oceny
SYSTEM GRADIENTOWY
13 | Cewki gradientowe chłodzone wodą. | Tak |  | Bez oceny
14 | Użyteczna maksymalna amplituda dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie ≥ 33 mT/m. | Tak, podać |  | Bez oceny
15 | Max efektywna wartość gradientu (rozumiana jako wypadkowa wektorów we wszystkich osiach) ≥ 57 mT/m | Tak, podać |  | Bez oceny
16 | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w jednej osi możliwa do zastosowania dla wartości amplitudy wymaganej z punktu 14. ≥ 120T/m/s. | Tak, podać |  | Bez oceny
17 | Max efektywna wartość Slew Rate dla wartości gradientu zdefiniowanej w pkt. 15. ≥ 207T/m/s. | Tak, podać |  | Bez oceny
CEWKI
18 | Zintegrowana cewka do badania całego ciała nadawczo-odbiorcza (whole body). | Tak |  | Bez oceny
19 | Wielokanałowa cewka typu „Array” do badania głowy, o wysokiej rozdzielczości, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta), z lusterkiem mocowanym na cewce, umożliwiającym kontakt wzrokowy z pacjentem; | Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | Bez oceny
20 | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych), posiadająca min. 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | Bez oceny
21 | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań tułowia (klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | Bez oceny
Cewka, lub zestaw cewek inne niż uniwersalne cewki typu flex lub loop.
22 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa: typu array spolaryzowana kołowo lub kwadraturowa, co najmniej 8-kanałowa, 12-elementowa. | Tak, podać nazwę cewki |  | Bez oceny
23 | Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez przekładania cewek lub repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 20 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | Bez oceny
24 | Minimum jedna sztywna cewka dedykowana do badania stawu barkowego, posiadająca min. 3 elementy pomiarowe obrazujące jednocześnie. | Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie |  | Bez oceny
25 | Zestaw min. 3 wielokanałowych elastycznych cewek płachtowych, każda o różnym rozmiarze do zastosowań uniwersalnych, w tym do badań pediatrycznych oraz stawów - kolanowego, łokciowego, skokowego, barkowego, biodrowego, nadgarstka – każda o min. 8 elementach pomiarowych obrazujących jednocześnie, każda umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | Tak, podać nazwę cewek i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie dla każdej cewki |  | Bez oceny
26 | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań stawu kolanowego, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę i typ cewki (nadawczo-odbiorcza, odbiorcza) |  | cewka odbiorcza - 0 pkt
cewka nadawczo-odbiorcza - 4 pkt
27 | Cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania stawu skokowego, o minimum 8 elementach pomiarowych obrazujących jednocześnie. | Tak, podać nazwę cewki |  | Bez oceny
28 | Cewka sztywna min. 8 kanałowa dedykowana badaniom mammograficznym | Tak, podać nazwę cewki |  | Bez oceny
SYSTEM RF
29 | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy ≥ 8. | Tak, podać |  | ≤ 8 kanałów - 0 pkt
> 8 kanałów - 2 pkt
30 | Szerokość pasma przenoszenia (receive bandwidth) ≥ 1000 kHz | Tak, podać wartość |  | Bez oceny
31 | Rozdzielczość odbiornika ≥ 16 bit. | Tak, podać |  | Bez oceny
32 | Cyfrowa filtracja RF. | Tak |  | Bez oceny
33 | Kontrola częstotliwości. | Tak |  | Bez oceny
34 | Kontrola fazy. | Tak |  | Bez oceny
35 | Kontrola amplitudy. | Tak |  | Bez oceny
36 | Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D) OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę |  | Bez oceny
37 | Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę |  | Bez oceny
POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA
38 | Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym ≥ 200 kg. | Tak, podać |  | Bez oceny
39 | Odległość między blatem stołu pacjenta a zenitem otworu magnesu, mierzona w trakcie badania ≥ 40 cm | Tak, podać |  | ≤ 45 cm - 0 pkt
> 45 cm - 2 pkt
40 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 140 cm. | Tak, podać |  | ≤ 160 cm - 0 pkt
> 160 cm - 3 pkt
41 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. | Tak |  | Bez oceny
42 | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk). | Tak, podać |  | Bez oceny
43 | Wentylacja i oświetlenie tunelu. | Tak |  | Bez oceny
44 | Marker laserowy lub świetlny. | Tak |  | Bez oceny
45 | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących. | Tak, podać typ |  | Bez oceny
46 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych, umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV, dla pola badania ≥ 140 cm. | Tak |  | Bez oceny
47 | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | Tak |  | Bez oceny
48 | Odległość blatu stołu od podłogi, w najniższym jego położeniu ≤ 58 cm | Tak |  | ≤ 50 cm - 0 pkt
> 50 cm – 2 pkt
KONSOLA OPERATORSKA (PODSTAWOWA)
49 | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R, CD lub DVD z przeglądarką, DICOM umożliwiającą odtwarzanie obrazów na PC | Tak, opisać |  | Bez oceny
50 | Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD ≥ 110 000. | Tak, podać |  | ≤ 300 000 obrazów - 0 pkt
> 300 000 obrazów - 4 pkt
51 | Szybkość rekonstrukcji obrazu w matrycy min. 256x256 przy pełnym FOV ≥ 22 000 obrazów/s. | Tak, podać |  | ≤ 25 000 obrazów/s - 0 pkt
> 25 000 obrazów/s - 4 pkt
52 | Maksymalna matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024x1024. | Tak, podać |  | Bez oceny
53 | Interface użytkownika – lokalizacja trójwymiarowa, możliwość planowania własnych sekwencji. | Tak |  | Bez oceny
54 | Oprogramowanie konsoli operatorskiej – co najmniej rekonstrukcje MPR, MIP, SSD, VRT (lub równoważne według nomenklatury producenta), pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie), mapy ADC, mapy perfuzji (CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak). | Tak |  | Bez oceny
55 | Funkcja zgłoszenia awarii bezpośrednio z konsoli operatorskiej urządzenia tomografu rezonansu magnetycznego za pomocą funkcjonalności wbudowanej w UI (Interfejs Użytkownika) systemu MR. | Tak |  | Bez oceny
56 | Monitor kolorowy, typu LCD, o przekątnej co najmniej 19 cali i rozdzielczości co najmniej 1280x1024 | Tak, podać rozmiar przekątnej |  | ≤ 22 cale - 0 pkt
> 22 cale - 2 pkt
PRACA W SIECI
57 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  | Bez oceny
58 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  | Bez oceny
59 | DICOM 3.0 – WORKLIST | Tak |  | Bez oceny
60 | DICOM 3.0 – DICOM BASIC PRINT | Tak |  | Bez oceny
61 | DICOM 3.0 – STORAGE COMMITMENT | Tak |  | Bez oceny
PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING)
62 | Maksymalny statyczny FOV: | Tak, podać |  | Dla osi z:
| - dla osi x,y ≥ 50 cm |  |  | ≤ 48 cm - 0 pkt
| - dla osi z ≥ 45 cm |  |  | > 48 cm - 4 pkt
63 | Matryca akwizycyjna ≥ 1024x1024 | Tak, podać |  | Bez oceny
64 | Minimalna grubość warstwy (skany 2D) ≤ 0,5 mm | Tak, podać |  | Bez oceny
65 | Minimalna grubość warstwy (skany 3D) ≤ 0,1 mm | Tak, podać |  | Bez oceny
66 | Protokoły pomiarowe bazujące na sekwencjach typu Spin Echo (SE + FSE lub TSE) oraz Inversion Recovery (FLAIR, STIR). | Tak |  | Bez oceny
67 | Protokoły bazujące na sekwencjach typu Gradient Echo. | Tak |  | Bez oceny
68 | Spoiled GRE T1-w (spoiled FLASH). | Tak |  | Bez oceny
69 | Refocused GRE T1/T2-w (FLASH). | Tak |  | Bez oceny
70 | Half Fourier Single Shot TSE. | Tak |  | Bez oceny
71 | Hydrografia MR (mielografia, urografia, cholangiografia) akwizycja 2D i akwizycja 3D, rekonstrukcje 3D, bramkowanie oddechem. | Tak, podać |  | Bez oceny
72 | Maksymalny współczynnik TURBO dla FSE/TSE/HASTE (zgodnie z nomenklaturą producenta) ≥ 256. | Tak, podać |  | Bez oceny
73 | Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji) | Tak |  | Bez oceny
74 | Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 1,2 ms | Tak, podać |  | > 1,1 ms - 0 pkt
≤ 1,1 ms – 3 pkt
75 | Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 0,3 ms. | Tak, podać |  | > 0,25 ms - 0 pkt
≤ 0,25 ms – 3 pkt
76 | Min TR dla EPI (256x256 matryca) ≤ 10,0 ms. | Tak, podać |  | > 6,0 ms - 0 pkt
≤ 6,0 ms – 3 pkt
77 | Min TE dla EPI (256x256 matryca) ≤ 2,9 ms. | Tak, podać |  | > 2,0 ms - 0 pkt
≤ 2,0 ms – 3 pkt
78 | Echo Planar Imaging (obrazowanie echoplanarne: single shot/multi shot). | Tak |  | Bez oceny
79 | Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) ≤ 0,81 ms. | Tak, podać |  | > 0,72 ms - 0 pkt
≤ 0,72 ms – 3 pkt
APLIKACJE KLINICZNE
Badania neurologiczne
80 | Rutynowe badania neurologiczne | Tak |  | Bez oceny
81 | Badania obszaru głowy | Tak |  | Bez oceny
82 | Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  | Bez oceny
83 | Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do badań OUN (typu FIESTA, CISS lub równoważne) 2D/3D. | Tak |  | Bez oceny
84 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę sekwencji oraz typ techniki (np. FSE/TSE, GRE) oraz uzyskiwane kontrasty |  | Bez oceny
85 | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’ – SWI, SWAN lub równoważne) | Tak, podać nazwę |  | Bez oceny
86 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie cech anatomicznych głowy | Tak, podać nazwę |  | Bez oceny
Dyfuzja
87 | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o sekwencje EPI | Tak |  | Bez oceny
88 | Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b max. 10000 s/mm2. | Tak |  | Bez oceny
89 | Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b min. 20 s/mm2. | Tak/Nie |  | Tak – 4 pkt
Nie – 0 pkt
90 | Liczenie map ADC i TRACE | Tak |  | Bez oceny
91 | Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum (np. dzięki zastosowaniu akwizycji radialnej i wykorzystaniu sekwencji TSE lub FSE), inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane w punkcie 87. | Tak, podać nazwę |  | Bez oceny
Tensor dyfuzji (DTI)
92 | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak |  | Bez oceny
93 | Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 120 kierunków | Tak, podać liczbę kierunków |  | Bez oceny
94 | Traktografia Tensora Dyfuzji | Tak, podać nazwę |  | Bez oceny
Spektroskopia
95 | Spektroskopia wodorowa Single Voxel (SVS) | Tak |  | Bez oceny
Perfuzja
96 | Sekwencje EPI do perfuzji mózgowej. | Tak |  | Bez oceny
97 | Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez oceny
98 | Generowanie map TTP (Time-to-Peak) oraz MTT (Mean Transit Time) przy badaniach perfuzji MR | Tak |  | Bez oceny
99 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) GRE, EPI itp. | Tak |  | 0 pkt.- EPI
1 pkt. - GRE
3 pkt.- FSE/TSE
oraz
0 pkt. – sekwencja typu 2D
3 pkt. - sekwencja typu 3D
100 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na konsoli operatorskiej | Tak |  | Bez oceny
Angiografia
101 | 2D/3D Time-of-Flight (angiografia czasu przelotu w projekcjach 2D i 3D) | Tak |  | Bez oceny
102 | Phase Contrast Angio/cine PCA (angiografia kontrastowo-fazowa w opcji statycznej i dynamicznej do oceny wolnych przepływów) | Tak |  | Bez oceny
103 | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic, (co najmniej mózgu, szyjnej, udowej, podkolanowej, nerkowych) z możliwością tłumienia tkanek tła i przepływu żylnego. | Tak, podać nazwę techniki |  | Bez oceny
104 | Angiografia z kontrastem:
105 | 3D GE z saturacją tłuszczu, | Tak |  | Bez oceny
106 | Angiografia naczyń obwodowych i mózgowych | Tak |  | Bez oceny
107 | Detekcja kontrastu Bolus Timing (typu Bolus Trak, Care Bolus lub równoważne) | Tak |  | Bez oceny
108 | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia peryferyjne i. np. z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (typu TRICKS, TWIST, 4D-TRAK, lub równoważne) | Tak, podać nazwę techniki |  | Bez oceny
109 | Obrazowanie wyników angiografii w 3D | Tak |  | Bez oceny
110 | MIP, MPR, rekonstrukcje powierzchniowe (SSD) i objętościowe (VRT). | Tak |  | Bez oceny
Badania ortopedyczne
111 | Protokoły i sekwencje do badań stawów | Tak |  | Bez oceny
112 | Badanie stawu kolanowego | Tak |  | Bez oceny
113 | Badanie barku | Tak |  | Bez oceny
114 | Badanie nadgarstka | Tak |  | Bez oceny
115 | Badanie stawu skokowego | Tak |  | Bez oceny
116 | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta) wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano). | Tak |  | Bez oceny
117
118 | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. | Tak (podać nazwę) |  | Bez oceny
119
120 | Sekwencja wolumetryczna 3D do badania stawów u pacjentów z implantami kości stawów,umożliwiająca wykonywanie badań bez artefaktów pochodzących od implantów w celu oceny tkanki znajdującej się bezpośrednio przy implancie ((MAVRIC lub odpowiednik producenta) | Tak/Nie |  | Bez oceny
121 |  | Jeśli Tak, podać nazwę techniki, oraz jej typ (np. FSE/TSE, GRE, EPI)
Badania abdominalne
122 | Badania w obrębie jamy brzusznej i miednicy małej | Tak |  | Bez oceny
123 | Pakiet do dynamicznych badań wątroby (VIBE, LAVA lub odpowiednik). | Tak |  | Bez oceny
124 | Cholangiografia MR | Tak |  | Bez oceny
125 | Obrazowanie dyfuzji w obszarze abdominalnym (typu DWIBS, BodyVision, REVEAL lub równoważne) | Tak |  | Bez oceny
126 | Zaawansowane badania dyfuzyjne jamy brzusznej, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum, inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane w punkcie 125. (np. dzięki zastosowaniu techniki „tetrahedral” lub równoważnej) | Tak |  | Bez oceny
127 | Badania abdominalne – całe, kompletne badanie jamy brzusznej (morfologia, badania dynamiczne, cholangiografia, dyfuzja), możliwe do wykonania bez bramkowania, przy użyciu tzw. nawigatora, ze swobodnym oddechem, każdego typu pacjentów, niezależnie od wieku, rozmiaru czy wagi, w tym w szczególności dzieci. | Tak / Nie |  | Tak – 3 pkt.
|  | Jeśli Tak, podać nazwę techniki |  | Nie – 0 pkt
128 | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w wątrobie wraz z oprogramowaniem postprocessingowym – podać nazwę | Tak, (podać nazwę) / Nie |  | Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
129 | Zaawansowane sekwencje pozwalające na ocenę stopnia otłuszczenia wątroby (IDEAL IQ, lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, (podać nazwę) / Nie |  | Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
Badania kardiologiczne
130 | Cardiac Morphology (morfologia serca) | Tak |  | Bez oceny
131 | Functional Imaging/CINE (obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną) | Tak |  | Bez oceny
132 | Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi) | Tak |  | Bez oceny
133 | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | Tak |  | Bez oceny
134 | Delayed Enhancement 2D i 3D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D i 3D) | Tak |  | Bez oceny
135 | Sekwencje umożliwiające optymalizację czasu TI w badaniach opóźnionego wzmocnienia | Tak |  | Bez oceny
Badania całego ciała
136 | Badanie całego ciała – whole body MR (min. 140 cm). | Tak |  | Bez oceny
137 | Badania dyfuzyjne w obszarze ciała | Tak |  | Bez oceny
Obrazowanie równoległe
138 | Równoległe techniki akwizycyjne przyśpieszające akwizycję min. 3 razy | Tak, podać |  | Bez oceny
139 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio wg nomenklatury producenta) | Tak |  | Bez oceny
140 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM , ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, (podać nazwę) / Nie |  | Tak – 4 pkt.
Nie – 0 pkt.
141 | Technika autokalibracji niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru (skanu), w procesie kalibracji czułości cewek | Tak, (podać nazwę) / Nie |  | Tak – 4 pkt.
Nie – 0 pkt.
TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW
142 | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i częstotliwości. | Tak |  | Bez oceny
143 | Kompensacja przepływu krwi. | Tak |  | Bez oceny
144 | Kompensacja ruchów oddechowych i czynnościowych (np. perystaltycznych; ruchów serca). | Tak |  | Bez oceny
145 | Bramkowanie oddechowe (również retrospektywne). | Tak |  | Bez oceny
146 | Bramkowanie EKG (również retrospektywne). | Tak |  | Bez oceny
147 | Presaturacja przestrzenna. | Tak |  | Bez oceny
148 | Wyświetlanie sygnałów EKG i oddechowych. | Tak |  | Bez oceny
149 | Saturacja tłuszczu spektralna, in-phase, out-phase. | Tak |  | Bez oceny
150 | Korekcja dla cewek powierzchniowych. | Tak |  | Bez oceny
151 | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu głowy wspierająca protokoły generujące obrazy T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD - ważone (BLADE ,PROPELLER, JET lub równoważne, odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  | Bez oceny
152 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, wykorzystująca radialną akwizycję przestrzeni K, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512 | Tak (podać nazwę) / Nie |  | Tak – 4 pkt.
Nie – 0 pkt.
153 | Asymetryczne pole widzenia. | Tak |  | Bez oceny
154 | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (artefaktów typu "susceptibility") w badaniu DWI | Tak |  | Bez oceny
155 | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (artefaktów typu "susceptibility") w badaniu DWI przy użyciu algorytmu wykorzystującego radialną akwizycję przestrzeni K (PROPELLER lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak (podać nazwę) / Nie |  | Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.
KONSOLA SATELITARNA – OPISOWA (syngo.via, Advantage Workstation lub odpowiednio do nomenklatury producenta pod względem dystrybucji i funkcji opisów badań) – 1 sztuka
156 | Dwa monitory kolorowe w technologii LCD: przekątna ekranu ≥ 19 cali. | Tak, podać |  | Bez oceny
157 | Platforma sprzętowa oferowanej konsoli | Tak, podać |  | Bez oceny
wielkość pamięci 8 RAM (Min.12 GB) i HDD (Min. 500 GB)
- urządzenia do archiwizacji obrazów (DVD-RW)
158 | Konsola działająca po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu - konsola nie może być realizowana jako tzw. „cienki klient” dla konsoli operatorskiej. Konsola postprocessingowa od tego samego producenta, co system MR. Podać nazwę konsoli postprocessingowej. | Tak |  | Bez oceny
159 | Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD konsoli ≥ 500 000. | Tak, podać |  | Bez oceny
160 | Oddzielna baza danych pacjentów | Tak |  | Bez oceny
161 | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe | Tak |  | Bez oceny
162 | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i 3D (powierzchniowe i objętościowe, volume rendering technique). | Tak |  | Bez oceny
163 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętość) | Tak |  | Bez oceny
164 | Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe i 3D (powierzchniowe i objętościowe, volume rendering technique). | Tak |  | Bez oceny
165 | Analiza dyfuzji, mapy ADC | Tak |  | Bez oceny
166 | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: | Tak |  | Bez oceny
- TTP (Time-to-Peak)
- relMTT (relative Mean Transit Time)
- relCBV (relative Cerebral Blood Volume)
- relCBF (relative Cerebral Blood Flow)
167 | Obróbka badań spektroskopowych SVS, 2D i 3D CSI | Tak |  | Bez oceny
168 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL | Tak / Nie |  | Bez oceny
169 | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak / Nie |  | Bez oceny
WYPOSAŻENIE DODATKOWE, WYMAGANIA DODATKOWE
170 | Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem (1 okno, 1 drzwi). | Tak |  | Bez oceny
171 | Urządzenie do automatycznego podawania środka kontrastowego dostosowanego do użytkowania w środkowisku RM min. 1,5 T | Tak |  | Bez oceny
172 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu. | Tak |  | Bez oceny
173 | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań. | Tak |  | Bez oceny
174 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczana wraz z aparatem. | Tak |  | Bez oceny
175 | Uzupełnienie helu w magnesie do 95% przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu (w cenie oferty). | Tak |  | Bez oceny
176 | Zaoferowany system MR nie wymaga stosowania układu wody lodowej | Tak / Nie |  | Tak - 5 pkt
Nie – 0 pkt
177 | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatów | Tak |  | Bez oceny
178 | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań | Tak |  | Bez oceny
179 | Gaśnica niemagnetyczna | Tak |  | Bez oceny
180 | Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego. min. 21 dni roboczych po 8 godz. – do wykorzystania sukcesywnie od daty podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu, w cenie oferty. | Tak |  | Bez oceny
181 | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z podłączeniem do systemu muzycznego, do odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez oceny
182 | Zestaw szafek do przechowywania fantomów i cewek w pomieszczeniu MR, trzy kabiny do przygotowania pacjenta, system szaf zamkniętych magazynowych o długości min. 4m, wyposażenie meblowe dla konsoli technika i lekarskiej | Tak |  | Bez oceny
183 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu | Tak, podać |  | Bez oceny
184 | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | Tak |  | Bez oceny
185 | Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i nie dłuższym niż 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE | Tak |  | Bez oceny
186 | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | Tak |  | Bez oceny
187 | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić Wymiana elementu/podzespołu aparatu na nowy w razie wystąpienia awarii elementu/podzespołu nie dającej się naprawić | Tak |  | Bez oceny
188 | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | Tak |  | Bez oceny
189 | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem faksu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać |  | Bez oceny
190 | Liczba przeglądów w okresie gwarancji, min. 4 | Podać |  | Bez oceny
191 | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  | Bez oceny
192 | Wystawienie paszportów technicznych | Tak |  | Bez oceny
193 | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | Tak |  | Bez oceny
194 | Zużycie prądu w trybie Standby (bez skanowania) dla zaoferowanego systemu MR wraz z chłodziarką (Cryo-cooler (Shield cooler)) | Tak, podać |  | 0 pkt.- największa zaoferowana wartość
2 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
195 | Maksymalne zużycie prądu, w krótkotrwałym (tj. poniżej 5 sekund) piku, dla zaoferowanego systemu MR wraz z chłodziarką (Cryo-cooler (Shield cooler)) | Tak, podać |  | 0 pkt.- największa zaoferowana wartość
2 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
196 | Ręczny, przenośny detektor metalu | Tak |  | Bez oceny
197 | Leżanka niemagnetyczna do transportu pacjenta | Tak |  | Bez oceny
198 | System automatycznego nagrywania wyników badań zintegrowanego z dostarczonym systemem | Tak |  | Bez oceny
199 | Instalacja aparatu MR w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  | Bez oceny
SYSTEM PACS
200 | 64-bitowy system operacyjny serwera, mogący wykorzystać więcej niż 8GB pamięci RAM bez zakupu dodatkowych licencji | Tak |  | Bez oceny
201 | Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym niezależnym w utrzymaniu od Wykonawcy | Tak |  | Bez oceny
202 | System obsuługujący macierze dyskowe o dowolnej pojemności, bez ograniczeń licencyjnych dotyczących całkowitego rozmiaru gromadzonych danych bez zakupu dodatkowych licencji | Tak |  | Bez oceny
203 | Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 lub równoważny w zakresie: produkcji oprogramowania dla sektora usług medycznych. | Tak |  | Bez oceny
204 | Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 lub równoważny w zakresie: wdrażania oprogramowania dla sektora usług medycznych. | Tak |  | Bez oceny
205 | Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 lub równoważny w zakresie: serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych. | Tak |  | Bez oceny
206 | Serwis gwarancyjny w trybie 24h/7dni w tygodniu/365 dni w roku | Tak |  | Bez oceny
207 | Zamawiający wymaga od Oferenta prezentacji wybranych przez Zamawiającego funkcjonalności systemów PACS w jednostkach wykorzystujących ich system. Zamawiający wezwie Oferenta do prezentacji w ciągu 5 dni od momentu otwarcia ofert w jednostce wskazanej przez Oferenta. | Tak |  | Bez oceny
208 | Podłaczenie do systemu urządzeń będących częścią tego postępowania. | Tak |  | Bez oceny
209 | Administracja systemem dostępna poprzez przeglądarkę internetową, min. Internet Explorer, FireFox | Tak |  | Bez oceny
210 | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | Tak |  | Bez oceny
211 | Komunikcja z innymi urządzeniami i systemami w standardzie DICOM i HL7 | Tak |  | Bez oceny
212 | System obsługuje DICOMowe SOP-klasy: C-FIND, C-MOVE, C-GET | Tak |  | Bez oceny
213 | Przechowywanie obrazów w bezstratnej, minimum 2-krotnej kompresji JPEG Lossless w celu minimalizacji wykorzystanej przestrzeni dyskowej | Tak |  | Bez oceny
214 | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM poprzez dedykowane narzędzie. Możliwość stworzenia archiwum anonimizującego dane. | Tak |  | Bez oceny
215 | System zachowuje informację o wszystkich posiadanych obrazach (online i offline) oraz zapewnia obsługę procesu przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | Tak |  | Bez oceny
216 | Możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: a) Archiwizacja on-line: - Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. b) Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy – LTO - Napęd RDX - Autoloader, biblioteka taśmowa Podłączenie w/w urządzeń nie wymaga zakupu dodatkowych licencji lub oprogramowania. | Tak |  | Bez oceny
217 | Dostęp z poziomu panelu administracyjnego systemu PACS do zarządzania i monitoringu procesu archiwizacji danych obrazowych, minimum: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników (taśm / DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO); - przywracanie badania bezpośrednio z graficznego panelu do zarządzania systemem PACS | Tak |  | Bez oceny
218 | Możliwość konfiguracji autoroutingu bezpośrednio z panelu administracyjnego systemu PACS. Konfiguracja warunków przesyłania badań minimum na podstawie warunków czasowych, źródła danych oraz zawartości tagów DICOM (min. modalność) | Tak |  | Bez oceny
219 | Możliwość nagrywanie płyty dla pacjenta bezpośrednio z panelu administracyjnego systemu PACS, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | Tak |  | Bez oceny
220 | Interfejs zapewniający możliwość zarządzania zautoryzowanymi węzłami DICOM z możliwością przypisania minimum poniższych atrybutów: -nazwa (AETitle) -IP -port -opis -komentarz -organizacja (dostawa, producent, itp -typ węzła (min. aparat, stacja diagnostyczna Możlwiość weryfikacji dostępności węzła (min. DICOM Echo, ping) | Tak |  | Bez oceny
221 | Wyszukiwarka badań zarchiwizowanych w systemie PACS wg min. 8 kryteriów m. in.: -nazwisko i imię pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania -rodzaj badania -data wykonania -data wysłania badania na PACS -archiwum, w którym znajduje się badanie | Tak |  | Bez oceny
222 | Z poziomu przeglądarki możliwość przywrócenia badania, jeśli znajduje się offline, nagrania płyty dla pacjenta oraz przesłania badania na wskazany zautoryzowany węzeł. | Tak |  | Bez oceny
223 | Narzędzie umożliwiające przeszukiwanie zautoryzowanych węzłów oraz pobieranie z nich badań do systemu PACS. Narzędzie dostępne bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego PACS. | Tak |  | Bez oceny
224 | System umożliwia zmianę danych badania zawartych w tagach DICOM, min.: -numer badania -id badania -rodzaj badania -data wykonania - waga pacjenta, - id pacjenta, - identyfikator osoby wykonującej badanie, - nazwisko i imię pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - płeć | Tak |  | Bez oceny
225 | System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej). | Tak |  | Bez oceny
226 | Możliwość obsługi MPPS, storage commitment oraz archiwizacji key images | Tak |  | Bez oceny
227 | Zintegrowana z systemem przeglądarka obrazów DICOM oferującą funkcjonalności (minimum): - interfejs w języku min. polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim - miniaturki obrazów - dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów - podstawowe operacje na obrazie - podgląd wartości TAGów DICOM - możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego - tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania - program nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej - możliwość wydruku otwartego obrazu na lokalnej drukarce - możliwość przywrócenia obrazu do stanu bazowego (bez wprowadzenia modyfikacji) - oprogramowanie dokonuje przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie: 1. fukcji postprocessingu edytującego dane obrazowe (np. filtrowanie, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe [MPR], rekonstrukcje wielowymiarowe [3D]) 2. zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian. - wsparcie systemów operacyjnych Windows -brak limitu użytkowników przeglądarki | Tak |  | Bez oceny
228 | Możliwości weryfikacji poprawności komunikacji ze zautoryzowanymi węzłami DICOM z wykorzystaniem funkcji DICOM-ECHO bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego wraz z prezentacją graficzną statusu węzła | Tak |  | Bez oceny
229 | Oferowany system PACS zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie minimum I | Tak |  | Bez oceny
230 | Konieczność zintegrowania do systemu PACS sprzętu medycznego funkcjonującego na terenie szpitala w zakładzie diagnostyki obrazowej, w tym tomografu komputerowego, aparatu RTG, instalowanego RM. | Tak |  | Bez oceny
231 | Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w systmie HIS wraz z integracją oferowanego systemu PACS, możliwość wystawiania i wysyłania zwolnień lekarskich | Tak |  | Bez oceny
232 | Dostawa: - Serwer – R440 1x Intel Xeon Gold 6130 (2,1 GHz, 16 rdzeni/32 wątki, 10,4 GT/s, 22 MB pamięci podręcznej, Turbo, HT, 125 W, 96Gb RAM, 4x600GB 15k lub równoważny pod względem szybkości taktowania procesora oraz liczby rdzeni - NAS - Dyski 8x 4TB - licencja Windows Server 2019 16 Core lub równoważne pod wzgledem interfesju użytkownika - licencje Windows Server CAL - 150 szt. równoważna jw. - szafa serwerowa - usługi wdrożeniowe | Tak, podać |  | Bez oceny
PRACE ADAPTACYJNE
233 | Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w pomieszczeniach: technicznym, pomieszczeniu badań oraz sterowni aparatu lub innych pomieszczeniach jeśli zachodzi taka konieczność. W zakres prac adaptacyjnych będzie możliwa konieczość rozbudowy pracowni RM w zależności od dostarczonego aparatu RM. Wykonawca zapewni realizację inwestycji bez konieczności długotrwałego (maks. 12 h) unieczynnienia istniejącego zakładu diagnostyki obrazowej. Zamawiający zabepiecza moc przyłączeniową nowotworzonej pracowni w wysokości. | Tak |  | Bez oceny
234 | Przygotowanie drogi transportu i transport RM do pomieszczeń instalacji w siedzibie Zamawiającego wraz z ewentualnym odtworzeniem pomieszczeń | Tak |  | Bez oceny
235 | Dostosowanie pomieszczeń instalacji przedmiotu oferty do warunków pracy ( np. temperatura, wilgotność) poprzez ewentualną modernizację istniejącej klimatyzacji i wentylacji | Tak |  | Bez oceny
236 | Uzyskanie niezbędnych zezwoleń na uruchomienie pracowni RM, w razie konieczności całego zakładu diagnostyki obrazowej | Tak |  | Bez oceny
Oświadczamy że:
1. | Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce "Parametr wymagany". Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
2. | Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu
3. | Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności, o prezentację oferowanej konsoli satelitarnej (lekarskiej) w siedzibie Zamawiającego lub innej placówce stosującej tą konsolę satelitarną (lekarską). Brak możliwości prezentacji wymaganych funkcjonalności będzie jednoznaczny z niespełnieniem danego wymogu specyfikacji.
4. | Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
5. | Zamawiający udostępnia pomieszczenia zakładu diagnostyki obrazowej w celu wykonania wizji lokalnej w uzgodnionym z Zamawiającym terminem.
..…..……………………………...…………………………………………………………………….
data, podpis i pieczęć upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy