## Załącznik nr 1a
|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do SIWZ
TABELA I
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość badań na okres 36 miesięcy (z uwzglenieniem kontroli) | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań na okres 36 miesięcy- zaokrąglić do pełnych op. | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy lub nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Badanie grupy krwi (anty-A, anty-B, anty-DVI+/DVI-) metodą mikrokolumnową + badanie przeglądowe przeciwciał w PTA-LISS metoda automatyczna | 9000
Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych (A-B-DVI+-DVI-/A1-B)
| Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS | 20000
| Zestaw krwinek wzorcowych do grupy: A1-B | stosownie do ilości ozn.
| Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) | stosownie do ilości ozn.
| Odczynnik LISS | stosownie do ilości ozn.
| Końcówki do pipety | stosownie do ilości ozn.
| Materiały eksploatacyjne (wymienić): | stosownie do ilości ozn.
| Etykiety do drukarki kodów kreskowych | 25000 szt.
| Bęben do drukarki | 6 szt.
Sól płucząca
Środek myjący
Środek dezynfekcyjny
Igła dozująca
2 | Próba zgodności pomiędzy dawcą a biorcą krwi w pośrednim teście antyglobulinowym | 9900 (1 biorca=3 donacje)
Właściwa próba krzyżowa PTA LISS
Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS. Kolumny wypełnione surowicą poliwalentną przez producenta.
| Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D VI(-) dla pacjentów. Kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta. | 5700
| Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D VI(+) dla dawców. Kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta. | 12000
3 | Inne badania | 36
Bezpośredni test antyglobulinowy na jednej karcie w zakresie IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl - różnicownie przeciwciał. Kolumny wypełnione odczynnikami przez producenta.
4 | Materiał kontrolny
| Zestaw kontrolny do mikrometody (do oceny technik manualnych oraz urządzeń stosowanych przy ozn. grup krwi i p/c) zawierający zarówno pc anty-D (0.05 U/ml) ji/lub anty-Fya zgodnie z aktualnymi wymaganiami | 39
5 | Materiał kontrolny do zewnętrznej kontroli międzynarodowej | 12 (1 na kwartał)
RAZEM
Do kalkulacji wymagane są pełne opakowania uwzględniające termin ważności odczynników. (min. 9 miesięcy na odczynniki z wyjątkiem krwinek; termin ważności krwinek wzorcowych -5 tygodni od daty dostawy)
Kalkulacja powinna obejmować wszystkie materiały zużywalne (końcówki do systemu manualnego) i odczynniki dodatkowe (LISS, enzym proteolityczny, roztwory niezbędne do pracy automatu) oraz krwinki wzorcowe gotowe do użycia (do oznaczania izoaglutynin grupowych, do badania przeglądowego przeciwciał –zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej).
TABELA II
Lp. | Dzierżawa aparatu i sprzętu wymaganego w realizacji badań | Cena dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość dzierżawy za okres 36 m-cy netto | Stawka VAT | Wartość dzierżawy za okres 36 m-cy brutto
1 | Analizator automatyczny nowy lub używany - 1 szt.
Stabilizator napięcia UPS - 1 szt.
Wirówka do mikrokart - 1 szt.
Pipeta automatyczna manualna - 1 szt.
Inkubator na 24 mikrokarty - 1 szt.
Statyw roboczy - 1 szt.
Dozownik do diluentu - 1 szt.
RAZEM
Wartość oferty netto ( Wartość netto tabela nr I + Wartość dzierżawy netto tabela nr II) =
Wartość oferty brutto ( Wartość brutto tabela nr I + Wartość dzierżawy brutto tabela nr II) =
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”

## Załącznik nr 1b
Załącznik nr 1b do SIWZ
PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH:
Nazwa aparatu:
Producent:
Rok produkcji:
Lp. | Warunki graniczne | Spełnienie warunków granicznych (opisać)
1. | Oferowany analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2018 zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS –podać nazwę/typ i nazwę producenta
2. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn systemowy, pomiędzy którymi automatycznie się przełącza, bez ingerencji operatora)
3. | Automatyczny analizator muszą wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): | podać nazwy klonów
· grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon)
· przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B
· badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS; surowica poliwalentna) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw).
· kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców. Odczynniki fabrycznie naniesione na kolumny
· badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie
· bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d na jednej karcie (różnicowanie przeciwciał) oraz w PTA. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami przez producenta
4. | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access) – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję rozpoznawania i wykonywania badań pilnych (STAT) bez ingerencji operatora i bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora.
5. | Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia)
6. | Wydajność analizatora – min. 30 grup krwi z badaniem przeciwciał odpornościowych w PTA na 1 godz. Pojemność analizatora na próbki badane nie mniejsza niż 50
7. | Analizator z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację badań wykonanych manualnie
8. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora w trakcie trwających badań zleconych wcześniej
9. | Analizator otwiera pojedyncze mikrokolumny za pomocą dedykowanego dziurkacza w celu ograniczenia kontaminacji
10. | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki (bez lecenia) do analizatora bez ingerencji operatora w oprogramowanie
11. | Analizator oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP
12. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów i zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły
13. | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
14. | Wszystkie odczynniki krwinkowe, diluenty, karty, kontrole i sprzęt (z wyj, sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora) muszą pochodzić od jednego producenta
15. | Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%
16. | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski
17. | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych
18. | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st. C) – jako załącznik przykładowy wydruk z dostawy | załączyć
19. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności
20. | Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych kart, dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych – 5 tygodni od daty dostawy
21. | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu /dwa różne klony/
22. | W każdej dostawie odczynników: dokument wydania i faktura
23. | W każdej dostawie certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników
24. | Możliwość załadowania na pokład analizatora min. 150 kart
25. | Przechowywanie wszystkich kart w temperaturze pokojowej (18-25 st. C)
26. | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1%
27. | Bezpośredni test antyglobulinowy - różnicowanie przeciwciał IgG-IgA-IgM-C3c-C3d na jednej karcie wypełnionej fabrycznie odczynnikami
28. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników
29. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności
30. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem czytniki kodów kreskowych
31. | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne i płyny systemowe oraz dezynfekcyjne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań i terminów ważności po dostawie i po otwarciu (uwzględnić również etykiety do drukarki kodów kreskowych oraz bębny do drukarek)
32. | Możliwość wykonania badań w analizatorze głównym z min. objętości materiału badanego 50 µl krwinek
33. | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 12-16 mm umieszczonych w jednym statywie (w tym probówki różnego rodzaju (tłoczkowe i okrągłodenne)
34. | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona międzynarodowym certyfikatem 4 x w roku z możliwością wprowadzania uzyskanych wyników on-line
35. | Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku (Podać nr linii serwisowej). Naprawa w ciągu 24 godz. od zgłoszenia . Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badań u innego wykonawcy nie może przekraczać cen zawartych w umowie przetargowej | podać
36. | Wymiana igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu
37. | Automatyczne usuwanie (bez ingerencji operatora) zużytych kart, fiolek po krwinkach i odczynnikach i opakowań po diluentach przez analizator, co ogranicza kontakt z materiałem zakaźnym Wbudowany kosz na odpady na pokładzie
38. | Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań analizatora wyposażone w system kontroli niezgodności bieżących wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum analizatora
39. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora
40. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów.
41. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) w postaci kolorowych zdjęć, w których można powiększać pojedyncze kolumny
42. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań
43. | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie w zakresie immunologii transfuzjologicznej personelu niezbędne do samodzielnej pracy z aparatem potwierdzone certyfikatem na koszt dostawcy
44. | Zapewnienie kompletnego manualnego systemu backup pracującego na takich samych odczynnikach jak analizator automatyczny (bez względu na sposób konfekcjonowania), składającego się z min.:
· wirówki do kart - stały czas i prędkość wirowania
· inkubator
· pipetory 2 szt.
· dozownik do diluentu
· statyw na karty i próbki badane
45. | Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B, jak również anty-D (w tym DVI+ i DVI-); izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B | podać nazwy klonów
46. | Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie a także posiadanego oprogramowania Delphyn (Hemasoft) przez autoryzowany serwis producencki
47. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcje obsługi i metodyki wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń
48. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów
49. | W ramach umowy Oferent zapewnia podłączenie oferowanego analizatora do posiadanego oprogramowania do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi Delphyn (Hemasoft).
50. | Oferent w ramach umowy dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu witrynę chłodniczą:
· poj. 400 l
· drzwi szklane, otwierane, z zawiasami
· wentylowana "no frost"
· oświetlenie wewnętrzne LED (góra, bok)
· wym. (szer x gł x wys) 615 x 640 x 1865
· opatentowany system, pozwalający zminimalizować kondensację na szybie
· min 5 półek malowanych proszkowo
· drzwi przeszklone, 2 warstwowa szyba
· mechanizm samozamykania drzwi
· termostat
Po okresie dzierżawy urządzenie stanie się nieodpłatnie własnością Zamawiającego
51. | Oferent w ramach umowy nieodpłatnie dostarczy stanowisko operatora:
· 2 krzesła biurowe z podłokietnikami i oparciami obite materiałem łatwozmywalnym
· stolik/ ława z blatem łatwozmywalnym
Po zakończeniu umowy stanie się własnością Zamawiającego
52. | Oferent w ramach umowy zapewni dwa zestawy komputerowe (procesor min. Intel Core i3, pamiec RAM 8 GB, dysk twardy min. SSD 120 GB, karta sieciowa 10/100/1000, DVD-RW, Windows 10 Professional 64 bit, w zestawie: monitor 21,5", klawiatura, mysz, okablowanie do komputera, program antywirusowy , pakiet biurowy typu Microsoft Office , drukarka z funkcją ksero i fax, materiały eksploatacyjne –do każdej drukarki- 3 ryzy papieru A5 na kwartał ,1 toner, 1 bęben do drukarki na kwartał
53. | W razie konieczności podłączenia systemu informatycznego do sieci szpitalnej koszt włączenia do nowego systemu ponosi wykonawca
54. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy
Lp. | Parametry oceniane analizatora | Punktacja | Parametr oferowany (podać, opisać,
odnośnik do ulotki)
1. | Czas utrzymywania krwinek wzorcowych (grupowe i do PTA) na pokładzie analizatora bez potrzeby wyjmowania (podać) | 6 dni i więcej - 15 pkt
Do 5 dni - 0 pkt
2. | Zabezpieczenie przed kontaminacją – analizator wykorzystujący jednorazowe naczynka do przygotowywania zawiesin krwinek badanych | TAK - 15 pkt
NIE - 0 pkt
3. | Analizator wyposażony w funkcję optycznego wykrywania zakorkowanych probówek oraz innych odczynników na etapie ich identyfikacji wykluczając bezpośredni kontakt igły analizatora z korkiem, co chroni igłę przed skrzywieniem/złamaniem | Tak - 15 pkt
Nie - 0 pkt
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”