| Cyfrowy aparat RTG typu zawieszenie sufitowe z autotrackingiem i autopozycjonowaniem– 1 szt. |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy (2024r.) nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji ................................ |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| I | Generator rtg - 1 szt. |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 65 kW | podać |  |
|  | Maksymalne napięcie w radiografii min.150kV | podać |  |
|  | Minimalne napięcie dla radiografii min. 40kV | podać |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji min. 1-6000 ms | podać |  |
|  | Zakres wartość nastaw prądu min. 10 – 800 mA | podać |  |
|  |  | podać |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji max 1ms | podać |  |
|  | Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora systemu DR | Tak |  |
|  | Wymagane zasilanie 3- faz/400/480V wraz z przyłączem | Tak |  |
|  | Automatyczna min. trójpolowa kontrola ekspozycji AEC w stole i statywie | Pkt | AEC trójpolowe – 0 pkt AEC pięciopolowe – 5 pkt |
|  | Blokada i komunikat informacyjny w trybie AEC dla zmiany parametrów przy przekroczeniu max. energii zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne | Tak |  |
|  | System pracy jedno, dwu i trzypunktowej | Tak |  |
|  | Komunikat o błędach i ostrzeżenia na konsoli operatora w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlenie komunikatu informacyjnego w przypadku osiągnięcia minimalnych lub maksymalnych określonych parametrów radiograficznych | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | Tak |  |
|  | Lampa rtg - 1 szt. |
|  | Wielkość małego ogniska max 0,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska max 1,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | Tak, podać |  |
|  | Moc ogniska małego min. 33 kW | Tak, podać |  |
|  | Moc ogniska dużego min 100kW | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1300 kHU | pkt | Od 1300 do 1900 kHU – 0 pkt Powyżej 1900 kHU -5 pkt |
|  | Szybkość wirowania anody min. 8500 obr/min | Tak, podać |  |
|  | Kolimator |
|  | W pełni automatyczny | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD dla informacji o: rozmiarze pola promieniowania i odległości ognisko – detektor (SID) | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe zmotoryzowane filtry wymienne min. 3 z ekwiwalentem Al. , Cu | Tak, podać |  |
|  | Oświetlenie pola zdjęciowego w technice LED o wartości oświetlenia ponad 150 lx | Tak, podać |  |
|  | Laser liniowy do osiowania kolimatora z kratka przeciwrozproszeniową | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik zmiany filtra | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany(wbudowany) z kolimatorem miernik dawki (DAP) | Tak, podać |  |
|  | Szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia | Tak, podać |  |
|  | Wysuwana taśma miernicza | Tak, podać |  |
|  | Synchronizacja informacji o obrocie kolimatora na ekranie konsoli oprogramowania aparatu rtg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu kolimatora min.+/- 45° | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy ekran na kołpaku, przekątna min.10” | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy ekran na kołpaku informujący o pacjencie, warunkach ekspozycji, miejsca pracy | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie obrazu po ekspozycji na ekranie kołpaka | Tak, podać |  |
|  | Stół |
|  | Stół o zmotoryzowanej zmianie wysokości | Tak, podać |  |
|  | Wymiary płyty stołu min. 220 x 75 cm | Tak, podać |  |
|  | Regulowana wysokość płyty stołu od podłogi w zakresie min. od 55 do 90 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego stołu min. 96 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu min 24 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres przesuwu kratki w stole min 45 cm | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. -3 polowa, półprzewodnikowa | Tak, podać |  |
|  | Ekwiwalent pochłaniania płyty stołu mm Al ≤ 0,7 mm Al | Tak, podać |  |
|  | Wytrzymałość płyty stołu pod pacjentem min. 300 kg (przy zachowaniu wszystkich ruchów stołu) | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt do rąk | Tak, podać |  |
|  | Szuflada detektora | Tak, podać |  |
|  | Odległość pomiędzy blatem stołu a detektorem max 7 cm | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa o ogniskowej SID w zakresie od 100 do 130 cm wykonana z włókna węglowego. Wyjmowana bez użycia narzędzi | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt do detektora do wykonywania badań poziomym promieniem | Tak, podać |  |
|  | Zawieszenie sufitowe | xxxxx |  |
|  | Zawieszenie z autotrackingiem i autopozycjonowaniem | Tak, podać |  |
|  | Przesuw kolumny teleskopowej w pionie min 150 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres rotacji lampy w położeniu poziomym min. +/- 115º | Tak, podać |  |
|  | Zakres rotacji lampy w położeniu pionowym +/- 180º | Tak, podać |  |
|  | Szyny wzdłużne zgodnie z projektem posadowienia aparatu | Tak, podać |  |
|  | Szyny poprzeczne zgodnie z projektem posadowienia aparatu | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne zdjęcia kości długich na stole i statywie | Tak, podać |  |
|  | Statyw do zdjęć odległościowych | xxxxxx |  |
|  | Statyw zmotoryzowany | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu w pionie min. 150 cm | Tak, podać |  |
|  | Minimalna wysokość blatu statywu liczona od podłogi do jego środka max 35 cm | podać |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu statywu liczona od podłogi do jego środka min. 180 cm | Tak, podać |  |
|  | Odległość detektor od blat statywu max 5,5 cm | Tak, podać |  |
|  | Ekwiwalent pochłaniania płyty statywu mm Al. ≤ 0,7 mm Al | Tak, podać |  |
|  | Zakres odchylenia blatu statywu od poziomu min. -20°/+90° | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. 3 polowa, półprzewodnikowa | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa o ogniskowej SID w zakresie od 100 cm do 180 cm, wykonana z włókna węglowego. Wyjmowana bez użycia narzędzi | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt do rak nad głowa pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt boczny do rak pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Zawiesie do bobiksów na statywie |  |  |
|  | Pozycjoner do wykonywania zdjęć całego kręgosłupa, całych kończyn w zakresie min. 120 cm | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi - 2 sztuki | xxxxx |  |
|  | Wymiary zewnętrzne detektorów | podać |  |
|  | Scyntylator wartość kwantowa dla 0 pl/mm DQE min.65% | Tak, podać |  |
|  | Ilość akumulatorów w każdym detektorze min. 2 | Tak, podać |  |
|  | Waga detektora ze wszystkimi akumulatorami (min. 2 w slocie) max 4,0 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiar powierzchni aktywnej każdego detektora min 420 mm x 420 mm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość skali szarości min. 16 bitów | Tak, podać |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) | Tak, podać |  |
|  | Klasa ochronności IP | podać |  |
|  | Funkcja wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 160 µm | pkt | Od 150 do 160 µm – 0 pkt Poniżej 150 µm – 5 pkt |
|  | Rozdzielczość przestrzenna min. 3,1 lp/mm | Tak, podać |  |
|  | Zakres energetyczny 40-150 kV | Tak, podać |  |
|  | Bezpośrednie ładowanie akumulatorów detektorów bez konieczności wyjmowania w stole i statywie lub niezależna ładowarka na min. dwa detektory | Tak, podać |  |
|  | Pojemność nominalna 1 akumulatora min. 3400 mAh | Tak, podać |  |
|  | Czas pracy detektorów na wszystkich zainstalowanych akumulatorach min. 10 godzin | Tak, podać |  |
|  | Funkcja pracy na detektorze w stole, statywie płucnym i poza nim tzw. „wolne ekspozycje” | Tak, podać |  |
|  | Max obciążenie każdego detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki min. 300 kg | pkt | Od 300 do 350 kg- 0 pkt Powyżej 350 kg- 5 pkt |
|  | Pamięć wewnętrzna każdego detektora min 200 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie, inne cechy | xxxxxxx |  |
|  | Komunikacja z drukarką sieciową DICOM i archiwum obrazowym PACS | TAK |  |
|  | Dedykowany UPS do podtrzymania napięcia konsoli sterowania aparatem RTG | Tak, podać |  |
|  | Pilot do zdalnego pozycjonowania | Tak, podać |  |
|  | Konsola sterowania aparatem RTG z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl. (wyposażenie zgodne z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej zał. nr 1) wraz ze stolikiem roboczym | xxxxx |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | podać |  |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 4 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 1TB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 1Gbit/s, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Monitor LCD kolorowy dotykowy min. 21”, o min. parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 300 cd/m2, kontrast 1000:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 160/160˚ Monitor skalibrownany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą DICOM | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze | Tak, podać |  |
|  | Konsola przygotowana do obsługi detektorów min. 3 szt. | Tak, podać |  |
|  | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | Tak, podać |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | Tak, podać |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | Tak, podać |  |
|  | System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe | Tak, podać |  |
|  | System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe) | Tak, podać |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | Tak, podać |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak, podać |  |
|  | Funkcja współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | Tak, podać |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak, podać |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | Tak, podać |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 2 systemów/adresów Pacs, kompozycja wydruków | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak, podać |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | Tak, podać |  |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | Tak, podać |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | Tak, podać |  |
|  | Nagrywanie na zewnętrznym nośniku obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | Tak, podać |  |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/ obrazów na jednej błonie | Tak, podać |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak, podać |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzenia min 1800 rodzajów różnych ekspozycji | Tak, podać |  |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - Eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | Tak, podać |  |
|  | Możliwość naniesienia znacznika czasu | Tak, podać |  |
|  | Kalibracja pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak, podać |  |
|  | Wykonywanie pomiarów w badaniach ortopedycznych | Tak, podać |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty – 10 różnych | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | Tak, podać |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie kompatybilnym z Excel | Tak, podać |  |
|  | Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych co najmniej w formacie kompatybilnym z Excel | Tak, podać |  |
|  | Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtórzonych | Tak, podać |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków | Tak, podać |  |
|  | Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań dorosłych | Tak, podać |  |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna) ,z możliwością wybory przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec /kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki. | Tak, podać |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej | Tak, podać |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | Tak, podać |  |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | Tak, podać |  |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | Tak, podać |  |
|  | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 4 grupy ) | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie -umożliwiające wykonywanie badań kości długich i kręgosłupa w pozycji stojącej -obszar objęty obrazem łączonym automatycznie min. 120 cm x 42 cm -umożliwiające wykonywanie badań kości długich i kręgosłupa w pozycji leżącej -obszar objęty obrazem łączonym automatycznie min. 80 x 34 cm | Tak, podać |  |
|  | Płynny obrót obrazu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość aktywizacji trybu pełnoekranowego | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak, podać |  |
|  | Funkcja eksportu dowolnych obrazów Dicom z dowolnych badań dowolnych pacjentów wraz z przeglądarka Dicom- do wskazanego katalogu eksportu, tj. z użyciem ścieżki lokalnej lub na pendrive lub na nagrywarkę CD/DVD | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne ustawienie na monitorze we właściwej orientacji diagnostycznej obrazu badanego obszaru anatomicznego | Tak, podać |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie stacji akwizycyjnej umożliwiające generowanie raportu dawki spełniającego zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych. Informacje, są zamieszczane w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych w podziale na: 1) płeć; 2) wiek, z uwzględnieniem osób do 16. roku życia oraz osób powyżej 16. roku życia | Tak, podać |  |
|  | Duplikator-robot CD/DVD 2 nagrywarki wraz z drukarką do logowania płyt pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Kompletne stanowisko opisowe rtg z dwoma monitorami(z kalibratorami) opisowymi i jednym rejestracyjnym, komputer, oprogramowanie: zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 stycznia 2023 r.w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej zał. nr 1 | Tak, podać |  |
|  | Dwa fartuchy ochronne z ekwiwalentem Pb | Tak, podać |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię. Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
|  | Dokumentacja (specyfikacja) techniczna aparatu wraz z kodami błędów w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |
|  | Wykonanie pomiarów środowiskowych, testów specjalistycznych, odbiorczych i podstawowych aparatu w zakresie dostawy | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych wraz z akceptacją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu | TAK |  |
|  | Prace adaptacyjne w pracowni, niezbędne do zamontowania aparatu Zalecana wizja lokalna w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Demontaż starego aparatu typu Acoma zawieszenie sufitowe, wydanie dokumentu kasacyjnego i dokumentu potwierdzającego odbiór zdemontowanego aparatu ze szpitala | TAK |  |
|  | Integracja aparatu RTG, stacji lekarskiej duplikatora z systemem Chili PACS 3 x 14 391,00 zł brutto (łączny koszt 43 173,00 zł należy wliczyć do wyceny) Licencje RIS/HIS szpital posiada | TAK |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego oraz technicznego w ramach zakupu urządzenia w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu w dwóch terminach | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla osób wskazanych przez zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis zaoferowanego aparatu rtg na terenie Polski (załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia serwisowe, siedzibę, nr telefonów, adres mailowy) | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, detektory, lampa rtg, akumulatory) | pkt | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy - 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |
|  | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu aparatów | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta, dotyczy również niezbędnych kalibracji | TAK |  |
|  | Czas naprawy aparatu w okresie gwarancyjnym max 5 dni | TAK |  |
|  | Paszport techniczny dla aparatu przy dostawie | TAK |  |
|  | Dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego wraz z adaptacją pomieszczenia, instalacją i uruchomieniem w terminie 80 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.