Łódź dnia 22.03.2024 r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 143 000 euro pn. „Dostawa aparatu do znieczuleń z monitorem dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”. Znak Sprawy ZP/44/2024***

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

**Dotyczy załącznika nr 2: Parametry techniczne:**

1. Pkt 87 Czy Zamawiający dopuści sterowanie poprzez ekran dotykowy, bez pokrętła?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.**

2. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

1) Jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający?

**Odpowiedź: Wtyk AGA.**

2) Jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

• bierny odciąg lub brak instalacji odciągu,

• czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2,

• czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu?

**Odpowiedź: Bierny odciąg lub brak instalacji odciągu.**

3) Jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający?

**Odpowiedź: AGA.**

4) Jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający?

**Odpowiedź: BD.**

**III. Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu**

1. **Pkt 2:** Prosimy o modyfikację punktu, zgodnie z opisanymi w SWZ terminami podjęcia naprawy w następujący sposób: Czas podjęcia naprawy przez serwis (min. 12 - max. 48H w dni robocze od momentu zgłoszenia) kryterium oceny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w dni robocze. Jest on zgodny z kryterium oceny.**

1. **Pkt 3**: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin do 7 lat.**

1. pkt 7 Zamawiający zastrzegł obowiązek wymiany sprzętu na nowy po więcej niż 3- krotnej naprawie. Nie każda stwierdzona wada/usterka (zwłaszcza drobna, mało istotna) w urządzeniu wymaga całkowitej wymiany urządzenia. Standardowo, w celu usunięcia usterki wystarczająca pozostaje naprawa lub wymiana danej części lub elementu. Sposób usuwania wad nie powinien być zależny od wyłącznej, jednostronnej decyzji Zamawiającego, a dobór odpowiedniej metody powinien należeć co do zasady do Wykonawcy. W celu przywrócenia równowagi kontraktowej stron i wyeliminowania ryzyka po stronie Wykonawcy ponoszenia nadmiarowych, nieuzasadnionych okolicznościami kosztów realizacji serwisu w ramach udzielonej gwarancji/rękojmi prosimy o poniższą zmianę (zgodną ze wzorem umowy: par. 8 ust. 4 ppkt g)

„Liczba napraw uprawniających do wymiany modułu / podzespołu / elementu na nowe (3 naprawy tego samego modułu / podzespołu / elementu)”

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany na: … wymiany modułu / podzespołu / elementu sprzętu …**

Pytania do wzoru umowy oraz formularz ofertowego:

1. **Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 6 oraz formularza ofertowego:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata wynagrodzenia nastąpiła przelewem w terminie do 45 dni kalendarzowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dokona płatności w terminie do 60 dni, który jest terminem maksymalnym.
W zależności od warunków płatność może ulec przyspieszeniu. Jednakże zapis pozostaje bez zmian.**

1. **Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 4 ppkt e)**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Dotyczy wzoru umowy §8**

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

,,Gwarancją nie są objęte:

* + - * 1. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
* eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
* samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
* Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
* uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Powyższe reguluje kodeks cywilny.**

1. §9 ust. 5:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy na 20%. Kumulowanie ryzyka będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty Wykonawców, co nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację kar umownych w następujący sposób:
	1. za niedostarczenie towaru przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2, w wysokości 0,2% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki,
	2. za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2%, wartości netto nie wymienionego towaru, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę, o którym mowa w § 4 ust. 9,
	3. za zwłokę w reakcji serwisu na zgłoszoną awarię, usterkę, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt. b), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1%, wartości netto uszkodzonego sprzętu z dnia wystawienia faktury, za każdy dzień zwłoki

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Wykonawca oferując rozwiązania / parametry dopuszczone niniejszymi odpowiedziami winien pod tabelą zapisać „\*parametr ……… (jego nazwa) zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego”**

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp. przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na 27.03.2024 r. godz. 14:00

i zmiany terminu otwarcia ofert na 27.03.2024 r. godz. 14:15.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą zgodnie z art. 220 ust. pkt. 1 przez okres 90 dni.

Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty,
tj. 25.04.2024 r.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Tomasz Miazek