Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 28.09.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy: ZP/N/12/22

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 20-21.09.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ – pkt. 26

| 26. | Kamera do obserwacji pacjenta | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w punkcie tym ma na myśli kamerę do obserwacji pacjenta w trakcie przygotowania do badania oraz w takcie skanowania (w gantry) czy też kamerę umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta, która rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje kształt nawet gdy pacjenci są ubraniach lub leżą przykryci kocem oraz automatycznie umożliwia poprawne pozycjonowanie pacjenta w izocentrum przy pomocy jednego kliknięcia oraz umożliwia automatyczne zidentyfikowanie położenia anatomicznego i  zakresu skanowania oraz zabezpiecza prawidłowy kierunek skanowania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt. 26 dodatku nr 3 do SWZ ma na myśli kamerę do obserwacji zachowań pacjenta.

Zamawiający dopuszcza natomiast możliwość zaoferowania kamery umożliwiającej automatyczne pozycjonowanie pacjenta, która rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje kształt nawet gdy pacjenci są ubraniach lub leżą przykryci kocem oraz automatycznie umożliwia poprawne pozycjonowanie pacjenta w izocentrum przy pomocy jednego kliknięcia oraz umożliwia automatyczne zidentyfikowanie położenia anatomicznego i  zakresu skanowania oraz zabezpiecza prawidłowy kierunek skanowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.09.2022 r. – pytanie nr 1).

Pytanie nr 2

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ – pkt. 41

| 41. | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma na myśli maksymalną wartość współczynnika pitch dla pełnego pola obrazowania podanego w pkt. 42.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje pierwotne brzmienie parametru. W pkt. 42 dodatku nr 3 do SWZ, wykonawca winien podać maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm].

| 41. | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 [cm] |  |  |

Pytanie nr 3

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ – „System skanowania”

Zamawiający w punkcie 21. wymaga podania szybkości poruszania się stołu w poziomie. Parametr ten jest parametrem technologicznym, który w żaden sposób nie wpływa na wartości kliniczne aparatu. Zapewne Zamawiający miał na myśli szybkość skanowania, która to ma rzeczywisty wpływ na możliwości diagnostyczne aparatu (jest ona zależna od pokrycia detektora w osi Z, wartości pitch oraz czasu obrotu lampy RTG).

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie dodatkowego parametru:

|  | Szybkość skanowania [mm/s] | ≥ 150 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  odpowiedzi na Pytanie nr 4 z zestawu nr 2

Pytanie nr 4

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 15

| 15. | Przynajmniej jeden monitor wbudowany w gantry wyświetlający niezbędne informacje m.in. rodzaj badania, ułożenie pacjenta, opóźnienie startu badania, czas skanowania, EKG. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający, uzna jako rozwiązanie równoważne, tablet osadzony na stacji dokującej gantry tomografu, który wyświetla wszystkie wymienione w punkcie informacje?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tabletu osadzonego na stacji dokującej gantry tomografu, który wyświetla wszystkie wymienione w punkcie informacje pod warunkiem, że tablet osadzony będzie w sposób trwały, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania (zostanie zabezpieczony przed przypadkowym wypięciem i uszkodzeniem).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2022 r. – pytanie nr 4).

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli poprzez stwierdzenie: „tablet osadzony będzie w sposób trwały, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania (zostanie zabezpieczony przed przypadkowym wypięciem i uszkodzeniem)”. Czy chodzi Zamawiającemu o tablet, które jest na stałe zespolony z gantry, czy tablet, który posiada specjalną bazę, która ze wszystkich czterech stron blokuje i zabezpiecza tablet przed wyciągnięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. 15 dodatku nr 3 do SWZ dopuszcza również możliwość zaoferowania tabletu osadzonego na stacji dokującej gantry tomografu, który wyświetla wszystkie wymienione w punkcie informacje pod warunkiem, że tablet osadzony będzie w specjalnej bazie, która zapewnia bezpieczeństwo użytkowania (zostanie zabezpieczony przed przypadkowym wypięciem i uszkodzeniem). Zamawiający dopuszcza możliwość wyciągania tabletu przez użytkownika.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.09.2022 r. – pytanie nr 4).

Pytanie nr 5

Dotyczy –zapisów SWZ – pkt. XI termin realizacji zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji zamówienia wynosił maksymalnie 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Termin realizacji zamówienia został określony na maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Do terminu tego, nie wlicza  się okresu od złożenia wniosku do właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej do dnia doręczenia pozwolenia Zamawiającemu przez właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Pytanie nr 6

Dotyczy – wzoru umowy – § 2 ust. 7

Zwracamy uwagę, że przy tak skomplikowanym sprzęcie medycznym, jaki jest przedmiotem zamówienia, wyznaczanie 3-dniowego terminu przewidzianego na wymianę wadliwego przedmiotu umowy na nowy jest terminem nierealnym, stąd wnosimy o następującą modyfikację brzmienia umowy: „Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni kalendarzowych”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu ale z 3 do 10 dni kalendarzowych.

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ – § 2 ust. 7 w następujący sposób:

7. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić jego

odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od

wad, w terminie 3 10 dni kalendarzowych.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 7

Dotyczy – wzoru umowy – § 8 ust. 2

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas każdej naprawy, również takiej, która nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas całkowitej niesprawności urządzenia.

W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zapisu umowy: „Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie gwarancji o pełny okres całkowitej niesprawności dostarczonych urządzeń będących przedmiotem umowy licząc od dnia zgłoszenia awarii”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ – § 8 ust. 2, w następujący sposób:

2. Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie gwarancji o pełny okres całkowitej niesprawności dostarczonych urządzeń będących przedmiotem umowy licząc od dnia zgłoszenia awarii.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 8

Dotyczy –  dodatek nr 3 do SWZ – str. 1 pkt. 4.d) i pkt. 118 oraz wzór umowy § 8 ust. 4 pkt. b)

W celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na etapie realizacji umowy oraz należytego oszacowania ceny oferty prosimy o następującą modyfikację pkt. 121: „W okresie gwarancyjnym dotyczącym systemu dostęp zdalny w tym telefoniczny w godzinach pracy serwisu do konsultacji z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po modyfikacji dodatku nr 3 do SWZ z dnia z dnia 14.09.2022r. zmieniła się numeracja poszczególnych punktów. W/w zapis po modyfikacji znajduje się w pkt. 117 dodatku nr 3 do SWZ.

| 117. | W okresie gwarancyjnym dotyczącym systemu nieograniczony dostęp zdalny w tym telefoniczny do konsultacji z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponadto wskazany zapis znajduje się w  § 8 ust. 5 pkt. b wzoru umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 9

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ – str. 1 pkt. 4.h) i pkt. 119 oraz wzór umowy § 8 ust. 4 pkt. g)

W celu umożliwienia należytego oszacowania ceny oferty oraz z uwagi na fakt, iż serwis pogwarancyjny nie jest przedmiotem aktualnego zamówienia i będzie stanowił przedmiot osobnego postępowania po upływie okresu gwarancji wnosimy o następującą modyfikację pkt. 122 oraz stosownego zapisu umowy: „W okresie gwarancyjnym przewidziane przez producenta aktualizacje oprogramowania wykonywane zdalnie lub fizycznie zgodnie z zaleceniami producenta”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po modyfikacji dodatku nr 3 do SWZ z dnia z dnia 14.09.2022r. zmieniła się numeracja poszczególnych punktów. W/w zapis po modyfikacji znajduje się w pkt. 118 dodatku nr 3 do SWZ.

| 118. | W okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym darmowe aktualizacje oprogramowania, aż do końca życia produktu, wykonywane zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponadto wskazany zapis znajduje się w  § 8 ust. 5 pkt. g wzoru umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę modyfikację.

Pytanie nr 10

Dotyczy – wzoru umowy – § 8 ust. 8:

Przedmiotem oferty są wyroby medyczne, za poprawne działanie których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za produkt zarówno wobec użytkownika, jak i pacjentów. W wyniku nieprawidłowej obsługi urządzenia może dojść do poważnych obrażeń, dlatego na urządzeniach obowiązują pewne ograniczenia w dostępie do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych. Niewłaściwa obsługa, taka jak naprawa lub ingerencja w konfigurację urządzenia, również może mieć negatywny wpływ na jakość diagnostyczną. Z tego powodu producent wprowadził odpowiednie instrukcje serwisowe i kody serwisowe, które są udostępniane przez producenta w odrębnej procedurze i umożliwiają korzystanie z oprogramowania serwisowego.

Prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego możliwe jest w drodze udostępnienia kodów serwisowych, które producent udostępnia użytkownikom i niezależnym dostawcą usług serwisowych (tj. innym niż autoryzowany dostawca usług) w formie licencji na niedyskryminacyjnych zasadach i które umożliwiają pełną obsługę techniczną urządzenia i przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności. Są dostępne za opłatą licencyjną. Jeżeli Zamawiający chce uwzględnienia takich licencji na kody serwisowych w niniejszym postępowaniu, może to znacząco wpłynąć na cenę sprzętu, niepotrzebnie zwiększając ją dla Zamawiającego.

Zwracamy również uwagę, że z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie licencji na klucze z góry nie gwarantuje, że koszt usługi serwisowej będzie niższy w przyszłości. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w takim przypadku Zamawiający niepotrzebnie ponosi koszty z góry. Koszt kodu usługi powinien w przyszłości ponosić usługodawcy (jako koszt ich koszty operacyjne), a nawet, jeśli tacy usługodawcy zdecydują się przenieść koszty kodów usług na Zamawiającego w ramach ich opłaty za usługę, koszt ten będzie nadal rozłożony w czasie, co daje Zamawiającemu lepszą kontrolę kosztów i umożliwia rozłożenie ich w czasie.

Zwracamy również uwagę, że sprzęty tego rodzaju posiadają blokady uniemożliwiające dostęp do know-how producenta, a jednocześnie nie są wymagane do prowadzenia serwisu pogwarancyjnego.

W związku z tym proponujemy modyfikację postanowień wzoru umowy i usunięcie § 8 ust. 8 lub alternatywnie zobowiązanie Wykonawcy do udostępnienia takich kodów serwisowych, które potrzebne są do świadczenia serwisu sprzętu, na żądanie Zamawiającego (po cennie cennikowej z uwzględnieniem 10% rabatu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy – wzoru umowy – § 8 ust. 1

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,

f. normalnego zużycia wymienionych części

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż pod pojęciem „pełnej gwarancji”, o którym mowa w §8 ust. 1 projektu umowy rozumie warunki gwarancji, jakie standardowo są udzielane przez producenta sprzętu, w tym dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu.

Zamawiający wskazuje również, że Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wyłącznie do usuwania wad przedmiotu umowy powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, zgodnie z treścią art. 578 k.c.

Zamawiający nie wyraża zatem zgody na dodanie do wzoru umowy w/w przez Wykonawcę zapisu.

Pytanie nr 12

Dotyczy – zapisów SWZ

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy o powierzeniu danych osobowych, natomiast na wzorze przedstawionym przez Zamawiającego (po podpisaniu umowy na ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego).

Pytanie nr 13

Dotyczy – zapisów SWZ/ wzoru umowy

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających, w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia). Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że „nabycie  praw  autorskich  majątkowych  do  specyfikacji  interfejsów  nie  prowadzi do  wyeliminowania  konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić  udzielenie  w  przyszłości  zamówień  innym  wykonawcom  niż  dotychczasowemu”.

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostępami serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § … ust. … jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w/w zapis został uwzględniony we wzorze umowy, który jest dodatkiem nr 13 do SWZ. Zgodnie z §8 ust. 8 wzoru umowy:

8. Wykonawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego), że Urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 1 będą pozbawione wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Urządzeń przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Podwykonawcy bądź innego podmiotu, który świadczył usługi gwarancyjne, powierzone do wykonania przez Wykonawcę, na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje Urządzenia umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

Pytanie nr 14

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie aktualnego projektu osłon stałych jeśli istnieje – będzie to pomocne przy tworzeniu nowego projektu .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnego projektu osłon stałych.

Pytanie nr 15

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Jeśli Zamawiający nie posiada projektu konstrukcji stropu, prosimy o możliwość wykonania ekspertyzy stropu przed złożeniem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada archiwalnego projektu konstrukcji stropu, na którym będzie posadowiony tomograf. Wg opisu z dokumentów inwentaryzacyjnych obiektu szpitala wynika, że jest to strop żelbetowy, grubość stropu 36 cm.

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ekspertyzy stropu przed złożeniem oferty.

Pytanie nr 16

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy, Zamawiający planuje około 70 akwizycji w tygodniu, natomiast z czasem planuje zwiększyć tą ilość.

Pytanie nr 17

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający będzie wymagać wymiany kabla zasilającego tomograf?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany kabla zasilającego tomograf. Zamawiający informuje, że linia kablowa z rozdzielni głównej szpitala do pracowni tomograficznej (sali badań) wykonana jest z kabla YAKY-żo 5x70mm2.

Pytanie nr 18

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o informację czy w ramach modernizacji będzie wymagał wykonania kontroli dostępu dla nowych drzwi automatycznych lub innych?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 104 dodatku nr 3 do SWZ, Zamawiający wymaga wykonania kontroli dostępu dla nowych drzwi prowadzących z korytarza (poczekalni szpitalnej) do pracowni (dwie sztuki).

Zamawiający wymaga, aby system kontroli dostępu został zintegrowany z już istniejącym. Zamawiający administruje systemem kontroli dostępu RACS 5 firmy Roger z czytnikami zbliżeniowymi pracującymi w oparciu o technologię MIFARE.

Pytanie nr 19

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy o udostępnienie aktualnych raportów z pomiarów wentylacji w pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada aktualnych raportów z pomiarów wydajności wentylacji w pomieszczeniu.

Pytanie nr 20

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy o udostępnienie planu z wymiarami lokalizacji nawiewów i wywiewów wentylacyjnych w  pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu głównym przeznaczonym na salę badań pracowni tomograficznej istnieje tylko wentylacja wywiewna. Lokalizacja wywiewów – w załączeniu (załącznik do odpowiedzi).

Pytanie nr 21

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obecne grzejniki znajdujące się w pomieszczeniach są sprawne pod kątem grzewczym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obecne grzejniki są sprawne pod kątem grzewczym.

Pytanie nr 22

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że znajdujący się w pomieszczeniu badań ślad po wycieku został naprawiony przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiającego informuje, że znajdujący się w pomieszczeniu badań ślad po wycieku nie został   naprawiony i przewidziany jest do naprawy w ramach modernizacji pomieszczenia.

Pytanie nr 23

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy o wskazanie kontaktów do dostawców systemów  PACS/RIS/HIS oraz do osób administrujących te systemy, z którymi Wykonawca będzie musiał współpracować podczas integracji tomografu z tymi systemami.

Odpowiedź:

Dystrybutorem systemu PACS/ RIS/ HIS jest firma Konsultant IT, ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań.

Pytanie nr 24

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (pomiary instalacji elektrycznej, próby instalacji, atesty, certyfikaty), jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał przekazania następującej dokumentacji powykonawczej:

- projekt powykonawczy wg branż budowlanej, elektrycznej, logicznej i sanitarnej, w tym wentylacji,

- dokumentację instalacyjną aparatu tomograficznego,

- protokół z badania wydajności wentylacji,

- protokół z pomiarów oświetlenia podstawowego,

- protokół z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 25

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przebudowę przebieralni wykonując ścianki działowe z płyt GK?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przebudowę przebieralni wykonując ścianki działowe z płyt GK.

Pytanie nr 26

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Czy montaż sufitów podwieszanych dotyczy tylko pomieszczenia badań i sterowni czy również innych sąsiadujących pomieszczeń jak korytarz i pomieszczenie opisowe?

Odpowiedź:

Wykonanie sufitów podwieszanych dotyczy całego obszaru remontu (zgodnie z zapisami dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 104).

Pytanie nr 27

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy jest wykonanie nowego projektu osłon stałych natomiast kwestia złożenia go w Sanepidzie oraz uzyskania zgody na uruchomienie pracowni znajduje się po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 6 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu osłon stałych ochrony radiologicznej w pomieszczeniu pracowni tomograficznej (pomieszczeniu badań) dla zaoferowanego tomografu komputerowego oraz zgodnie z §2 ust. 2 pkt 9 wzoru umowy – do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej, a w szczególności:

- protokołów z przeprowadzonych testów akceptacyjnych i specjalistycznych,

- projektu stałych osłon ochrony radiologicznej,

- protokołów z pomiarów skuteczności klimatyzacji i wentylacji grawitacyjnej w pracowni tomograficznej.

Pytanie nr 28

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie § 4 ust. 1 umowy odnośnie wymaganego terminu realizacji na wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy. Przedstawione tam czynności to między innymi szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń (minimum 5 jednodniowych, ośmiogodzinnych szkoleń). Szkolenie wstępne z technicznej obsługi urządzenia jesteśmy w stanie zrealizować na koniec instalacji, jednak parodniowe szkolenia dla personelu należy wykonać z udziałem pacjenta po otrzymaniu zgody na uruchomienie pracowni przez Sanepid. Długość trwania tej procedury nie jest zależna od Wykonawcy stąd prosimy, aby szkolenia specjalistyczne dla personelu nie były brane pod uwagę jako element realizacji wszystkich czynności z § 1 ust. 1 umowy, a zostały zawarte jako element niezbędny do wykonania niezwłocznie po uzyskaniu zgody na funkcjonowanie pracowni przez Sanepid.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Termin realizacji zamówienia został określony na maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Do terminu tego, nie wlicza  się okresu od złożenia wniosku do właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej do dnia doręczenia pozwolenia Zamawiającemu przez właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (termin realizacji zamówienia w tym czasie zostaje zawieszony).

Zgodnie z §4 ust. 4 wzoru umowy, w dniu podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia, w których ma być zamontowany przedmiot dostawy (przekazanie nastąpi na podstawie protokołu). Nic zatem nie stoi na przeszkodzie żeby etap wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych i instalacyjnych we wskazanych pomieszczeniach pracowni tomograficznej, rozpocząć już w dniu podpisania umowy i protokołu przekazania pomieszczeń przez Zamawiającego.

Pytanie nr 29

Dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganym terminie realizacji wszystkich czynności (§ 4 ust. 1 umowy) Zamawiający oczekuje uzyskania zgody Sanepidu na funkcjonowanie pracowni? Jeśli tak wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 90 dni kalendarzowych.

Odpowiedź:

Termin realizacji zamówienia został określony na maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Do terminu tego, nie wlicza  się okresu od złożenia wniosku do właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej do dnia doręczenia pozwolenia Zamawiającemu przez właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (termin realizacji zamówienia w tym czasie zostaje zawieszony).

Pytanie nr 30

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o możliwość wykonywania prac w pracowni na minimum 6 tygodni przed zakończeniem instalacji urządzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z §4 ust. 4 wzoru umowy, w dniu podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia, w których ma być zamontowany przedmiot dostawy. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu.

Pytanie nr 31

Dotyczy – wzoru umowy – § 5 ust. 3 i 4

Prosimy o zmianę zapisów ustępów 3 i 4 w paragrafie 5 Wzór umowy (dodatek nr 13) i nadanie im brzmienia:

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej płatne będzie w 120 równych ratach, z zastrzeżeniem ostatniej raty wyrównującej.

4. Na dzień podpisania umowy hipotetyczna wartość rat określona jest ofertą z dnia … i wynosi po …......... zł miesięcznie każda, z wyłączeniem ostatniej raty wyrównawczej w wysokości …. zł, w ramach usługi finansowania.

Prośba podyktowana jest faktem, iż oprocentowanie pożyczki będzie zmienne, a jego wartość będzie ustalana na postawie aktualnej stawki WIBOR powiększonej o stałą marżę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 32

Dotyczy – wzoru umowy – § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania wysokości oprocentowania przyjmując, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 360 dni? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, brzmienie ostatniego zdania w ustępie 5 w paragrafie 5 Wzoru umowy (dodatek nr 13) będzie następujące:

„Do celów obliczania wysokości oprocentowania przyjmuję się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 360 dni.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33

Dotyczy – wzoru umowy

W celu uporządkowania zapisów umowy (Wzór umowy, dodatek nr 13) i dostosowania jej do oprocentowania zmiennego, jakiego oczekuje Zamawiający, prosimy o:

a) Wprowadzenie definicji „Kwota Finansowania” , które określa przedmiot zamówienia jako suma wartości brutto wskazana w punktach 1-4 ust. 1 paragrafu 5 Umowy.

Wprowadzenie ww. definicji jest niezbędne do wydzielenia kosztów finansowania (które są zmienne) od wartość przedmiotu (która jest stała). Zamawiający nieprecyzyjnie definiuje przedmiot umowy (raz wskazuje go z kosztami finansowania (w par 5), innym razem bez tych kosztów (w par. 1). Koszt finansowania jest wynagrodzeniem za płatności w ratach, nie zaś za przedmiot umowy określony w paragrafie 1.

b) Modyfikację zapisów umowy w paragrafie 5 ustęp 8-12 dot. oprocentowania zmiennego. Wnioskujemy o następujące brzmienie, zastępujące ustępy 8-12:

8. Odsetki będą naliczane od sumy kwot brutto wskazanych w  punktach 1-4 ustępu 1 paragrafu 5  (Kwota Finansowania) pozostałej do spłaty w okresie od dnia następującego po dniu, w którym został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, do dnia całkowitej spłaty Kwoty Finansowania.  Okres ten będzie podzielony na okresy odsetkowe, z których każdy będzie zaczynał się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego a kończył ostatniego dnia tego samego miesiąca kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy i kończy się ostatniego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym Kwota Finansowania została zapłacona.

9. Zamawiający będzie płacił odsetki w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego, z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek z tych dni nie przypada w Dniu Roboczym, dniem płatności odsetek będzie następny Dzień Roboczy.

10. Odsetki będą aktualizowane stopą z pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego i będą obowiązywały przez dany kwartał kalendarzowy, przy czym  w pierwszym okresie odsetkowym będą obowiązywały odsetki ustalone w dniu następującym po dniu, w którym został podpisany  protokół zdawczo-odbiorczy. Jeżeli którykolwiek z dni, w których zgodnie ze zdaniem poprzedzającym następuje aktualizacja odsetek nie przypada w Dniu Roboczym, dniem ustalenia oprocentowania będzie następny Dzień Roboczy.

11. Wykonawca będzie wysyłał harmonogram spłat do Zamawiającego  informujący o aktualnej wysokości raty do 14 dni roboczych na adres mailowy …..

12. Za dzień zapłaty rozumie się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Zamawiający będzie regulował płatność ratalną, na podstawie harmonogramu spłat.

W obecnym brzmieniu umowa nie jest dostosowana do finansowania transakcji na oprocentowaniu zmiennym, nie określa m.in. pierwszego dnia rozpoczęcia finansowania. Ze względu na zmienne oprocentowanie, umowa musi precyzyjnie określać czym jest Kwota Finansowania, w jakim terminie liczone jest rozpoczęcie finansowania, oraz jednolite określenie terminów spłat rat. Po podpisaniu protokołu zdawczo–odbiorczego zostanie wystawiona przez Wykonawcę faktura vat określająca wysokość Kwoty Finansowania (pkt 1-4, ustęp 1 paragraf 5) (wartość stała), zaś koszt finansowania wraz z ratą za Kwotę Finansowania płatny będzie miesięczne na podstawie harmonogramu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 34

Dotyczy – wzoru umowy – § 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie ustępu 14 w paragrafie 5 Wzór umowy (dodatek nr 13):

„Jeśli jakakolwiek kwota należna w dniu jej wymagalności zgodnie z harmonogramem nie zostanie zapłacona w terminie, wówczas w okresie rozpoczynającym się w dniu następnym a kończącym się w dniu, w którym świadczenie Zamawiającego zostanie spełnione, należna kwota będzie oprocentowana według dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.“

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie reguluje kodeks cywilny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 35

Dotyczy – wzoru umowy – § 5

Z uwagi na automatyczne ustawienia systemowe w księgowaniu wpłat od klientów, dla każdego klienta Wykonawcy nadawany jest indywidualny numer rachunku, który z przyczyn technicznych nie znajduje się na białej liście. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Umowy ustępu 16 z paragrafu 5 Wzór umowy (dodatek nr 13): „Wykonawca oświadcza, że na fakturze wskaże rachunek znajdujący się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685).“?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 36

Dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy w postaci weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z porozumieniem wekslowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 37

Dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z NFZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38

Dotyczy – zapisów SWZ/ wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy:

a. Zamawiający nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie Umowy w czasie i w sposób określony w Umowie;

b. od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy;

c. zostało wydane zarządzenie lub rozporządzenie lub podjęta została uchwała przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Zamawiającego w sprawie likwidacji Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 39

Dotyczy – zapisów SWZ

Czy w przypadku, gdy Wykonawca będzie działał w formie konsorcjum, Zamawiający wyraża zgodę, aby jeden z konsorcjantów wystawił fakturę VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (z wyłączeniem usługi finansowania), a drugi z konsorcjantów wystawiał miesięcznie faktury VAT za wykonanie usługi finansowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 40

Dotyczy – zapisów SWZ

Z uwagi na ubezpieczenie własne Zamawiającego, czy Zamawiający zgadza się by umowa zobowiązywał go

do okazywania Wykonawcy każdorazowej polisy ubezpieczeniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym, zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) poprzez dodanie w §10, ustępu nr 10 o następującej treści:

10. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia sprzętu przez cały okres obowiązywania Umowy. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo – zarówno po zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia, jak również po jej odnowieniu, w terminie 14 dni roboczych, okazać Wykonawcy polisę ubezpieczenia sprzętu.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 41

Dotyczy – zapisów SWZ

W razie własnego ubezpieczenia Zamawiającego, czy Zamawiający zgadza się by umowa zobowiązywała go do dokonywania cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia na Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 42

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż wartość rynkowa przedmiotu zastawu zostanie ustalona na dzień podpisania umowy zastawu rejestrowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż wartość przedmiotu zastawu zostanie określona w kwocie, wskazanej w formularzu ofertowym (dodatek nr 1 do SWZ), w którym dodaje się zapis:

Wykonawca, celem podpisania umowy zastawu rejestrowego, podaje, iż wartość aparatu tomograficznego wraz z wyposażeniem (pozycja nr 1 powyżej) bez kosztów dostawy, montażu, instalacji, serwisu i szkoleń wynosi ...........… (podaje Wykonawca)

Nadto, zmianie ulega brzmienie § 1 ust 2 umowy ustanowienia zastawu rejestrowego (dodatek nr 13a do SWZ), który otrzymuje brzmienie:

2. Przedmiotem zastawu jest:

-	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wartość rynkową przedmiotu zastawu strony szacują na kwotę tj. aparatu tomograficznego wraz z wyposażeniem, strony określają, zgodnie z treścią złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego na kwotę w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: ………………………………).

Zmodyfikowany dodatek nr 1 i 13a do SWZ są załącznikami do niniejszego pisma.

Pytanie nr 43

Dotyczy – zapisów SWZ/ wzoru umowy

Prosimy o rozważenie dodania do wzoru umowy zastawu rejestrowego postanowienia o następującej treści:

„W przypadku, gdy na skutek odrzucenia wniosku przez właściwy sąd, wydania postanowienia o odmowie rejestracji Zastawu lub wydania zarządzenia z wezwaniem do uzupełnienia braków, konieczne dla skutecznego ustanowienia zastawu rejestrowego będzie zawarcie nowej umowy zastawu na Przedmiocie zastawu lub aneksu do niniejszej umowy pomiędzy Stronami, Zastawca i Zastawnik zawrą taką umowę lub aneks na zasadniczo tych samych warunkach jak określone w niniejszej umowie z uwzględnieniem postanowień zapewniających skuteczne ustanowienie zastawu rejestrowego.”

Uwzględnienie powyższej propozycji pozwoli na uniknięcie wątpliwości co do postępowania w sytuacji, gdy wniosek rejestracyjny kierowany do sądu będzie obarczony jakimikolwiek nieprawidłowościami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający jest zobowiązany do ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Wykonawcy, a zatem ma to uczynić w sposób skuteczny.

Pytanie nr 44

Dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający mógłby zobowiązać się do tego, iż w czasie trwania zastawu rejestrowego nie sprzeda Przedmiotu zastawu, nie obciąży go ani nie rozporządzi nim w sposób powodujący utratę jego posiadania przez Zastawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Zastawnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 45

Dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by niezwłocznie udzielać Zastawnikowi wszelkich informacji, jakich Zastawnik zażąda w związku z Przedmiotem zastawu (w tym także na temat jego stanu, lokalizacji) i tak szybko, jak to będzie możliwe przedkładać Zastawnikowi pisemne zawiadomienie o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody lub zniszczeniu Sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 46

Dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zobowiązanie się do informowania Zastawnika o wszelkich roszczeniach osób trzecich w stosunku do przedmiotu zastawu, a także jeśli dowie się że zostało lub planowane jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Przedmiotu zastawu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47

Dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by w przypadku przejęcia Przedmiotu zastawu na własność przez Zastawnika zabezpieczone wierzytelności uległy zaspokojeniu do wysokości ustalonej w wycenie dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę powołanego przez Zastawnika na potrzeby ustalenia wartości Przedmiotu zastawu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Maksymalna suma zabezpieczenia została określona w § 5 ust. 1 umowy ustanowienia zastawu rejestrowego (wzór umowy jest dodatkiem nr 13a do SWZ) i wskazuje, iż jest ona tożsama z wartością rynkową przedmiotu zastawu (zgodnie z treścią złożonego prze Wykonawcę zapytania ofertowego).

W związku z powyższym § 5 ust. 1 umowy ustanowienia zastawu rejestrowego otrzymuje brzmienie:

5. Strony ustalają najwyższą sumę zabezpieczenia na kwotę ........................................................ zł, tj. kwotę odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu zastawu, tj. aparatu tomograficznego wraz z wyposażeniem, określoną, zgodnie z treścią złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego, w treści § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 13a do SWZ są załącznikami do niniejszego pisma.

Pytanie nr 48

Dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, iż zaspokojenie z przedmiotu Zastawu może nastąpić także poprzez sprzedaż Przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego, zgodnie z postanowieniami ustawy o rejestrze zastawów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49

Dotyczy – zapisów SWZ

Zważywszy na fakt, iż warunki przetargu przewidują możliwość wcześniejszej spłaty umowy, prosimy o informację:

  - Czy Zamawiający potwierdza, iż w razie wcześniejszej spłaty, odsetki zostaną naliczone do dnia tej spłaty?

  - Prosimy o wskazanie terminu, w jakim Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty. Wykonawca proponuje zastosowanie terminu 30-dniowego.

  - Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpi w terminie płatności raty. Powyższe przyczyni się do ułatwienia obsługi projektu i zminimalizuje ryzyko ręcznego przeliczania odsetek, które zawsze obarczone jest większym nakładem pracy oraz ryzykiem błędu.

  - Prosimy o określenie terminu, w którym Zamawiający może najwcześniej dokonać wcześniejszej spłaty.

Odpowiedź:

a. Zamawiający potwierdza, iż w razie wcześniejszej spłaty, odsetki zostaną naliczone do dnia tej spłaty.

b. Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną propozycję.

c. Zamawiający wyraża zgodę na to aby dokonanie wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia nastąpiło w terminie płatności raty.

d. Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie określić tego terminu.

Pytanie nr 50

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o wskazanie następujących dodatkowych danych dotyczących Szpitala:

  - aktualnej liczby łóżek,

  - aktualnej liczby zatrudnionych lekarzy z podziałem na podstawie formy zatrudnienia tj.: umowy o pracę, kontrakty,

  - łączna ilość przeprowadzonych operacji chirurgicznych w poprzednim roku;

  - łączna ilość hospitalizowanych pacjentów w poprzednim roku;

  - wykaz posiadanego sprzętu tj.: RTG, EKG, USG, Tomograf, Rezonans itp.

Odpowiedź:

a. aktualnej liczby łóżek – 115 zgodnie z Zarządzeniem (93 bez oddziału ginekologiczno-położniczego, którego działalność jest zawieszona)

b. Aktualna liczba zatrudnionych lekarzy:

- umowa o pracę: 6

- umowa zlecenie: 2

- kontrakt: 45

c. Łączna ilość przeprowadzonych operacji chirurgicznych: 651 – rok 2021, 1177 – rok 2020, 1618 – rok 2019.

Zamawiający podał ilość przeprowadzonych operacji z ostatnich 3 lat z uwagi na fakt, że w roku 2020 i 2021 NZOZ Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o. był czasowo przekształcany w szpital II poziomu zabezpieczenia COVID-19 (w tym czasie operacje planowe nie były wykonywane).

d. łączna ilość hospitalizowanych pacjentów: 2474 – rok 2021 (COVID-19), 3509 – rok 2020 (COVID-19), 4822 – rok 2019 (bez COVID-19).

Zamawiający podał ilość hospitalizowanych pacjentów z ostatnich 3 lat z uwagi na fakt, że w roku 2020 i 2021 NZOZ Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o. był czasowo przekształcany w szpital II poziomu zabezpieczenia COVID-19 (szpital działał w innym trybie niż zwykle).

e. wykaz posiadanego sprzętu RTG, EKG, USG:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG stacjonarny GXR-68SC | 1 |
| 2 | Aparat RTG przewoźny Alma Mobil | 1 |
| 3 | Aparat RTG z łukiem (ramię C) Ziehm Solo | 1 |
| 4 | Aparat RTG z łukiem (ramię C) Ziehm Imaging | 1 |
| 5 | Aparat USG TE7 Mindray | 1 |
| 6 | Aparat USG Z60 Mindray | 1 |
| 7 | Aparat USG HM70A Samsung | 1 |
| 8 | Aparat USG HS50 Samsung | 1 |
| 9 | Aparat USG HS40 Samsung | 1 |
| 10 | Aparat USG GEE0890 Siemens | 1 |
| 11 | Aparat USG Acuson X700 Siemens | 1 |
| 12 | Aparat USG Voluson 730 Pro GE HealthCare | 1 |
| 13 | Aparat USG Xario 100MX Toshiba | 1 |
| 14 | Aparat USG Aloka F31 Hitachi LTD | 1 |
| 15 | Aparat USG Aloka SSD 3500 Hitachi LTD | 1 |
| 16 | Aparat EKG BTL 08 LT | 4 |
| 17 | Aparat EKG BTL 08 MT Plus | 5 |
| 18 | Aparat EKG BTL 08 SD3 | 1 |
| 19 | Aparat EKG BTL 08 R3 Holter | 1 |
| 20 | Aparat EKG Ascard Mr. Blue | 1 |
| 21 | Aparat EKG Ascard Orange | 3 |

Pytanie nr 51

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o udostępnienie struktury należności i zobowiązań przeterminowanych (stan najbardziej aktualny) – wg podziału do 30 dni, 30-90 dni, 90-180 dni, 180-270 dni, 270-360 dni, powyżej 360 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawia strukturę należności i zobowiązań przeterminowanych:

Pytanie nr 52

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o przedstawienie informacji o posiadanych zobowiązaniach finansowych (kredyt/pożyczka/leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) z uwzględnieniem informacji wskazanych w poniższej tabeli:  (wg stanu najbardziej aktualnego).

| Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem: |
| --- |
| L.P. | Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/inne) | Podmiot udzielający finansowania | Kwota udzielonego finansowania | Kwota pozostała do spłaty | Okres pozostały do spłaty | Wysokość miesięcznej raty kapitałowej | Zabezpieczenie |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawia posiadane zobowiązania finansowe:

| Zestawienie posiadanych zobowiązań kredyt/pożyczka/leasing z uwzględnieniem: |
| --- |
| L.P. | Rodzaj produktu (kredyt, pożyczka, leasing/produkty restrukturyzacyjne/ inne) | Podmiot udzielający finansowania | Kwota udzielonego finansowania | Kwota pozostała do spłaty | Okres pozostały do spłaty | Wysokość miesięcznej raty kapitałowej | Zabezpieczenie |
| 1. | Kredyt inwestycyjny | Bank Gospodarstwa Krajowego | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 167 m-cy | 53.571,00 zł | hipoteka nieruchomości, cesja wierzytelności z polisy OC oraz kontraktu z NFZ, weksel in blanco wraz deklaracją wekslową |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Pytanie nr 53

Dotyczy – zapisów SWZ

W celu analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o udostępnienie aktualnej wersji (lub aktualizacji) Programu Naprawczego/ Restrukturyzacyjnego.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Zamawiający nie posiada Programu Naprawczego/ Restrukturyzacyjnego.

Pytanie nr 54

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający:

a. Na dzień dzisiejszy nie posiada zaległości wobec ZUS i US i terminowo reguluje zobowiązania.

b. Nie zawarł z ZUS lub US ugody/ugód w przedmiocie spłaty zaległych zobowiązań,

c. W razie zawarcia ugody z ZUS i US, prosimy o wskazanie warunków zawartej ugody ze wskazaniem okresu jej obowiązywania, wartości rat oraz terminowości jej wykonywania.

Odpowiedź:

a. Zamawiający potwierdza, że nie posiada zaległości wobec ZUS oraz US.

b. Nie dotyczy Zamawiającego.

c. Nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie nr 55

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o informację czy wobec Zamawiającego toczą się aktualnie sprawy sądowe oraz postępowania egzekucyjne? W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o informacje nt.  spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wobec NZOZ Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o. nie toczą się aktualnie żadne postępowania egzekucyjne.

Toczą się natomiast trzy sprawy sądowe:

- o zapłatę – w zakresie OC podmiotu medycznego,
- o zapłatę – z tytułu zadośćuczynienia;
- o zapłatę  - z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia.

Pytanie nr 56

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o udostępnienie listy powadzonych inwestycji i planowanych w najbliższym czasie w Szpitalu (remonty, przebudowa, zakup aparatury medycznej), z uwzględnieniem wartości inwestycji, planowanej daty rozpoczęcia i ukończenia, a także krótkiego opisu lub udostępnienie aktualnego planu inwestycyjnego i planu zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej prowadzi następujące inwestycje:

1. Przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) wraz z budową lądowiska dla śmigłowców

Inwestycja, jak w tytule, obejmuje przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego, jego doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu”. Projekt współfinansowany w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – nr umowy POIS POIS.09.01.00-00-0268/18 z dnia 11 marca 2019 r.

Wartość inwestycji: 22.000.000,00 PLN, w tym dotacja Ministerstwa Zdrowia: 8.500.000,00 PLN, wkład własny Zamawiającego: 13.500.000,00 PLN

Data rozpoczęcia: październik 2019r.

Data zakończenia: listopad 2022r.

2. Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o. o.

Zakres zadania obejmuje między innymi następujące prace:
a) wykonanie termomodernizacji w zakresie ocieplenia przegród budowlanych – ścian zewnętrznych, stropodachów wraz z wymianą stolarki okiennej (wraz z usprawnieniem wentylacji grawitacyjnej) i drzwiowej,
b) wykonanie modernizacji instalacji branży sanitarnej - instalacji c.o., c.w.u., wod-kan,
c) modernizacja źródeł ciepła,
d) wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
e) wymianę istniejących opraw świetlówkowych i żarowych na nowe LED, 
f) montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej,
g) prace dodatkowe obejmujące remont pochylni i schodów, wymianę balustrad balkonowych na tzw. balkony rzymskie oraz wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej w całym budynku.

Wartość inwestycji: 12.710.000,00 PLN, w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: 6.000.000,00 PLN, wkład własny Zamawiającego: 6.710.000,00 PLN

Data rozpoczęcia: sierpień 2022r.

Data zakończenia: listopad 2023r.

Pytanie nr 57

Dotyczy – zapisów SWZ

Zgodnie z art. 33 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. („Ustawa AML”), instytucja finansowa jest zobowiązana do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego, do których należy identyfikacja i weryfikacja klienta oraz jego beneficjenta rzeczywistego, a także zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są aktualne. Zgodnie z art. 46 Ustawy AML instytucja finansowa jest także zobowiązana do weryfikacji czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

W związku z powyższym obowiązkiem zwracamy się z prośbą o wskazanie kto w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest beneficjentem rzeczywistym i czy osoba ta zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że beneficjentem rzeczywistym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. jest Zarząd Spółki i Zarząd Powiatu Słubickiego.

Szczegółowe dane znajdują się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (link): https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj  (NIP jednostki: 5981618971).

Ponadto Zamawiający informuje, że eksponowane stanowiska polityczne zajmuje Starosta oraz pozostali Członkowie Zarządu Powiatu Słubickiego.

Pytanie nr 58

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 8

| 8. | Ilość fizycznych elementów detekcyjnych w kierunku osi Z (ilość rzędów detektora). Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany system będzie miał możliwość pracy w trybie zaoferowanej liczby rzędów. | ≥ 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 8 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby oferowany aparat posiadał minimum 32 rzędy detektorów. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż na rynku dostępne są aparaty dysponujące większą ilością rzędów. Ilość rzędów detektora bezpośrednio określa klasę aparatu i ma wpływ na jakoś obrazowania. Jest to parametr, który również decyduje o czasie badania oraz ma wpływ na rozdzielczość przestrzenną. W związku z powyższym zwracamy się z przejmą prośbą o wprowadzenie punktacji w ww. punkcie zgodnie z poniższym:

| 8. | Ilość fizycznych elementów detekcyjnych w kierunku osi Z (ilość rzędów detektora). Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany system będzie miał możliwość pracy w trybie zaoferowanej liczby rzędów. | ≥ 32 |  | 32 – 0 pkt > 32 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 59

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 9

| 9. | Możliwość uzyskania min. 64 Ilość warstw akwizycyjnych dla badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania. | ≥ 64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 9 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby oferowany aparat umożliwiał akwizycję min. 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego obrotu układu lampa-detektor. Jest to niezmiernie istotny parametr, który bezpośrednio określa klasę aparatu oraz ma wpływ na jakość obrazowania. Większa ilość warstw o małej grubości gwarantuje większą rozdzielczość uzyskiwanych obrazów, a co za tym idzie umożliwia wczesne diagnozowanie nawet bardzo małych zmian. W związku 
z powyższym zwracamy się z przejmą prośbą o wprowadzenie punktacji w ww. punkcie zgodnie 
z poniższym:

| 9. | Możliwość uzyskania min. 64 Ilość warstw akwizycyjnych dla badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania. | ≥ 64 |  | 64 – 0 pkt > 64 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 21

| 21. | Szybkość poruszania się stołu w poziomie | ≥160 [mm/s] |  | 160 mm/s – 0 pkt >160 mm/s – 10 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 21 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby szybkość poruszania się stołu 
w poziomie była większa, bądź równa 160 mm/s. Pragniemy zwrócić uwagę, że prędkość poruszania się stołu ma znaczenie podczas wstępnego wsuwania pacjenta do gantry, a także wysuwania stołu po zakończeniu badania. Czym większą, oczywiście w ramach rozsądku, prędkość jesteśmy w stanie osiągnąć, tym płynniej będzie mogła przebiegać praca w pracowni TK, a technicy szybciej będą mogli przejść do dalszej części swoich obowiązków.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę punktacji w ww. punkcie, zgodnie 
z poniższym:

| 21. | Szybkość poruszania się stołu w poziomie | ≥160 [mm/s] |  | 160 mm/s – 0 pkt >160 mm/s – 5 pkt. >190 mm/s – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ poprzez wykreślenie pkt. 21:

| 21. | Szybkość poruszania się stołu w poziomie | ≥160 [mm/s] |  | 160 mm/s – 0 pkt >160 mm/s – 10 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmieni się numeracja poszczególnych pozycji dodatku nr 3 do SWZ.

Zmieni się również zapis pod tabelą (dodatek nr 3 do SWZ): „Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 150 pkt” oraz zapis pkt. 9 formularza ofertowego (dodatek nr 1 do SWZ), w następujący sposób: Liczba punktów za parametry techniczne (z dodatku nr 3): ..................................... (podaje Wykonawca)/  (maksymalna ilość punktów do zdobycia – 160 150 pkt).

Zmodyfikowane dodatki nr 1 i 3 do SWZ są załącznikiami do niniejszego pisma.

Pytanie nr 61

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 22

| 22. | Szybkość poruszania się stołu w pionie | ≥25 [mm/s] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 22 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby szybkość poruszania się stołu 
w pionie była większa, bądź równa 25 mm/s. Pragniemy zwrócić uwagę, że prędkość poruszania się stołu 
w pionie ma znaczenie podczas wstępnego wsuwania pacjenta do gantry, a także wysuwania i opuszczania stołu po zakończeniu badania. Czym większą, oczywiście w ramach rozsądku prędkość jesteśmy w stanie osiągnąć, tym płynniej będzie mogła przebiegać praca w pracowni TK, a technicy szybciej będą mogli przejść do dalszej części swoich obowiązków.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie punktacji w ww. punkcie zgodnie z poniższym:

| 22. | Szybkość poruszania się stołu w pionie | ≥25 [mm/s] |  | ≥25 mm/s – 0 pkt ≥30 mm/s – 5 pkt ≥40 mm/s – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 62

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 25

| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥170 [cm] |  | 170 cm – 0 pkt >170 cm – 10 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 25 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby zakres ruchu 
w poziomie był większy, bądź równy 170 cm. Pragniemy zwrócić uwagę, że czym większy dostępny zakres ruchu w poziomie stołu, tym łatwiejsze jest pozycjonowanie pacjenta na stole. W przypadku pacjentów poruszających się na wózkach lub w szczególności pacjentów transportowanych do pokoju badań na łóżku ma to istotne znaczenie. Możliwość dłuższej regulacji stołu przy wyjeżdżaniu z gantry, może zdecydowanie ułatwić pracę przy przekładaniu pacjenta, który nie jest sam w stanie położyć się na stole.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę punktacji w ww. punkcie, zgodnie 
z poniższym:

| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥170 [cm] |  | 170 cm – 0 pkt >170 cm – 5 pkt >200 cm – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Po modyfikacji z dnia 14.09.2022r., zapis dodatku nr 3 do SWZ, pkt. 25 uległ zmianie, w następujący sposób:

| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥168 [cm] |  | 168 cm – 0 pkt >168 cm – 10 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 63

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 36

| 36. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstwowej | ≤ 0,7 [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 36 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby oferowany aparat oferował grubość najcieńszej dostępnej warstwy nie większą niż 0,7mm. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że jest to bardzo duża wartość, która nie gwarantuje wykonywania dokładnych badań. Im cieńsza warstwa, tym dokładniejszy obraz, który można uzyskać podczas badania. Mała grubość warstwy jest niezmiernie istotna w skanach głowy, płuc oraz do oceny urazów. Obrazy cienkich warstw pozwalają uzyskać wysokiej jakości rekonstrukcje trójwymiarowe oraz wielopłaszczyznowe, których Zamawiający wymaga w tym postępowaniu

Na rynku oferowane są aparaty o różnych grubościach warstwy w związku z powyższym zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o wprowadzenie punktacji w ww. punkcie zgodnie z poniższym:

| 36. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstwowej | ≤ 0,7 [mm] |  | ≥0,625 – 0 pkt < 0,625 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 64

Dotyczy –  dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 41

| 41. | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 41 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby aparat oferował maksymalną wartość współczynnika pitch równą lub większą niż 1,5. Pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie tego parametru w przypadku badania pacjentów niewspółpracujących lub mających problemy ze wstrzymaniem oddechu na dłuższy czas. Zwiększając współczynnik pitch jesteśmy w stanie skrócić czas trwania badania, tak aby zminimalizować wymagania dotyczące wstrzymania oddechu i zredukować wpływ artefaktów ruchowych, które mają kluczowe znaczenie dla jakości obrazu.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie punktacji w ww. punkcie zgodnie z poniższym:

| 41. | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,5 |  | <1,8 – 0 pkt ≥1,8 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 65

Dotyczy –  dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 46

| 46. | Pojemność dysku twardego w ilości obrazów w matrycy 512 x 512 | ≥ 200 000 obrazów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 46 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów w matrycy 512 x 512 była większa bądź równa 200 000. Pragniemy zwrócić uwagę, że czym większa pojemność dysku, tym rzadsza konieczność czyszczenia dysku, a co za tym idzie surowe dane pacjenta konieczne do wykonania dodatkowych rekonstrukcji są dostępne dla lekarzy przez dłuższy czas. Zapewnia to większą swobodę pracy oraz zmniejsza konieczność powtarzania badań 
w przypadku, gdy jakaś rekonstrukcja została pominięta przy pierwszym skanie. System o większej pojemności dysku, ma także mniejsze prawdopodobieństwo na spowolnienie pracy, ze względu na dużą ilość zapisanych danych.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie punktacji w ww. punkcie zgodnie z poniższym:

| 46. | Pojemność dysku twardego w ilości obrazów w matrycy 512 x 512 | ≥ 200 000 obrazów |  | ≥ 200 000 – 0 pkt ≥ 500 000 – 5 pkt ≥ 900 000 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 66

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 61

| 61. | Algorytm iteracyjny rekonstrukcji danych w standardzie DICOM, pozwalający na obniżenie dawki o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom oraz artefaktom obrazowym, pracujący w takim samym tempie rekonstrukcji jak FBP. | ≥60% |  | 60% - 0 pkt >60% - 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 61 opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby algorytm iteracyjny rekonstrukcji danych w standardzie DICOM, umożliwiał na obniżenie dawki o min. 60% 
w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu i w takim samym tempie. Pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie wydajności tego algorytmu i jego wpływ na jakość uzyskiwanych obrazów, 
a co istotniejsze na dawkę na jaką narażony jest pacjent. Zgodnie z zasadą ALARA, powinniśmy dążyć do obniżania dawek jakie wykorzystywane są podczas skanowania pacjenta, zachowując diagnostyczną jakość obrazu. W związku z tym czym większą redukcję dawki będzie w stanie osiągnąć dla tej samej jakości obrazu z wykorzystaniem ww. algorytmu, tym większa korzyść dla pacjenta.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę punktacji w ww. punkcie zgodnie 
z poniższym:

| 61. | Algorytm iteracyjny rekonstrukcji danych w standardzie DICOM, pozwalający na obniżenie dawki o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom oraz artefaktom obrazowym, pracujący w takim samym tempie rekonstrukcji jak FBP. | ≥60% |  | ≥60-70% - 0 pkt ≥70-90% - 5 pkt ≥90% - 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 67

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 64

| 64. | Konsola lekarska wyposażona w dwa monitory kolorowe, diagnostyczne o przekątnej min. 19” | TAK, podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 64 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby konsola lekarska wyposażona była w dwa monitory diagnostyczne o przekątnej min. 19”. Pragniemy zwrócić uwagę, że odpowiedni rozmiar monitora diagnostycznego zapewnia podwyższoną ergonomię oraz standard czytania oraz opisu badań. Przy dostarczeniu monitora o większej przekątnej, lekarz opisujący będzie w stanie precyzyjnie zbadać szczegóły obrazu, a co za tym idzie podwyższyć jakość opisu badania.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie punktacji w ww. punkcie zgodnie z poniższym:

| 64. | Konsola lekarska wyposażona w dwa monitory kolorowe, diagnostyczne o przekątnej min. 19” | TAK, podać |  | 19” – 0 pkt >19” – 5 pkt >23” – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 68

Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 88

| 88. | Limit ciśnienia szczytowego regulowany w zakresie min. 30-190 psi możliwy w odstępach co min. 1 psi. | TAK, podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie 88 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby limit ciśnienia szczytowego regulowany był w zakresie min. 30-190 psi z możliwością regulacji w odstępach co min. 1 psi. 
Z praktycznego punktu widzenia tak precyzyjna regulacja nie ma zastosowania. Zastosowanie regulacji co min. 5 psi jest parametrem więcej niż wystarczającym, ponieważ nie ma potrzeby regulacji ciśnienia szczytowego w tak precyzyjnym zakresie. Ponadto, minimalny zakres regulacji na poziomie 30 psi również nie ma zastosowania w praktyce, ponieważ jest to zbyt czuła wartość. Ustawienie limitu na tak niskim poziomie może kończyć się zatrzymaniem wstrzykiwacza i zgłoszeniem okluzji, nawet w przypadku niewystąpienia żadnych wskazań klinicznych, a jedynie delikatnego zagięcia wężyka.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści w ww. punkcie zgodnie 
z poniższym:

| 88. | Limit ciśnienia szczytowego regulowany w zakresie min. 50-190 psi możliwy w odstępach co min. 5 psi. | TAK, podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dodatku nr 3 do SWZ, natomiast dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu, gdzie limit ciśnienia szczytowego regulowany jest w zakresie min. 50-190 psi możliwy w odstępach co min. 5 psi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 27.09.2022 r. – pytanie nr 68).

Pytanie nr 69

Dotyczy –  dodatek nr 3 do SWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyprodukowanego 2021 roku?

Proponowane urządzenie jest fabrycznie nowe, odpowiednio zapakowane, zabezpieczone 
i przechowywane w odpowiednich warunkach, jest nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie było 
w żaden sposób używane czy wykorzystywane do jakichkolwiek prezentacji itp. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiający otrzymuje również gwarancję w pełnym zakresie bez jakichkolwiek wyłączeń czy zastrzeżeń.

Niezmiernie istotnym jest również, że Zamawiający wyrażając zgodę na powyższe ma 100% pewności, że aparat zostanie bardzo szybko dostarczony i zainstalowany, co zapewne ma dla Zamawiającego ogromne znacznie. Ponadto, mając na uwadze obecne problemy logistyczne (bardzo mała przepustowość na terminalach przeładunkowych, portach morskich oraz lotniczych) oraz produkcyjne (brak podstawowych komponentów niezbędnych do produkcji), Zamawiający wyrażając zgodę na zaoferowanie urządzenia wyprodukowanego w 2021 roku jest w pełni zabezpieczony i nie musi obawiać się jakichkolwiek problemów w zakresie terminu dostawy, ponieważ urządzenie jest gotowe i znajduje się na terenie Polski.

Powyższe trudności logistyczno – produkcyjne dotykają praktycznie wszystkich dostawców (nie tylko urządzeń medycznych) co jest wiedzą powszechną i dostępną. Problem ten jest szeroko komentowany, dlatego też podkreślmy jak ważnym jest obecnie bezpieczeństwo i szybkość dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu wyprodukowanego w 2021 roku.

Zamawiający wymaga by oferowany aparat tomograficzny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji – min. 2022.

Pytanie nr 70

Dotyczy – zapisów SWZ/ wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie, że przez pojęcie „pełnej gwarancji”, o którym mowa w §8 ust. 1 projektu umowy, a także pkt 1 i pkt 111 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w części IV pkt 3 SWZ, Zamawiający rozumie warunki gwarancji, jakie standardowo są udzielane przez producenta sprzętu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia bądź o zdefiniowanie pojęcia „pełnej gwarancji”.

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem „pełnej gwarancji” rozumie warunki gwarancji, jakie standardowo są udzielane przez producenta sprzętu, w tym dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu.

Pytanie nr 71

Dotyczy – zapisów SWZ/ wzoru umowy/ ogłoszenia

Proszę o zmianę SWZ, projektu umowy, ogłoszenia o zamówieniu oraz Formularza Ofertowego poprzez wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy opłaty wstępnej stanowiącej równowartość 10% wartości brutto kapitału, w terminie na koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym strony podpiszą protokół odbioru. Następne 120 rat zostanie zapłacone do końca każdego kolejnego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do faktury. Należy wskazać, że przy tak długim okresie finansowania (120 rat) oraz braku opłaty wstępnej znacznie wzrosną koszty finansowania. Zaproponowana przez nas zmiana umożliwi obniżenie tych kosztów, a co za tym idzie zaoferowanie konkurencyjnej ceny.

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, proszę o:

a) nadanie pkt IV ppkt 4.1 i 4.2 SWZ następującego brzmienia: „1. Ilość rat: 120 równych rat w ramach usługi finansowania (ewentualnie ostatnia rata wyrównawcza) + opłata wstępna stanowiąca równowartość 10% kwoty brutto kapitału. 2. Raty, o których mowa w pkt 1 w ilości 120 składają się z części kapitałowej oraz z części odsetkowej (część kapitałowa – zmienna, część odsetkowa – zmienna, w skład której wchodzi: oprocentowanie według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M oraz stała marża);

b) Wykreślenie §5 ust. 10 projektu umowy i zmianę §5 ust. 3 projektu poprzez nadanie mu brzmienia: „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej płatne będzie w następujący sposób: opłata wstępna w wysokości 10% wartości brutto kapitału płatna, tj. ………….. zł - po doręczeniu prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT - na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym został podpisany protokół odbioru, a pozostałe 120 równych rat (z zastrzeżeniem ust. 4), w wysokości po …......... zł, płatne na koniec każdego kolejnego miesiąca w ramach usługi finansowania, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do faktury. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie zaakceptowany przez Strony końcowy bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy;

c) Wykreślenie §5 ust. 11 projektu umowy;

d) Nadanie §5 ust. 6 projektu umowy następującego brzmienia: „Wykonawca ma zapewnić usługę finansowania w zakresie 90 % wartości przedmiotu zamówienia”;

e) Zmianę §5 ust. 9 poprzez zastąpienie fragmentu: „harmonogramem spłat, który stanowić będzie załącznik do umowy”, fragmentem: „harmonogramem spłat, który stanowić będzie załącznik do faktury”;

f) Zmianę pkt 2 formularza ofertowego poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Powyższa kwota zostanie wpłacona przez Zamawiającego w następujący sposób: opłata wstępna stanowiąca równowartość 10% kwoty brutto kapitału, tj. ………………….. zł brutto oraz 120 równych rat, po …......... zł miesięcznie każda (w ramach usługi finansowania).”

g) Wykreślenie pkt 6 formularza ofertowego oraz zmianę pkt 5 formularza ofertowego poprzez nadanie mu brzmienia: „Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób: opłata wstępna w wysokości 10% wartości brutto kapitału płatna - po doręczeniu prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT - na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym został podpisany protokół odbioru, a pozostałe 120 rat, płatne na koniec każdego kolejnego miesiąca w ramach usługi finansowania, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do faktury. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie zaakceptowany przez Strony końcowy bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 72

Dotyczy – wzoru umowy

Prosimy o zmianę §5 ust. 8 zdanie pierwsze projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty”. Obecne brzmienie niniejszego paragrafu nie jest precyzyjne i konieczne jest jego dookreślenie poprzez wskazanie konkretnej daty, dla której ma zostać przyjęty WIBOR dla pierwszego okresu odsetkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 73

Dotyczy – zapisów SWZ/ wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów zawartych w §8 ust.5 lit. d. wzoru umowy, oraz pkt 4 lit. e. oraz pkt 114 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w pkt IV.7.3. lit. e. SWZ, poprzez wydłużenie okresu reakcji do 48 godzin oraz o doprecyzowanie w ww. postanowień, a także pkt IV.7.3. lit. f. i g. SWZ oraz pkt 4 lit. f. i g. pkt 115-116 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w §8 ust.5 wzoru umowy, w lit. e. i f. projektu umowy poprzez wskazanie, iż czas podjęcia działań w celu usunięcia awarii, a także terminy napraw gwarancyjnych liczone będą w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail na adres e-mail: _________________, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. W przypadku zgody Zamawiającego na powyższe, prosimy o dodanie do treści SWZ, w tym w szczególności do projektu umowy zastrzeżenia o treści zaproponowanej przez Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 74

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o zmianę pkt IV.7.3. lit. i. poprzez zastąpienie fragmentu: „z serwisu gwarancyjnego Wykonawcy” na fragment: „z serwisu gwarancyjnego zapewnionego przez Wykonawcę”. Z uwagi na to, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest również usługa finansowania, oferta może zostać złożona także przez instytucje finansowe nieprowadzące działalności w zakresie usług serwisowych sprzętu. W takiej sytuacji Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez inny podmiot.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe/.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść SWZ – zapis rozdziału IV. pkt 7.3. lit. i, w następujący sposób:

i. po okresie gwarancyjnym, ewentualne korzystanie z serwisu gwarancyjnego zapewnionego przez Wykonawcyę będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy/ zamówienia (wyjątkiem jest zapis pkt. h, gdzie w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym Wykonawca zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego będzie zobowiązany dokonać darmowych aktualizacji oprogramowania, aż do końca życia produktu).

Pytanie nr 75

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt IV.9.3 SWZ i o skorygowanie rozbieżności mającej charakter omyłki pisarskiej. Projekt umowy stanowi dodatek nr 13 do SWZ, a nie tak jak wskazano dodatek nr 12.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ – zapis rozdziału IV. pkt 9.3), w następujący sposób:

3) Pozostałe warunki zamówienia określają projekt umowy, stanowiący dodatek nr 13 do Specyfikacji.

Pytanie nr 76

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt XII.2.2. SWZ dotyczącym przesłanek wykluczenia Wykonawcy z niniejszego pod pojęciem „art. 7 ust. 1 ustawy” rozumieć należy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w pkt XII.2.2. SWZ dotyczącym przesłanek wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania, pod pojęciem „art. 7 ust. 1 ustawy” rozumieć należy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Powyższe ma odzwierciedlenie w oświadczeniu wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie, o którym mowa stanowi dodatek nr 11 do SWZ.

Pytanie nr 77

Dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o zmianę pkt XIX p/pkt 6 SWZ poprzez wskazanie, że oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej, a nie w postaci elektronicznej. Postać elektroniczna nie wymaga podpisu kwalifikowanego, a jedynie podpisu zaufanego bądź osobistego, natomiast niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia o wartości powyżej progów unijnych, a w takim postępowaniu, zgodnie z ustawą pzp, oferta powinna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czyli przybrać formę elektroniczną, co Zamawiający sam wskazał m.in. w pkt XVIII ppkt 2 SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w rozdziale XIX SWZ, wskazano informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, posługując się zapisami wprost przytoczonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. poz. 2452 (§ 2 ust 1).

Tym samym zarówno w pkt 6, jak i pozostałych zapisach Zamawiający odniósł się wprost do w/w przepisów.

W rozdziale XVIII SWZ natomiast, Zamawiający podał dokładne informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, zatem w p/pkt 2 niniejszego rozdziału, wskazano że:

„Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XIX SWZ oraz w pkt 2 i pkt 4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@szpitalslubice.pl lub

- poprzez Platformę zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalslubice (zwanej dalej zamiennie Platforma zakupową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.”

Jednocześnie wskazać należy, że w rozdziale XXII SWZ, Zamawiający szczegółowo podał  opis sposobu przygotowania oferty, w tym informację, że ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Nadmienić należy również, że  postać elektroniczna to każda forma wyrażenia woli w formie elektronicznej. Zgodnie z Kodeksem cywilnym to forma dokonania czynności prawnej polegająca na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i podpisaniu tego oświadczenia tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie nr 78

Dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o zmianę pkt XXII p/pkt 6 SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C oraz sekcję D wyłącznie w zakresie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz fakultatywnej przesłanki wykluczenia określonej w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp”. W pkt XII ppkt 1.2. SWZ Zamawiający przewidział tylko jedną przesłankę fakultatywną wykluczenia – określoną w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. W takim przypadku Zamawiający nie może wymagać od Wykonawcy, aby ten wypełnił sekcje A,B,C i D części III SWZ w odniesieniu do wszystkich fakultatywnych podstaw wykluczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt XXII p/pkt 6 SWZ .

Zamawiający informuje, że w rozdziale XII SWZ wskazał na dokładne podstawy wykluczenia, w tym uwzględnił również obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP (oświadczenie w tym zakresie winno być uzupełnione przez Wykonawcę na dokumencie JEDZ w części nr III – sekcja A, B, C i D).

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest  Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego  Dokumentu Zamówienia JEDZ: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf, gdzie wskazane jest jakie informacje powinny być zawarte w sekcji A, B, C i D części III (Podstawy wykluczenia).

Pytanie nr 79

Dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o zmianę pkt XXVIII ppkt 1 lit. C SWZ poprzez wykreślenie z niego zdania: „Wykonawca zobowiązany jest wpisać do formularza ofertowego (dodatek nr 1 do SWZ) ilość zdobytych punktów z tytułu zaoferowanych parametrów technicznych (zgodnie z dodatkiem nr 3 do SWZ)”, a także o wykreślenie pkt 9 z formularza ofertowego. Należy wskazać, że aby obliczyć punkty w kryterium parametry techniczne Wykonawca musi mieć wiedzę, jakie parametry zostaną zaoferowane w konkurencyjnych ofertach, zatem na etapie wypełniania formularza ofertowego uczynienie zadość ww. wymogowi nie jest możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia:

- - cena ofertowa  brutto – 80%

- - termin dostawy (rozumiany jako termin realizacji całego przedmiotu zamówienia) – 10%

- - parametry techniczne – 10%

Oceny wszystkich w/w kryteriów, w tym kryterium za oferowane parametry techniczne (określone w punktach wg dodatku nr 3 do SWZ) dokona Zamawiający.

Wykonawca wypełniając poszczególne rubryki tabeli w dodatku nr 3 do SWZ, potwierdzając każdorazowo spełnienie poszczególnych parametrów poprzez wskazanie ich wartości, zobowiązany jest do przeliczenia (zsumowania) wszystkich zdobytych punktów, które uzyskał za oceniane elementy. Maksymalna liczba punktów jaką mogą zdobyć wykonawcy wynosi– 150 pkt (po modyfikacji – odpowiedź na pytanie nr 60 – wcześniej było 160 pkt).

Wykonawca nie musi znać parametru oferty konkurencyjnej, żeby wiedzieć, czy w danym kryterium (ocenianym) otrzymuje punkty, czy też nie. Np. w punkcie 17 dodatku nr 3 do SWZ, Zamawiający wymaga:

| 17. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm [kg] | ≥200 [kg] |  | 200 – 0 pkt 201-220 – 5 pkt > 220 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeżeli Wykonawca zaoferuje maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu 200 kg – otrzymuje 0 pkt., jeżeli zaoferuje aparat z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem 205 kg – otrzymuje 5 pkt. (mieści się w zakresie 201-220 kg), jeżeli natomiast zaoferuje aparat  z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem 222 kg – otrzymuje 10 pkt. (spełnia zakres >220 kg).

Biorąc pod uwagę powyższe wykonawcy mogą zdobyć różną ilość punktów, która zależna jest od stopnia punktowania danego paramentu. Tym samym  w dodatku nr 1 do SWZ (formularz oferty) winni odnotować liczbę punktów za parametry techniczne (z dodatku nr 3 do SWZ).

Reasumując, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

Pytanie nr 80

Dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o zmianę pkt XXVIII p/pkt 2 SWZ poprzez wykreślenie z niego fragmentu: „okres gwarancji”, gdyż w przedmiotowym postępowaniu okres gwarancji nie stanowi kryterium oceny ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść zapisu rozdziału XXVIII pkt 2 SWZ, w następujący sposób:

Przed zmianą było:

2. Ocena końcowa oferty to suma uzyskanych punktów w kryterium  „Cena, termin dostawy, parametry techniczne, okres gwarancji”.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach określonych kryterium. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100.

Po poprawie jest:

2. Ocena końcowa oferty to suma uzyskanych punktów w kryterium  „Cena, termin dostawy, parametry techniczne”.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach określonych kryterium. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100.

Pytanie nr 81

Dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o wykreślenie z pkt 1 Formularza ofertowego zapisu: „………........……. zł netto, .........................zł (słownie: ……………………………..)”, znajdującego się pod zapisem: „Łączny koszt obejmuje cenę określoną w pkt 1-5 i wynosi:”, gdyż Zamawiający zamieścił powyższy zapis w formularzu ofertowym dwukrotnie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisów, gdyż przytoczony zapis nie został zdublowany, tylko uwzględnia w swej treści informację o łącznym koszcie netto oraz brutto.

Treść zapisów pkt. 1 formularza oferty, poniżej:

„Łączny koszt obejmuje cenę określoną w pkt 1-5 i wynosi:

………........……. zł netto, .........................zł (słownie: ……………………………..)

…………........…. zł brutto .......................zł (słownie: ……………………………..), zgodnie ze złożoną ofertą.”

Pytanie nr 82

Dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o potwierdzenie, że szczegółowy załącznik cenowy, o którym mowa w Formularzu oferty w pkt 1 na liście załączników do oferty, stanowi Formularz asortymentowo cenowy (dodatek nr 2 do SWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szczegółowy załącznik cenowy, o którym mowa w formularzu oferty w pkt 1 na liście załączników do oferty, stanowi formularz asortymentowo cenowy (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie nr 83

Dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o zmianę pkt 3 formularza ofertowego poprzez dodanie po wyrazach: „oświadczenie producenta (w języku polskim), fragmentu: „lub autoryzowanego dystrybutora/ przedstawiciela producenta (w języku polskim), w którym potwierdzi spełnianie określonych wymogów”, zgodnie z pkt XVII p/pkt 1.2. SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść  formularza oferty (dodatek nr 1 do SWZ – załącznik nr 3 do oferty), w następujący sposób:

Załączniki do oferty:

3) Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim). Jeżeli dotyczy – oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora/ przedstawiciela producenta (w języku polskim).

Zmodyfikowany dodatek nr 1 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 84

Dotyczy – zapisów SWZ/ wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt 7 Formularza ofertowego oraz treści §5 ust. 14 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Oprocentowanie nieuiszczonych w terminie rat równe jest wartości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przewidzianych ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”. W przypadku nieuiszczenia w terminie rat wynikających z umowy Zamawiający zobowiązany będzie do uregulowania na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wprowadzenie wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany do projektu umowy oraz Formularza ofertowego jest istotne mając na uwadze treść art. 11b cytowanej ustawy. Zgodnie z treścią przywołanego artykułu: „Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu: a) 1 stycznia - do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca b) 1 lipca - do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia”. Mając na uwadze długi okres finansowania wynoszący 120 miesięcznych rat nie sposób jest przewidzieć wysokości oprocentowania nieuiszczonych w terminie rat, bowiem na wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych wpływ ma wysokość stopy referencyjnej NBP, której wysokość rozpatrywana jest w dwóch aspektach czasowych- w dniu 1 stycznia oraz 1 lipca danego roku kalendarzowego. Co więcej, niniejsza umowa jest transakcją handlową w rozumieniu przepisów cytowanej ustawy, wobec czego zastosowanie znajdą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych przewidziane w treści ustawy. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dokonanie odpowiedniej zmiany w treści projektu umowy oraz w treści Formularza ofertowego stanowiącego dodatek nr 1 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 85

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. W związku z krótkim terminem realizacji zamówienia wynoszącym 60 dni oraz licznymi czynnościami składającymi się na przedmiot zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca, a wymienionymi w treści § 2 ust. 2 projektu umowy, polegającymi m.in. na dostawie fabrycznie nowego aparatu tomograficznego, wykonaniu prac montażowych aparatu tomograficznego, jego uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji; wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w  pomieszczeniach pracowni tomograficznej; wykonaniu projektu stałych osłon ochrony radiologicznej w pomieszczeniu pracowni tomograficznej (pomieszczeniu badań) dla zaoferowanego tomografu komputerowego; wykonaniu niezbędnej dokumentacji powykonawczej; integracji urządzeń będących przedmiotem umowy z systemem RIS Eskulap/ PACS Medidok/ HIS, a także szkoleniu personelu Zamawiającego wskazać należy, iż dochowanie wskazanego przez Zamawiającego terminu może okazać się nadmiernie utrudnione. Wskazać należy, iż co prawda do terminu realizacji przedmiotu umowy nie jest wliczany okres od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego do dnia uzyskania pozytywnej decyzji, jednak z uwagi na liczne czynności składające się na przedmiot zamówienia oraz terminy przeprowadzenia szkoleń- dwa pierwsze w terminie do 14 dni od daty uzyskania zezwolenia oraz kolejne trzy w terminie późniejszym, termin zakreślony przez Zamawiającego może okazać się niewystarczający, bowiem Wykonawca obowiązany będzie do wykonania wszystkich czynności stanowiących przedmiot umowy (za wyjątkiem szkoleń) jeszcze przed złożeniem wniosku do Sanepidu, a ponadto obowiązany będzie do ich realizacji w taki sposób, aby pozostawić odpowiednią ilość dni na przeprowadzenie szkoleń w sposób i w terminach wymaganych przez Zamawiającego w projekcie umowy Mając na uwadze powyższe prosimy Zamawiającego o dokonanie odpowiednich zmian w SWZ, a w szczególności w treści §4 ust. 1 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Termin realizacji zamówienia został określony na maksymalnie 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Do terminu tego, nie wlicza  się okresu od złożenia wniosku do właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej do dnia doręczenia pozwolenia Zamawiającemu przez właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Pytanie nr 86

Dotyczy – wzór umowy – § 2 ust. 12

Proszę o wydłużenie terminu wskazanego w §2 ust12 projektu umowy z 3 do 7 dni kalendarzowych. Pragniemy wskazać, że z uwagi na ilość dokumentów, jakie Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a także zakres informacji, jakie powinny się w nich znaleźć, termin 3 dni kalendarzowych na usunięcie stwierdzonych braków może okazać się niewystarczający. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie wskazanego terminu do 7 dni kalendarzowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 87

Dotyczy – wzór umowy – § 1 ust. 10

Prosimy o zmianę §1 ust. 10 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego fragmentu: „dokonując korekt stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prac instalacyjnych, montażowych oraz dostarczonej dokumentacji; czynności korekcyjne zostaną wykonane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania ich zgłoszenia przez Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Wykonawcy …..............” oraz nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy wadliwej części składowej/elementu przedmiotu umowy lub wymiany wadliwej części składowej/elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni kalendarzowych. W przypadku zaś stwierdzenia w czasie czynności odbiorowych nieprawidłowości w zakresie prac instalacyjnych, montażowych oraz dostarczonej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich stwierdzenia”. Nadto, proponowane przez Wykonawcę brzmienie §1 ust. 10 projektu umowy pozostaje w zgodzie z treścią art. 561§ 1 k.c., zgodnie z którym w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, przy czym zgodnie z treścią § 3 cytowanego artykułu, Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do naprawy wadliwej części składowej/elementu przedmiotu umowy, a jeżeli naprawa okaże się niemożliwa do zrealizowania- do wymiany tego wadliwego elementu na nowy, wolny od wad. Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 88

Dotyczy – wzór umowy – § 2 ust. 7

W przypadku wyrażenia zgody Zamawiającego na powyższe prosimy także zmianę treści §2 ust. 7 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wady w sposób i w terminie wskazanym w §1 ust. 10 umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 89

Dotyczy – zapisów SWZ

W przypadku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 18 (87 - dodano przez Zamawiającego) prosimy także o nadanie §2 ust. 8 projektu umowy następującej treści:„Niedostarczenie przez Wykonawcę wolnego od wad aparatu w terminie, o którym mowa w treści §1 ust. 10 umowy, uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym i do naliczenia kar z tytułu nie wykonania przedmiotu umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 90

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie, że załącznikiem nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 2 i ust. 3, §2 ust. 2 pkt 4 projektu umowy będzie wypełniony i złożony wraz z ofertą przez Wykonawcę – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia, czyli dodatek nr 3 do SWZ, a załącznikiem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, o którym mowa w §1 ust.3 będzie Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę na wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załącznikiem nr 1 do umowy będzie – formularz asortymentowo-cenowy/ załącznik cenowy (wypełniony przez Wykonawcę dodatek nr 2 do SWZ), a załącznikiem nr 2 do umowy będzie – opis przedmiotu zamówienia (uzupełniony przez Wykonawcę dodatek nr 3 do SWZ).

Pytanie nr 91

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Z uwagi na to, że pomiędzy dostawą i instalacją sprzętu, a uzyskaniem stosownych pozwoleń od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz przeprowadzeniem pięciu szkoleń personelu medycznego, które odbędą się dopiero po uzyskaniu ww. pozwolenia, minie okres co najmniej 30-40 dni, w czasie którego dostarczony i zainstalowany sprzęt będzie znajdował się w siedzibie Zamawiającego, a ryzyka związane ze sprzętem będą dalej obciążać Wykonawcę, prosimy o potwierdzenie, że zostaną podpisane dwa protokoły odbioru – pierwszy po dostawie i instalacji sprzętu wraz z dostarczeniem kompletu wymaganej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Sanepidu, o którym mowa w §2 ust. 6 projektu umowy i drugi ostateczny protokół odbioru, po wykonaniu wszystkich czynności składających się na przedmiotowe zamówienie, który został określony w §4 ust. 6 projektu umowy. W celu doprecyzowania §2 ust. 6, prosimy o dodanie do niego po zdaniu trzecim następującego fragmentu: „Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na Zamawiającego przechodzą ciężary i korzyści związane z rzeczą, a także ryzyko jej przypadkowej utraty i uszkodzenia. Po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia z Sanepidu oraz po przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkoleń Strony podpiszą końcowy bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w §4 ust. 6 niniejszej umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią wzoru umowy zostaną podpisane dwa protokoły zdawczo-odbiorcze.

Zamawiający pozostawia zapisy w dotychczasowej formie.

Pytanie nr 92

Dotyczy – zapisów wzoru umowy –  §4 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o dodanie do treści §4 ust. 3 projektu umowy zdania drugiego o następującym brzmieniu: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uzyskaniu pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pozytywnej decyzji w terminie do 2 dni od daty doręczenia pozwolenia Zamawiającemu”. Dodanie zdania drugiego w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę jest niezbędne, biorąc pod uwagę fakt, iż termin realizacji przedmiotu umowy ulega niejako zawieszeniu na czas uzyskania przez Zamawiającego niezbędnego pozwolenia na stosowanie aparatu TK w diagnostyce radiologicznej. Natomiast od daty uzyskania ww. pozwolenia biegnie termin przeprowadzenia szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, przy czym pierwsze dwa z nich mają zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od daty uzyskania pozwolenia, a kolejne trzy w terminie późniejszym, do końca terminu realizacji umowy. Wobec czego Wykonawca powinien zostać niezwłocznie poinformowany przez Zamawiającego o fakcie doręczenia pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu TK w diagnostyce radiologicznej, celem dopełnienia czynności składających się na przedmiot umowy, umożliwiających podpisanie końcowego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §4 ust. 3, w następujący sposób:

3. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza  się okresu od złożenia wniosku o którym mowa w ust. 7 do dnia doręczenia pozwolenia Zamawiającemu przez właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uzyskaniu pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pozytywnej decyzji w terminie do 2 dni od daty doręczenia pozwolenia Zamawiającemu.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 93

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Proszę o dodanie do §4 ust. 6 projektu umowy zdania drugiego o treści: „Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury”

Odpowiedź:

Zapis taki znajduje się już we wzorze umowy -  §5 ust. 10.

Z uwagi jednak na omyłkę, Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – §5 ust. 10 i 18 w następujący sposób:

- 10. Płatność pierwszej raty  nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………….. Podstawą do złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego faktury VAT będzie zaakceptowany przez Zamawiającego końcowy bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 4 ust. 4 6 umowy.

18. Jeśli dotyczy – Fakturę przekażemy wraz z dostawą towaru/ lub/ prześlemy drogą pocztową w terminie 2-3 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w §4 ust. 4 6 niniejszej umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 94

Dotyczy – zapisów wzoru umowy – §5 ust. 7

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §5 ust. 7 projektu umowy i zastąpienie sformułowania „przyjmującemu zamówienie” słowem „Zamawiającemu”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §5 ust. 7, w następujący sposób:

7. Warunki usług finansowania mają umożliwić przyjmującemu zamówienie Zamawiającemu możliwość ubezpieczenia przedmiotu zamówienia we własnym  zakresie.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 95

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym (art. 454 §1 k.c.) jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 12 zdanie pierwsze wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 96

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §5 ust. 10 i ust. 18 projektu umowy, a także pkt 12 ppkt b) Formularza ofertowego poprzez odwołanie do prawidłowej jednostki redakcyjnej umowy i zastąpienie sformułowania „o którym mowa w §4 ust. 4 niniejszej umowy” zdaniem „o którym mowa w §4 ust. 6 niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji wzoru umowy w odpowiedzi na pytanie nr 93.

Zamawiający modyfikuje również zapis w dodatku nr 1 do SWZ – pkt. 12 p/pkt b) poprzez zmianę jednostki redakcyjnej umowy (z ust. 4 na ust. 6).

Zmodyfikowany dodatek nr 1 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 97

Dotyczy – zapisów wzoru umowy –  § 7 ust. 2

Prosimy o zmianę postanowień § 7 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej:

1) określonej w §7 ust. 2 pkt 1, 3-4 projektu umowy z 0,2% do 0,1%;

2) określonej w §7 ust. 2 pkt 5 projektu umowy z 010 % do 5%;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 98

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie podstawy do naliczenia kary umownej przewidzianej w treści §7 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy. Należy wskazać, że Zamawiający przewidział już karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w §4 ust. 1, w którym to terminie Wykonawca winien dostarczyć dokumenty wymienione w §2 ust 10 i 11. W takiej sytuacji zastrzeżenie przez Zamawiającego odrębnej kary umownej za niedostarczenie w terminie ww. dokumentów będzie stanowiło dodatkową podstawę do naliczenia kary umownej obok tej wskazanej w §7 ust. 2 pkt 1, co jest niedopuszczalne, gdyż doprowadziłoby de facto do pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy dwukrotnie za to samo zachowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 99

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Proszę o zmianę §8 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie poczty elektronicznej jako sposobu zgłaszania przez Zamawiającego wystąpienia uszkodzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie, w związku z czym dokonuje modyfikacji zapisów wzoru umowy – §8 ust. 6 w następujący sposób:

6. O uszkodzeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną lub pisemnie. Zgłoszenie telefoniczne wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej lub faksowej.

Zmodyfikowany wzór umowy (dodatek nr 13 do SWZ) jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 100

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie okresu gwarancji dostępności do części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego do maks. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty. W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy Zamawiającego o zmianę treści §8 ust. 5 ppkt c) wzoru umowy, a także pkt 121 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego dodatek nr 3 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 101

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Proszę o zmianę §2 ust. 22 projektu umowy poprzez wskazanie, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, z wyłączeniem tych przypadków za które nie można przypisać Wykonawcy oraz jego pracownikom winy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 102

Dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wyłącznie do usuwania wad przedmiotu umowy powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, zgodnie z treścią art. 578 k.c. Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe wskutek np. nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, działania osób trzecich czy normalnego zużycia rzeczy.

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem „pełnej gwarancji” rozumie warunki gwarancji, jakie standardowo są udzielane przez producenta sprzętu, w tym dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu.

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wyłącznie do usuwania wad przedmiotu umowy powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, zgodnie z treścią art. 578 k.c.

Pytanie nr 103

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że usługi serwisu pogwarancyjnego, o których mowa m.in. w §8 ust. 5 projektu umowy oraz pkt 120 -121 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia realizowane będą na podstawie odrębnej umowy zawartej po zakończeniu okresu gwarancji i za odrębnym ustalonym w tej umowie wynagrodzeniem

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że po okresie gwarancyjnym, ewentualne korzystanie z serwisu gwarancyjnego  będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy/ zamówienia. Wyjątkiem jest zapis §8 ust. 5g), gdzie w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym Wykonawca zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego będzie dokonywał darmowych aktualizacji oprogramowania, aż do końca życia produktu.

Pytanie nr 104

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie postanowienia opisanego w §9 ust. 1 pkt 2 lit. c) wzoru umowy. Postanowienie to ma charakter zbyt ogólny. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w sposób precyzyjny powinna określać, naruszenie jakich obowiązków umownych, stanowić może podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej Umowy. Odstąpienie od umowy ma charakter ostateczny, niwelujący stosunek prawny łączący Strony Umowy. W związku z tym nie sposób zgodzić się, że każde, bliżej nieokreślone zachowanie Wykonawcy może zostać potraktowane jako realizacja Umowy niezgodna z jej postanowieniami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 105

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 proszę o wykreślenie §10 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy oraz o poszerzenie zakresu pojęciowego „siły wyższej” i dodanie do wzoru umowy odrębnego paragrafu zawierającego poniższe brzmienie:

„§…. Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 106

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Zgodnie z art. 455 ustawy pzp, prosimy o poszerzenie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający poprzez dodanie do §10 ust. 7 wzoru umowy następujących przesłanek zmiany umowy:

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia także w innym wypadku niż z powodu wystąpienia siły wyższej;

b) zmiany sposobu/terminów płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 107

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Proszę o zmianę §12 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3 o następującej treści:

„3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 108

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia , prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 109

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie modyfikowane dodatki do SWZ będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 110

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów:

a) Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości];

b) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia); c) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);

Odpowiedź:

Zamawiający jako załącznik do odpowiedzi udostępnia:

- sprawozdanie F01 za II kwartał 2022

- bilans i rachunek zysków i strat za I półrocze 2022

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US, natomiast oświadcza, że zaległości takich nie posiada.

Pytanie nr 111

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

W związku z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 i przejściem wykonawcy na system pracy zdalnej (home office) zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 112

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 113

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 114

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 11 projektu umowy oraz o dodanie w ich miejsce postanowienia wskazanego poniżej:

§ ___ Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Strona: Adres e-mail: Wykonawca Zamawiający 2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ ___ Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo; 2) formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W razie wyboru formy elektronicznej: 1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający :_________________________, Wykonawca:______________________________;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraził zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej.

Pytanie nr 115

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 116

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 117

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie, w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 118

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Proszę o zmianę § 5 ust. 13 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty rat. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązania przez Zamawiającego, koszt finansowania pozostaje niezmieniony”. Rozliczanie wcześniejszej spłaty, w szczególności częściowych wcześniejszych spłat i nadpłat jest bardzo pracochłonne i będzie miało znaczący wpływ na wzrost ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 119

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Proszę o zmianę §1 ust. 2 wzoru umowy ustanowienia zastawu rejestrowego poprzez zastąpienie zapisu: „Wartość rynkową przedmiotu zastawu strony szacują na kwotę”, zapisem: „Wartość rynkową przedmiotu zastawu na dzień zawarcia niniejszej umowy Strony szacują na kwotę”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 120

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Proszę o zmianę §3 wzoru umowy ustanowienia zastawu rejestrowego poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zastawca oświadcza, że przedmiot zastawu stanowi jego wyłączną własność, jest ubezpieczony przez cały okres trwania umowy, o której mowa w §2 niniejszej umowy na własny koszt Zastawcy i do wysokości stanowiącej wartość przedmiotu zastawu na dzień oznaczony w §1 ust. 2 niniejszej umowy, a także że nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz że rozporządzanie przez Zastawcę przedmiotem zastawu nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym, umownym lub statutowym.”. Niniejsze postanowienie wymaga doprecyzowania. Przedmiot zastawu powinien być ubezpieczony przez cały okres trwania umowy o zamówienie publiczne na koszt Zastawcy. Obowiązek ten zgodnie z SWZ postępowania ciąży na Zamawiającym

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 121

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Proszę o zmianę §4 wzoru umowy ustanowienia zastawu rejestrowego poprzez dodanie do niego ust. 3, ust. 4. uraz ust. 5 o następującej treści:

„3. Zastawca zobowiązuje się, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu.

4.W przypadku gdyby doszło do zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu, mimo zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zastawnik może żądać natychmiastowego zaspokojenia całej wierzytelności wynikającej z umowy, o której mowa w §2, zabezpieczonej niniejszym zastawem.

5. Zastawca zobowiązuje się do opłacania w czasie trwania umowy, o której mowa w § 2 powyżej składek ubezpieczeniowych oraz do używania przedmiotu zastawu zgodnie z jego przeznaczeniem i nieudostępniania go osobom trzecim bez zgody Zastawnika”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 122

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Proszę o doprecyzowanie §5 wzoru umowy ustanowienia zastawu rejestrowego poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Strony ustalają najwyższą sumę zabezpieczenia na kwotę........................................................ zł, słownie: ……………………………………………………………………………

2. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Zastawnika w stosunku do Zastawcy określoną w §2 niniejszej umowy, a także wynikające z niej odsetki, roszczenia uboczne, oraz koszty zaspokojenia Zastawnika.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 123

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Prosimy o zmianę §6 ust. 2 umowy ustanowienia zastawu rejestrowego i nadanie mu następującego brzmienia:

„Wniosek o wpis zastawu podpisany przez Zastawcę i Zastawnika zostaje złożony przez Zastawcę we wskazanym wyżej Sądzie celem wpisania go do rejestru zastawów w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy”.

Wskazać należy, iż standardowo z wnioskiem o wpis zastawu do rejestru zastawów występuje Zastawnik. Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z treścią projektu umowy ustanowienia zastawu rejestrowego to Zastawca składał będzie wskazany wniosek, koniecznym jest zakreślenie terminu odpowiedniego na dopełnienie ww. obowiązku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w  §6 ust. 2 wzoru umowy ustanowienia zastawu rejestrowego (dodatek nr 13a do SWZ), w następujący sposób:

2.Wniosek o wpis zastawu podpisany przez Zastawcę i Zastawnika zostaje złożony przez Zastawcę we wskazanym wyżej Sądzie celem wpisania go do rejestru zastawów w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 13a do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 124

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na dodanie do treści umowy ustanowienia zastawu rejestrowego odrębnego § poświęconego klauzuli salwatoryjnej, stanowiącej standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron”.

Odpowiedź:

Klauzula salwatoryjna znajduje się w §12 wzoru umowy (dodatek nr 13 do SWZ).

Pytanie nr 125

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Prosimy o zmianę §7 wzoru umowy ustanowienia zastawu rejestrowego i dodanie do niego postanowienia regulującego sposób postępowania w przypadku podjęcia decyzji o przejęciu przedmiotu zastawu na własność. Poniżej proponowana przez nas treść §7 ust. 2 i 3:

„2. W przypadku podjęcia przez Zastawnika decyzji o przejęciu przedmiotu zastawu na własność Zastawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu zastawu Zastawnikowi w wyznaczonym przez niego terminie.

3. Jeżeli Zastawnik przejmie przedmiot zastawu na własność, to w dniu przejęcia zaliczy przedmiot zastawu do swoich aktywów. W takim przypadku na poczet spłaty wierzytelności wynikającej z umowy określonej w §2 powyżej zaliczy kwotę odpowiadającą cenie ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę po odliczeniu kosztów ww. wyceny”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 126

Dotyczy – zapisów wzoru umowy

Prosimy o dodanie do §8 wzoru umowy ustanowienia zastawu rejestrowego – ust. 4 o następującej treści: „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Zastawnika”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 127

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Proszę o potwierdzenie, że przez protokół przekazania aparatu do eksploatacji, o którym mowa pkt 4 w lit. d. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, a także w treści SWZ część IV pkt 7 ppkt 3b) Zamawiający rozumie protokół zdawczo-odbiorczy określony w §2 ust. 6 projektu umowy. oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez protokół o którym mowa w pkt 4 w lit. b. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (dodatku nr 3 do SWZ) oraz w treści SWZ (rozdział IV pkt 7 p/pkt 3b), rozumie protokół końcowy, o którym mowa w §4 ust. 6 wzoru umowy (numeracja ustępów – po modyfikacji).

Zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy: Wykonawca udziela zapewni udzielnie Zamawiającemu pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, na okres wskazany w załączniku nr 2 do umowy (parametry techniczne), która biegnie od daty oddania do eksploatacji, zgodnie z zatwierdzonym bezusterkowym końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym; szczegółowe warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, oraz instrukcja obsługi.

Pytanie nr 128

Dotyczy – zapisów wzoru umowy/ zapisów SWZ

Proszę o zmianę pkt 106 Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez wskazanie, że okres rękojmi wynosi 2 lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji doprowadzi do znacznego wzrostu ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

(podpis na oryginale)

Magdalena Wiadomska-Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 28 września 2022 r.

# Footnotes

Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).