Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Laser okulistyczny do leczenia retinopatii wcześniaczej– 1 szt.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli | Ocena punktowa/Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji 2022 | TAK |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie wystawowy | TAK |  |  |
|  | Laser okulistyczny do laseroterapii retinopatii wcześniaczej | TAK |  |  |
|  | Długość fali: 810 nm | TAK |  |  |
|  | Moc maksymalna konsoli lasera: min 3.0 W. Moc maksymalna na wyjściu oftalmoskopu pośredniego: min 2.0 W. | Podać |  |  |
|  | Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej: minimum w zakresie od 0,01 s do 9 s | Podać |  |  |
|  | Czas trwania impulsu w trybie mikroimpulsu minimum w zakresie od 0,1 ms do 1,00 ms | Podać |  |  |
|  | Czas trwania impulsu w trybie pracy długiego pulsu minimum w zakresie od 10s do 30 min | Podać |  |  |
|  | Czas trwania przerwy między impulsami minimum w zakresie od 50ms do 1000ms | Podać |  |  |
|  | Czas trwania przerwy między impulsami w trybie mikroimpulsu minimum w zakresie od 1ms do 10ms | Podać |  |  |
|  | Wiązka celująca: wiązka z czerwonego lasera diodowego o długości fali 650+/-20nm, intensywność regulowana przez użytkownika, maksymalna intensywność poniżej 1 mW | Podać |  |  |
|  | W komplecie oftalmoskop pośredni, kompatybilny z laserem. Oświetlenie halogenowe – zasilanie z konsoli lasera | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V AC +/-10%, 50 Hz, | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie: powietrzem | TAK |  |  |
|  | Konsola wyposażona w wyjściowy, światłowodowy port umożliwiający podłączenie oftalmoskopu pośredniego (LIO) przesyłającego wiązkę laserową, oraz port zasilający oświetlenie oftalmoskopu pośredniego. | TAK |  |  |
|  | Średnica ogniska koagulacji: 360 mikrometrów +/- 20 mikrometrów | Podać |  |  |
|  | Filtr ochronny stały w oftalmoskopie pośrednim. | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z oftalmoskopem pośrednim, mikroskopem operacyjnym i końcówkami do endolaserofotokoagulacji. | TAK |  |  |
|  | W przypadku awarii urządzenia na czas trwającej naprawy lub wymiany zapewnienie przez Wykonawcę urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach użytkowych | TAK |  |  |
|  | Waga konsoli lasera max 8 kg | Podać |  |  |
|  | Gwarancja | TAK | Zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Formularzu oferty | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy –40 pkt |
|  | W cenie oferty przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | TAK |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenie dla min. 2 osób. | TAK |  |  |
|  | Termin wykonania naprawy będzie wynosił do 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Zamawiającego zawiadomienia (szczegółowe uregulowania w tym zakresie określa załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy). | TAK |  |  |
| 28. | Dostarczenie 2 sztuk instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | TAK |  |  |
| 29. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| 30. | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |  |

Uwaga: Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.