Nr sprawy EZP-252-6/2022

Załącznik Nr 2b do SWZ

Załącznik nr 1b  do umowy

Zestawienie wymaganych  parametrów technicznych  analizatora biochemicznego z dostawką jonoselektywną objętego przedmiotem zamówienia

W rubryce  należy wpisać TAK lub NIE  oferowanego parametru  w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli. Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych analizatora:

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

| Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe | Potwierdza Wykonawca Wymagana odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- |
| Parametry wymagane |  |
| - Analizator biochemiczny rok produkcji nie starszy niż 2019, kompatybilny odczynnikowo z analizatorem Konelab 20 ISE, będącym własnością Zamawiającego, wyposażony w UPS |  |
| - Zintegrowany z analizatorem moduł ISE |  |
| - Rotor odczynnikowy z co najmniej 35 pozycjami. Możliwość wstawienia butelek o różnej wielkości |  |
| - Materiał badany: surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, supernatant |  |
| - Możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych, narkotyków, leków, elektrolitów |  |
| - Możliwość pracy na analizatorze w systemie ciągłym całodobowo |  |
| - Ciągłe ładowanie i usuwanie próbek i odczynników bez przerywania cyklu pomiarowego np. pauza, stand by |  |
| - Możliwość wstawienia próby „Cito” w każdym momencie pracy analizatora |  |
| - Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki wstępna i dodatkowa |  |
| - Igła pobierająca dla próbki i odczynników z detektorem poziomu płynu, przemywane po każdej operacji |  |
| - System monitorowania zużycia odczynników |  |
| - Chłodzenie wszystkich odczynników na pokładzie w czasie pracy jak i w czasie spoczynku analizatora |  |
| - Możliwość pobierania próbki z probówek pierwotnych lub wtórnych o zróżnicowanej wysokości oraz możliwość zastosowania mikronaczynek |  |
| - Identyfikacja wszystkich odczynników, próbek pacjentów, za pomocą kodu kreskowego i manualnie |  |
| - Program kontroli jakości na min. 2 poziomach, możliwość graficznego przedstawienia kontroli w postaci wykresu L-J z zastosowaniem reguł Westgarda, wyliczanie średniej, SD, CV. Możliwość wydruku kontroli jakości |  |
| - Praca aparatu „pacjent po pacjencie” |  |
| - Menu aparatu oraz szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| - Podłączenie analizatora do sieci komputerowej szpitala i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Esculap na koszt Wykonawcy |  |
| - Bezpłatny serwis techniczny na czas trwania umowy |  |
| - Reakcja serwisu na wezwanie do 24 godzin |  |
| - Dostawa i uruchomienie aparatu przez oferenta |  |
| - Bezpłatne przeszkolenie personelu obsługującego analizator potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych |  |
| - Zapewnienie przez oferenta bezpłatnego programu kontroli zewnętrznej ogólnopolskiej |  |
| 24 W przypadku analizatora nastołowego – wykonawca dostarczy stół lub blat pod analizator. |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne  – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu do tabeli  wymaganych parametrów granicznych analizatora traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

………………………………., dnia ……………………

…………………………………………...

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika