Dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunologii transfuzjologicznej wraz z manualnym back-upem oraz dostawy niezbędnych odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania podanych ilości badań wraz z podłączeniem analizatora do szpitalnego systemu informatycznego Medicus

Tabela nr 1 : Warunki graniczne wymagań techniczno-funkcjonalnych automatycznego analizatora i odczynników do badań immunotransfuzjologicznych

Analizator : ......................................... ( podać nazwę producenta, model)

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany/opis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające kolumny wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn systemowy, pomiędzy którymi automatycznie się przełącza, bez ingerencji operatora). | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia). | TAK (załączyć certyfikat do oferty) |  |  |  |  |  |
|  | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej, nawet w trakcie pipetowania) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT) bez ingerencji operatora. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany analizator fabrycznie nowy lub używany (nie starszy niż z 2018 r.), zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS – podać nazwę/typ i nazwę producenta. | TAK podać |  |  |  |  |  |
|  | Wraz z analizatorem Oferent dostarcza manualny system back-up (od tego samego producenta) pracujący na takich samych odczynnikach (bez względu na sposób konfekcjonowania) w postaci: wirówka, inkubator, pipeta manualna | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): - grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) - przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych, włączając antygen Cw. - potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców, odczynniki naniesione na mikrokolumny przez producenta - badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie - Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d (na jednej karcie wypełnionej fabrycznie odczynnikami) oraz w PTA | TAK Podać nazwy klonów Podać nazwy klonów |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie odczynniki/karty, krwinki, kontrole i sprzęt (z wyjątkiem sprzętu komputerowego, płynów odkażających/dezynfekcyjnych, kontroli zewnętrznej) muszą pochodzić od tego samego producenta | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 10-16 mm | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem czytniki kodów kreskowych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku (Podać nr linii serwisowej) umożliwiający detekcję przyczyny usterki w dniu zgłoszenia i jeśli to możliwe usunięcie jej. Naprawa w ciągu 48 godz. od zgłoszenia. Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badań u innego wykonawcy nie może przekraczać cen zawartych w umowie przetargowej. | TAK, podać |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie ich obsługi na koszt dostawcy w laboratorium zamawiającego. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wydajność analizatora – min. 30 grup z badaniem przeciwciał odpornościowych na 1 godz. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Aparat oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań automatycznego analizatora oznakowane znakiem CE, wyposażone w system kontroli niezgodności bieżąco uzyskiwanych wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum, tj. analizator zgłasza stan alarmowy w przypadku wykrycia niezgodności już na etapie wykonywania badań, a nie dopiero po przesłaniu wyniku do LIS | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analizator z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację badań wykonanych manualnie | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja wyników badań (protokół badania oraz obraz bezpośredni mikrokolumny) w postaci kolorowych zdjęć. Możliwość powiększania każdej pojedynczej mikrokolumny w oprogramowaniu analizatora łącznie z miejscem zachodzenia reakcji antygen-przeciwciało, tj. komory reakcyjne | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki (bez zlecenia) do analizatora bez ingerencji operatora w oprogramowanie | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny z wykorzystaniem dedykowanego dziurkacza wyłącznie do otwierania mikrokolumn, co wyklucza możliwość kontaminacji | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Analizator automatycznie rozpoznający skrzepy oraz w sposób optyczny wykrywający zakorkowane probówki i inne odczynniki na etapie ich identyfikacji, co wyklucza bezpośredni kontakt igły analizatora z korkiem i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem/złamaniem | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora – w trakcie trwających badań – nawet w czasie pipetowania | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację igieł. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator przygotowujący robocze zawiesiny krwinek badanych w jednorazowych naczynkach zawierających diluent | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań bez ingerencji operatora | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B jak również anty-D; izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Krwinki wzorcowe, materiały zużywalne, płyny systemowe, diluenty, płyny dezynfekcyjne i odkażające zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań – wymienić i wycenić w formularzu asortymentowo-cenowym | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych – 5 tygodni od daty dostawy | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st. C) – jako załącznik do oferty przykładowy wydruk z dostawy | TAK, załączyć |  |  |  |  |  |
|  | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności | TAK |  |  |  |  |  |
|  | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu /dwa różne klony/ | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość załadowania na pokład analizatora min. 160 mikrokart i min. 50 próbek | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1% | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała anty-D, jak i anty-Fya. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona międzynarodowym certyfikatem 4 x w roku z możliwością wprowadzania uzyskanych wyników on-line | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kalkulacja ceny winna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki dodatkowe oraz krwinki firmowe gotowe do użycia do podanej ilości badań.. | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oferent w ramach umowy nieodpłatnie podłączy oferowany analizator do oprogramowania LIS firmy Atende (dwukierunkowa komunikacja). | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Oferent zapewni etykiety do drukowania kodów kreskowych z numerami donacji w drukarce | TAK |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2. Parametry punktowane automatycznego analizatora immunotransfuzjologicznego:

| L.p. | Opis kryterium | Punktacja | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ciągłe utrzymywanie krwinek wzorcowych (grupowe i do PTA) na pokładzie analizatora bez potrzeby wyjmowania (podać ilość w godz.) | Największa liczba godzin - 7 pkt. Najmniejsza liczba godzin - 0 pkt. Pozostałe proporcjolanie |  |
|  | Przechowywanie wszystkich kart w temperaturze pokojowej (18-25°C) | Tak - 7 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonania równoczesnego badania w analizatorze z próbki rozdzielonej na osocze oraz krwinki czerwone, znajdujące się w dwóch różnych probówkach, oklejone tym samym kodem kreskowym | Tak – 6 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Analizator automatycznie przenoszący zużyte karty, fiolki po odczynnikach, opakowania po diluentach do kosza na odpady bez ingerencji Operatora | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |  |

UWAGA! Brak wskazania w powyższej tabeli spowoduje brak przyznania pkt w kryterium oceny ofert. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów uwierzytelniających wskazanych powyżej parametrów.

Tabela nr 3. Dane aparatu:

| Lp. | Minimalne wymagania | Szczegółowy opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa aparatu |  |
| 2. | Typ |  |
| 3. | Model |  |
| 4. | Producent |  |
| 5. | Rok produkcji |  |
| 6. | Aktualna wartość księgowa |  |

Warunki dzierżawy analizatora:

1.Wydzierżawiony aparat stanowi własność Wykonawcy oraz nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich (jest wolny od wad prawnych), jak również jest wolny od wszelkich wad fizycznych.

2. Urządzenie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego oraz wydane Zamawiającemu w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Strony na formularzu Wykonawcy.

3. Protokół zdawczo - odbiorczy zostanie sporządzony w dniu przekazania i uruchomienia urządzenia.

4. Z chwilą wydania urządzenia Zamawiający ponosi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia ewidentnie wskazującego winę Zamawiającego.

5. Zamawiający będzie wykorzystywał urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, w szczególności w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dostarczenia urządzenia, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji, w terminie maksymalnie 14 dni od podpisania umowy.

7.Termin dostawy uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego, Wykonawca uzgodni z kierownikiem Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem potwierdzając ten fakt nadanym faksem lub poczta elektroniczną.

8. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację dopuszczającą urządzenie do używania, techniczną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

9.Wykonawca w czasie trwania niniejszej Umowy będzie dokonywał przeglądów serwisowych oraz napraw technicznych.

10. Wszelkie koszty związane z przeglądami oraz ewentualnymi naprawami leżą po Wykonawcy.

11.Wykonawca będzie prowadził wszelkie adnotacje oraz raporty z przeglądów w Paszporcie technicznym urządzenia dostarczonym wraz z urządzeniem.

12. W przypadku ujawnienia wad lub usterek Wykonawca naprawi w ciągu 3 dni lub wymieni urządzenia na nowe.

13. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzania kontroli w zakresie sposobu korzystania z udostępnionego urządzenia w terminach ustalonych przez Strony.

14. Zamawiający dokona zwrotu urządzenia na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od wygaśnięcia umowy dostawy asortymentu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego

System informatyczny Zamawiającego MEDICUS:

1. System informatyczny Wykonawcy musi umożliwiać otrzymywanie zleceń na badania serologiczne, potwierdzać ich otrzymanie (komunikat ACK) lub anulowanie, oraz zwracać wyniki badań w formie komunikatu HL7 z i do HIS Zamawiającego (Medicus On-Line)

2.Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie kompatybilności z HIS oraz uruchomienie komunikacji pomiędzy systemami.

3.Sposób wymiany danych pomiędzy systemami Wykonawca ustala z producentem HIS (CloudiMed Sp. z o.o. / AtendeMedica Sp. z o.o.).