## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY Pakiet 1 – Endoprotezy kolana
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów – bloczek do przycięcia uda 4 w 1 lub 5 w 1. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. Napędy wraz z osprzętem (piła, wiertarka) wraz z osprzętem niezbędne do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego wraz z usługą serwisową. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | ILOŚĆ | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni (prawy, lewy), wykonany ze stopu kobaltowochromowego w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, co najmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek do elementu CR, PS oraz umiwersalnej dla elementu Cr I Ps.Możliwość zastosowania wersji bezcementowej. Wymagany pręt udowy elastyczny do prawidłowego osiowania elementu udowego. | kpl. | 100
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
komponent udowy lewy i prawy
komponent piszczelowy
wkładka polietylenowa
…
2 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmaiarach dla każdej ze stron. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan – CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm,11mm, 13mm, 16mm, i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacj min w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Wymagany pręt udowy elastyczny do prawidłowego osiowania elementu udowego. | kpl. | 15
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
komponent udowy lewy i prawy
komponent piszczelowy
wkładka polietylenowa
…
3 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 115
|  |  |  | Suma implanty: | 0 |  | 0
|  |  |  | Suma implanty i dzierżawa: | 0 |  | 0
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych.
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 2 szt. z każdego rozmiaru implantów oraz min. 10 szt.otrzy do piły oscylacyjnej. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
3) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
4) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
5) Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
6) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu odpowiednią ilość tzw. "Paszportów dla pacjenta"
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY Pakiet 2 – Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
L.p. | Nazwa | J.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach 50, 100, 150 mm z mozliwościa ich wydłużenia o 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. System miusi dawać możliwośc zastosowania metalowych elementów( stożków) do uzupełnien ubytkow kostnych w przynasadzie uda i piszczeli, wykonane z czystego tytanu w technologii druku 3D .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. | kpl. | 3
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów endoprotezy rewizyjnej. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych elementów endoprotezy. Elementy endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego w ilości maksymalnej:
część udowa wykonania ze stopu kobaltowo- chromowego
element piszczelowy
podkładka do elementu udowego
wkładka polietylenowa o różnych grubościach
przedłużka bezcementowa
przedłuża cementowana
podkładka do elementu piszczelowego
Stożek 3D
mimośród
|  |  |  | Suma implanty: | 0 |  | 0
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów.
3) Wykonawca zapewni (dostarczy):
uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów , w skład którego wchodzi w szczególności bloczek do przycięcia uda 4 w 1 lub 5 w 1
napędy wraz z osprzętem niezbędne do przeprowadzenia zabiegu
siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium
4) Dostawa implantów i instrumentarium oraz tzw. "paszportu dla pacjenta" w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
5) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
6) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 3
FORMULARZ -CENOWY Pakiet 3 – Płyty i wkręty
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium lub instrumentaria (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium lub kontenery do sterylizacji instrumentariów według własnych rozwiązań konstrukcyjnych Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kontenery muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorem GSS Model 6710 |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Płytka udowa dalsza boczna. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów, w tym jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów nieblokowanych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty blokowane kaniulowane
wkręty korowe
…
2 | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 rozdzielnych otworów blokowanych i 2 kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
3 | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem.5 do 12 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | kpl. | 2
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
4 | Płytka piszczelowa bliższa T. Płytka kształtowa T, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 4÷8 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i tytanowych wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
5 | Płytka kształtowa wąska L, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
6 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
7 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | kpl. | 2
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
8 | Płytka kłykciowa piszczelowa bliższa boczna. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i jeden kompresyjny. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
9 | Płytka kształtowa szeroka L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i jeden kompresyjny. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
10 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
11 | Płytka strzałkowa dalsza boczna. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4-10 otworów: otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca otwory pod druty Kirchnera 1,5mm lub 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implant przystosowany do użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | kpl. | 6
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
12 | Płytka obojczykowa S. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
13 | Płytka obojczykowa S trzonowa Płytka kształtowa blokowana do trzonu kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. Posiadająca 6 do 10 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
14 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | kpl. | 8
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
płytka
wkręty blokowane
wkręty korowe
…
suma
suma implanty i dzierżawa
1) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 2 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
3) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
4) Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY Pakiet 4 – Endoproteza biodrowa
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Napędy wraz z osprzętem - piły, frezy (min. 15 nowych ostrzy) niezbędne do przeprowadzenia zabiegu. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | ILOŚĆ | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Trzpień bezcementowy, ze stopu tytanu w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu , trzpień prosty w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowate wygięte ,,skrzydełka,, gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14 . Kat trzonowo-szyjkowy 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1mm do 50,1 mm włącznie . Dostępny w opcji o koncie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offescie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych.Trzpień minimum w 11 rozmiarach. | szt. | 110
2 | Głowa ceramiczna średnica 28 mm, 32 mm lub 36 mm w czterech długościach szyjki (S, M, L, XL), stożek 12/14 | szt. | 110
3 | Panewka „PRESS – FIT” z możliwością mocowania 3 śrubami opcja panewki pres – fit bez otworów lub z 7 otworami . Panewka pokryta napyleniem tytanowym o porowatości 50% kształt panewki sferyczny (lekko spłaszczony) Śruby mocujące 6,6 (długość 16-68mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. | szt. | 110
4 | Panewka wykonana ze stopu tytanu , wkręcana, stożkowa lub sferyczna w 11 rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68mm. Gwint na całej wysokości. Zawiera wkład polietylenowy (średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm) | szt. | 20
5 | Wkład modularny wzmocnionej odporności na ścieranie z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit E) , kształt wkładki polietylenowej symetryczny i asymetryczny lub z tzw. okapem (posterior wall) Wkładki w rozmiarach od 40 do 70mm włącznie i głów rosnących od 22,2mm do 36mm. | szt. | 50
6 | Wkład polietylenowy o wzmocnionej odporności na ścieranie, kształt symetryczny i asymetryczny lub z tzw. okapem (posterior wall) | szt. | 50
7 | Wkład ceramiczny symetryczny wykonany z Bioloxu Delta dla panewek 44mm do 70 oraz głó ceramicznych rosnących od 28mm do 40mm. | szt. | 10
8 | Głowa bipolarna zbudowana ze stali nierdzewnej i polietylenu w co najmniej 13 średnicach na głowę 28mm, ze skokiem co 1 mm (43-55mm) wyposażona w pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem. | szt. | 10
9 | Trzpień cementowy bezkołnierzowy ze stopu kolbltowo-chromowo-molibdenowego, trzpień wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną . Stożek konusa 12/14.Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpienia o kącie szyjkowo- trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych.Trzpień dostępny w minimum 9 rozmiarach. | szt. | 10
10 | Głowa metalowa , średnica 22.2mm ,28,0mm lub 32,0mm w pięciu długościach szyjki ( krótka, średnia , długa, x-długa , xx-długa). | szt. | 20
11 | Panewka polietylenowa standardowa o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie wyposażona w stalowy krąg pozwalający na zobrazowanie zdjęć rtg. (średnica wewnętrzna 22,2mm ,28 mm lub 32 mm), w 12 rozmiarach średnicy zewnętrznej 42 – 64 mm. | szt. | 10
12 | Korek śródszpikowy wchłanialny w 6 rozmiarach | szt. | 10
13 | Centralizer w 10 standardowych rozmiarach. | szt. | 10
SUMA:
Suma implanty i dzierżawa
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych.
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 2 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
3) Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel medyczny: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
4) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
5) Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
6)Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu odpowiednią ilość tzw. "Paszportów dla pacjenta"
7) Podwójny zapas frezów panewkowych ostrych (pełna rozmiarówka) w komisie
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY Pakiet 5 - Gwoździe śródszpikowe
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów . Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium lub kontenery do sterylizacji instrumentariów według własnych rozwiązań konstrukcyjnych Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kontenery muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorem GSS Model 6710, w tym kontenery do sterylizacji o wymiarach: kontener 595x275x135[mm], pokrywa 595x275x15[mm]. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | ILOŚĆ | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity, w części bliższej pin derotacyjny (wkręcany do gwoździa) i śruba teleskopowa (składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej i zmiennej długości), w części dalszej dwa otwory ryglujące, jeden dynamiczny, drugi statyczny (gwoździe o długości 180 i 220mm) lub w wersji długiej – trzy otwory statyczne (umieszczone w płaszczyźnie czołowej). Rozmiary: długość 220mm (125, 130, 135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy), średnica 10, 12 mm, długość 180mm (130, 135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy), średnica 10,13,14 mm oraz gwoździe anatomiczne – długie (prawy i lewy) z 10-stopniową antetorsją oraz 125 i 130 stopniowymi kątami szyjkowo-trzonowymi o dł. 260, 300, 340, 380, 420, 460mm o średnicy 10mm. Komplet: gwóźdź, zatyczka, pin derotacyjny, śruba doszyjkowa, tuleja prowadząca 2 śruby ryglujące. | kpl. | 30
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
..
..
..
..
2 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości udowej, gwoździe w wersji tytanowej (lite). Promień wygięcia 2000mm. Gwóźdź śródszpikowy do trzonu kości udowej – uniwersalny trzy otwory w części dalszej. Rozmiary (średnica) stal – 10 do 15mm; tytan: 8 do 11mm. Komplet: gwóźdź, zatyczka, 3 śruby ryglujące. | kpl. | 3
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
..
…
..
..
3 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań kości piszczelowej, gwoździe w wersji tytanowej (lite). Gwóźdź do trzonu kości piszczelowej - po trzy otwory na śruby ryglujące w części bliższej i dalszej, w części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła właściwego rzepki. Rozmiary (średnica): stal 9-14mm ; tytan 8-10mm. Komplet: gwóźdź, zatyczka, 4 śruby ryglujące. | kpl. | 6
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
SUMA:
Suma implanty i dzierżawa
1) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 2 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
2) Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel medyczny: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki)
3) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
4) Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość tzw. "Paszportów dla pacjenta"
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 6
FORMULARZ CENOWY Pakiet 6 – Implanty do rekonstrukcji kolana
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. Napędy (wiertarka) wraz z osprzętem niezbędne do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego wraz z usługą serwisową. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Podłużna płytka tytanowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5 mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągania i obrócenia implantu w kanale udowym. Drut prowadzący jednorazowy, dwukolorowy. | Szt. | 20
SUMA:
Suma implanty i dzierżawa
1) Wykonawca dostarczy Implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 2 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
3) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
4) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
5) Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 7
FORMULARZ CENOWY Pakiet 7 – Implanty do rekonstrukcji kolana 2
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Tytanowe śruby interferencyjne z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 5; 6; 7; 8; 9 mm i długościach: 20, 25 30 mm z gniazdem heksagonalnym, pakowane pojedynczo, sterylne. Resorbowalna śruba interferencyjna z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy 10 mm i długości 30 mm, pakowana pojedynczo, sterylna. | Szt. | 20
2 | Drut nitrilowy prowadzący do śrub interferencyjnych, dostępny w dwóch rozmiarach średnicy: 0,8mm oraz 1,6mm | szt. | 4
3 | Ostrza do piły sagitalnej, różne rodzaje (do wyboru z katalogu producenta), w tym wersja z ogranicznikiem 8mm, do pobierania przeszczepu, z bloczkiem kostnym, max. gr. 0,6mm | szt. | 70
SUMA:
Suma implanty i dzierżawa
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 2 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
3) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
4) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
5) Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 8
FORMULARZ CENOWY Pakiet 8 – Sprzęt jednorazowy
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jednorazowa sterylna elektroda do waporyzacji o średnicy 3,5 mm, wyposażona w kanał ssący, sterowana ręcznie poprzez przyciski w uchwycie, składająca się z przewodu długości min. 3 m z wtyczką do konsoli, rękojeści ze sterowaniem ręcznym, elektrody bipolarnej, kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego konsolą CrossFire firmy Stryker, do wyboru z katalogu producenta | szt. | 30
2 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego Formula firmy STRYKER, średnica ostrza 3,5mm - 5,5mm, kodowane kolorem niebieskim, typ końcówki roboczej Agressive Plus, Tomcat, Resector, Scalloped cutter, Double Bite Cutter, do wyboru z katalogu. (opakowanie 5szt.) | op | 30
3 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego Formula firmy STRYKER, średnica frezu 4,0mm - 5,5mm, kodowane kolorem czerwonym, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute Barrel Burs, Unhooded 6 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute Round Bur, Standard 12 Flute Round Bur,, do wyboru z katalogu.(opakowanie 5szt.) | op | 15
4 | Jednorazowe ostrze/frez artroskopowy dp resekcji tkanek miękkich oraz resekcji kości, średnica 4.0mm kodowane kolorem czarnym (opakowanie 5sz) | op | 4
5 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu do pompy artroskopowej Stryker (opakowanie 10szt) | op | 6
6 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu do pompy artroskopowej Stryker (opakowanie 10szt) | op | 6
7 | Jednorazowa kaseta dzienna z drenami w torze napływu do pompy artroskopowej Stryker (opakowanie 10szt) | op | 7
8 | Dren pacjenta do kasety dobowej (opakowanie 10szt) | op | 10
9 | Jednorazowy dren przepływowy gazu (opakowanie 10szt) | op | 18
10 | Jednorazowy dren przepływowy gazu z oddymianiem (opakowanie 10szt) | op | 1
|  |  |  | suma: | 0 |  | 0
1) Wykonawca zapewni (dostarczy) bank w ilości min. 10 szt. oferowanych produktów (do wyboru z katalogu producenta) na okres trwania umowy. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
3) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
4) Dostawa banku w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8b Dostawa wyrobów

## Pakiet 9
FORMULARZ CENOWY Pakiet 9 – Implanty do leczenia złamań okołoprotezowych biodra
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Kable stalowe o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem | kpl | 10
2 | Zaślepka / prowadnica do kabla | szt. | 10
3 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min. 4 długości | szt. | 8 (po 2 sztuki z każdej długości)
4 | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100, 110, 150, 160, 200 i 210mm | szt. | 12 (po 2 sztuki z każdego rozmiaru)
SUMA:
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
3) Wykonawca zapewni (dostarczy):
- uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów ,
- napędy wraz z osprzętem niezbędne do przeprowadzenia zabiegu,
- siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium.
4) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
5) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
6) Dostawa implantów i instrumentarium oraz tzw. "paszportu dla pacjenta" w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
umowa Zał. nr 8a dostawy 36 godzin

## Pakiet 10
FORMULARZ CENOWY Pakiet 10 – Endoproteza głowy kości promieniowej
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium lub instrumentaria (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium lub kontenery do sterylizacji instrumentariów według własnych rozwiązań konstrukcyjnych Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kontenery muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorem GSS Model 6710 |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Endoproteza głowy kości promieniowej Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego oraz głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu, oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performance. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15 stopni w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30 stopni. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej: 1. ………….. szt. …. - cena jedn. netto ……………. 2. …………. szt. …. - cena jedn. netto ……………. 3. ………….. szt. …. - cena jedn. netto ……………. … | kpl. | 1
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Głowa endoprotezy
Trzpień endoprortezy
…
suma
suma implanty i dzierżawa
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów.
3) Wykonawca zapewni (dostarczy):
- uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów ,
- siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium.
4) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
5) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
6) Dostawa implantów i instrumentarium w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 11
FORMULARZ CENOWY Pakiet 11 – Zestaw do szycia łąkotki
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0" Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu. | Szt. | 15
SUMA:
1) Wykonawca zapewni (dostarczy) bank w ilości min. 5 szt. oferowanych produktów na okres trwania umowy. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
3) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
4) Dostawa banku w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem

## Pakiet 12
FORMULARZ CENOWY Pakiet 12 – Igły do naprawy łąkotek
L.p. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Igły do naprawy łąkotek zbudowane z nitinolu, z dużym oczkiem na jednym końcu, umożliwiającym łatwe przeciąganie nici chirurgicznej, mające zdolność powrotu do pierwotnego kształtu po odkształceniu, sterylnie zapakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym maksymalnie 10 szt. | szt. | 20
SUMA: | [5 empty] | 0 |  | 0
umowa - Zał. nr 8b Dostawa wyrobów

## Pakiet 13
FORMULARZ CENOWY Pakiet 13 – Śruby kompresyjne
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 32 mm (min 12 długości), kaniulacja 0,8mm.Kształt łba konikalny. Średnica główki z Gwintem 3,7mm średnica rdzenia 1,8mm średnica gwintu śruby na końcu 2.5 z gniazdem hexagonalnym | szt. | 20
Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm i długościach od 10 do 32 mm, ( min 12 długściach) kaniulacja 0,8mm.Kształt łba konikalny
2 | Implanty tytanowe do korekcji koślawości podskokowej, kaniulowane z tępym gwintem, minimum 6 rozmiarów. Srednice od 7 do 12mm i długości odpowiednio od 13 do 18mm. Implanty powinny być sterylne, pakowane pojedynczo. | szt. | 30
SUMA:
Suma implanty i dzierżawa
Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 2 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
Instrukcja operacyjna w jęz. polskim.
Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 14
FORMULARZ CENOWY Pakiet 14 – Śruby kaniulowane
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | ILOŚĆ | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 0.8 mm, długość śruby 8-30 mm | szt. | 50
2 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.2 mm, długość śruby 8-40 mm | szt. | 50
3 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 20
4 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 20
5 | Ostrza do piły sagitalnej, różne rodzaje (do wyboru z katalogu producenta), do pobierania przeszczepu, z bloczkiem kostnym (do osteotomii korekcyjnej), precyzyjne cienkie i agresywne, max. gr. 0,61mm | szt. | 120
6 | Wiertło kaniulowane 1.7 mm | szt. | 15
7 | Wiertło kaniulowane 2.1 mm | szt. | 15
SUMA:
Suma implanty i dzierżawa
1) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
3) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
4) Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 15
FORMULARZ CENOWY Pakiet 15 – Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Napędy wraz z osprzętem - piły, frezy (min. 15 nowych ostrzy) niezbędne do przeprowadzenia zabiegu. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) bezkołnierzowy,tytanowy pokryty w 1/3 długości blizszej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100 mm do 145 mm, min 8 rozmiarów dla każdej strony.Trzpień prosty proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w częsci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wydłużone rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach,trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpien kompatybilny z głowami o stożku V 40. Trzpien powinien posiadać zmienijące się krzywizny w częsci przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegu metodą mało inwazyjną metoda mis anterior.Głowa metalowa CoCr ośrednicy 28 mm, 32 mm,36 mm,40 mm,44 mm w min 3 rozmiarach długości szyjki . Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmiem zamykającym dająca mozliwosć zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach : bezotworowa lub z 3 bądz 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocąśsrub w rozmiarach średnicy zewętrznej od 44 mm do 72 mm.Wkłądka polietylenowa z 0 i..10 stopniowym okapem ośrednicy wewnętrznej 28 mm,36 mm,40 mm,44mm z mozliwością zastosowania wkładki ekscentrycznego dajacego co najmniej 6 mm lateryzacji oraz wkładu typu związanego (constraine )zabopiegajacego dyslokacji.Mozliwośc zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki 46 mm | kpl. | 20
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Trzpień
Panewka press fit
Wkładka polietylenowa
Głowa
śruby, plug
…
2 | System wkładek chromokobaltowych imlantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange,umożliwiających zastosowanie artkulacji dwupłaszczyznowej.Wkładki akceptujace głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiajace jednoczesnie artykulację wewnetrzną ośrednicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiarywkladek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58 mm ID,o mozliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm. Zastosowanie możliwe z wkładem i polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm do zastosowania z panewka pełną bądz z 3 - 5 dziurami | kpl. | 20
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów.Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Wkładka do artykulacji dwupłaszczyznowej
Wkład ceramiczny
Wkładka polietylenowa dwumobilna
Głowa COCR (22mm, 28mm)
…
3 | PANEWKA 3D drukowana |  | 1
4 | Ostrze jednorazowe |  | 16
|  |  | Suma implanty: |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Suma implanty i dzierżawa: | 0 |  | 0
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów.
3) Wykonawca zapewni (dostarczy):
- uniwersalne nstrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów , w skład którego wchodzi w szczególności bloczek do przycięcia uda 4 w 1 lub 5 w 1
- napędy wraz z osprzętem niezbędne do przeprowadzenia zabiegu
- siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium
4) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
5) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
6) Dostawa implantów i instrumentarium oraz tzw. "paszportu dla pacjenta" w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
umowa - zał 8a dostawa 36h, 8d dzierżawa

## Pakiet 16
FORMULARZ CENOWY Pakiet 16 – Śruby kaniulowane 2
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | ILOŚĆ | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | szt. | 1
2 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 40-130 mm | szt. | 1
3 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny gwint, długość śruby 30-130 mm | szt. | 1
4 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 8.0 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 25 mm, długość śruby 40-130 mm | szt. | 1
5 | Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 6.5 mm i ø 8.0 mm | szt. | 1
6 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 mm, głowa śruby ø 3.0 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 1
7 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.8 mm, głowa śruby ø 3.3 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 1
8 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 45-85 mm w odstępach co 5 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T25 | szt. | 10
SUMA:
Suma implanty i dzierżawa
6) Dostawa implantów i instrumentarium w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
3) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
4) Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa zał 8a dostawa 36h, zał 8d umowa dzierżawa instrumentarium

## Pakiet 17
FORMULARZ CENOWY PAKIET 17 – Membrana do rekonstrukcji chrzęstnych oraz chrzęstno-stawowych
L.p. | Opis | j.m. | ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego. Zbudowana w 100% z biomateriału HYAFF - półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm lub 5x5 cm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną, membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. | szt. | 5
SUMA:
umowa - zał. nr 8b Dostawa wyrobów

## Pakiet 18
FORMULARZ CENOWY Pakiet 18 – Implanty do zaopatrzenia barku i stopy
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów, w tym uniwersalne narzędzie do artroskopowego przeszywania tkanek miękkich. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Kotwica tytanowa 4,5x14-15mm, 5,0x15,5mm, 6,5x15,5mm z podwójną nicią wzmocnioną, do rekonstrukcji RC, samogwintująca* lub Kotwica tytanowa 4,5x14-15mm, 5,5x16,3mm, 6,5x16,3mm z podwójną nicią wzmocnioną, do rekonstrukcji RC, samogwintująca* | szt. | 50
2 | Kotwica PEEK lub biowchłanialna panewkowa 2,0x12mm, 2,4x12mm, 3,0x14mm stosowana w leczeniu niestabilności, z podwójną nicią** | szt. | 5
3 | Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm, płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa.** | szt. | 20
4 | Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,4mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)** | szt. | 70
5 | Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,4mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)*** | szt. | 1
6 |  |  | Suma implanty
Suma implanty i dzierżawa
Wykonawca dostarczy implanty i w opakowaniach sterylnych.
* Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 5 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
** Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 2 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
*** Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 19
FORMULARZ CENOWY Pakiet 19 – Implanty międzykolczyste
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów, w tym narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenie bez uszkadzania więzadła tylnego oraz dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | - elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych, - wysokość od 8 do 14 mm ze skokiem co 2 mm, - mocowanie implantu za pomocą atraumatycznych linek, - budowa jednoelementowa, - symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa, - materiał części nośnej implantu: silikon | kpl. | 20
|  |  |  | SUMA: | 0 |  | 0
|  | Suma implanty i dzierżawa |  |  | 0 |  | 0
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów.
3) Wykonawca zapewni (dostarczy):
- uniwersalne nstrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów ,
- napędy wraz z osprzętem niezbędne do przeprowadzenia zabiegu,
- siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium.
4) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
5) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
6) Dostawa implantów i instrumentarium w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
umowa zał 8a dostawa 36h, zał 8d umowa dzierżawa instrumentarium

## Pakiet 20
FORMULARZ CENOWY Pakiet 20 – Cementy i substytuty kostne
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości. Mieszalnik z fabrycznie umieszczonym cement wraz z antybiotykiem –gentamycyną, osobno proszek i płyn. Opakowanie 40g. Nie wymagający użycia pompy próżniowej. Stosunek proszku do płynu 3:1 System bezzapachowy, chroniący przed narażeniem operatorów na opary monomeru. | op. | 65
2 | Cement kostny do ręcznego przygotowania i podawania o wysokiej lepkości z antybiotykiem – gentamycyną. Stosunek proszku do płynu 3:1. Opakowanie 20 x 20g. | szt. | 65
3 | Cement kostny 20 g z 1 antybiotykiem (Gentamycin). | szt. | 30
4 | Wypełniacz ubytków kostnych o wysokiej odporności mechanicznej , zawierający ß-TCP oraz PMMA. Po zmieszaniu produktu forma lejąca, przechodząca z czasem w konsystencje plasteliny, umożliwiająca tworzenie dowolnych kształtów odpowiednich do miejsc aplikacji. Możliwość podawania metodą ręczną i z zastosowaniem igły. Wypełniacz podatny na obróbkę mechaniczną po polimeryzacji. Charakteryzujący się osteokonduktywnością . Jedno opakowanie powinno zawierać co najmniej 9 cm3 gotowego produktu. | szt. | 5
SUMA:
1) Wykonawca zapewni (dostarczy) komis (bank) w ilości min. po 5 szt.każdego z oferowanych produktów na okres trwania umowy. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
3) Wykonawca zapewni, we własnym zakresie i na własny koszt, dostosowanie przyłączenia urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu do punktów poboru gazów posiadanych przez Zamawiajacego (gniazda typu AGA)
4) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
5) Dostawa banku i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem

## Pakiet 21
FORMULARZ -CENOWY Pakiet 21 – Zestaw do płukania pulsacyjnego
L.p. | Nazwa | J.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw do płukania pulsacyjnego bez odsysania, typu „Pulse lavage”, jednorazowy, do endo: biodra, kolana oraz ran; zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni. | szt. | 60
SUMA:
1) Wykonawca zapewni (dostarczy) komis (bank) w ilości min. po 5 szt.każdego z oferowanych produktów na okres trwania umowy. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
3) Wykonawca zapewni, we własnym zakresie i na własny koszt, dostosowanie przyłączenia urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu do punktów poboru gazów posiadanych przez Zamawiajacego (gniazda typu AGA)
4) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
5) Dostawa banku i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem

## Pakiet 22
FORMULARZ CENOWY Pakiet 22 – Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia oraz do zaopatrywania artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium. |  | 12
2. | Implanty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
Implanty do zaopatrywania złamań i artrodez w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, głowy kości promieniowej oraz wyrostka dziobiastego, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 4,6 otworowa. | szt. | 2
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. | szt. | 1
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7,8,10 otworowe, Y 6 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe, Y 7 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt. | 5
4 | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | szt. | 3
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | szt. | 2
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe. | szt. | 1
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | szt. | 2
8 | Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe. | szt. | 1
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia 5 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem, 11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia 6 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem,11,12 otworowe. | szt. | 1
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. | szt. | 1
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. | szt. | 1
12 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T 6,7,8 otworowe, L 6 otworowe, blokowane. | szt. | 3
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T 9,10 otworowe, L 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm oraz 1.3 mm, trapezopidalne 8 otworowe, blokowane. | szt. | 1
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane. | szt. | 2
17 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 55
| Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 15
Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka oraz zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane. | szt. | 1
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowe, w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane. | szt. | 1
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. | szt. | 1
21 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 2
22 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1
23 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1
24 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, długie 11 otworowe, wąskie i krótkie 12 otworowe, szerokie i krótkie 14 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1
25 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i długie 13 otworowe, szerokie i długie 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1
26 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 4
27 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 2
28 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i szerokie 13 otworowe, długie, i szerokie 15 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 2
29 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. | 1
30 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. | 1
31 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
32 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 50
33 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 4
34 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 4
35 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 4
Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
36 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 4 otworowe, blokowane. | szt. | 2
37 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 6,8 otworowe, w kształcie litery T 7,9 otworowe, blokowane. | szt. | 2
38 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowe 6 otworowe, w kształcie skrzydła 11,12 otworowe, blokowane. | szt. | 2
39 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 10
40 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 10
41 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 10
42 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 10
43 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
44 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
45 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
46 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 10
suma
Suma implanty i dzierżawa
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach umożliwiających ich sterylizowanie
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów (bank) – po min. 1 szt. z każdego wybranego przez Zamawiającego systemu implantów. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami. Pozostałe implanty dostęne w postaci zestawów lotnych, dostarczanych na zamówienie.
3) Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel medyczny: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
4) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
5) Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 23
FORMULARZ CENOWY Pakiet 23 – Artroskopowe narzędzia ręczne – kolanowe i barkowe
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zabiegu |  | 12
2. | Produkty
L.p. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt. | 30
2 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 45
3 | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 25
4 | Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), | szt. | 8
5 | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. | szt. | 3
6 | Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt. | 5
7 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 5
8 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt. | 5
9 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia. | szt. | 20
10 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 20
11 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny | szt. | 20
12 | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | szt. | 8
13 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 20
14 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt. | 5
15 | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. | szt. | 30
16 | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika. | szt. | 10
suma
Suma implanty i dzierżawa
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## Pakiet 24
FORMULARZ CENOWY Pakiet 24 – Gwoździe śródszpikowe 2
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), prosty, w wersji długiej i krótkiej, tytanowy, lity, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących (gwintowane) umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające przemieszczeniom odłamów. W części bliższej wkładka polietylenowa (PEEK) zapobiegająca wykręcaniu się śrub ryglujących. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary: 150, 220, 250, 280mm. Średnica części bliższej 10mm, dalszej 8 (150mm) i 7mm (pozostałe). Komplet: gwóźdź, zatyczka, 4śruby proksymalne, 2 śruby dystalne; | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Gwóźdź tytanowy.
Śruby blokujące bliższe.
Śruby blokujące dalsze
Śruba zaślepiająca
…
2 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, lity, z asymetrycznym końcem, wprowadzany odłokciowo i od głowy kości ramiennej, z zagięciem trzonowo-nasadowym 4 stopnie. Możliwość kompresji. W części dalszej otwory regulujące w dwóch płaszczyznach (AP strzałkowej). Rozmiary: średnica 7 i 8mm, długości: 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300mm. Komplet: gwóźdź, zatyczka, 4 śruby ryglujące; | kpl. | 3
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Gwóźdź tytanowy
Śruby blokujące bliższe
Śruby blokujące dalsze
Śruba zaślepiająca
…
3 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej, wprowadzany podkolanowo. Gwoździe tytanowe, lite z ostrym końcem, cztery otwory ryglujące w części dalszej, dwa w części bliższej. Rozmiary: śr. 10, 11, 12 mm do dł. 240mm (możliwość zastosowania nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na 2-ch śrubach części dalszej). Ostatnia śruba dodatkowo stabilizowana kątowo. Komplet: 2 gwoździe z każdego rozmiaru, 2 szt. zatyczek, 8 śrub ryglujące, 4 kontrnakrętki. | kpl. | 2
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Gwóźdź tytanowy
Śruby ryglujące
Kontrnakrętki
Zatyczka
…
4 | Rekonstrukcyjny gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej. Gwóźdź tytanowy w wersji długiej (do złamań wielopoziomowych) kaniulowany i krótkiej (do złamań części bliższej) lity i kaniulowany, w części bliższej potrójne-kątowo stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane), śruby podpierające „plateau” piszczeli poprowadzone rozbieżnie pod kątem 70 st. Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów. W wersji krótkiej w części dalszej dwa statyczne otwory ryglujące, w części dalszej wersji długiej – trzy otwory statyczne (2 w płaszczyźnie czołowej i 1 w strzałkowej). Wersja krótka gwoździa o dł. 200mm i średnicach 8, 9 i 10mm – w całości pokryta celownikiem. Wersja długa o rozm. od 240 do 420mm i średnicach 8, 9 i 10mm w części dalszej ryglowana „z wolnej ręki”. Przedłużki 5 i 10mm umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. Komplet: gwóźdź, 5 śrub ryglujących, zatyczka/przedłużka, śruba kompresyjna. | kpl. | 4
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Gwóźdź tytanowy
Śruba blokująca bliższa
Śruba blokująca dalsza
Śruba kompresyjna
Śruba zaślepiająca
…
5 | Śrubopłytka dynamiczna, tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej: 1. ………….. szt. …. - cena jedn. netto ……………. 2. …………. szt. …. - cena jedn. netto ……………. 3. ………….. szt. …. - cena jedn. netto ……………. 4. …………. szt. …. - cena jedn. netto ……………. .... …………. szt. …. - cena jedn. netto …………… | kpl. | 3
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Śrubopłytka
…
SUMA:
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów.
3) Wykonawca zapewni (dostarczy):
- uniwersalne nstrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów ,
- napędy wraz z osprzętem niezbędne do przeprowadzenia zabiegu,
- siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium.
4) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
5) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
6) Dostawa implantów i instrumentarium oraz tzw. "paszportu dla pacjenta" w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 25
FORMULARZ CENOWY Pakiet 25 – Endoproteza rewizyjna biodra
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Endoproproteza stawu biodrowego rewizyjna, bezcementowa, modularna składająca się z trzpienia wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fikascji, wykonanego ze stopu tytanu, część stożka łączącego z elementem bliższym o nachyleniu 4°. Część dystalna zewnętrzna pokryta porowatym tytanem. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napyloną hydroksyapatytem, szyjka polerowana. Zakres kompletu w zakresie od 190 do 310mm. Częśc dystalna w 2 długościach 140 i 200mm; średnica 14-24mm . Częśc proksymalna w 7 długościach 50-110mm ze zmiennym offsetem.Kąt CCD 135° i 131°. Głowy metalowe w rozmiarach 28, 32 i 36mm każda w min. 5 rozmiarach długości szyjki. Panewka rewizyjna bezcementowa typu press-fit, wykonana w technologii Trabecular Tytan- trójprzestrzenna. Panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 76mm (co 2 mm). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu, z otworami na śruby do dodatkowej stabilizacji. Posiadaja uniwersalny mechanizm mocowania wkładki umożliwający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. Centralny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustką wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji lub opcjonalnie panewka rewizyjna wykonana w technologii Trabecular Titanium monolitycznie (nieklejone elementy ) z czystego tytanu w rozmiarach 50 - 66mm (co 4 mm). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu, z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. System zawierający spacery stosowane do panewek rewizyjnych, wykonane ze stopu tytanu Ti6AI4V, w 3 opcjach – neutral 0°, z okapem 10° i 20° oraz w każdej z tych opcji dodatkowo z pogrubieniem dna +5 mm oraz moduły rewizyjne panewkowe wykonany w technologii Trabecular Tytan- trójprzestrzenny, wykonany monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm (co 4 mm) oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewką za pomocą śrub - bez użycia cementu. System umożliwiający również zastosowanie wkładek polietylenowych, ceramicznych, a także metalowych, dwumobilnych oraz śrub gąbczastych. | kpl. | 2
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
..
..
..
..
Suma
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów.
3) Wykonawca zapewni (dostarczy):
- uniwersalne nstrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów , w skład którego wchodzi w szczególności bloczek do przycięcia uda 4 w 1 lub 5 w 1
- napędy wraz z osprzętem niezbędne do przeprowadzenia zabiegu
- siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium
4) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 5 szt. tzw. "Paszportów dla pacjenta"
5) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
6) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
7) Dostawa implantów i instrumentarium oraz tzw. "paszportu dla pacjenta" w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 26
FORMULARZ CENOWY PAKIET 26 – Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
L.p. | Nazwa | J.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu kostnego. W skład kompletu wchodzi: część piszczelowa anatomiczna ze stopu tytanu w 6 rozmiarach, część udowa anatomiczna (prawa, lewa) po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego, cementowana oraz wkładka polietylenowa o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14mm mocowana zatrzaskowo. Element udowy i piszczelowy dedykowane zarówno dla przedziału przyśrodkowego jak i bocznego. Element udowy umożliwia modyfikację ustawienia rotacyjnego+/-8° Varus/valgus. Elementy udowy i piszczelowy pokryty od strony kostnej warstwą PMMA – poprawiającą adhezję z cementem kostnym. Element udowy o wydłużonym kłykciu tylnym – co zwiększa zakres zgięcia. Mocowany na 2 PEGach. Element piszczelowy z 2 PEGami i antyrotacyjnym KEEL’em. Pełna dowolność łączenia elementu udowego i piszczelowego. | kpl. | 60
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Komponent udowy
Komponent piszczelowy
Wkładka polietylenowa
…
2 | Ostrze jednorazowe do napędu | szt | 60
suma:
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów.
3) Wykonawca zapewni elementy niezbędne do przeprowadzenia zabiegu
4) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 5 szt. tzw. "Paszportów dla pacjenta"
5) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
6) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
7) Dostawa implantów i instrumentarium oraz tzw. "paszportu dla pacjenta" w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 27
FORMULARZ CENOWY Pakiet 27 – Druty Kirschnera
L.p. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 310mm średn. 0,8mm | szt. | 100
2 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 310mm średn. 1,0mm | szt. | 100
3 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 310mm średn. 1,2mm | szt. | 100
4 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 310mm średn. 1,4mm | szt. | 100
5 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 310mm średn. 1,6mm | szt. | 100
6 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 310mm średn. 1,8mm | szt. | 100
7 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 310mm średn. 2,0mm | szt. | 100
8 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 310mm średn. 2,2mm | szt. | 40
9 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 310mm średn. 2,4mm | szt. | 40
10 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 150mm średn. 0,4mm | szt. | 50
11 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 150mm średn. 0,6mm | szt. | 50
12 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 150mm średn. 0,8mm | szt. | 50
13 | Drut Kirschnera z jednostronnym trokarem, drugi koniec zaokrąglony; wykonany z wysokogatunkowej stali medycznej przeznaczonej do bezpiecznej implantacji. Dł. 150mm średn. 1,0mm | szt. | 50
SUMA:
umowa zał 8b dostawa wyrobów

## Pakiet 28
FORMULARZ CENOWY Pakiet 28 - Spacery kolanowe
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | ok | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Zestaw zawierający sterylne formy jednorazowe, 5 cementów kostnych z dwoma antybiotykami (gentamycyna+klindamycyna), mieszalnik próżniowy podwójny. Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania tzw. spacerów przeznaczonych do tymczasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej wymiany endoprotezy. Składają się z komponentu piszczelowego i udowego, które tworzą artykulację i są ruchome względem siebie. Istnieje mozliwość ich stosowania zarówno w prawym stawie kolanowym, jak i w lewym. Formy te występują w rozmiarach S - komponent udowy 60 mm, ;komponent piszczelowy 65 mm; M - komponent udowy 70 mm, komponent piszczelowy 75 mm; L - komponent udowy 80 mm, komponent piszczelowy 85mm. | zestaw | 2
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych. Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Sterylna forma jednorazowa
Cement kostny z dwoma antybiotykami (gentamycyna+klindamycyna)
Mieszalnik próżniowy podwójny
…
2 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g. | szt. | 2
3 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz dedykowany wskaźnik próżni. Objętość 1x80g. | szt. | 2
4 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i wankomecyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g. | szt. | 2
SUMA:
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów.
3) Wykonawca zapewni (dostarczy):
- uniwersalne nstrumentarium oraz urządzenia niezbędne do wykonania zabiegu
4) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
5) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
6) Dostawa implantów i instrumentarium oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 29
FORMULARZ CENOWY Pakiet 29 - Spacery biodrowe
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie).Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. | szt. | 3
2 | Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie).Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 1,1g do 3,2g) | szt. | 3
3 | Cement kostny do ręcznego przygotowania o wysokiej lepkości, z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w proporcji antybiotyków 1:1. Opakowanie 1x40g. krótszy czas polimeryzacji. proporcja płynu do proszku 1:3 | szt. | 5
SUMA:
1) Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych
2) Wykonawca zapewni (dostarczy) wybór rozmiarów – min. 1 szt. z każdego rozmiaru implantów.
3) Wykonawca zapewni (dostarczy):
- uniwersalne nstrumentarium oraz urządzenia niezbędne do wykonania zabiegu
4) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
5) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
6) Dostawa implantów i instrumentarium oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w terminie do 36 godzin od momentu zawiadomienia o planowanym zabiegu.
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 30
FORMULARZ CENOWY Pakiet 30 - Zestaw do płukania pulsacyjnego
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Jednorazowy, sterylny system, posiadający możliwość chwilowego, impulsowego zwiększenia mocy, przepływ powyżej 0,9 l/min, wyposażony w dwie wymienne końcówki. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza (zarówno ze ściany jak i z butli) zapewnia zarówno płukanie jak i ssanie. Zasilanie bateriami alkalicznymi AA (8 sztuk - w komplecie). Moc znamionowa 37,5 W. Hałas poniżej 75 db. Napięcie zasilania DC 15V. | szt. | 60
SUMA:
1) Wykonawca zapewni (dostarczy) komis (bank) w ilości min. 5 oferowanego produktu na okres trwania umowy. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
3) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
4) Dostawa banku w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem

## Pakiet 31
FORMULARZ CENOWY Pakiet 31 - Endoprotezy antyalergiczne
L.p. | Nazwa | J.m. | ILOŚĆ | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Kolano cementowane - Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | kpl. | 5
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
- komponent udowy lewy i prawy
- komponent piszczelowy
-wkładka polietylenowa
…
2 | Biodro bezcementowe - Trzpień prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Trzpień w kształcie potrójnego klina musi posiadać użebrowania antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostępny w 10 rozmiarach dla każdego kąta CCD zmienny offset od 37 mm do 44 mm. Trzpień ze stożkiem 12/14 Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów z minimum 3 dostępów operacyjnych: przedni, tylni, boczny. Panewka Bezcementowa, tytanowa napylana czystym tytanem o grubości 0,3 mm i/lub HA o grubości 0,4 mm i porowatości od 20 do 40%, umożliwiającej wzrost kostniny w głąb porowatości panewki, pressfit panewki 1,3 mm dający bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 42-70 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym wkładki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez. Kodowane kolorami dla poszczególnych rozmiarów panewki i wkładu. Umożliwiająca zastosowanie artykulacji ceramicznej oraz polietylenowej w pełnym rozmiarkowaniu panewki. Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm w min. 2 rozmiarach długości szyjki oraz głowa metalowa CoCr o średnicach 28,32 i 36 mm w min. 4 rozmiarach długości szyjki Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki Wkładka polietylenowa z 0 i 15 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm sterylizowana w ETO. Wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma w dawce 10 MRad, z dodatkiem witaminy E stabilizującej wolne rodniki. Brak wolnych rodników eliminuje potrzebę wyżarzania. Możliwość zastosowania głowy 36 mm w rozmiarze panewki od 50 mm. Wkładka mocowana w panewce zatrzaskowo za pomocą 12 wypustek umiejscowionych na obwodzie panewki co 30 st. Wkładka licuje się z brzegiem panewki potwierdzając tym samym jej właściwe osadzenie. Kodowana kolorami w celu ułatwienia dopasowania rozmiaru Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm zaprojektowane w sposób umożliwiający wieloosiowe pozycjonowanie śruby w dowolnym kierunku w zakresie od 0 st. do 15 st., tak aby nie wchodziły w konflikt z wkładką panewkową. Długości śrub od 15 do 50 mm w skoku co 5 mm Zaślepka otworu centralnego w panewce, przykręcana | szt. | 3
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Trzpień
Panewka press fit
Wkładka polietylenowa
Głowa Ceramiczna BIOLOX DELTA
Głowa metalowa COCR
śruby, plug
…
Suma implanty:
Wykonawca dostarczy implanty w opakowaniach sterylnych.
Implanty dostęne w postaci zestawów lotnych, dostarczanych na zamówienie.
Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu odpowiednią ilość tzw. "Paszportów dla pacjenta"
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 32
FORMULARZ CENOWY Pakiet 32 - Endoproteza MTP
L.P | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopnoo-paliczkowego, składające się z: wiertła, przymiarów, dobijaka i celowników, oraz jednorazowy sterylny przymiar - do oceny wielkości implantu. | kpl | 5
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Implant silikonowy do MTP I
Jednorazowe sterylne instrumentarium
Jednorazowy sterylny przymiar- miarka
…
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 33
FORMULARZ CENOWY Pakiet 33 - Membrany
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej + Ø=15mm; h=0,2cm- | szt. | 1
2 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej +Ø=18mm; h=0,2cm- | szt. | 1
3 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej + Ø=12mm; h=0,2cm- | szt. | 1
4 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej +2cmx3cmx0.2cm | szt. | 1
5 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej + 3cm x 4cm x 0,2cm | szt. | 1
6 | membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej (3wartstwowa) 2cm x 3cm x 0,6cm | szt. | 1
7 | membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej (3wartstwowa) 3cm x 4cm x 0,6cm | szt. | 1
8 | membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej Ø=12mm; h=0,6cm | szt. | 1
9 | membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej Ø=15mm; h=0,6cm | szt. | 1
10 | membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej Ø=18mm; h=0,6cm | szt. | 1
11 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej (2wartstwowa) 2cm x 3cm x 0,4cm | szt. | 1
12 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej (2warstwowa) 3cm x 4cm x 0,4cm | szt. | 1
13 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno – kostnej Ø=12mm; h=0,4cm | szt. | 1
14 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno – kostnej Ø=15mm; h=0,4cm | szt. | 1
15 | membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno – kostnej Ø=18mm; h=0,4cm | szt. | 1
suma
umowa - Zał. nr 8b Dostawa wyrobów

## Pakiet 34
FORMULARZ CENOWY Pakiet 34 - Endoproteza MTP 2
L.P | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
| Silikonowa, jednoczęściowa proteza do mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 3 rozmiarach. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych, składające się z: wiertła oraz przymiarów. | kpl | 1
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Implant silikonowy do MTP II-V
Jednorazowe sterylne instrumentarium
…
SUMA:
umowa zał 8a dostawa 36h

## Pakiet 35
FORMULARZ CENOWY Pakiet 35 - Mieszalnik, cement i system oczyszczania ran
1. | Opłata dzierżawna
L.p. | Instrumentarium |  | Ilość opłat | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Urządzenia niezbędne do przeprowadzenia zabiegu |  | 12
2. Produkty
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | System do próżniowego mieszania cementu kostnego, przejrzysta misa (pojemność ponad 500ml),dren o dł.około 2,5m ze zintegrowanym filtrem węglowym eliminującym szkodliwe opary(zwłasza PMMA), pojemność: 3 opakowania/dawki kazdego cementu, mieszanie prózniowe( w prózni uzyskiwanej pompami prózniowymi w zakresie 508-559 mmHG, konstrukcja zapewniająca nieprzerwane zbieranie materiału przez lopatki na całym obwodzie misy, przełożenie przekładni 2:1, konstrukcja z podwojną łopatką pozwalająca na uniwersalne mieszanie wszystkich typów cementu kostnego. 10 sztuk w opakowaniu | op | 3
2 | System oczyszczania ran i płukania struktur kostnych, zawierający wysokoprzepływową końcówkę ssąco tłoczącą z osłoną rozbryzgową dla stawu kolanowego i biodrowego . System zapewniający płynną regulację szybkości pracy uzyskiwaną przy pomocy spustu w rękojeści w zależności od aktualnej potrzeby. Przepływ max.: >1000 ml/min. Ciśnienie: 6-9 PSI. Zdejmowalna osłona. ZACISK SSANIA DO REGULACJI POZIOMU SSANIA W ZESPOLE KOŃCÓWKI UCHWYTU. DREN SSĄCY ZAMIAST KRÓĆCA, DREN SSĄCY ODSŁONIĘTY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI , DRENY IRYGACYJNY I SSĄCY ZŁĄCZONE ZE SOBĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH ROZDZIELENIA NA DOWOLNYM ODCINKU, PŁYNNA (NIESKOKOWA) REGULACJA IRYGACJI, 6 sztuk w opakowniu | op. | 5
3 | Cement kostny o średniej, jak i wysokiej lepkości. Wybór lepkości bez pogorszenia głębokości wnikania. Cement z gentamycyną 40 g .10 sztuk w opakowaniu | op | 2
suma:
suma z dzierżawą:
1) Wykonawca zapewni (dostarczy) komis (bank) w ilości min. 5 oferowanego produktu na okres trwania umowy. W przypadkach uzasadnionych, np. zużyciem, częstotliwością zabiegów, Zamawiający dopuszcza inne ilości asortymentu w banku implantów, ustalone pomiędzy stronami
2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).
3) Wykonawca dostarczy instrukcję operacyjną w jęz. polskim.
4) Dostawa banku w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.
umowa - Zał. nr 8c dostawy z komisem, 8d dzierżawa

## pakiet 36
FORMULARZ CENOWY Pakiet 36 - System endoprotez obejmujący staw ramienny
L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa handlowa | Producent
1 | Endoproteza odwrócona stawu ramiennego - modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego, umożliwiający konwersję z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Trzpienie cementowane (12-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini (11-13) o długości 60mm. Element proksymalny odwrócony (w wersji HA lub trauma). Opcja przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej. Wkładki do systemu odwróconego polietylenowe pod glenosfery metalowe 36,metalowe lub ceramiczne pod glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Wkładki lateralizowane 40 i 44mm w dwóch wysokościach. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4opcje), śruby panewkowe w długościach 15-50mm skalowane co 5mm. Łączniki do glenosfery standardowe i lateralizowane 2-4mm. | zestaw | 10
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Trzpień bezcementowy
Element proksymalny odwrócony, element odwrócony i urazowy odwrócony
Glenosfery 36mm, 40mm i 44mm
Łącznik
Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna (40-44) i polietylenowa (36)
Panewka metal Back
Śruba
Przedłużenie do systemu odwróconego +9
Trzpień krótki
Trzpień cementowany
Wkładka lateralizująca
…
2 | Endoproteza anatomiczna stawu ramiennego - modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego, umożliwiający konwersję z opcji połowiczej na całkowitą jak i z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Trzpienie cementowane (12-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini (11-13) o długości 60mm. Element proksymalny urazowy w 3 wysokościach. Głowy wykonane z chromo-kobaltu (40-54mm), adaptery neutralne i ecentryczne +2, +4, +8. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4opcje), wkładki do panewki również w 4 opcjach. Śruby panewkowe w długościach 15-50mm skalowane co 5mm. Dostępne również głowy CTA wraz z adapterem. | zestaw | 2
Zamawiający prosi o podanie oprócz ceny netto, wartości netto i wartości brutto kompletu również cen netto poszczególnych elementów. Cenę oferty stanowi suma wartości maksymalnej ilości użytych do zabiegu poszczególnych elementów. Przy realizacji zamówienia Zamawiający będzie ponosił koszt faktycznie zużytych implantów Elementy składowe w ilości maksymalnej:
Trzpień bezcementowy
Element proksymalny anatomiczny i urazowy
Głowa metalowa 40-54mm
Adapter
Panewka metal Back
Śruba
Wkład PE do panewki
Głowa CTA
Adapter do głowy CTA
..
Razem:
umowa zał 8a dostawa 36h