Załącznik Nr 1B do SWZ (dot. Części Nr 2)

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: | TAK PODAĆ |  |
|  | Typ: | TAK PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji: 2022 | TAK PODAĆ |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie re-kondycjonowane | TAK PODAĆ |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne | TAK PODAĆ |  |
|  | Endoskopowa kamera 4K – 1 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS. Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie) | TAK PODAĆ |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK PODAĆ |  |
|  | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK PODAĆ |  |
|  | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | TAK PODAĆ |  |
|  | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego | TAK PODAĆ |  |
|  | Współpraca ze źródłem światła LED | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | TAK PODAĆ |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | TAK PODAĆ |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga głowica kamery - 0,5 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga konsoli kamery - 5,44 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Przewód głowicy kamery - długość 3,05m | TAK PODAĆ |  |
|  | Monitor medyczny 4K – 1 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 | TAK PODAĆ |  |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | TAK PODAĆ |  |
|  | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Jasność: 525 cd/m² standard | TAK PODAĆ |  |
|  | Kontrast: 1500:1 standard | TAK PODAĆ |  |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności | TAK PODAĆ |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. | TAK PODAĆ |  |
|  | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna + plastikowa osłona na monitor (do ochrony ekranu) | TAK PODAĆ |  |
|  | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK PODAĆ |  |
|  | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK PODAĆ |  |
|  | Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | TAK PODAĆ |  |
|  | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK PODAĆ |  |
|  | Zużycie energii: max. 85W | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary: 756.7 x 453.07 x 77.2mm (szerokość × wysokość × głębokość) | TAK PODAĆ |  |
|  | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga netto monitora: max. 10,5 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Źródło światła LED – 1 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Moc żarówki LED min. 200W | TAK PODAĆ |  |
|  | Żywotność min. 60000 godzin pracy | TAK PODAĆ |  |
|  | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK PODAĆ |  |
|  | Tryb gotowości standby | TAK PODAĆ |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK PODAĆ |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK PODAĆ |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK PODAĆ |  |
|  | Światłowód przezroczysty, autoklawowalny, średnica 5mm, długość 3m – 2 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Pompa artroskopowa – 1szt | TAK PODAĆ |  |
|  | Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | TAK PODAĆ |  |
|  |  | TAK PODAĆ |  |
|  | Dreny w postaci szybko montowanych kaset | TAK PODAĆ |  |
|  | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia kaset dziennych | TAK PODAĆ |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia min.168 stopni, przekątna min. 6,5 cala, rozdzialczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | TAK PODAĆ |  |
|  | Min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy | TAK PODAĆ |  |
|  | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg | TAK PODAĆ |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienie ≤ 1% | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem | TAK PODAĆ |  |
|  | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10% | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja opróżniania stawu | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V | TAK PODAĆ |  |
|  | Konsola Waporyzatora/Shavera – 1szt | TAK PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja modulacji siły cięcia | TAK PODAĆ |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy | TAK PODAĆ |  |
|  | Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Elektrody z ręcznym sterowaniem | TAK PODAĆ |  |
|  | Elektrody jednoczęściowe | TAK PODAĆ |  |
|  | Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę | TAK PODAĆ |  |
|  | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°) | TAK PODAĆ |  |
|  | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia shavera artroskopowego | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID) | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym | TAK PODAĆ |  |
|  | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia | TAK PODAĆ |  |
|  | Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego | TAK PODAĆ |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika | TAK PODAĆ |  |
|  | Konsola kompatybilna z rękojeścią shavera artroskopowego firmy STRYKER, będącego na wyposażeniu Zamawiającego | TAK PODAĆ |  |
|  | Rekojeść shavera artroskopowego z ręcznym sterowaniem – 2szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres obrotów: do 12000 obr/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Oscylacje: do 3000 cykli/min | TAK PODAĆ |  |
|  | Programowalne przyciski sterujące na uchwycie | TAK PODAĆ |  |
|  | Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres regulacji siły ssania | TAK PODAĆ |  |
|  | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK PODAĆ |  |
|  | Urządzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem | TAK PODAĆ |  |
|  | Shaver kompatybilny z konsolą CORE firmy STRYKER, będącą na wyposażeniu Zamawiającego | TAK PODAĆ |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji | TAK PODAĆ |  |
|  | Optyki artroskopowe – 2szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | Optyka artroskopowa 4.0mm/30stopni, długość robocza 140mm, wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, zakończona szafirowym szkłem zespolonym laserowo z obudową, bez użycia kleju | TAK PODAĆ |  |
|  | Kontener do sterylizacji dostarczany razem z optyką | TAK PODAĆ |  |
|  | Kaniula do oferowanej optyki o śr.5,8 wyposażona w dwa zawory obrotowe oraz obturator ołówkowy do oferowanej kaniuli – 2szt | TAK PODAĆ |  |
|  | Wózek aparaturowy – 1szt | TAK PODAĆ |  |
|  | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | TAK PODAĆ |  |
|  | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK PODAĆ |  |
|  | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | TAK PODAĆ |  |
|  | uchwyt do swiatłowodu | TAK PODAĆ |  |
|  | Ramię wózka umieszczone centralnie min 650 mm - 1 szt. | TAK PODAĆ |  |
|  | uchwyt na głowicę kamery | TAK PODAĆ |  |
|  | możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | TAK PODAĆ |  |
|  | wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK PODAĆ |  |
|  | możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK PODAĆ |  |
|  | możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach | TAK PODAĆ |  |
|  | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK PODAĆ |  |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK PODAĆ |  |
|  | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu min 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
|  | Warunki serwisu i gwarancji | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja min. 24 | Tak, parametr punktowany/ podać 24 mc-e-0pkt 36 mc-e-10 pkt 48 mc-e-15 pkt 60 mc-e-20pkt |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski. | TAK PODAĆ |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK PODAĆ |  |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów specjalistyczno-akceptacyjnych aparatu. | TAK PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK PODAĆ |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu | TAK PODAĆ |  |