#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### System do podtrzymywania wyposażenia medycznego wraz z osprzętem – 1 kpl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024. Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące. Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta w czasie trwania gwarancji. | . TAK ( wpisać ) |  |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Szyna instrumentalna i osprzęt kompatybilny z istniejącym już przez zamawiającego systemem MODUR | TAK |  |
|  | Szyna instrumentalna ciężka wykonana z profilu aluminiowego o długości całkowitej L=46mb montowana na ścianie w różnych odcinkach. Szyna przeznaczona do ciężkiego oraz lekkiego sprzętu. Montaż przez wykonawcę w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | TAK |  |
|  | Szyna wyposażona w : |  |  |
| 4.1 | - aluminiowe uchwyty do mocowania na ścianie z mechanizmem stabilizacji szyny - komplet zaślepek z tworzywa dla każdego odcinka na zakończenia szyn | TAK |  |
| 4.2 | Maszt pomp infuzyjnych z głowicą kroplówki Maszt oraz głowica wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, Wysokość rury głównej min.1200mm +/-5%. Rura główna o średnicy min. 38mm. Wewnątrz rury głównej rura o średnicy min.25mm dopasowana do rury głównej zakończona głowicą z 4 haczykami. Maksymalne obciążenie głowicy 2kg +/-5%. Regulacja rury wewnętrznej w pionie w zakresie min. od 0 do 400mm +/-5% , rura po odcinku 400mm wygięta pod kątem 90 stopni do długości wygięcia 800mm +/-5%, następnie po odcinku 800mm wygięcie pod kątem 90 stopni do odcinka 200mm. Maszt główny zamocowany na dwóch stalowych uchwytach mocowanych do kostek aluminiowych. Rozstaw mocowań 1000mm +/-5% z możliwością zmiany. Maszt mocowany za pomocą dwóch aluminiowych kostek 54x35mm(wysokość x szerokość) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt nie odkształcającym się podczas użytkowania, blokujących przesuwania się osprzętu, uchwyty z możliwością zawieszenia na szynie instrumentalnej MODUR Ilość : 8 sztuk. | TAK |  |
| 4.3 | Zestaw półkowy typ A Zawieszony na dwóch szynach instrumentalnych : 3 x półka 450x320mm +/-5% 1 x szuflada 450x320x155 +/-5% 2 burty boczne 1 x Maszt pomp infuzyjnych z głowicą kroplówki - burty z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatów oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. - szuflada i blat stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem - Maszt oraz głowica wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, Wysokość rury głównej min.1200mm +/-5%. Rura główna o średnicy min. 38mm. Wewnątrz rury głównej rura o średnicy min.25mm dopasowana do rury głównej zakończona głowicą z 4 haczykami. Maksymalne obciążenie głowicy 2kg +/-5%. Regulacja rury wewnętrznej w pionie w zakresie min. od 0 do 400mm +/-5% , rura po odcinku 400mm wygięta pod kątem 90 stopni do długości wygięcia 800mm +/-5%, następnie po odcinku 800mm wygięcie pod kątem 90 stopni do odcinka 200mm. Możliwość mocowania masztu pomp infuzyjnych z głowicą kroplówki z prawej lub lewej strony zestawu - wysokość całkowita bez wyposażenia dodatkowego 1100mm +/-5% Możliwość wyboru kolorystyki przez zamawiającego półek i szuflady z minimum 15 kolorach. Ilość : 4 sztuki | TAK |  |
| 4.4 | Zestaw półkowy typ B Zawieszony na dwóch szynach instrumentalnych : 2 x półka 450x320mm +/-5% 1 x szuflada 450x320x155 +/-5% 1 profil burtowy - burty z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatów oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. - szuflada i blat stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem - wysokość całkowita bez wyposażenia dodatkowego 1100mm +/-5% Możliwość wyboru kolorystyki przez zamawiającego półek i szuflady z minimum 15 kolorach. Ilość : 8 sztuk | TAK |  |
| 5. |  |  |  |
|  | Wymagane dokumenty |  |  |
| 5.1 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 5.2 | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 | TAK |  |
|  | Eksploatacja |  |  |
| 6.1 | Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji ( dezynfekcji ) elementów wyposażenia lub części urządzenia które tego wymagają | TAK |  |
|  | Postanowienia końcowe |  |  |
| 7.1 | Montaż przez wykonawcę w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | TAK |  |
| 7.2 | Szkolenie personelu medycznego z prawidłowej dezynfekcji systemu szyn instrumentalnych do podtrzymywania wyposażenia medycznego wraz z osprzętem - min. 5 osób | TAK |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty

Podpis Wykonawcy: ..........................................