## Pakiet nr 1
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Pakiet nr 1
Endoprotezy cementowane stawu biodrowego z głową bipolarną
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Trzpień cementowany wykonany ze stopu stalowego, gładki, zaopatrzony w dwa łukowato wygięte skrzydełka. Stożek konusa 12/14. W zestawie centralizer dystalny. |  | szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
2 | Głowa bipolarna o średnicy 28 mm w rozmiarach 43 ÷ 55 mm |  | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0
3 | Panewka cementowa – materiał: polietylen o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, panewka wyposażona w stalowy krąg pozwalający na zobrazowanie w zdjęciu RTG, o średnicy 28, 32 mm |  | szt. | 40 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 8 | 0

## Pakiet nr 2
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Pakiet nr 2
Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe z krótkim trzpieniem
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej napylony czystym tytanem o grubości 0,35mm, dostępny w 13 rozmiarach wersji standardowej (kąt szyjkowo-trzonowy 135 st.) i w 13 rozmiarach wersji lateralizowanej ( kąt szyjkowo-trzonowy 128st.), zaopatrzony w dwa skrzydełka w okolicy krętarza. |  | szt. | 4 |  | 0 | 8 | 0
2 | Panewka bezcementowa wykonana z czystego stopu tytanu, pokryta czystym tytanem o porowatej strukturze w wersji press- fit . Rozmiary co 2mm: od 44mm do 68mm. Panewka press-fit z możliwością blokowania śrubami (3 otwory) lub bez otworów. |  | szt. | 70 |  | 0 | 8 | 0
3 | Wkładka polietylenowa o średnicy 28mm lub 32mm |  | szt. | 70 |  | 0 | 8 | 0
4 | Wkładka ceramiczna o średnicy 28mm lub 32mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
5 | Głowa metalowa w 5 długościach szyjki o średnicy 28mm lub 32mm |  | szt. | 130 |  | 0 | 8 | 0
6 | Głowa ceramiczna w 3 długościach szyjki o średnicy 28mm lub 32mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
7 | Śruby do blokowania panewki press-fit |  | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 8 | 0

## Pakiet nr 3
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Pakiet nr 3
Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe.
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9
1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu. Trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte skrzydełka gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny ze wzrostem trzpienia. Trzpień w 11 rozmiarach od 8 mm do 18 mm, skok co 1 mm. |  | szt. | 100 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 8 | 0
W ramach pakietu Zamawiający wymaga wstawienia w bezpłatne użyczenie na cały okres trwania umowy wiertarki z końcówkami do biodra oraz piły oscylacyjnej.

## Pakiet nr 4
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Pakiet nr 4
Endoprotezy stawu kolanowego.
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 13 |  | 7 | 8 | 9
1 | Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz standardowych) - wąskich rozmiarów elementu udowego. |  | kpl. | 50 |  | 0 | 8 | 0
Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromo kobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8 mm.
Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grugościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Mozliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną, mocowana dodatkowa śruba do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.
2 | Zestaw do płukania ran, złożony ze strylnego urządzenia do płukania ran oraz gotowego do użycia preparatu opartego na roztworze Ringera, do płukania chirurgicznego, ortopedycznego, bez zawartości alkoholu, zawierający 0,04% poliheksanidu (co odpowiada 0,40g w preparacie 1L) jako środka przeciwbakteryjnego zapobiegającego wzrostowi mikroorganizmów w celu unikania ZMO; 0,02% makrologu (co odpowiada 0,02g w prparacie 1L) w zależności od potrzeby z możliwością stosowania do płukania chirurgicznego zamiennie lub wspomagająco wraz ze stosowaniem standardowych roztworów. Butelka o poj. 1000ml. |  | szt. | 50 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
W ramach pakietu Zamawiający wymaga wstawienia w bezpłatne użyczenie na okres trwania umowy wiertarki z końcówkami do kolana oraz piły oscylacyjnej.

## Pakiet nr 5
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Pakiet nr 5
Cement kostny
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Ręczny (niewymagający użycia pompy próżniowej), hermetyczny system próżniowego mieszania i podawania cementu. Wewnątrz mieszalnika fabrycznie umieszczony cement 1x40 g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1. |  | szt. | 80 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 8 | 0

## Pakiet nr 6
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Pakiet nr 6
System do mocowania przeszczepów więzadła krzyżowego przedniego.
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm, stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej o dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Pakowane sterylnie. |  | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 0
2 | Mocowanie pisczelowe - śruba PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie, z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm. dł 23mm, 8-12mm. dł 28mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania, gniazdo śruby stożkowe, sześcioramienne. Komplet: guzik wraz z nicią do mocowanie udowego, 1 śruba do mocowania piszczelowego. |  | szt. | 24 |  | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw do szycia łąkotki typu "all inside". Prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanialnego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł. |  | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 0
4 | Elektroda monopolarna do artroskopii. |  | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 8 | 0

## Pakiet nr 7
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Pakiet nr 7
Implanty i wyroby ortopedyczne
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zespolenia śródszpikowe
1 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego). Kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. |  | szt. | 4 |  | 0 | 8 | 0
2 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, tytanowy. Długość 270-390mm, średnica 9 -11mm. W części dalszej co najmniej 4 otwory ustawione w co najmniej 3 płaszczyznach w tym co najmniej 2 otwory gwintowane. |  | szt. | 12 |  | 0 | 8 | 0
3 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kaniulowany, tytanowy. Długość 150mm Ø 8-9mm lub w zakresie 180-300mm Ø 6-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach w tym co najmniej 2 otwory gwintowane. |  | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 0
4 | Gwóźdź śródszpikowy udowy, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący. |  | kpl. | 3 |  | 0 | 8 | 0
5 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - odpiętowy, tytanowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artoprotezy stawu skokowego z wkrętami blokującymi i zaślepiającymi. |  | kpl. | 1 |  | 0 | 8 | 0
6 | Wkręt korowy blokujący samogwintujący z gniazdem typu torx i średnicy Ø 3,0; 4,0; 4,5; 5,0 i 5,5mm. |  | szt. | 90 |  | 0 | 8 | 0
7 | Wkręt rekonstrukcyjny blokujący z gniazdem typu torx Ø 7,5mm. Długość 60-120 mm. |  | szt. | 6 |  | 0 | 8 | 0
8 | Śruba kompresyjna lub śruba zaślepiająca z gniazdem typu torx M 6; M8 i M10 pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa. |  | szt. | 35 |  | 0 | 8 | 0
9 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy - typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej Ø 9 -12 mm, L = 180 –200mm lub 340 - 420mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym. Wkręt blokujący Ø 4,5; 5,0 lub 5,5mm, |  | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0
10 | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 10,5 lub 11,0 mm L = 80 – 120 mm - tytan |  | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0
11 | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 5,0 lub 6,5 mm, L = 70 – 110 mm - tytan |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
12 | Śruba kompresyjna M8, ustalająca M6 oraz zaślepiająca M8 i M12 |  | szt. | 90 |  | 0 | 8 | 0
13 | Wkręt blokujący Ø 4,5; 5,0 lub 5,5mm |  | szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
14 | Gwóźdź śródszpikowy elastyczny dla dzieci 1,5 - 4,0mm |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
15 | Śruba zaślepiająca 5,5 / 7,5mm |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
16 | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Tytanowy o średnicy Ø10 i 12mm. Wprowadzany od strony guza piętowego. Wersja do prawej i lewej kończyny. Gniazda wkrętów typu Torx |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
Płytki blokowane, tytanowe - otwory z gwintem walcowym na pełnym obwodzie z możliwością dwukierunkowej kompresji. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.
17 | Płytka blokowana, anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, wąska lub szeroka lub grzbietowa, prosta i kształtowa, prawa i lewa. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Możliwość wykonania kompresji. |  | szt. | 6 |  | 0 | 8 | 0
18 | Płytka śródkostna blokowana do korekcji pierwszej kosci śródstopia. Płytka posiadająca nakostną część z otworami pod wkręty blokowane oraz część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości. Wersji prawa i lewa. Minimum 3 długości. |  | szt. | 14 |  | 0 | 8 | 0
19 | Wkręt korowy Ø 2,7mm lub blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4mm, L= 10-40mm |  | szt. | 90 |  | 0 | 8 | 0
20 | Wkręt blokowany,kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 2,4mm, L= 10-30mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
21 | Płytka prosta, rekonstrukcyjna, blokowana. Od 4 do 10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
22 | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
23 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo-bocznej. W części trzonowej od 3 do 6 otworów. Wersja prawa/lewa. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
24 | Płytka kształtowa, blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 2 do 10 otworów. W części nasadowej min. 8 otworów blokowanych z gwntem walcowym na całym obwodzie, o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Zakończenie płytki z kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
25 | Płytka kształtowa, blokowana, wąska "L", do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. |  | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 0
26 | Płytka kształtowa, blokowana "T", do bliższej nasady kości piszczelowej, tytanowa. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej 4 otwory blokowane o rozbieżnym ustawieniu. |  | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
27 | Płytka kształtowa, do bliższej nasady kości piszczelowej boczna z dwoma rzędami otworów w części nasadowej pod wkręty blokowane, tytanowa. Wersja prawa/lewa. |  | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
28 | Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. Minimum 13 otworów blokowanych. Płytka z zaczepami lub bez zaczepów |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
29 | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 otworów. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. |  | szt. | 5 |  | 0 | 8 | 0
30 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 4 - 10 otworów. w części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
31 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej lub przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
32 | Płytka anatomiczna, blokowana obojczykowa "S" 3 - 8 otworów lub trzonowa "S" 6 - 10 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. Wersja prawa i lewa. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
33 | Wkręt korowy lub blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8 | 0
34 | Wkręt blokowany, kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową Ø 3,5mm, L= 12-70mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
35 | Płytka tytanowa, dystansowa klinowa, blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 7 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷15mm. Płytka z gwintowanym otworem na środku klina ułatwiający jej aplikację. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
36 | Wkręt blokowany gąbczasty do w/w płytek |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
37 | Wkręt blokowany do w/w płytek |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
38 | Płytka dynamiczna, biodrowa, tytanowa .W części nasadowej 2-3 otwory blokowane z gwintem walcowym na całym obwodzie |  | kpl. | 1 |  | 0 | 8 | 0
39 | Płytka kształtowa, do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, tytanowa. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej otwory blokowane o rozbieżnym ustawieniu. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8 | 0
40 | Wkręt korowy Ø 4,5mm lub blokowany tytanowy z gwintowaną główką Ø 5,0mm. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
Pozostałe
41 | Endoproteza głowy kości promieniowej, cementowa, modularna, składana z dwóch części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w średnicach 20, 22, 24mm. Części protezy połączone na zasadzie przegubu umożliwiającego głowie protezy ruchy rotacyjne |  | kpl. | 1 |  | 0 | 8 | 0
42 | Drut Kirschnera w rozmiarze Ø 1,2 - 3,0mm L = 150 - 310 mm |  | szt. | 350 |  | 0 | 8 | 0
43 | Gwóźdź Kirschnera gwintowany Ø 2,0 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
44 | Gwóźdź prowadzący Ø 3,0 |  | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 0
45 | Grot Steinmanna Ø 3-4 |  | szt. | 7 |  | 0 | 8 | 0
46 | Drut do cerklażu Ø 0,8 - 1,5mm x 5mb - miękki |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
47 | Wkręt korowy, samogwintujący Ø 2,7 - 3,5mm |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
48 | Wkręt korowy, samogwintujący Ø 4,5mm |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
49 | Wkręt kostkowy, samogwintujący. Ø 4,5mm |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
50 | Wkręt kaniulowany, samogwintujący Ø 3,5 - 5,0 mm, gwint częściowy |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
51 | Wkręt gąbczasty, samogwintujący Ø 6,5mm, gwint pełny i niepełny |  | szt. | 1 |  | 0 | 8 | 0
52 | Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wykonany ze stopu tytanu - typu Herbert z gniazdem typu troks Ø 2,0/3,0 mm; Ø 2,5/3,2 mm: Ø 3,0/4,0 mm i Ø 4,0/5,0 mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
53 | Podkładka pod wkręt w/w wkręty |  | szt. | 20 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymagania dodatkowe:
1. Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do implantacji gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych i wkrętów Herberta oraz na rok po wygaśnięciu umowy instrumentaria do usunięcia w/w implantów.
2. Wykonawca utworzy u Zamawiającego “bank” gwoździ śródszpikowych, płytek blokowanych w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.
3. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
4. Zamawiający może zażądać próbek oferowanych produktów do przetestowania i weryfikacji zgodności z ofertą, przed ostatecznym wyborem oferenta.
5. Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów.
6. Zamawiający wymaga nakładek celujących do płytek blokowanych z otworami pod wkręty wielokierunkowe
7. Instrumentarium i implanty do gwoździ elastycznych, protezy głowy kości promieniowej i dynamicznej płytki biodrowej Wykonawca dostarczy po telefonicznym zgłoszeniu w czasie 48 godzin.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w Pakiecie