## Zadanie_I
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie I - Elektroda neutralna
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku | Wartość brutto | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Elektroda neutralna | Elektroda neutralna jednorazowa symetrycznie dzielona z izolowanym pierścieniem pozwalającym na dowolną orientacje względem operowanego pola o powierzchni właściwej 85 cm2 i maksymalnej powierzchni z pierścieniem do 108 cm2 , z jednostronni izolowanym przyłączem. Kompatybilne z posiadanym przez szpital urzadzeniem firmy ERBE 20193-082 | op. | 6
2 | Elektroda neutralna | Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z żelem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm o wymaiarach 18x11,5, wyposażona w system kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta, powierzchnia min. 135 cm2 kompatybilne z urządzeniem Medtronic posiadanym przez Zamawiającego | op. | 6
Razem wartość

## Zadanie_II
Załącznik nr 6 do SIWZ | [10 empty] | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2
Zadanie II - Klipsy
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Klipsy tytanowe | Klips tytanowy rozmiar ML, zielony, wykonany z biologicznie obojętnego tytanu, długość całkowita po zamknięciu 9 mm, długość robocza 8 mm, posiadający wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające 9 mm, długość robocza 8 mm,posiadający wewnetrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciemsię z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, magazynek zawierający 6 klipsów, klipsy pasujace do aplikatorów będących na wyposażeniu szpitala, prosukt posiadajacy Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasabnika dołaczone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, sterylne, opakowanie zbiorcze zawiera 20 magazynków. Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta w badaniu rezonansem megnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Klipsy kompatybilne z urządzeniem Beryl Med posiadanym przez Zamawiającego | op | 6
2 | Klipsy tytanowe | Klips tytanowy rozmiar L, wykonany z biologicznie obojętnego tytanu, długość całkowita po zamknięciu 12,3 mm, długość robocza 11,9 mm, posiadający wewnetrzne i zewnetrzne rowkowanie zabezpieczjące przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, magazynek zawierający 6 klipsów, klipsy pasujące do aplikatorów będących na wyposażeniu szpitala, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, do każdego zasobnika dołaczone dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczania w dokumentacji medycznej pacjenta, sterylne, opakowaniezbiorcze zawiera 20 magazynków. produkt posiada oswidczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta w badaniu rezonansem magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Klipsy kompatybilne z urządzeniem Beryl Med posiadanym przez Zamawiającego | op | 4
3 | Klipsy tytanowe do wyrostka robaczkowego | Klipsy wykonane z niewchłanianego polimeru, rozmiar XL, klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Wewnętrzna górna i dplna płaszczyzna zaopatrzona na całej gługości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kacie podcięcia 45º, magazynki zawierające 4 klipsy. Produkt posiadający Deklarację Zgpdności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, sterylne. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 zasabników. Produkt posiada oświadczenie producenta,że klipsy są wykonane z materiału medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Klipsy kompatybilne z urządzeniem Beryl Med posiadanym przez Zamawiającego | op. | 3
RAZEM WARTOŚĆ
.....................................................................
(podpis osoby uprawnionej)

## Zadanie_III
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie III - Staplery
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Stapler skórny | Stapler skórny Purple surgical ekonomiczne narzędzie do zamykania ran skóry, wysoka jakość, niezawodność, zamyka zszywki w perfekcyjny dla gojenia się ran kształt, lekki poręczny ergonomiczna rękojęść z wyprofilowaniem na palce, dobrze widoczne zszywki w magazynku dla oceny ilości pozostałych zszywek, prosty w obsłudze 35 zszywek | op | 4
2 | Jednorazowy stapler liniowy | Jednorazowy stapler zielony liniowy automatyczny z wymiennymi ładunkami 45 mm, aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm do tkanki standardowej (niebieski) lub 4, 8 mm do tkanki grubej (zielonej), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 15. W zestawie 2 ładunki | szt | 15
3 | Jednorazowy stapler liniowy | Jednorazowy stapler liniowy automatyczny z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego zabiegu opearcyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm do tkanki standardowej (niebieski) lub 4,8 mm do taknki grubej (zielony), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 21. W zestawie 2 ładunki. | szt. | 15
4 | Staplery okrężne | Stapler okrężny jednorazowego uzytku 26, 29 mm, zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki. na staplerze. Długość szaftu 45 cm, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. | szt. | 70
5 | Stapler liniowy zamykająco-tnący | Jednorazowy stapler liniowy zamykajaco-tnący 80 mm automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodnie biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B, z możliwością 8 krotnego użycia . Długość linii cięcia 80 mm. Ilość zszywek 88, wysokość zszyweki 3,8 do tkanki standardowej (kolor niebieski) 4,5 mm do tkanki grubej po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm | szt. | 30
6 | Jednorazowa rąkojeść staplera endoskopowego | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kata załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość szczęk 90,3 mm, długość całkowita 54 cm | szt. | 2
7 | Ładunek do staplera endoskopowego | Ładunek do staplera endoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów zszywek tytanowych - zszywki 3 o długości linii szwów 60 mm | szt | 6
RAZEM WARTOŚĆ
……………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

## Zadanie_IV
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie IV - Wkłady workowe z żelem
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Wkłady workowe z żelem 1000 ml | Wkład jednorazowy z żelem o pojemności 1000 ml - kształt owalny, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy 12mm (do odsysania dużych objętości) wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssaniaprzed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, zawartość 2 saszetki z żelem po 10 gram. Wkłady wykonane z poliofeliny, data produkcji umieszczona na wkładzie, data ważności na opakowaniu zbiorczym, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania.Wkłady workowe kompatybilne z urządzeniem Beryl Med posiadanym przez Zamawiającego | op | 4
2 | Wkłady workowe z żelem 2000 ml | Wkład jednorazowy z żelem o pojemności 2000 ml - kształt okrągły, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do osdysania dużych objętości) Uszczelnianu automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister, wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25 mm do pobrania próbek wydzieliy do badań lub wsypywania proszku żelującgo, w komplecie zintegrowna z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakonczeniu ssania, zawartość 3 saszetki z żelem po żelu 13 gram, wkłady wykonane z poliolefiny , data produkcji umieszczona na wkładzie, data ważności na opakoaniu zbiorczym, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania. Wkłady workowe kompatybilne z urządzeniem Beryl Med posiadanym przez Zamawiającego | op | 4
3 | Wkłady workowe z żelem 3000ml | Wkład jednorazowy z żelem o pojemności 3000 ml - kształt okrągły, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do osdysania dużych objętości) Uszczelnianu automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister, wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25 mm do pobrania próbek wydzieliy do badań lub wsypywania proszku żelującgo, w komplecie zintegrowna z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakonczeniu ssania, zawartość 5 saszetek z żelem po 13 gram, wkłady wykonane z poliolefiny , data produkcji umieszczona na wkładzie, data ważności na opakoaniu zbiorczym, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania. Wkłady workowe kompatybilne z urządzeniem Beryl Med posiadanym przez Zamawiającego | op | 4
RAZEM WARTOŚĆ
.....................................................................
(podpis osoby uprawnionej)

## Zadanie_V
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie V - Ostrza uniwersalne do strzygarki
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Ostrza uniwersalne do strzygarki | Uniwersalna przystawka do golenia jedorazowa - szare (golenie całego ciała), kompatybilne z urządzeniem firmy Medi-Line, które posiada Zamawiajacy | op | 3
RAZEM WARTOŚĆ
.....................................................................
(podpis osoby uprawnionej)

## Zadanie_VI
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie VI - Ewakuator laparoskopowy
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Ewakuator laparoskopowy | Pojemność 200ml (opcjonalnie dostępne o pojemności 400ml, 800ml i 1200ml) otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trocara o średnicy 10mm, kolorystyczneoznakowanie tubusa pozwalające na identyfikacje pojemności woreczka, sterylny, opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk. | op | 30
RAZEM WARTOŚĆ
……………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

## Zadanie VII
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie VII -Pętla do podwiązywania z aplikatorem
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Surgitie Ligation Loop with Delivery system | Pętla do podwiązywania z aplikatorem z powlekaną, syntetyczną wchłanialną nicią chirurgiczną o początkowej wytrzymałości 140%USP, rozmiar 2/0 o długości 53cm | op | 4
RAZEM WARTOŚĆ
……………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

## Zadanie VIII
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie VIII -Narzędzie do douszczelniania naczyń
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Ligasure Impact | Jednorazowe narzędzie z nożem do uszczelniania naczyń o średnicy 7mm włącznie, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości trzonu 18 cm i zakrzywionych branszach dł. 36mm z powleczeniem w NANO technologii. Szpital posiada urządzenie firmy Medtronic kompatybilne z w\w narzędziem. | op | 3
RAZEM WARTOŚĆ
……………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

## Zadanie IX
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie IX -Krople do optyki
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | Krople do optyki 25 ml | Zaawansowana formuła będąca kombinacją rozpuszczonych w roztworze alkoholu spejalnych aktywnych składników, wytwarza ochronną powłokę na elemencie optycznym, zapobiegając tworzenie się mikro-kropelek, a tym samym zaparowniu. Warstwa ta jest tak cienka i jednocześnie doskonale trwale transparentna, że uzyskiwany obraz jest nieskazitelnie ostry. | op | 3
RAZEM WARTOŚĆ
……………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

## Zadanie X
Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie X -System filtrujący dym elektrochirurgiczny
Lp. | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu i numer katal.
1 | System filtrujący dym elektrochurgiczny - Lina LapGuard | Jednorazowy system filtracji dymu elektrochirurgicznego podczas procedur laparoskopowych, łącznik luer lock do połączenia z wielkością 25-27 nanometrów, sterylny, opakowanie zbiorcze 10 szt. Rokarem, zacisk rolkowy do regulacji przepływu gazu, filtr ULPA z aktywnym węglem - skutecznoć > 99,999968% dla cząstek o wielkości 25-27 nanometrów, sterylny, opakowanie zbiorcze 10zt. | szt. | 4
RAZEM WARTOŚĆ
……………………………………
(podpis osoby uprawnionej)