Kraków, dnia 19.02.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla jednostek medycznych Szpitala

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 32

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je  w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego dla jednostek medycznych szpitala nr DZ.271.5.2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ.  Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

Do 8 tygodni  od daty podpisania umowy

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z  wykonawcami, oraz informacje o  wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4.   Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w  inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Małgorzata Błachut tel. / fax. (0-12) 614 25 32  - od pn. do pt. w godz. 800 – 1400 ,

11. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.03.2021 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art 18 ust 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia:

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia:

1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia:

W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia:

Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z

najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art 125 ust 1 ustawy Pzp, wg załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 3 do SWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg załącznika nr 4 do SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Dotyczy Pakietu nr IV: Zamawiający wymaga złożenia od Wykonawców następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- Deklarację zgodności CE producenta dla oferowanego modelu myjni – dezynfektora.

- Aktualna deklaracja CE wydana przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

- Katalogów i/lub ulotek informacyjnych Producenta oferowanego modelu urządzenia dotyczących potwierdzenia cech i parametrów zadeklarowanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wyżej wymienione  środki dowodowe Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą w sposób opisany w pkt 12 SWZ.

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Instytucji wezwania opisanej w zdaniu poprzednim nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13.1b SWZ.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2  do dnia 1.03.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

-  bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz  z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.03.2021 r., o godzinie 10:05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 ust 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 do SWZ

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

- UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

| L.p. | ###### Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: |  | 100 % |  |

- Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + T

- gdzie:

- kryterium – cena

- C = R1 x Cmin / Cb

- Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

- Cb	– 	cena oferty badanej

- R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

- kryterium – jakość

T = R2 x Tb / Tmax

- Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

- Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

- R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

WZORY

- Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

1+x−min.max.−min.* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością minimalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

- Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

1+max.−xmax.−min.* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

A = 1, jeżeli przedział [2,1]

A = 2, jeżeli przedział [3,1]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Opis części zamówienia są określone w załączniku nr 3 i 4 SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2

pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Jadwiga Zając, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.zajac@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.5.2021: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla jednostek medycznych Szpitala, prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z

postępowania

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Wartość oferty

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………..………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………..………………………………………

(adres)

………………..………………………………………

tel./fax)

.............................................................

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………….............................……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ..................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2

Wzór umowy nr …………../2021

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy 
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

dr hab. n. med. Dorotę Sobczyk - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa - pełnomocnika

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 214 000 euro – postępowanie nr DZ.271.5.2021 o następującej treści: zakup i dostawa sprzętu medycznego dla jednostek medycznych Szpitala.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:………………………........................................................, dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone są Załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 3 do SIWZ), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Cena i termin warunki wykonania umowy

- Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie ........................... brutto (słownie: ....................................... ). Kwota ta obejmuje cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków określonych w umowie.

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do …... od daty podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 1 - dniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.

§ 3

Odbiór i warunki płatności.

- Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy.

- Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek.

- Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr 4 do SIWZ).

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

- W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

- W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5

Postanowienia dodatkowe

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów i akcesoriów określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

  - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;

  - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

  - Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.................................................                   	.................................................

( podpis Wykonawcy  )		                       	( podpis Zamawiającego)

- Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników Wykonawcy)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy………………………………………………………………………………………….., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym 
z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie usuwane lub anonimizowane.

6) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr I:

| L.p. |  | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie w kardiomonitory posiadanego na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym systemu monitorowania parametrów życiowych produkcji Nihon - Kohden CPV: 33112340-3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | oferowane w pakiecie kardiomonitory w pełni kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego centralą monitorującą typu CNS 9701K prod. Nihon Kohden. Wykonawca podłączy i skonfiguruje sieciowo oferowane kardiomonitory z posiadaną centralą monitorującą w celu osiągnięcia funkcjonalności min. wyświetlania parametrów życiowych z oferowanych kardiomonitorów na posiadanej przez Zamawiającego centrali | TAK |  | – |
| A. Kardiomonitor stacjonarno - transportowy 15" - 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| 2 |  | nazwa produktu | podać |  | – |
| 3 |  | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 4 |  | producent | podać |  | – |
| 5 |  | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2020 | TAK |  | – |
| 6 |  | oferowane kardiomonitory w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami prod. Nihon Kohden | TAK |  | – |
| 7 |  | monitory o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów możliwy na każdym stanowisku | TAK, opisać |  | – |
| 8 |  | waga kardiomonitora bez akumulatorów i modułów, max. 8 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 9 |  | monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 10 |  | chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów ) | TAK |  | – |
| 11 |  | ekran kolorowy, pojedynczy wbudowany w obudowę monitora, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" | TAK, podać |  | – |
| 12 |  | prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika | TAK, podać |  | za każdą zaoferowaną krzywą więcej niż min. wymagane - 1 pkt. |
| 13 |  | rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 | TAK, podać |  | – |
| 14 |  | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  | – |
| 15 |  | komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  | – |
| 16 |  | monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  | – |
| 17 |  | zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut pracy | TAK, podać |  | – |
| 18 |  | monitor z funkcją pracy w sieci. Komunikacja LAN pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych numerycznych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  | – |
| 19 |  | wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  | – |
| 20 |  | możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  | – |
| 21 |  | wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  | – |
| 22 |  | alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK, opisać |  | – |
| 23 |  | min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu | TAK, opisać |  | – |
| 24 |  | historia alarmów min. 300 przypadków wraz z min. 4 krzywymi | TAK, podać |  | [1,3] |
| 25 |  | możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych | TAK |  | – |
| 26 |  | pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK, podać |  | – |
| 27 |  | jednoczasowa prezentacja w trendzie graficznym, min. 6 parametrów | TAK, podać |  | – |
| 28 |  | funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min 60 sek. (Zamawiający nie wyklucza monitorów nie podłączonych do centrali) | TAK, podać |  | [1,3] |
| 29 |  | funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | TAK |  | – |
| 30 |  | synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  | – |
| 31 |  | wodoszczelny czujnik typu klips do pomiaru saturacji | TAK |  | – |
| Parametry mierzone w kardiomonitorach oferowanych w części A |  |  |  |  |  |
| 32 | EKG - 2 sztuki |  | TAK |  | – |
| 33 | możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego |  | TAK |  | – |
| 34 | możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem |  | TAK |  | – |
| 35 | automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia |  | TAK |  | – |
| 36 | wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych. Możliwość zdefiniowania QRS podczas wpisywania nowego pacjenta (z tego samego poziomu menu) |  | TAK |  | – |
| 37 | pomiar częstości pracy serca w zakresie, min. 30 - 250 [ud./min.] |  | TAK, podać |  | – |
| 38 | zakres alarmów, min. 30 - 250 [ud./min.] |  | TAK, podać |  | – |
| 39 | analiza odcinka ST - 2 sztuki |  | TAK |  | – |
| 40 | ciągła analiza odcinka ST |  | TAK |  | – |
| 41 | możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń |  | TAK, opisać |  | – |
| 42 | oferowane kardiomonitory wyposażone w funkcję prezentacji graficznej zmian odcinka ST na wykresach kołowych |  | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 43 | trendy odcinka ST z min. 24 godzin |  | TAK, podać |  | – |
| 44 | zmiana punktów pomiarowych odcinka ST, min. zakres pomiarowy: -9 ÷ +9 [mm] |  | TAK, podać |  | – |
| 45 | analiza arytmii - 2 sztuki |  | TAK |  | – |
| 46 | rozpoznawanie, min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze |  | TAK, podać |  | [1,2] |
| 47 | możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 rodzajów lub rozszerzonym min. 22 rodzajów |  | TAK |  | – |
| 48 | oddech - 2 sztuki |  | TAK |  | – |
| 46 | pomiar oddechu metodą impedancyjną |  | TAK |  | – |
| 47 | prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę |  | TAK |  | – |
| 48 | zakres pomiarowy częstości oddechów, min. 4 - 120 [odd./min.] |  | TAK, podać |  | – |
| 49 | pomiar bezdechu w zakresie, min. 10 – 30 sekund |  | TAK, podać |  | – |
| 50 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi - 2 sztuki |  | TAK |  | – |
| 51 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną |  | TAK |  | – |
| 52 | pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie, min. 1 –120 min |  | TAK, podać |  | – |
| 53 | pomiar ręczny i pomiar ciągły |  | TAK |  | – |
| 54 | prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości |  | TAK |  | – |
| 55 | zakres pomiarowy, min. 20 – 250 [mmHg] |  | TAK, podać |  | – |
| 56 | funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia skurczowego |  | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 57 | funkcja stazy żylnej |  | TAK |  | – |
| 58 | pomiar saturacji - 2 sztuki |  | TAK |  | – |
| 59 | pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna |  | TAK |  | – |
| 60 | zakres pomiarowy SpO2, min: 30 – 100 [%] |  | TAK, podać |  | – |
| 61 | zakres pomiarowy pulsu, min.: 30 – 250 [ud./min.] |  | TAK, podać |  | – |
| 62 | dostępna funkcja wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną |  | TAK |  | – |
| 63 | dostępna funkcja ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 64 | pomiar temperatury - 2 sztuki |  | TAK |  | – |
| 65 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) |  | TAK |  | – |
| 66 | jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur |  | TAK |  | – |
| 67 | zakres pomiarowy, min.: 10 – 45º [C] |  | TAK |  | – |
| Możliwości rozbudowy dla kardiomonitorów oferowanych w części A |  |  |  |  |  |
| 68 | możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia |  | TAK |  | – |
| 69 | możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca. Odczyt i rejestracja danych (w tym CCO) z modułu do pomiaru CCO bezpośrednio w oferowanym monitorze. Nie dopuszcza się urządzeń/modułów zewnętrznych |  | TAK |  | pomiar z jednego dostępu naczyń., nie wymagający kalibracji - 3 pkt., inne rozwiązania - 0 pkt. |
| 70 | możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia |  | TAK, podać |  | – |
| 71 | możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca |  | TAK |  | – |
| 72 | możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii |  | TAK |  | – |
| 73 | możliwość rozbudowy pomiar EEG ( moduł do EEG potwierdzony certyfikatem CE) Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta Możliwość stosowania różnych typów elektrod np. igłowe, miseczkowe itp. |  | TAK |  | – |
| Wyposażenie kardiomonitorów oferowanych w części A |  |  |  |  |  |
| 74 | Wykonawca dla oferowanych w części A kardiomonitorów zainstaluje (przymocuje) kardiomonitory na dostępnych półkach (w sali wzmorzonego nadzoru - półki zawieszone są na szynie 25x10 mm) oraz dostarczy i zainstaluje na dostępnej szynie dwa dedykowane kosze na akcesoria do kardiomonitorów |  | TAK, podać |  | – |
| 75 | adapter do podłączenia przewodu EKG pacjenta - 2 sztuki |  | TAK, podać |  | – |
| 76 | przewód EKG pacjenta, min. 3 odprowadzeniowy – 4 sztuki |  | TAK, podać |  | – |
| 77 | adapter do podłączenia mankietu NIBP - 2 sztuki |  | TAK, podać |  | – |
| 78 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (23-33 cm) - 2 sztuki |  | TAK, podać |  | – |
| 79 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży (33-45 cm) - 2 sztuki |  | TAK, podać |  | – |
| 80 | adapter do podłączenia czujnika SpO2 - 2 sztuki |  | TAK, podać |  | – |
| 81 | czujnik na palec typu klips dla dzieci i dorosłych - 3 sztuki |  | TAK, podać |  | – |
| 82 | czujnik do pomiaru temperatury obwodowej (powierzchniowej) - 2 sztuk |  | TAK, podać |  | – |
| B. Kardiomonitor stacjonarno - transportowy 10" - 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 83 | nazwa produktu |  | podać |  | – |
| 84 | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać |  | – |
| 85 | producent |  | podać |  | – |
| 86 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2020 |  | TAK |  | – |
| 87 | monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia |  | TAK |  | – |
| 88 | kolorowy, pojedynczy ekran TFT o rozmiarze min. 10” |  | TAK |  | – |
| 89 | zasilanie sieciowe 230V/50Hz oraz wbudowane zasilanie akumulatorowe na min. 3 godz. pracy monitora |  | TAK, podać |  | – |
| 90 | jednoczesna prezentacja, min. 4 krzywych na ekranie |  | podać |  | – |
| 91 | waga monitora razem z akumulatorami, max. 4 kg |  | TAK, podać |  | – |
| 92 | możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów |  | TAK |  | – |
| 93 | komunikacja z użytkownikiem (informacje, komunikaty wyświetlane na ekranie ) w języku polskim |  | TAK |  | – |
| 94 | trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 godzin |  | TAK, podać |  | – |
| 95 | funkcja „holterowska”, min. krzywej EKG z ostatnich min. 72 godzin |  | TAK, podać |  | – |
| 96 | alarmy, min. trzystopniowe z możliwością zawieszania |  | TAK, podać |  | – |
| Parametry mierzone w kardiomonitorze oferowanym w części B |  |  |  |  |  |
| 97 | EKG |  | TAK |  | – |
| 98 | monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego |  | TAK |  | – |
| 99 | pomiar częstości pracy serca w zakresie, min. 15-300 [ud/min.] |  | TAK, podać |  | – |
| 100 | detekcja stymulatora serca |  | TAK |  | – |
| 101 | Analiza odcinka ST |  | TAK |  | – |
| 102 | analiza odcinka ST w min. 2 odprowadzeniach |  | podać |  | – |
| 103 | Analiza arytmii |  | TAK |  | – |
| 104 | rozpoznawanie, min. 20 rodzajów zaburzeń w monitorze |  | TAK, podać |  | – |
| 105 | Oddech |  | TAK |  | – |
| 106 | pomiar oddechu metodą impedancyjną |  | TAK |  | – |
| 107 | zakres pomiarowy częstości oddechów, min. 0-150 [odd./min.] |  | TAK, podać |  | – |
| 108 | pomiar bezdechu w zakresie, min. 10 – 40 sekund |  | TAK, podać |  | – |
| 109 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  | TAK |  | – |
| 110 | pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie, min. 1 - 120 minut |  | TAK, podać |  | – |
| 111 | pomiaru ciągły oraz na żądanie |  | TAK |  | – |
| 112 | prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej |  | TAK |  | – |
| 113 | zakres pomiarowy, min. 20 – 270 [mmHg] |  | TAK, podać |  | – |
| 114 | Pomiar saturacji |  | TAK |  | – |
| 115 | prezentacja krzywej pletyzmograficznej |  | TAK |  | – |
| 116 | zakres pomiarowy SpO2, min: 10 – 100 [%] |  | podać |  | – |
| 117 | tętno obwodowe w zakresie, min.: 30 – 240 [ud./min.] |  | podać |  | – |
| 118 | Pomiar temperatury |  | TAK |  | – |
| 119 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) |  | TAK |  | – |
| 120 | zakres pomiarowy, min.: 0 – 45º [C] |  | TAK, podać |  | – |
| Wyposażenie dla kardiomonitora oferowanego w części B |  |  |  |  |  |
| 121 | monitor dostarczony i zamontowany na dedykowanym wózku transportowym - 1 sztuka, na kółkach (min. 2 koła z blokadą), wyposażonym w min.: uchwyt transportowy oraz kosz na akcesoria |  | TAK |  | – |
| 122 | adapter do podłączenia przewodu EKG pacjenta - 1 sztuka |  | TAK, podać |  | – |
| 123 | przewód EKG pacjenta, min. 3 odprowadzeniowy – 2 sztuki |  | TAK, podać |  | – |
| 124 | adapter do podłączenia mankietu NIBP - 1 sztuka |  | TAK, podać |  | – |
| 125 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (23-33 cm) - 1 sztuka |  | TAK, podać |  | – |
| 126 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży (33-45 cm) - 1 sztuka |  | TAK, podać |  | – |
| 127 | adapter do podłączenia czujnika SpO2 - 1 sztuka |  | TAK, podać |  | – |
| 128 | czujnik na palec typu klips dla dzieci i dorosłych - 2 sztuki |  | TAK, podać |  | – |
| 129 | czujnik do pomiaru temperatury obwodowej (powierzchniowej) - 1 sztuka |  | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu dla kardiomonitorów oferowanych w częściach A, B |  |  |  |  |  |
| 130 | okres gwarancji na oferowane kardiomonitory od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] |  | TAK, podać |  | – |
| 131 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta |  | TAK, podać |  | – |
| 132 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy |  | TAK |  | – |
| 133 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy |  | TAK, podać |  | – |
| 134 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa |  | podać |  | – |
| Inne - dla kardiomonitorów oferowanych w częściach A, B |  |  |  |  |  |
| 135 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) |  | TAK |  | – |
| 136 | szkolenie dla min. dwóch pracowników Działu Inżynierii Klinicznej w zakresie użytkowania, konserwacji oraz wykonywania sukcesywnych przeglądów technicznych oferowanych w ramach pakietu urządzeń - kardiomonitorów - wraz z dostarczeniem niezbędnej dla tych celów dokumentacji technicznej, zakończone wydaniem certyfikatu upoważniającego do dokonywania bieżących przeglądów oraz drobnych napraw korekcyjnych. Ważność certyfikatu min. 3 lata od zakończonego oferowanego okresu gwarancji. Szkolenie zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonanej instalacji oferowanych urządzeń, jednak nie później niż 30 dni od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego |  | TAK |  | – |
| 137 | oferowane kardiomonitory posiadające deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie oferowanych urządzeń |  | TAK |  | – |
| 138 | instrukcja obsługi do oferowanych kardiomonitorów w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie |  | TAK |  | – |
| 139 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt |  | TAK |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr II:

| Moduł kapnografii w strumieniu głównym do posiadanego na III Oddziale Intensywnej Terapii Pooperacyjnej systemu monitorowania parametrów życiowych produkcji Nihon - Kohden wraz z wyposażeniem - 14 sztuk (CPV: 33112340-3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oferowane w pakiecie moduły w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami serii Jupiter oraz centralą monitorującą typu CNS 9701K prod. Nihon Kohden. Wykonawca podłączy i skonfiguruje oferowane moduły CO2 z kardiomonitorami oraz centralą w celu min. wyświetlania parametrów monitorowanych z użyciem oferowanego modułu z oferowanych kardiomonitorów na posiadanej przez Zamawiającego centrali | TAK |  | – |
| 2 | nazwa oferowanego modułu do CO2 | podać |  | – |
| 3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 4 | producent | podać |  | – |
| 5 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2020 | TAK |  | – |
| 6 | pomiar kapnometrii wdechowej i wydechowej w strumieniu głównym | TAK |  | – |
| 7 | prezentacja cyfrowa oraz prezentacja krzywej kapnograficznej | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 8 | zakresy pomiarowe, min.: CO2 0 - 100 mmHg, oddech 4 - 80 odd./ min. | TAK, podać |  | – |
| 9 | w ramach wyposażenia dla oferowanych 14 sztuk modułów do CO2, Wykonawca dostarczy min. 60 sztuk jednorazowych adapterów do pomiaru CO2 | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu dla oferowanych modułów kapnografii |  |  |  |  |
| 10 | okres gwarancji na oferowane moduły od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 11 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 12 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 13 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 14 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr III:

| Lampa operacyjna dla Sali Bloku Operacyjnego Chirurgii Naczyń - 1 sztuka (CPV: 33167000-8) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2020 | TAK |  | – |
| 5 | dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego | TAK |  | – |
| 6 | każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1750 [mm]. Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1800 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 7 | obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”) | TAK |  | – |
| 8 | natężenie światła Ec max. z odległości 1 m: - dla czaszy głównej: min. 155 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 155 000 lux | TAK, podać |  | – |
| 9 | bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego, Ra ≥ 99 | TAK, podać |  | [1,2] |
| 10 | bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy czerwonej, R9 ≥ 99 | TAK, podać |  | – |
| 11 | głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 950 mm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 12 | ilość źródeł świetlnych dla czaszy głównej min. 7 sztuk, max. 10 sztuk, dla czaszy satelitarnej min. 7 sztuk, max. 10 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 13 | ilość diod w czaszy głównej min. 100 sztuk, max. 140 sztuk, w czaszy satelitarnej min. 100 sztuk, max. 140 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 14 | możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez konieczności otwierania obudowy czaszy | TAK |  | – |
| 15 | elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w trzech (max. w pieciu) krokach w minimalnym zakresie: 3800 – 4800 [K] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej | TAK, podać |  | – |
| 16 | elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej i satelitarnej w przedziale ≥ 180 [mm] do ≤ 270 [mm] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej | TAK, podać |  | [1,2] |
| 17 | elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego lub natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz | TAK |  | – |
| 18 | panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej | TAK |  | – |
| 19 | regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie min. 30 – 100%, w tym białe oświetlenie endoskopowe 5% | TAK, podać |  | – |
| 20 | pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami (w formie rączki, przez którą można przełożyć dłoń) umieszczonymi wokół czaszy UWAGA: Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego czyszczenie i dezynfekcję | TAK, podać |  | – |
| 21 | zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 Hz | TAK, podać |  | – |
| 22 | całkowity pobór mocy lampy przy ustawieniu maksymalnego natężenia światła w obu czaszach max. 210 VA | TAK, podać |  | [2,1] |
| 23 | każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 VDC | TAK, podać |  | – |
| 24 | stopień ochrony: czasze min. IP 42, system ramion min. IP 30 | TAK, podać |  | – |
| 25 | Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 godzin | TAK, podać |  | [1,3] |
| 26 | powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami | TAK |  | – |
| 27 | czasze o konstrukcji „bezszybowej”, wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących | TAK |  | – |
| 28 | czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Czasze lamp bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje | TAK |  | – |
| 29 | obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym. | TAK |  | – |
| 30 | dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 3 sztuki na każdą z czasz | TAK, podać |  | – |
| 31 | mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki | TAK |  | – |
| 32 | lampy przygotowane do zainstalowania dedykowanego dotykowego zewnętrznego sterownika lamp i kamery, z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami: sterowanie funkcjami lampy. tj. włączanie/wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 33 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 34 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 35 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 36 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 37 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 38 | oferowane kardiomonitory posiadające deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie oferowanych urządzeń | TAK |  | – |
| 39 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 40 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 41 | Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do miejsca montażu - sali operacyjnej 7D: - wysokość do sufitu podwieszonego od posadzki ok. 300 cm - wysokość do stropu od posadzki: ok. 360 cm | TAK |  | – |
| 42 | Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu wszystkich prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na sali operacyjnej 7D (Blok Operacyjny Chirurgii Naczyń, pawilon M-V, poz. 3), na której maja być zamontowane wszystkie elementy lampy, która jest przedmiotem oferty | TAK |  | – |
| 43 | W ramach oferty Wykonawca dokona na własny koszt i we własnym zakresie demontażu lampy LEDILUX BLC 600/300/TV, prod. Famed Łódź S.A., użytkowanej dotychczas na sali 7D i dokona zeskładowania jej elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie bloku operacyjengo | TAK |  | – |
| 44 | w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Paweł Batorski, tel. (12) 614 26 31 (Specjalista ds. aparatury medycznej); Zbigniew Woszczyna, tel. (12) 614 33 15 (Kierownik Bloku Operacyjnego), codziennie w godzinach 8 - 14 | TAK |  | – |
| 45 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr IV:

| Myjnia - dezynfektor do narzędzi dla Centralnej Sterylizatorni Szpitala - 1 sztuka (CPV: 39330000-4) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2021 | TAK |  | – |
| 5 | myjnia dezynfektor, przelotowa, dwudrzwiowa, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN oraz instrumentów kanałowych | TAK |  | – |
| 6 | drzwi przesuwne w pionie(otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy przycisków na panelu sterującym urządzeniem, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu | TAK |  | – |
| 7 | pojemność komory nie mniej niż 15 sztuk dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum: 595x255x70 [mm] lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE, zgodnych ze standardem DIN 1/1 | TAK |  | – |
| 8 | kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia 1000 mm | TAK, podać |  | – |
| 9 | zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nie przekraczająca 21 kW | TAK |  | – |
| 10 | możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych | TAK |  | – |
| 11 | komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej | TAK, podać |  | – |
| 12 | końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną | TAK |  | – |
| 13 | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/system oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu, zlokalizowany poza komorą mycia | TAK |  | – |
| 14 | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej, zlokalizowany poza komorą mycia | TAK |  | – |
| 15 | w komorze minimum dwa przyłacza - zlokalizowane po przeciwnych stronach komory - układu cyrkulacji roztworów roboczych do podłączenia wózka załadowczego i zasilenia obiegu wewnętrznego wózka i ramion natryskowych na poszczególnych poziomach wózka | TAK, podać |  | – |
| 16 | temperatura ścieku nieprzekraczająca 60°C | TAK |  | – |
| 17 | minimum trzy pompy detergentu, każda z możliwością ustawienia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | TAK |  | – |
| 18 | możliwość umieszczenia w myjni minimum 3 kanistrów 10-cio litrowych ze środkami lub zbiorników buforowych centralnego systemu dozowania | TAK |  | – |
| 19 | pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy | TAK, podać |  | [1,2] |
| 20 | kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach | TAK |  | – |
| 21 | sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy | TAK |  | – |
| 22 | sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | TAK |  | – |
| 23 | dostępna funkcja podłączenia sterownika myjni do komputera zewnętrznego klasy PC, które będzie posiadać specjalistyczne oprogramowanie do archiwizacji cyklów dekontaminacji oraz jednolitego informatycznego systemu wraz z rejestracją pracy innych urządzeń Centralnej Sterylizatorni | TAK |  | – |
| 24 | automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do wskazanego komputera zewnętrznego klasy PC, możliwość archiwizacji raportów w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu lub oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanej myjni do narzędzi dostarczane wraz z urządzeniem | TAK |  | – |
| 25 | procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  | – |
| 26 | sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i wyładowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | TAK, podać |  | przekątna ekranu = 5” – 0 pkt; przekątna ekranu > 5” – 5 pkt |
| 27 | wyświetlanie na ekranie po stronie załadowczej i wyładowczej czasu do zakończenia procesu | TAK |  | – |
| 28 | sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu | TAK |  | – |
| 29 | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej | TAK, podać |  | wydruk gotowego raportu z wykresem z wbudowanej drukarki na papierze o szerokości: ≥ 10 cm – 10 pkt., < 10 cm – 0 pkt. |
| 30 | diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe | TAK, podać |  | [1,2] |
| 31 | zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów - w postaci kodu | TAK |  | – |
| 32 | programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno - termicznej | TAK |  | – |
| 33 | liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika | TAK, podać |  | ilość programów ≤ 20 – 0 pkt., Ilość programów > 20 – 5 pkt. |
| 34 | możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu | TAK |  | – |
| 35 | wyposażona w system automatycznego rozpoznawania załadunku i automatycznego wyboru programu w zależności od załadunku | TAK |  | – |
| 36 | wyposażona w zintegrowaną, wydajną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory | TAK |  | – |
| 37 | suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w system system filtrów powietrza używanego do suszenia, zgodny z norma PN EN 15883 | TAK |  | – |
| 38 | automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra powietrza – sygnalizacja stanu awaryjnego | TAK |  | – |
| 39 | myjnia wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory | TAK |  | – |
| 40 | spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej | TAK |  | – |
| 41 | powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, elementów elektrycznych za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | TAK |  | – |
| 42 | oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia | TAK |  | – |
| Wyposażenie dla oferowanej myjni - dezynfektora |  |  |  |  |
| 43 | wózek transportowy z systemem dokowania do oferowanej myjni dezynfektora i zbiorniczkiem ociekowym. Ilość - 2 sztuki |  |  | – |
| 44 | wózek załadowczy na 9 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x165 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wysokość załadowcza na każdym poziomie minimum 165 mm, możliwość doposażenia w minimum 12 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym. Ilość - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 45 | wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wysokość załadowcza na każdym poziomie minimum 100 mm, wyposażony w minimum 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym. Ilość - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 46 | wózek załadowczy na 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 580x260x70 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu,wysokość załadowcza na każdym poziomie minimum 75 mm, wyposażony w 8 przyłączy Luerlock. Ilość - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 47 | zestaw startowy płynnych środków chemicznych, na których oferowane urządznie zostanie skalibrowane i kwalifikowane podczas instalacji i uruchomienia (w opakowaniach 5 (±5%) dm3) - 1 zestaw | TAK |  | – |
| 48 | w ramach prac montażowo - wykańczających Wykonawca wykona, dostarczy i zainstaluje opanelowanie uszczelniające/uzupełniające otwór montażowy zamontowane w niezbędnym zakresie, wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 49 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 60 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 50 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| 51 | możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu) | TAK, podać |  | – |
| 52 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i wszelkei materiały eksploatacyjne) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie wykonania terminowego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego przegladu | TAK, podać |  | – |
| 53 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od dnia zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 54 | gwarantowany czas wykonania naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 55 | minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji - 3 dni | TAK |  | – |
| 56 | gwarancja produkcji części zamiennych do oferowanego modelu myjni - minimum 10 lat | TAK, podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 57 | Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu wszystkich prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w planowanym miejscu instalacji oferowanych myjni - dezynfektorów, tj. w Centralnej Sterylizatorni Szpitala, pawilon M-V, poz. -1 | TAK |  | – |
| 58 | w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wcześniej (min. 3 dni robocze) ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Renata Kubik, tel. 12 614 30 68 (Kierownik Centralnej Sterylizatorni), Paweł Szkodny , tel. 12 614 20 18 (Kierownik Działu Inżynierii Klinicznej) - codziennie w godzinach 8 - 14 | TAK |  | – |
| 59 | w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona demontażu, transportu i zeskładowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Szpitala (do magazynu aparatury medycznej z Pawilonie A-V, poz. -1), dwóch myjni typu DECOMAT S 4656 prod. Getinge, nr seryjne: 700867-9611 oraz 700868-9611 wraz z całym wyposażeniem, znajdujących się w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni, w którym docelowo zostanie zainstalowana zaoferowana przez Wykonawcę myjnia - dezynfektor. Deinstalacja i usunięcie starych myjni, o których mowa powyżej, jest wymagane w celu przystąpienia do instalacji i uruchomienia nowego, oferowanego w ramach pakietu urządzenia | TAK |  | – |
| 60 | w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona prac dotyczących dostosowania/wykonania instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do uruchomienia dostarczonej myjni – dezynfektora oraz prewencyjnie wymieni stare wyłączniki trójpolowe oraz okablowanie pomiędzy wyłącznikiem a dostarczonym urządzeniem. Wymiany wyłączników trójpolowych oraz odcinka kabla (pomiędzy wyłącznikiem a urządzeniem) należy dokonać nawet w przypadku gdy z obliczeń doborowych nie wynika taka konieczność. Wykonawca dokonuje wyboru rodzaju zastosowanych wyłączników i typu kabli (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wykonawca wykona pomiary elektryczne wymagane prawem, min.: - rezystancji izolacji, - ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, - impedancji pętli zwarcia, - rezystancji uziemienia, - pomiary wyłączników RCD. Do wykonanych pomiarów Wykonawca dołączy dokumentację powykonawczą, zawierającą, min.: - schemat toru zasilającego (od stacji trafo do urządzenia), - rzut z naniesionym torem zasilającym wewnątrz budynku (od rozdzielni głównej do urządzenia), - obliczenia kabli i zabezpieczeń. Pomiary jak i dokumentację powykonawczą Wykonawca dostarczy w formie papierowej oraz elektronicznej edytowalnej (*.dwg, *.doc) oraz nieedytowalnej (*.pdf) - w dwóch egzemplarzach. Wszystkie schematy i rysunki istniejącej sieci, które Zamawiający posiada, udostępni do wglądu na etapie realizacji zamówienia. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad wykonaniem oraz odbiór prac w tym zakresie jest mgr inż. Tomasz Kurowski, tel. (12) 614 34 46, +48 514 602 910 | TAK |  | – |
| 61 | w zakresie dostosowania istniejącej instalacji wentylacji do podłączenia dostarczonych myjni Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Działem Techniczno - Energetycznym Szpitala min. 4 tygodnie przed planowanym terminem dostawy myjni - celem wykonania prac adaptacyjnych w obszarze systemu wentylacji. Prace te zostaną wykonane na zlecenie oraz pod ścisłym nadzorem pracowników Działu Techniczno - Energetycznego Szpitala. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad wykonaniem oraz odbiór prac w tym zakresie jest mgr inż. Danel Wojda, tel. (12) 614 32 98, +48 519 837 755 | TAK |  | – |
| 62 | Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania i wykonania w ramach oferty wszelkich innych niż opisane powyżej prac dostosowawczo - adaptacyjnych. Zakres wykonanych prac i dostosowania instalacji skutkować ma uruchomieniem oferowanej myjni w trybie normalnej pracy. na wykonane prace dostosowawczo - adaptacyjne zostanie przygotowana dokumentacja powykonawcza. Gwarancja na wykonane prace - 60 miesięcy od daty końcowego odbioru. | TAK |  | – |
| 63 | Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie przeprowadzi kwalifikację instalacyjną (IQ), która wykaże, że dostarczona myjnia i obszar na którym została zainstalowana są zgodne ze specyfikacją Producenta i obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zapewni, że wszystkie niezbędne media zostały prawidłowo dostarczone i podłączone i urządzenie jest bezpieczne w działaniu. Badania i kontrole wykonane podczas kwalifikacji instalacyjnej muszą być określone, udokumentowane i zapisane. Podsumowaniem i udokumentowaniem przeprowadzenia IQ będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport zawierający, min.: • dane upoważnionej Osoby przeprowadzającej badanie – doświadczenie (jak długi posiada staż, ile wykonał tego typu badań) • dane sprzętu testowego • specyfikację techniczną zainstalowanego modelu myjni - dezynfektora • kontrolę parametrów mediów zasilających • kontrolę zgodności ze schematem elektrycznym • weryfikację komponentów • kontrolę sygnałów na wejściu i na wyjściu cyfrowym • kontrolę sygnałów na wejściu i na wyjściu analogowym | TAK |  | – |
| 64 | Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie przeprowadzi kwalifikację operacyjną (OQ), która ma udokumentować sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane urządzenie i instalacje działają poprawnie w całym zakresie zakładanych warunków operacyjnych. Badania i kontrole wykonane podczas kwalifikacji operacyjnej muszą być określone, udokumentowane i zapisane. Podsumowaniem i udokumentowaniem przeprowadzenia OQ będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport zawierający, min.: • potwierdzenie weryfikacja dokumentacji urządzenia i wykonanych instalacji • potwierdzenie sprawdzenia funkcji bezpieczeństwa/ blokad • potwierdzenie sprawdzenia alarmów procesowych • potwierdzenie sprawdzenia zabezpieczenia hasłem • weryfikacja procesu/ test rozprowadzenia ciepła • wynik testu zegara • weryfikacja przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego | TAK |  | – |
| 65 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 66 | instrukcja obsługi do oferowanego modelu urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 67 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) i materiałów instalacyjnych po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
|  | Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą od Wykonawców następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1) deklaracji zgodności CE Producenta dla oferowanego modelu myjni - dezynfektora 2) aktualnej deklaracji CE wydanej przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) 3) katalogów i/lub ulotek informacyjnych Producenta oferowanego modelu urządzenia dotyczących potwierdzenia cech i parametrów zadeklarowanych w opisie przedmiotu zamówienia |  |  |  |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr V:

| Wózki szafowe do przewozu materiału sterylnego - 6 sztuki (CPV: 35400000-0) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oferowany model wózka szafowego dedykowany do przewożenia materiałów sterylnych, przystosowany do przewożenia 3 lub 6 jednostek sterylizacyjny STE. W ramach pakietu Wykonawca dostarczy - 4 wózki do przewożenia 6 jednostek STE oraz 2 wózki do przewożenia 3 jednostek STE | TAK |  | – |
| 2 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 3 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 4 | producent | podać |  | – |
| 5 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2020 | TAK, podać |  | – |
| 6 | konstrukcja oferowanego modelu wózka w całości wykonana ze stali kwasoodpornej np. 0H18N9, tj. z profilu 30x30 mm, rurki Ø25 mm, i bachy gr. 0,8 - 1,5 mm. Wszelkie krawędzie zaokrąglone i wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie Personelu obsługującego | TAK, podać |  | – |
| 7 | oferowany model wózka wyposażony w blat płaski oraz dwa ergonomiczne uchwyty z rurki do prowadzenia wózka - przyspawane na krótszych bokach blatu (z materiału jak wyżej) | TAK |  | – |
| 8 | oferowany model wózka z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo wyposażonymi w uszczelkę silikonową na całym obwodzie (zapewniającą szczelność) i zamek centralny na klucz. Wewnątrz wózka dwie półki zamontowane na stałe (z materiału jak wyżej) | TAK |  | – |
| 9 | w oferowanym modelu wózka drzwi otwierane do kąta 270° z możliwością przymocowania do ścian bocznych za pomocą magnesów | TAK |  | – |
| 10 | rygiel dla dodatkowego zabezpieczenia drzwi | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 11 | wózek osadzony na kołach o średnicy w przedziale: 125-160 mm. Wszystkie koła skrętne, min. 2 koła z blokadą, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej. Odbojniki (na ramie wózka) i bieżnie kół wykonane z antystatycznego materiału nie brudzącego ścian i posadzki | TAK, podać |  | – |
| 12 | oferowany model wózka odporny na mycie w myjni - dezynfektorze. Przy dostawie dostarczyć stosowne potwierdzenie Producenta oferowanej myjni w języku polskim | TAK |  | – |
| 13 | dla każdego oferowanego egzemplarza wózka na prawych drzwiach w prawym górnym rogu Wykonawca wykona odporne na mycie maszynowe i znakowanie w formie cyfr od 1 do 6 (na kolejnych dostarczonych wózkach), wysokość czcionki ok. 70 mm ± 5 mm | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji, serwisu i inne |  |  |  |  |
| 14 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 15 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 16 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48h [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | – |
| 17 | gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godz. od dnia podjęcia naprawy, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od dnia podjęcia naprawy | TAK, podać |  | – |
| 18 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 19 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 20 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie. Dostarczona instrukcja musi zawierać w szczególności wymagania producenta odnośnie środków i sposobu konserwacji oraz środków i sposobu dezynfekcji przedmiotu dostawy zalecanych przez producenta | TAK |  | – |
| 21 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr VI:

| Szafa chłodnicza dla Apteki Szpitalnej - 1 sztuka (CPV: 39711100-0) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2020 | TAK, podać |  | – |
| 5 | laboratoryjna szafa chłodząca zarejestrowana jako wyrób medyczny (kopię stosownego dokumentu dołączyć przy dostawie) | TAK |  | – |
| 6 | pojemność, min. 700 litrów | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | regulowany zakres temperatury, min. od +2 °C do +6 °C | TAK, podać |  | [1,2] |
| 8 | korpus biały (lakierowany proszkowo) | TAK |  | – |
| 9 | kółka transportowe x 4 w tym dwa z hamulcem | TAK |  | – |
| 10 | wnętrze wykonane z blachy kwasoodpornej AISI 304 | TAK |  | – |
| 11 | drzwi przeszklone zamykane na klucz (lewe) | TAK |  | – |
| 12 | oświetlenie wnętrza | TAK |  | – |
| 13 | w ramach wyposażenia -6 szuflad ze stali nierdzewnej | TAK |  | – |
| 14 | elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury | TAK |  | – |
| 15 | obieg powietrza wymuszony - wentylator | TAK |  | – |
| 16 | automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | TAK |  | – |
| 17 | alarm dźwiękowy wysokiej/niskiej temperatury | TAK |  | – |
| 18 | alarm otwartych drzwi | TAK |  | – |
| 19 | alarm zaniku napięcia - UPS | TAK |  | – |
| 20 | otwór walidacyjny | TAK |  | – |
| 21 | wymiary zewnętrzne: szerokość x głębokość x wysokość: 700 x 850 x 2000 [mm] +/- 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 22 | wymiary wewnętrzne: szerokość x głębokość x wysokość: 600 x 700 x 1500 [mm] +/- 20 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 23 | izolacja cieplna pianka poliuretanowa o grubości, min. 60 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 24 | pojemnik na glikol | TAK |  | – |
| 25 | zasilanie 50 Hz, 230 V | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 27 | okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 28 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 29 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 30 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 31 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 32 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 33 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 34 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 35 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr VII:

| Akcesoria do posiadanego na Oddziale Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii respiratorów serii Elisa produkcji Lowenstein Medical (CPV: 33112340-3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Czujnik CO2 kompatybilny z respiratorem elisa 300-800 - 5 sztuk |  |  |  |  |
| 1 | Wielorazowy czujnik CO2 kompatybilny z respiratorem elisa 300-800 | TAK, podać model |  | – |
| 2 | Pomiar CO2 realizowany jest w strumieniu głównym techniką spektroskopii w podczerwieni | TAK |  | – |
| 3 | Pomiar stężenia CO2 w zakresie min. 10 -130 mmHg. Pomiar z rozdzielczością min. 0.1 mmHg lub lepszą | TAK |  | – |
| 4 | Pomiar częstości oddechów w zakresie min. 50 – 180 odd/min. z dokładnością ± 1 oddech | TAK |  | – |
| 5 | Długość przewodu min. 2,6 metra | TAK |  | – |
| 6 | Dostępne min. 3 środki do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  | – |
| 7 | Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych oraz wody: min. IP 44 | TAK |  | – |
| 8 | Wielorazowy adapter do pomiaru CO2 kompatybilny z respiratorem elisa 300-800 | – |  | – |
| 2. Wielorazowy, sterylizowalny adapter do pomiaru CO2 w strumieniu głównym u dorosłych i dzieci, kompatybilny z respiratorem elisa 300-800 - 8 sztuk |  |  |  |  |
| 9 | Wielorazowy, sterylizowalny adapter do pomiaru CO2 | TAK, podać model |  | – |
| 10 | Maksymalna dopuszczalna przestrzeń martwa: 6 ml | TAK |  | – |
| 11 | Dostępne min. 3 środki do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  | – |
| 12 | Możliwość sterylizacji adaptera w temperaturze 134°C | TAK |  | – |
| 3. Nawilżacz do stosowania z respiratorem intensywnej terapii typu Elisa 600 - 3 sztuki |  |  |  |  |
| 13 | Aktywny nawilżacz do stosowania z respiratorem intensywnej terapii, obsługujący pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków | TAK, podać model |  | – |
| 14 | Dedykowane tryby nawilżacza dla wentylacji inwazyjnej, wentylacji nieinwazyjnej, tryb ręczny | TAK |  | – |
| 15 | Sterowanie nawilżaczem za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego | TAK |  | – |
| 16 | Kontrola poziomu wody w kopule, automatyczna detekcja kopuły | TAK |  | – |
| 17 | Na wyposażeniu każdego nawilżacza uchwyt do zamocowania do podstawy jezdnej respiratora | TAK |  | – |
| 18 | Czas nagrzewania do pracy: poniżej 20 minut | TAK |  | [2,1] |
| 19 | Funkcja wygaszania ekranu | TAK |  | – |
| 20 | Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych oraz wody: min. IP 31 | TAK |  | – |
| 21 | Waga nawilżacza: max 2,2 kg | TAK |  | [2,1] |
| 4. Jednorazowy układ dwururowy do wentylacji pacjenta dorosłego - 60 sztuk |  |  |  |  |
| 22 | Jednorazowy układ dwururowy do wentylacji inwazyjnej pacjenta dorosłego. Długość układu min. 170 cm | TAK, podać model |  | – |
| 23 | W komplecie z układem kompatybilna komora do montażu na nawilżaczu | TAK |  | – |
| 24 | Układ z niezbędnym, fabrycznym osprzętem do ogrzewania ramienia wdechowego i wydechowego | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 25 | okres gwarancji na wszystkie elementy pakietu od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 26 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 27 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 28 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 29 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu zamówienia

Pakiet nr VIII:

| System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego - 6 kompletów (CPV: 33158000-2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2020 | TAK |  | – |
| 5 | wózek elektryczny składający się z 4 sekcji, z czego 3 połączone i 1 zamocowane centralnie | TAK |  | – |
| 6 | platforma leża wykonana z tworzywa ABS, łatwego w myciu i dezynfekcji | TAK |  | – |
| 7 | rama z rurek stalowych pokrytych powłoką epoksydową | TAK |  | – |
| 8 | 4 koła o średnicy 200 [mm], z których jedno jest antystatyczne, z blokadami, 5 koło w środku ramy podstawy, uruchamiane poprzez pedał odblokowania hamulca | TAK |  | – |
| 9 | barierki boczne szyny | TAK |  | – |
| 10 | metalowa szyna na akcesoria z 2 ruchomymi haczykami, każdy o udźwigu, min. 3 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 11 | możliwość zawieszenia respiratora lub innego sprzętu medycznego | TAK |  | – |
| 12 | regulacja wysokości za pomocą 2 siłowników | TAK |  | – |
| 13 | panel sterujący, min.: - wskaźnik LED informujący o stanie naładowania - regulacja wysokości - regulacja oparcia - regulacja zgięcia kolan - autokontur - Trendelenburg i anty-Trendelenburg | TAK, podać |  | – |
| 14 | alarm dźwiękowy sygnalizujący o podłączeniu do sieci elektrycznej oraz niezablokowanych kołach | TAK |  | – |
| 15 | ruchoma prowadnica umożliwiająca przesunięcie oparcia do tyłu o, min. 10 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 16 | możliwość przedłużenia leża o, min. 180 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 17 | szczyty wykonane z tworzywa sztucznego oraz malowanej stali | TAK |  | – |
| 18 | kształt szczytów dostosowany do powieszenia pompy do materaca aktywnego, monitora, torby pacjenta | TAK |  | – |
| 19 | rama malowana proszkowo, epoksydowa, z antybakteryjnym dodatkiem na bazie jonów srebra | TAK |  | – |
| 20 | długość całkowita wózka bez przedłużenia leża, min. 199 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 21 | długość całkowita wózka uwzględniająca przedłużenie leża, min. 217 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 22 | szerokość całkowita wózka, max. 90 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 23 | długość całkowita leża bez przedłużenia leża, min. 188 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 24 | długość całkowita leża uwzględniająca przedłużenie leża, min. 206 [cm] | TAK, podać |  | – |
| 25 | szerokość całkowita leża, min. 70 [cm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 26 | zakres regulacji wysokości leża, min. od 40 do 80 [cm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 27 | zakres regulacji kąta oparcia pleców, min. od 0 do 70 stopni | TAK, podać |  | [1,2] |
| 28 | zakres regulacji kąta uniesienia podudzia, min. od 0 do 30 stopni | TAK, podać |  | – |
| 29 | zakres regulacji kąta uniesienia uda, min. od 16 do 11 stopni | TAK, podać |  | – |
| 30 | zakres regulacji kąta Trendelenburga/anty-Trendelenburga, min. od 17 do 17 stopni | TAK, podać |  | – |
| 31 | obciążenie robocze, min. 250 [kg] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 32 | stopień ochrony: IPx4 | TAK |  | – |
| 33 | napięcie sieciowe: 230 V, częstotliwość sieci: 50/60 Hz zamienianych na 24 V | TAK |  | – |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
| 34 | materac statyczny, elastyczny, przeciwodleżynowy z pianki poliuretanowej o strukturze otwartych komórek, wymiary dostosowane do wymiarów leża, wysokość 10 [cm], wraz z przedłużeniem materaca, wraz pokrowcami na materac i przedłużenie materaca | TAK |  | – |
| 35 | teleskopowy wysięgnik do płynów infuzyjnych z 4 hakami | TAK |  | – |
| 36 | uchwyt na butlę z tlenem do 7 litrów | TAK |  | – |
| 37 | pochylana podstawka pod monitor/pulpit do pisania | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 38 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 39 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 40 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 41 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 42 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 43 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 44 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 45 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr IX:

| System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego - 6 kompletów (CPV: 33158000-2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2020 | TAK |  | – |
| 5 | aparat zapewniający automatyczną kontrolę sekwencyjnego, gradientowego i obwodowego ucisku na kończyny dolne | TAK |  | – |
| 6 | sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie i udo z zachowaniem predefiniowanego, automatycznego gradientu ciśnień: dolna część podudzia – 45mmHg; łydka – 40 mmHg; udo – 30mmHg. Czas trwania cyklu kompresji – 11 s | TAK |  | – |
| 7 | czas trwania przerw pomiędzy kompresjami regulowany automatycznie za pomocą sytemu wykrywającego ponowne wypełnienie naczyń, umożliwiającego dostosowanie częstotliwości kompresji do fizjologii pacjenta, automatyczna rekalkulacja czasu trwania przerw – co 30 min. | TAK |  | – |
| 8 | regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla uda i podudzia w zakresie: min. 20-60 s | TAK |  | – |
| 9 | równomierny ucisk na stopę z predefiniowanym ciśnieniem 130 mmHg. Czas trwania cyklu kompresji – 5 s | TAK |  | – |
| 10 | regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla stopy w zakresie: min. 30-60 s | TAK |  | – |
| 11 | mankiety uciskowe udowe dostępne w rozmiarach: bardzo małe, małe, średnie, duże | TAK |  | – |
| 12 | mankiety uciskowe goleniowe dostępne w rozmiarach: małe, średnie, duże | TAK |  | – |
| 13 | mankiety uciskowe stopowe dostępne w rozmiarach: zwykłe, duże | TAK |  | – |
| 14 | aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej, min. 3 cale | TAK, podać |  | [1,2] |
| 15 | aparat wyposażony w regulowany uchwyt mocujący do łóżka | TAK |  | – |
| 16 | wymiary urządzenia: wysokość x szerokość x głębokość, max. 20 x 20 x 20 cm | TAK, podać |  | – |
| 17 | waga urządzenia, max 2,5 kg | TAK, podać |  | [2,1] |
| 18 | parametry zasilania: 100-240V, 50-60Hz | TAK |  | – |
| 19 | bateria – akumulator litowo-jonowy, czas działania 6-8 godz. | TAK |  | – |
| 20 | każdy oferowany aparat wyposażony w 13 PAR mankietów udowych (rozmiary do wyboru i ustalenia przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 21 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 22 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 23 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 24 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 25 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 26 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 27 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 28 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr X:

| Retraktory chirurgiczne - 4 sztuki (CPV: 33162200-5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Retraktor chirurgiczny TYP 1 - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2020 | TAK |  | – |
| 5 | retraktor mostkowy typu COUETIL do pobierania mamarii | TAK |  | – |
| 6 | maksymalne otwarcie, min. 200 mm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | długość ramienia, min. 180 mm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 8 | w komplecie: łyżka w kształcie "U" o wymiarach 100 x 20 mm, dwa haczyki ostre o wymiarach 28 x 20 mm oraz 32 x 20 mm | TAK |  | – |
| 9 | retraktor wykonany z: X30Cr13 (1.4028) + X2CrNi19-11 (1.4306) + SILICONE | TAK |  | – |
| 10 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 11 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 2. Retraktor chirurgiczny TYP 2 - 1 sztuka |  |  |  |  |
| 12 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 13 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 14 | producent | podać |  | – |
| 15 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2020 | TAK |  | – |
| 16 | retraktor typu FINOCHIETTO-MATHEY | TAK |  | – |
| 17 | maksymalne otwarcie, min. 190 mm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 18 | długość ramienia, min. 160 mm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 19 | w komplecie: 4 pary łopatek o wymiarach 58 x 22 mm, 38 x 30 mm, 62 x 35 mm, 65 x 50 mm | TAK |  | – |
| 20 | retraktor wykonany z: X30Cr13 (1.4028) + X2CrNi19-11 (1.4306) + SILICONE | TAK |  | – |
| 21 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 22 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 3. Retraktor chirurgiczny TYP 3 - 2 sztuki |  |  |  |  |
| 23 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 24 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 25 | producent | podać |  | – |
| 26 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2020 | TAK |  | – |
| 27 | retraktor typu FINOCHIETTO-DZIECKO | TAK |  | – |
| 28 | maksymalne otwarcie, min. 160 mm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 29 | bransze długość: 35 mm oraz 45 mm | TAK |  | – |
| 30 | retraktor wykonany z: X30Cr13 (1.4028) + X2CrNi19-11 (1.4306) | TAK |  | – |
| 31 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 32 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet nr XI:

| Retraktor kardiochirurgiczny - 1 zestaw (CPV: 33162200-5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2020 | TAK |  | – |
| 5 | retraktor kardiochirurgiczny, przeznaczony do zabiegów małoinwazyjnych z dostępu poprzez boczną torakotomię międzyżebrową, zawierający ramę retraktora oraz 2 zestawy łopatek do pobierania lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej: standardowe i głębokie | TAK |  | – |
| 6 | retraktor modułowy składający się z ramy retraktora oraz wymiennych łopatek | TAK |  | – |
| 7 | rama umożliwiająca zamontowanie 6 różnych kompletów łopatek – każdy komplet złożony z 2 przeciwstawnie ustawionych łopatek | TAK |  | – |
| 8 | zatrzaskowy system montowania łopatek na retraktorze | TAK/nie |  | 1/0 |
| 9 | system trwałych oznaczeń na ramie retraktora i łopatkach umożliwiający intuicyjny montaż | TAK |  | – |
| 10 | niski profil retraktora ułatwiający dostęp operacyjny | TAK |  | – |
| 11 | mały skok przy rozsuwaniu ramion retraktora umożliwiający bezpieczne rozsuniecie żeber | TAK |  | – |
| 12 | w komplecie 2 zestawy łopatek do pobierania lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej: standardowe i głębokie | TAK |  | – |
| 13 | łopatki do pobierania lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej wyposażone w otwór do założenia zaczepu odciągu | TAK |  | – |
| 14 | retraktor wielokrotnego użytku, wykonany w całości ze stali nierdzewnej | TAK |  | – |
| 15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 16 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu zamówienia

Pakiet XII:

| Aparat do pomiaru kapnometrii przezskórnej - 1 sztuka (CPV: 33162000-3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | system podemonstracyjny/powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK |  | – |
| 5 | kapnograf przezskórny do pomiaru poziomu parcjalnego dwutlenku węgla tcPCO2 i SpO2 | TAK |  | – |
| 6 | wymiana membrany czujnika do pomiaru tcPCO2 i SpO2 co min. 41 dni | TAK, podać |  | [1,3] |
| 7 | ciągłe monitorowanie tcPCO2 i SpO2 przez min. 10 godzin bez potrzeby zmiany miejsca aplikacji czujnika | TAK, podać |  | – |
| 8 | wyświetlacz kolorowy TFT minimum 6,3" | TAK, podać |  | [1,3] |
| 9 | zintegrowany system automatycznej kalibracji czujnika po umieszczeniu w stacji dokującej. | TAK |  | – |
| 10 | ciągły pomiar tcpCO2, SpO2 i pulsu za pomocą jednego czujnika | TAK |  | – |
| 11 | czujnik umieszcza się na płatkach uszu u dorosłych, lub innych miejscach u dzieci/niemowląt | TAK, podać |  | – |
| 12 | waga główki czujnika maksymalnie 3g | TAK, podać |  | – |
| 13 | zakres temperatury czujnika zdolnego do pomiaru od 37 do 43.5 °C | TAK, podać |  | – |
| 14 | wbudowana pamięć na minimum 220 godzin pomiaru | TAK, podać |  | [1,3] |
| 15 | waga maksymalnie 2,5 kg razem z butlą z gazem kalibrującym | TAK, podać |  | [3,1] |
| 16 | wbudowana bateria na minimum 4 godzin ciągłej pracy | TAK, podać |  | – |
| 17 | menu aparatu w języku polskim | TAK, podać |  | – |
| 18 | alarmy wizualne i akustyczne | podać |  | – |
| 19 | zakres pomiaru tcPCO2 minimum 5-200 mmHg | TAK |  | – |
| 20 | rozdzielczość pomiaru tcPCO2 minimum 0.1 mmHg poniżej 100 mmHg i 1 mmHg powyżej 100 mmHg | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 21 | dryf maksymalny minimum poniżej 0.5% na godzinę | TAK |  | – |
| 22 | czas odpowiedzi minimum poniżej 75 sekund | podać |  | – |
| 23 | pomiar pulsu minimum 30 - 240 bpm | podać |  | – |
| 24 | rozdzielczość pomiaru pulsu minimum 1 bpm | podać |  | – |
| 25 | pomiar poziomu saturacji w zakresie minimum od 1 do 100% | TAK |  | – |
| 26 | rozdzielczość pomiaru saturacji maksymalnie 1% lub +/- 3 cyfry | TAK |  | – |
| 27 | temperatura pracy od minimum 10 do 40 °C | TAK |  | – |
| 28 | wbudowany w aparat min. 1 wyjście szeregowe (RS-/EIA-232), port LAN (Ethernet 10 BaseT) | TAK/ NIE |  | 2/0 |
| 29 | dedykowane oprogramowanie komunikujące się z urządzeniem, umożliwiające ściągniecie i analizę danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami | TAK |  | – |
| 30 | oprogramowanie umożliwia korekcje dryftu po ściągnięciu danych z urządzenia i wyświetla przebiegi wartości tcpCO2 otrzymanych przed i po korekcji | TAK |  | – |
| 31 | 3 rodzaje wyświetlanych danych pomiarowych przez urządzenie w trakcie trwania pomiaru (do wyboru przez Użytkownika) - numeryczne, w formie trendu, trendu z odchyleniem od wartości bazowej | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 32 | okres pełnej gwarancji na oferowane urządzenia, od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 33 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | – |
| 34 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 35 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 36 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |  |
| 37 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 38 | wszystkie elementy dostawy posiadające deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 40 | katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim dostarczone przy dostawie | TAK |  | – |
| 41 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr I:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT |  | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| I | Doposażenie w kardiomonitory posiadanego na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym systemu monitorowania parametrów życiowych produkcji Nihon - Kohden | poniżej |  |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno - transportowy 15" | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor stacjonarno - transportowy 10" | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr II:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | Moduł kapnografii w strumieniu głównym do posiadanego na III Oddziale Intensywnej Terapii Pooperacyjnej systemu monitorowania parametrów życiowych produkcji Nihon - Kohden wraz z wyposażeniem | poniżej |  |  |  |
| 1 | Moduł pomiarowy CO2 w strumieniu głównym do posiadanego na III Oddziale Intensywnej Terapii Pooperacyjnej systemu monitorowania parametrów życiowych produkcji Nihon - Kohden | 14 |  |  |  |
| 2 | Adaptery jednorazowe do kapnografii (30 sztuk/opakowanie) | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr III:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | Lampa operacyjna dla Sali Bloku Operacyjnego Chirurgii Naczyń | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr IV:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IV | Myjnia - dezynfektor do narzędzi dla Centralnej Sterylizatorni Szpitala | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr V:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V | Wózki szafowe do przewozu materiału sterylnego | 6 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr VI:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VI | Szafa chłodnicza dla Apteki Szpitalnej | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr VII:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VII | Akcesoria do posiadanego na Oddziale Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii respiratorów serii Elisa produkcji Lowenstein Medical | poniżej |  |  |  |
| 1 | Czujnik pomiarowy CO2 w strumieniu głównym do respiratora Elisa 600 | 5 |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy adapter pomiarowy do LeoCap CO2 | 8 |  |  |  |
| 3 | Nawilżacz do respiratora ELISA 600 z wyposażeniem (w tym układy pacjenta) | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr VIII:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VIII | Wózek elektryczny do przewożenia pacjenta | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr IX:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IX | System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego | 6 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr X:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| X | Retraktory chirurgiczne | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr XI:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| XI | Retraktor kardiochirurgiczny | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Formularz cenowy

Pakiet nr XII:

| Pakiet | Nazwa urządzenia | Razem | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | wartość brutto [PLN] 6=3x4+podatek Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| XII | Aparat do pomiaru kapnometrii przezskórnej | 1 |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................

Podpis Wykonawcy