## Łóżka dwu i czteroseg
Znak sprawy: SZP.251.9.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Łóżka dwusegmentowe
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
Łóżko dwusegmentowe
1 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK
2 | Powłoka lakiernicza zgodna z normą EN ISO 10993-5:2009 - biologiczna ocena produktów medycznych - dołączyć raport z badań na cytotoksyczność. | TAK
3 | Powołując się na w.w. normę Zamawiający odnosi się do właściwości zastosowanego lakieru i jego toksyczności, a nie badań cytostatyczności in vitro. | TAK
4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: | TAK
a) | długość całkowita: 2110 mm. (+/- 30 mm..); | TAK
b) | szerokość całkowita – 960 mm. (+/- 30 mm); | TAK
c) | leże 900x2000 mm.; | TAK
5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. | TAK
6 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK
7 | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wypełnione płyta dwustronnie laminowaną – montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję stanowią rury ze stali nierdzewnej, które integrują elementy tworzywowe, szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. | TAK | grubość płyty HPL wypełnień szczytów: ≥ 8 mm. – 10 pkt. < 8 mm. – 0 pkt.
8 | Możliwość wymiany w przyszłości szczytu od strony nóg pacjenta na szczyt z możliwością ułożenia do pozycji poziomej i wykorzystanie jako półka do odkładania pościeli. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
9 | Leże łóżka dwusegmentowe, ruchomy segment pleców; | TAK
10 | Leże wypełnione stalową siatką o grubości pręta min. 5mm , odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących. | TAK
11 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK
12 | Regulacja kąta bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: | TAK
a) | - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50); | TAK
14 | Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK
a) | wysokość stała 50 cm., lub 55 cm. – do wyboru przez Zamawiającego. | TAK
15 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z indywidualną blokadą kół | TAK
16 | Bezpieczne obciążenie min. 225 kg. | TAK
17 | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka we wszystkich czterech narożnikach łóżka). | TAK
18 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów - min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary (do wyboru przez Zamawiającego). | TAK
19 | Wyposażenie łóżek: | TAK
a) | materac wodoodporny, paroprzepuszczalny, wysokość min. 10 cm.; wyposażony w zdejmowany pokrowiec z zamkiem na 2 bokach w kształcie litery L; gęstość pianki – min.26 kg./m2; | TAK
b) | wieszak kroplówki; | TAK
20 | Szafka przyłóżkowa:
21 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm.). | TAK
22 | Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. | TAK
23 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. | TAK
24 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | TAK
25 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK
26 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK
27 | Wymiary zewnętrzne: | TAK
a) | wysokość - 890 mm. (± 20mm.); | TAK
b) | szerokość szafki - 450 mm. (± 20mm.) | TAK
c) | szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 560 mm. (± 20mm.) | TAK
d) | szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm. (± 20mm.) | TAK
e) | głębokość - 470 mm. (± 20mm.) | TAK
28 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK
29 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. | TAK
30 | Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. | TAK
31 | Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się w celu rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | TAK
32 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 30mm.); | TAK
33 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. | TAK
34 | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | TAK
35 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK
36 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | TAK
37 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK
38 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary, tej samej palety, co w przypadku łóżka. | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Łóżka czterosegmentowe
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Powłoka lakiernicza zgodna z normą EN ISO 10993-5:2009 - biologiczna ocena produktów medycznych - dołączyć raport z badań na cytotoksyczność.
2 | Powołując się na w.w. normę Zamawiający odnosi się do właściwości zastosowanego lakieru i jego toksyczności, a nie badań cytostatyczności in vitro. | TAK
3 | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. | TAK
4 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 150 mm. umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK
5 | Wymiary zewnętrzne łóżka: | TAK
a) | długość całkowita: 2120 mm. (± 30 mm.) | TAK
b) | szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 1000mm. (wymiar leża min. 870 mm. x 2000 mm.) | TAK
6 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. | TAK
7 | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK
8 | Przewód zasilający skrętny. | TAK
9 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK
10 | Regulacje elektryczne: | TAK
a) | segment oparcia pleców 0-72° (± 2°); | TAK
b) | segment uda 0-34° (± 2°); | TAK
c) | kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°); | TAK
d) | kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°); | TAK
e) | elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 mm. do 850 mm. (± 20 mm.) | TAK
f) | regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym; | TAK
g) | funkcja krzesła kardiologicznego; | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
h) | automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, podczas zmiany przechyłów wzdłużnych | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
11 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: | TAK
a) | 330 mm. do 830 mm. (± 30 mm.) | TAK | 360 mm. i mniej - 10 pkt. powyżej 360 mm. - 0 pkt.
12 | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej - max. 23 sekund. | TAK
13 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej. | TAK
14 | Pilot pracujący w 2 trybach, tryb pielęgniarski dający dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa: | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
15 | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (świadome użycie) funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK
16 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia. | TAK
17 | Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd). | TAK
18 | Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. | TAK
19 | Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK
20 | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | TAK
21 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | TAK
22 | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 | TAK
23 | Przedłużenie leża o min. 180 mm. | TAK
24 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm. w technologii Rotomulding z kolorowymi wklejkami. | TAK
25 | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. | TAK
26 | Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. | TAK
27 | Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. | TAK
28 | Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta min. 39 cm. | TAK
29 | Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. | TAK
30 | Barierki zabezpieczające pacjenta na min. ¾ długości leża. | TAK
31 | Barierki wezgłowia wyposażone w sterowanie: | TAK
a) | strona zewnętrzna: sterowanie wszystkimi regulacjami elektrycznymi leża, przycisk włączania / wyłączania podświetlenia, pozycje: antyszokowa i CPR – przyciski w osobnej sekcji, oznaczone innym kolorem, niż pozostałe, możliwe do osiągnięcia z wciśniętym przyciskiem świadomego użycia; | TAK
b) | strona wewnętrzna (pacjenta): sterowanie regulacjami sekcji wezgłowia, podudzia, przechyłu wzdłużnego anty-Trendelenburga, wysokością | TAK
32 | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | TAK
33 | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | TAK
34 | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK
35 | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łózka. | TAK
36 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne, podwójne koła o średnicy min. 150mm. z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Łóżko wyposażone w piąte koło. | TAK
37 | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | TAK
38 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień - min. 6 dostępnych kolorów. | TAK
39 | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg. | TAK
40 | Wyposażenia łóżek: | TAK
a) | materac wodoodporny, paroprzepuszczalny, wysokość min. 10 cm.; wyposażony w zdejmowany pokrowiec z zamkiem na 2 bokach w kształcie litery L; gęstość pianki – min.26 kg./m2; | TAK
b) | podwójna rama wyciągowa (1 szt. do każdego zaoferowanego łóżka) wykonana z okrągłych rur ( stal węglowa, powłoka z chromo – niklu, lub stal nierdzewna), wyposażona w wieszak kroplówki 1 szt., uchwyt ręki 2 szt., rolki wyciągowe 3 szt. Wszystkie belki wzdłużne i poprzeczne wyposażone w zabezpieczenia przed spadaniem bloczków. | TAK
41 | Szafka przyłóżkowa:
42 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm.). | TAK
43 | Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. | TAK
44 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. | TAK
45 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | TAK
46 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK
47 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK
48 | Wymiary zewnętrzne: | TAK
a) | wysokość - 890 mm. (± 20mm.); | TAK
b) | szerokość szafki - 450 mm. (± 20mm.) | TAK
c) | szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 560 mm. (± 20mm.) | TAK
d) | szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm. (± 20mm.) | TAK
e) | głębokość - 470 mm. (± 20mm.) | TAK
49 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK
50 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. | TAK
51 | Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. | TAK
52 | Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się w celu rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | TAK
53 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 30mm.); | TAK
54 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. | TAK
55 | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | TAK
56 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK
57 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | TAK
58 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK
59 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów (w tym dostęne koory wklejek kolorystycznych łóżka), oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki - w tym kolor szary. | TAK
60 | Wymagane dokumenty dot.łóżka i szafki przyłóżkowej: | TAK
61 | Deklaracja Zgodności; | TAK
62 | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych; | TAK
63 | Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; | TAK

## Łózka dziecięce
Znak sprawy: SZP.251.9.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Łóżko dziecięce
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor lakieru do wyboru przez użytkownika - możliwość lakierowania w dwóch kolorach. | TAK
2 | Łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami | TAK
3 | Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm ) | TAK
4 | Długość całkowita: min. 1500 mm | TAK/NIE | 1450 – 1550 mm -10 pkt. Powyżej 1550 mm- 0 pkt.
5 | Wysokość całkowita: 1320 mm (± 50 mm ) | TAK
6 | Wysokość leża: regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm | TAK | 650 mm i mniej - 10 pkt. powyżej 650 mm – 0pkt.
7 | Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 80 oraz anty-Trendelenburga min. 80 | TAK
8 | Leże łóżeczka o wymiarach min. 1250 x 600 mm | TAK
9 | Łóżeczko wyposażone w opuszczane barierki boczne. mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min 3 pozycjach | TAK
10 | Każda z poręczy bocznej po opuszczeniu zapewniająca dostęp do leżącego pacjenta z trzech stron | TAK/NIE | Tak- 10 pkt. Nie – 0 pkt.
11 | Leże dwusegmentowe – wypełnienie panelami z metalowej siatki lakierowanej proszkowo, mocowanymi na stałe | TAK
12 | Oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0 do 60˚ | TAK
13 | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 100 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | TAK
14 | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe | TAK
15 | Możliwość montażu na łóżku wieszaka kroplówki | TAK
16 | Materac o wymiarze dostosowanym do wymiarów leża, wkład – pianka o gęstości T25 kg/m3, bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, wykonana z materiałów antyalergicznych. Pokrowiec materaca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2. Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny). Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze. Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru. Pranie w temp. Do 95°C, odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C. Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty. | TAK
17 | Wieszak kroplówki | TAK

## Łóżka intensywnej terapii
Znak sprawy: SZP.251.7.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Łóżka intensywnej terapii
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) | TAK
2 | Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm | TAK
3 | Długość łóżka max. 2300 mm | TAK
4 | Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm od długości bazowej | TAK
5 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK
6 | Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. | TAK
7 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK
8 | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK
9 | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 490 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK
10 | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 880 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK
11 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do min. 70o | TAK
12 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | TAK
13 | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15o (±3o) (regulacja z panelu centralnego oraz z paneli wbudowanych po zewnętrznej stronie poręczy bocznych – od strony personelu) | TAK
14 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do min. 40º | TAK
15 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK
16 | Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. | TAK
17 | W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 5°. | TAK
18 | Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 25°(-1o) | TAK
19 | Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w poręczach). | TAK
20 | Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego. | TAK
21 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min.115 mm | TAK | 115 mm – 0 pkt > 115 mm – 10 pkt
22 | Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm | TAK
23 | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. | TAK
24 | Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka. | TAK
25 | Ekran dotykowy z trzema menu: | TAK
a) | menu do sterowania kolumnami (wysokość leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne), | TAK
b) | menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur) | TAK
c) | menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań. | TAK
26 | W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu sterującego, na ekranie dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem | TAK
27 | Przyciski funkcyjne centralnego panelu sterującego podświetlane. Natężenie podświetlenia (kontrastowość przycisków i ekranu dotykowego) dostosowujące się do warunków oświetlenia panujących w otoczeniu łóżka. | TAK
28 | Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: | TAK
a) | regulacja wysokości leża | TAK
b) | regulacja kąta nachylenia segmentu pleców | TAK
c) | regulacja kąta nachylenia segmentu ud | TAK
d) | funkcja autokontur | TAK
e) | regulacja pozycji Trendelenburga | TAK
f) | regulacja pozycji anty-Trendelenburga | TAK
g) | regulacja przechyłów bocznych | TAK
h) | pozycja „krzesła kardiologicznego” | TAK
i) | pozycja CPR | TAK
j) | pozycja antyszokowa | TAK
k) | pozycja do badań | TAK
l) | pozycja Fowlera | TAK
29 | Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK
30 | Pozycja CPR uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK
31 | Pozycja antyszokowa uzyskiwana poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. | TAK
32 | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). | TAK
33 | Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwana poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. | TAK
34 | Informacja na ekranie dotykowym, wyświetlana w czasie rzeczywistym, czy segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High. | TAK
35 | Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka: | TAK
a) | stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka | TAK
b) | stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) | TAK
c) | stan III – centralny panel sterujący w trybie „stand by”. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych, a z centralnego panelu sterującego możliwe sterowanie funkcjami CPR, antyszokową i krzesła kardiologicznego. | TAK
36 | Tryb „stand by” pojawiający się po 3 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. | TAK
37 | Układ sterowania zapewniający możliwość ustawiania czasu przejścia centralnego panelu sterującego w stan „stand by” po 5 minutach lub po 10 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie. | TAK
38 | Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu jednego z następujących przycisków sterujących: | TAK
a) | włącz/wyłącz, | TAK
b) | CPR, | TAK
c) | pozycja antyszokowa, | TAK
d) | krzesło kardiologiczne. | TAK
39 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych). | TAK
40 | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujący cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: | TAK
a) | pozycja CPR | TAK
b) | pozycja antyszokowa | TAK
c) | pozycja „krzesła kardiologicznego” | TAK
41 | Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. | TAK
42 | Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: | TAK
a) | regulacja wysokości leża | TAK
b) | regulacja kąta nachylenia segmentu pleców | TAK
c) | regulacja kąta nachylenia segmentu ud | TAK
d) | funkcja autokontur | TAK
43 | Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego. | TAK
44 | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą paneli w poręczach bocznych, dostępnych od strony pacjenta i personelu: | TAK
a) | regulacja wysokości leża | TAK
b) | regulacja kąta nachylenia segmentu pleców | TAK
c) | regulacja kąta nachylenia segmentu ud | TAK
d) | autokontur, | TAK
e) | oraz tylko od strony personelu: | TAK
f) | regulacja pozycji Trendelenburga | TAK
g) | regulacja pozycji anty-Trendelenburga | TAK
45 | Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji | TAK
46 | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego | TAK
47 | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą | TAK
d) | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | TAK
48 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednoczęściowa osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
49 | Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK
50 | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | TAK
51 | Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg | TAK
52 | Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy min. 150 mm – piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem | TAK
53 | Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone min. w dwóch narożach ramy podwozia łóżka | TAK/NIE | Dźwignie przy 2 kołach – 0 pkt Dźwignie przy 4 kołach – 10 pkt
54 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK
55 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa ABS z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
56 | Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK
57 | Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | TAK
58 | Rama leża wyposażona w poziomicę | TAK
59 | Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe | TAK
60 | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne | TAK
61 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK
62 | Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża | TAK
63 | Poręcze boczne dzielone, tworzywowe wytworzone z tworzywa ABS z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
64 | Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK
65 | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. | TAK
66 | Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia | TAK
67 | Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami sterującymi. | TAK
68 | W sekcji nóg dodatkowa trzecia para poręczy wykonana z tworzywa ABS. Poręcze z możliwością całkowitego demontażu (bez możliwości odwodzenia). | TAK
69 | Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel | TAK
70 | Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych: | TAK
a) | - DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych, | TAK
b) | - zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05, | TAK
c) | - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, | TAK
d) | - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami. | TAK
71 | Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. | TAK
73 | Dane techniczne systemu ważącego: | TAK
a) | działka odczytowa: 0,1 kg, | TAK
b) | dokładność pomiaru: 0,1 kg, | TAK
c) | maksymalne obciążenie: 250,0 kg, | TAK
d) | Klasa dokładności: III | TAK
74 | Funkcje sytemu ważącego: | TAK
a) | tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku, | TAK
b) | wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku, | TAK
c) | przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi, | TAK
d) | funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru, | TAK
e) | wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia, | TAK
f) | wskaźnik stabilności pomiaru masy, | TAK
g) | wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta, | TAK
h) | wskazanie przeciążenia wagi, | TAK
i) | zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia | TAK
75 | Udźwig łóżka min. 240 kg | TAK | 241 kg – 0 pkt. powyżej 240 kg – 10 pkt.
76 | Elementy wyposażenia łóżka: | TAK
a) | materac przeciwodleżynowy zgodnie z opisem w tabeli poniżej – 1 szt. | TAK
b) | wieszak kroplówki – 1 szt. | TAK
c) | tunel z tacą na kasetę RTG pod segmentem oparcia pleców – 1 szt. | TAK
77 | Dokumenty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | TAK
78 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK
79 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK
80 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK
Materac zmiennociśnieniowy
81 | Automatyczny materac zmiennociśnieniowy z pompą, stosowany u pacjentów z wysokim ryzykiem powstawania odleżyn. | TAK
82 | Materac składa się z min. 16 niezależnych komór powietrznych o wysokości min. 12 cm. | TAK
83 | W przypadku awarii, możliwość wymiany pojedynczej komory powietrznej. | TAK
84 | Pod komorami powietrznymi dodatkowy podkład piankowy o grubości min 7 cm. | TAK
85 | Wodoodporny, dwuwarstwowy pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny. Pokrowiec rozciągliwy w dwóch kierunkach, oddychający, zapewniający całkowite bezpieczeństwo higieniczne. | TAK
86 | Pokrowiec wykonany z poliestrowo-polamidowej powłoki, minimalizującej siły ścinające i utrzymującej skórę pacjenta w odpowiednej kondycji. | TAK
87 | Solidna dolna część pokrowca z paskami zabezpieczającymi do przymocowania materaca do segmentów łóżka i pętlami do zarządzania kablami zasilającymi (kable prowadzone wzdłuż materaca, nie zwisające swobodnie, bez ryzyka np. przytrzaśnięcia poręczami bocznymi podczas ich zamykania). | TAK
88 | System materaca terapeutycznego z inteligentną redystrybucją ciśnienia z naprzemienną i ciągłą terapią niskociśnieniową, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wskazaniami klinicznymi. | TAK
89 | Dostępne trzy tryby pracy materaca: | TAK
a) | naprzemienny tryb terapii niskociśnieniowej: napełnianie i opróżnianie naprzemiennych komórek w seriach po dwie komórki, z wyjątkiem komórek w strefie głowy pacjenta. | TAK
b) | ciągły (statyczny) tryb terapii niskociśnieniowej: w sposób ciągły utrzymuje ustalone ciśnienie w komórkach. | TAK
c) | tryb maksymalnego napełnienia: szybko napełnia się do maksymalnego ciśnienia (twardości) materaca, ułatwia przenoszenie i zmianę pozycji pacjenta. | TAK
90 | System dystrybucji powietrza w strefie pięt pacjenta, który opróżnia komórki do zerowego ciśnienia niwelując nacisk na powłoki skórne pacjenta w tym obrębie, szczególnie narażonym na powstanie odleżyn. | TAK
91 | Dodatkowe nadmuchiwanie siedziska zwiększa ciśnienie w komorach powietrznych w okolicy kości krzyżowej dla lepszego podparcia, aby ułatwić pacjentowi siadanie - w naprzemiennym trybie niskiego ciśnienia lub w ciągłym (statycznym) trybie niskiego ciśnienia (brak efektu w trybie maksymalnego napełnienia). | TAK
92 | Dostępne cztery czasy cyklu pracy pompy: 10, 15, 20 i 25 minut. | TAK
93 | Parametry pompy: | TAK
a) | wydajność: min. 8 litrów/min. | TAK
b) | zakres ciśnienia: min. 20 mmHg – 50mmHg | TAK
c) | możliwość wypuszczenia powietrza przez cały czas w celu zapewnienia bezpiecznych procedur ratunkowych na dwa sposoby: zawór CPR na materacu i przyłącze powietrza CPR na pompie. | TAK
94 | Alarmy: | TAK
a) | wizualna i dźwiękowa sygnalizacja awarii ciśnienia powietrza w komorach, | TAK
b) | wizualna i dźwiękowa sygnalizacja awarii zasilania pompy spowodowana awarią zasilania elektrycznego, rozłączeniem lub uszkodzeniem przewodu zasilającego, | TAK
c) | wizualna i dźwiękowa sygnalizacja awarii urządzenia (alarm serwisowy). | TAK
95 | Sygnalizacja dźwiękowa alarmów jest możliwa do wyciszenia – odpowiednia sygnalizacja wizualna pozostaje aktywna do czasu usunięcia usterki. | TAK
96 | Wymiary materaca: min. 85 cm x 200 cm x 19 cm (szerokość x długość x wysokość) | TAK
97 | Bezpieczne obciążenie robocze: min. 250 kg | TAK
98 | Powierzchnie materace odporne na środki dezynfekcyjne | TAK
99 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK
Szafka przyłóżkowa
100 | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK
101 | Szerokość szafki: 490 mm (± 30 mm) | TAK
102 | Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm) | TAK
103 | Wysokość blatu: 850 mm (± 20 mm) | TAK
104 | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia | TAK
105 | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach | TAK
106 | Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 mm (± 20 mm) | TAK
107 | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ | TAK
108 | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm | TAK
109 | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm | TAK
110 | Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
111 | Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK
112 | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę | TAK
113 | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek | TAK
114 | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | TAK
115 | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. | TAK
116 | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK/NIE | Nanotechnologia srebra – 10 pkt Inna technologia antybakteryjna – 0 pkt.
117 | Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | TAK
118 | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) | TAK
119 | Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa | TAK
120 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK
121 | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK
122 | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne | TAK
123 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK

## Wózki transportowe
Znak sprawy: SZP.251.9.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Wózki transportowe
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK
2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG. | TAK
3 | Nie dopuszcza się wózka do transportu pacjenta o konstrukcji na zasadzie pantografu. | TAK
4 | Platforma leża 2-segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK
5 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem). | TAK
6 | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK
7 | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | TAK
8 | Długość całkowita wózka 2170 mm ± 10 mm | TAK
9 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735 mm ± 10 mm | TAK
10 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 790 mm ± 10 mm | TAK
11 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 1930 mm, szerokość min. 610 mm | TAK
12 | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600) | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt
13 | Nie dopuszcza się wózka do transportu pacjenta bez możliwości wprowadzenia kasety RTG z obu stron dłuższych boków wózka. | TAK
14 | Min. 4 cm prześwit między platformą leża, a ramą wózka wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka | TAK
15 | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | TAK
16 | Składane rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta. Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK
17 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min. 120 mm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. | TAK
18 | Pojedyncze koła o średnicy min.200 mm, co najmniej jedno koło antystatyczne, koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK
19 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 610 mm – 910 mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK
20 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy. | TAK
21 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny. | TAK
22 | Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK
23 | Barierki boczne metalowe lub chromowane, chowane pod ramę leża (nie wzdłuż leża w pozycji równo z ramą lub w pozycji powyżej ramy leża) ) gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt
24 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych co najmniej 0°-90° (± 5°) | TAK
25 | Możliwość uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | TAK
26 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie ±16° (± 3°) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK
27 | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału | TAK
28 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka | TAK
29 | Uchwyty na worki urologiczne | TAK
30 | Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową nie zwierającą lateksu, powlekany poliuretanem i poliamidem, o grubości min. 8 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt
31 | Teleskopowy metalowy lub chromowany , co najmniej 2 segmentowy , składany wszerz lub wzdłuż wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, min. 2 haki, obciążenie stojaka kroplówki min.6kg. | TAK/NIE | TAK-10pkt NIE-0pkt
32 | Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża | TAK

## Łóżka porodowe i fotele gin.
Znak sprawy: SZP.251.9.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
ŁÓŻKA PORODOWE
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
Łóżko porodowe
1 | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu . Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu : klasycznej , siedzącej , bocznej , klęczącej , kucznej , będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych ,w połogu. | TAK
2 | Konstrukcja łóżka uniwersalna, możliwość ustawienia segmentów jako łóżko porodowe oraz jako pełne leże pobytowe, bez konieczności montażu dodatkowych segmentów | TAK
3 | Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Pojedyncza kolumna umieszczona asymetrycznie (nie centralnie) w celu zwiększenia przestrzeni pod siedziskiem. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
4 | Konstrukcja umożliwiająca całkowite , dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu 5-7 minut | TAK
5 | Długość łóżka porodowego wraz z segmentem nożnym 2100 mm +/- 50 mm | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
6 | Długość łóżka bez segmentu nożnego 1550mm (+/- 50mm)
7 | Szerokość całkowita łóżka porodowego wraz barierkami: 930 mm +/- 50 mm | TAK
8 | Sterowanie za pomocą: | TAK
a) | elektryczna regulacja wysokości, segmentu pleców i siedziska za pomocą wbudowanych w segment pleców sterowników oraz pozycja Trendelenburga zaprogramowana w jednym przycisku, oznaczonym innym kolorem niż pozostałe przyciski oraz z symbolem pozycji Trendelenburga. Dodatkowo w segmencie pleców diodowy wskaźnik zasilania. Przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK
b) | sterowniki wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjentki dla regulacji nachylenia segmentu pleców oraz wysokości leża. Przyciski membranowe, wodoodporne, | TAK
c) | pilot przewodowy, regulacje: wysokość, kąt nachylenia segmentu pleców i siedziska oraz diodowy wskaźnik zasilania. | TAK
9 | Łóżko wyposażone z dwie barierki boczne przy segmencie pleców. Barierki składane za pomocą mechanizmu zegarowego, brak wymaganej jakiejkolwiek przestrzeni w celu złożenia barierek. Złożenie następuje po naciśnięciu przycisku wbudowanego po zewnętrznej stronie barierki. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
10 | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 1000 mm +/- 50 mm liczonym od powierzchni materaca | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
11 | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 150 do 700 , +/- 5 0 | TAK
12 | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 200 , +/- 5 0 | TAK
13 | Segment nożny (platforma dla noworodka) leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 20o. Dźwignie zwalniające możliwość schowania/regulacji segmentu nożnego od strony personelu. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
14 | Regulacja podnóżków manualna, możliwość regulacji jedną ręką: | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
a) | w poziomie 0-60o (+/-5o)
b) | w pionie 0 – 140o (+/-5o)
15 | Każdy podnóżek wyposażony w podkolannik z dodatkową regulacją w pionie i poziomie oraz z możliwością wysunięcia podkolannika z podnóżka w celu lepszego dopasowania łóżka do wysokości rodzącej. Podnóżki tapicerowane w kolorze materaców łóżka. Podkolanniki koloru czarnego. | TAK
16 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15 0 , +/- 5 0 | TAK
17 | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców | TAK
18 | Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost". Dźwignia blokady hamulca umieszczona z boku podstawy. Dźwignia hamulca z kolorystycznym oznaczeniem blokady centralnej oraz funkcji jazdy na wprost. Koła o średnicy 150mm | TAK
19 | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów | TAK
20 | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym | TAK
21 | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. | TAK
22 | Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości | TAK
23 | Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg | TAK
24 | Obciążenie segmentu pleców min 150kg | TAK
25 | Obciążenie segmentu nożnego min 150kg | TAK
26 | Obciążenie podnóżków min 70kg | TAK
27 | Deklaracja zgodności | TAK
28 | Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory | TAK
29 | Wyposażenie : | TAK
a) | komplet podnóżków z wysuwanymi podkolannikami | TAK
b) | demontowalna miska, | TAK
c) | regulowany podgłówek ( poduszka ) | TAK
d) | barierki boczne | TAK
e) | szyny boczne na akcesoria przy siedzisku | TAK
f) | składane uchwyt rąk do podpierania się dla rodzącej – 2szt | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
FOTELE GINEKOLOGICZNE
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
Fotel ginekologiczny
1 | Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka. Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
2 | Fotel o wymiarach leża: szer. 630mm (+/- 30mm), dł. 1750 mm (+/-30mm) | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
3 | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20 mm | TAK
4 | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od – 120 do + 500 +/- 50 | TAK
5 | Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 50 | TAK
6 | Regulacja elektryczna podkolanników w zakresie od – 150 do + 200 +/- 50 | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
7 | Regulacje elektryczne za pomocą: | TAK
a) | pilot przewodowy wyposażony w przycisk zatrzymujący regulację fotela do zaprogramowanej pozycji, | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
b) | panel sterowania nożnego wbudowany w podstawę fotela: regulacja wysokości oraz kata nachylenia pleców i podnóżków,
8 | Pilot przewodowy umożliwiający sterownie: | TAK
a) | wysokością, | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
b) | synchroniczny ruch segmentu pleców i części nożnej,
c) | nachylenie segmentu nożnego,
d) | pozycja wejściowa na fotel,
e) | pozycja do badań,
f) | pozycja do badania USG, horyzontalna,
g) | pozycja antyszokowa, oznaczona kolorem czerwonym,
h) | przełączanie pomiędzy operatorem A, B i C
i) | przycisk STOP
9 | Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. | TAK
10 | Maksymalne obciążenie min. 210 kg | TAK
11 | Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego oraz pilota nożnego zintegrowanego z fotelem, wbudowanego w podstawę fotela | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
12 | Możliwość ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji: | TAK
a) | do wejścia na fotel | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
b) | pozycji zabiegowej
c) | pozycji do badania USG
d) | pozycji antyszkowej
13 | Możliwość zaprogramowania 3 dowolnych ustawień dla 3 operatorów za pomocą pilota przewodowego. Z czytelnym oznakowaniem jaka konfiguracja jest aktualnie używana. Jednorazowe naciśnięcie przycisku zaprogramowanej pozycji powoduje automatyczną zmianę pozycji. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
14 | Uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców. | TAK
15 | Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne z możliwością wyboru koloru | TAK
16 | Fotel wyposażony w podnóżki z podporami pod stopy wraz podkolannikami, umożliwiające pełne podparcie nóg w pozycji horyzontalnej, podpórki z zintegrowanymi uchwytami na dłonie. Regulacja w pionie elektryczna za pomocą pilota elektrycznego. Regulacja w poziomie manualna, regulacja pozioma jednej podpórki powoduje synchroniczny ruch drugiej, możliwość zablokowania regulacji w poziomie oraz ustawienia oporu. | TAK
17 | Podnóżki tapicerowane w kolorze leża. | TAK
18 | Funkcja bezpieczeństwa zatrzymująca regulacje elektryczne w przypadku osadzenia fotela na niewypoziomowanej powierzchni | TAK
19 | Fotel wyposażony w : | TAK
a) | miska tworzywowa z możliwością schowania pod siedziskiem, | TAK
b) | zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora | TAK
c) | podgłówek dla pacjentki, | TAK

## Stół do badań
Znak sprawy: SZP.251.9.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Stół do badań
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Stół zabiegowy elektryczny | TAK
2 | Blat stołu 2segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome. Grubość tapicerki 6cm. Możliwość wyboru koloru z minimum 30 propozycji | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
3 | Długość stołu 2050mm (+/-50mm) | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
4 | Szerokość stołu 700mm (+/-50mm). Możliwość wyboru przez Zamawiającego szerokości blatu z dwóch propozycji | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
5 | Długość podgłówka 650mm (+/-50mm) | TAK
6 | Regulacja segmentu głowy w zakresie -25° do +65° (+/-5°) | TAK
7 | Regulacja segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej, plastikowa dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny | TAK
8 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 440mm - 960mm (+/-20mm) | TAK
9 | Regulacja wysokości za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do podstawy stołu. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
10 | Koła o średnicy 75mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu. Dźwignie nożne wysuwające koła po obu stronach wózka. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
11 | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek celem stabilizacji. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
12 | Tworzywowa osłona podstawy na całej jej długości i szerokości | TAK
13 | Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia, konstrukcja podpierająca leże w postaci dwóch ramion wznoszących | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
14 | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 250kg | TAK