AE/ZP-27-27/20			                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanych

##### kardiomonitorów 30 sztuk oraz central monitorujacych 5 sztuk

##### oraz monitorów podglądowych 2 sztuki.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| MODUŁOWE Kardiomonitory stacjonarne 7 szt. Sala Intensywnego Nadzoru |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD TFT rozmiar ekranu w zakresie od 17 ” do 21” | TAK Punktacja: Za 17“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 8 pkt |  |
|  | Monitor o rozdzielczości min. 1200x1000 pikseli. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Kardiomonitor modułowy to znaczy poszczególne moduły funkcji pomiarowych mogą być usuwane bądź zakładane do kardiomonitora przez personel bez konieczności użycia narzędzi w sposób, który nie uniemożliwi pracy kardiomonitora przy obecności pozostałych modułów. | TAK |  |
|  | Każdy kardiomonitor ma mieć wystarczającą ilość gniazd do zamontowania kompletu zamawianych modułów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci, współpraca z centralą monitorująca. | TAK |  |
|  | Minimum jeden port USB oraz minimum jedno gniazdo do łączności w sieci LAN. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator zabezpieczający pracę na min. 1 godzinę. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatora wbudowana w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Obrazowanie minimum 4 krzywych dynamicznych na jednym ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania ekranu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy. Menu dostępne dla użytkownika w języku polskim. | TAK |  |
|  | Alarmy z podaniem przyczyny alarmu. Każde niepożądane zdarzenie, a w szczególności wypięcie się z gniazda kabla EKG, kabla od czujnika saturacji, czujnika temperatury, brak sygnału z w/w kabli, odklejenie lub odpięcie się elektrody EKG, spadnięcie czujnika SPO2 z palca lub jego odklejenie ma być sygnalizowane alarmem wizualnym oraz sygnałem dźwiękowym trwającym przez cały czas trwania zdarzenia do czasu interwencji personelu. Dotyczy to również wszystkich mierzonych parametrów, które przekroczyły żądane granice. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |
|  | Analiza minimum 5 typów arytmii | TAK |  |
| MODUŁOWE Moduły pomiarowe |
|  | EKG 7 modułów | TAK |  |
| 18a | monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego | TAK |  |
| 18b | zakres częstości akcji serca minimum 15-300 bpm | TAK |  |
| 18c | minimum 3 wartości prędkości kreślenia krzywej EKG na ekranie | TAK |  |
| 18d | minimum 4 wartości wzmocnienia sygnału EKG | TAK |  |
|  | Respiracja z elektrod EKG w każdym module EKG | TAK |  |
| 19a | pomiar częstości oddechu: minimum 5-150 1/min | TAK |  |
| 19b | wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-30 s | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Pulsoksymetria SPO2 7 modułów | TAK |  |
| 20a | obrazowanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 20b | wartość saturacji w zakresie minimum 70-100% | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego NIBP 7 modułów, metoda pomiaru oscylometryczna. | TAK |  |
| 21a | zakres pomiarowy ciśnienia minimum 30-270 mmHg | TAK |  |
| 21b | pomiar ciśnienia na żądanie i automatyczny | TAK |  |
| 21c | pomiar auto w zakresie minimum 1-240 min | TAK |  |
| 21d | ciśnienie skurczowe, rozkurczowe; wartości liczbowe obrazowane na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury 2 kanały 7 modułów | TAK |  |
| 22a | niezależny pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |
| 22b | zakres pomiaru temperatury minimum od 25(C do 45(C | TAK |  |
|  | Każdy kardiomonitor ma być wyposażony w kabel EKG 5-cio żyłowy, palcowy wielorazowy czujnik SPO2 z możliwością dezynfekcji, wielorazowy powierzchniowy czujnik temperatury, wielorazowy wewnętrzny czujnik temperatury, dwa wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi (średni 25-35 cm). | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca ICG 2 moduły | TAK |  |
| 24a | jednoczesna reprezentacja minimum 2 różnych fal z modułu ICG | TAK |  |
| 24b | wyposażenie do modułu: kabel do ICG, minimum 50 elektrod do ICG | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego IBP w 2 torach 2 moduły | TAK |  |
| 25a | zakres pomiaru ciśnienia minimum od –40 do 300 mmHg | TAK |  |
| 25b | pomiar i prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | TAK |  |
| 25c | wyposażenie do każdego modułu: 2 kable interfejsowe, 6 przetworników | TAK |  |
|  | Kapnometria CO2 w strumieniu bocznym 1 moduł | TAK |  |
| 26a | pomiar kapnometrii w zakresie minimum od 1 do 90 mmHg | TAK |  |
| 26b | prezentacja wartości etCO2 i inCO2 | TAK |  |
| 26c | prezentacja krzywej kapnograficznej | TAK |  |
| 26d | monitorowanie częstości oddechu w zakresie minimum od 4 do 120 1/min | TAK |  |
| 26e | wyposażenie do modułu: zestaw do pomiaru | TAK |  |
| MODUŁOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt |
|  | Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 21 cali do 27 cali | TAK Punktacja: Za 21“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 6 pkt |  |
| 27a | Centrala obsługiwana przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Monitor podglądowy kolorowy, rozmiar w zakresie od 22 cali do 27 cali | TAK Punktacja: Za 22“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 5 pkt |  |
|  | Możliwość podglądu jednocześnie minimum 16 kardiomonitorów | TAK |  |
|  | Ilość wyświetlanych krzywych z każdego łóżka minimum 3 | TAK |  |
|  | Komunikacja interaktywna centrala-monitor, monitor –centrala. | TAK |  |
|  | Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 120 h | TAK |  |
|  | Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 120 h | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 120 h | TAK |  |
|  | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruk zapamiętanych krzywych, trendów oraz danych cyfrowych w formacie A4 | TAK |  |
|  | Centrala posiadająca akumulator podtrzymujący jej pracę przez okres minimum 1 godziny lub UPS zasilający centralę przez minimum 1godzinę po zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
| KOMPAKTOWE Kardiomonitory stacjonarne 5 szt. Sala Wzmożonego Nadzoru |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD TFT, rozmiar ekranu w zakresie od 15” do 19” | TAK Punktacja: Za 15“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 3 pkt. jednak nie więcej niż - 12 pkt |  |
|  | Monitor o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Możliwość pracy w sieci, współpraca z centralą monitorująca. | TAK |  |
|  | Minimum jeden port USB oraz minimum jedno gniazdo do łączności w sieci LAN. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator zabezpieczający pracę na minimum 1 godzinę | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Wbudowana w kardiomonitor automatyczna ładowarka do ładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Obrazowanie minimum 4 krzywych dynamicznych na jednym ekranie | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Alarmy z podaniem przyczyny alarmu. Każde niepożądane zdarzenie, a w szczególności wypięcie się z gniazda kabla EKG, kabla od czujnika saturacji, czujnika temperatury, brak sygnału z w/w kabli, odklejenie lub odpięcie się elektrody EKG, spadnięcie czujnika SPO2 z palca lub jego odklejenie ma być sygnalizowane alarmem wizualnym oraz sygnałem dźwiękowym trwającym przez cały czas trwania zdarzenia do czasu interwencji personelu. Dotyczy to również wszystkich mierzonych parametrów, które przekroczyły żądane granice. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Analiza minimum 5 typów arytmii | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe zamontowane na stałe w kardiomonitorze | TAK |  |
| KOMPAKTOWE Moduły pomiarowe |
|  | EKG | TAK |  |
| 52a | monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego | TAK |  |
| 52b | zakres częstości akcji serca minimum 15-300 bpm | TAK |  |
| 52c | minimum 3 wartości prędkości kreślenia krzywej EKG na ekranie | TAK |  |
| 52d | minimum 4 wartości wzmocnienia sygnału EKG | TAK |  |
|  | Respiracja z elektrod EKG | TAK |  |
| 53a | pomiar częstości oddechu: minimum 5-120 1/min | TAK |  |
| 53b | wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-30 s | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Pulsoksymetria | TAK |  |
| 54a | obrazowanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 54b | wartość saturacji w zakresie minimum 70-100% | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego NIBP | TAK |  |
| 55a | zakres pomiarowy ciśnienia minimum 30-270 mmHg | TAK |  |
| 55b | pomiar ciśnienia na żądanie i automatyczny | TAK |  |
| 55c | pomiar auto w zakresie minimum 1-240 min | TAK |  |
| 55d | ciśnienie skurczowe, rozkurczowe wartości liczbowe obrazowane na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 1 kanale | TAK |  |
| 56a | zakres pomiaru temperatury minimum od 25(C do 45(C | TAK |  |
| 56b | Każdy kardiomonitor ma być wyposażony w kabel EKG 5-cio żyłowy, palcowy wielorazowy czujnik SPO2 z możliwością dezynfekcji, wielorazowy powierzchniowy czujnik temperatury , dwa wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi (średni 25-35 cm). | TAK |  |
| KOMPAKTOWE Centrala monitorująca 1 szt. +monitor podglądowy 1 szt |
|  | Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 21 cali do 27 cali | TAK Punktacja: Za 21“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 6 pkt |  |
| 57a | Centrala obsługiwana przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Monitor podglądowy kolorowy, rozmiar w zakresie od 22 cali do 27 cali | TAK Punktacja: Za 22“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 5 pkt |  |
|  | Możliwość podglądu jednocześnie minimum 16 kardiomonitorów | TAK |  |
|  | Ilość wyświetlanych krzywych z każdego łóżka minimum 3 | TAK |  |
|  | Komunikacja interaktywna centrala-monitor, monitor –centrala. | TAK |  |
|  | Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 120 h | TAK |  |
|  | Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 120 h | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 120 h | TAK |  |
|  | Centrala posiadająca akumulator podtrzymujący jej pracę przez okres minimum 1 godziny lub UPS zasilający centralę przez minimum 1godzinę po zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
| PRZENOŚNE Kardiomonitory przenośne 17 szt. Sale Oddziału |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD TFT, rozmiar ekranu w zakresie od 12 ” do 18” | TAK Punktacja: Za 12“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 12 pkt |  |
|  | Monitor o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci, współpraca z centralą monitorująca. | TAK |  |
|  | Minimum jeden port USB oraz minimum jedno gniazdo do łączności w sieci LAN. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator zabezpieczający pracę na minimum 1 godzinę | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Obrazowanie minimum 4 krzywych dynamicznych na jednym ekranie | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy. Menu dostępne dla użytkownika w języku polskim. | TAK |  |
|  | Alarmy z podaniem przyczyny alarmu. Każde niepożądane zdarzenie, a w szczególności wypięcie się z gniazda kabla EKG, kabla od czujnika saturacji, czujnika temperatury, brak sygnału z w/w kabli, odklejenie lub odpięcie się elektrody EKG, spadnięcie czujnika SPO2 z palca lub jego odklejenie ma być sygnalizowane alarmem wizualnym oraz sygnałem dźwiękowym trwającym przez cały czas trwania zdarzenia do czasu interwencji personelu. Dotyczy to również wszystkich mierzonych parametrów, które przekroczyły żądane granice. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym. | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |
|  | Analiza minimum 5 typów arytmii. | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe zamontowane na stałe w kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Każdy kardiomonitor wyposażony w statyw jezdny z blokowanymi minimum 2 kołami, koszyk na akcesoria. | TAK |  |
| PRZENOŚNE Moduły pomiarowe |
|  | EKG | TAK |  |
| 83a | monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego | TAK |  |
| 83b | zakres częstości akcji serca minimum 15-300 bpm | TAK |  |
| 83c | minimum 3 wartości prędkości kreślenia krzywej EKG na ekranie | TAK |  |
| 83d | minimum 4 wartości wzmocnienia sygnału EKG | TAK |  |
|  | Respiracja z elektrod EKG | TAK |  |
| 84a | pomiar częstości oddechu: minimum 5-120 1/min | TAK |  |
| 84b | wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-30 s | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Pulsoksymetria SPO2 | TAK |  |
| 85a | obrazowanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 85b | wartość saturacji w zakresie minimum 70-100% | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego NIBP | TAK |  |
| 86a | zakres pomiarowy ciśnienia minimum 30-270 mmHg | TAK |  |
| 86b | pomiar ciśnienia na żądanie i automatyczny | TAK |  |
| 86c | pomiar auto w zakresie minimum 1-240 min | TAK |  |
| 86d | ciśnienie skurczowe, rozkurczowe wartości liczbowe obrazowane na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 1 kanale | TAK |  |
| 87a | zakres pomiaru temperatury minimum od 25(C do 45(C | TAK |  |
|  | Każdy kardiomonitor ma być wyposażony w kabel EKG 5-cio żyłowy, palcowy wielorazowy czujnik SPO2 z możliwością dezynfekcji, wielorazowy powierzchniowy czujnik temperatury, wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia krwi (średni 25-35 cm) | TAK |  |
| PRZENOŚNE Centrala monitorująca 3 szt. |
|  | Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 21 cali do 27 cali | TAK Punktacja: Za 21“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 6 pkt |  |
| 89a | Centrala obsługiwana przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu jednocześnie minimum 16 kardiomonitorów | TAK |  |
|  | Ilość wyświetlanych krzywych z każdego łóżka minimum 3 | TAK |  |
|  | Komunikacja interaktywna centrala-monitor, monitor –centrala. | TAK |  |
|  | Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 120 h | TAK |  |
|  | Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 120 h | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 120 h | TAK |  |
|  | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruk zapamiętanych krzywych w formacie A4 2 szt. | TAK |  |
|  | Centrala posiadająca akumulator podtrzymujący jej pracę przez okres minimum 1 godziny lub UPS zasilający centralę przez minimum 1godzinę po zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
| TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD TFT, rozmiar ekranu w zakresie od 5 ” do 9” | TAK Punktacja: Za 5“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 8 pkt |  |
|  | Monitor o rozdzielczości min. 640 x 240 pikseli | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Waga nie większa niż 3,0 kg | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci, współpraca z centralą monitorująca. | TAK |  |
|  | Minimum jeden port USB oraz minimum jedno gniazdo do łączności w sieci LAN. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator zabezpieczający pracę kardiomonitora na minimum 3 godziny | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Obrazowanie minimum 4 krzywych dynamicznych na jednym ekranie | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy. Menu dostępne dla użytkownika w języku polskim. | TAK |  |
|  | Alarmy z podaniem przyczyny alarmu. Każde niepożądane zdarzenie, a w szczególności wypięcie się z gniazda kabla EKG, kabla od czujnika saturacji, czujnika temperatury, brak sygnału z w/w kabli, odklejenie lub odpięcie się elektrody EKG, spadnięcie czujnika SPO2 z palca lub jego odklejenie ma być sygnalizowane alarmem wizualnym oraz sygnałem dźwiękowym trwającym przez cały czas trwania zdarzenia do czasu interwencji personelu. Dotyczy to również wszystkich mierzonych parametrów, które przekroczyły żądane granice. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym. | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe zamontowane na stałe w kardiomonitorze | TAK |  |
| TRANSPORTOWY Moduły pomiarowe |
|  | EKG | TAK |  |
| 112a | monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego | TAK |  |
| 112b | zakres częstości akcji serca minimum 15-300 bpm | TAK |  |
| 112c | minimum 3 wartości prędkości kreślenia krzywej EKG na ekranie | TAK |  |
| 112d | minimum 4 wartości wzmocnienia sygnału EKG | TAK |  |
|  | Respiracja z elektrod EKG | TAK |  |
| 113a | pomiar częstości oddechu: minimum 5-120 1/min | TAK |  |
| 113b | wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-30 s | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Pulsoksymetria SPO2 | TAK |  |
| 114a | obrazowanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 114b | wartość saturacji w zakresie minimum 70-100% | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego NIBP | TAK |  |
| 115a | zakres pomiarowy ciśnienia minimum 30-270 mmHg | TAK |  |
| 115b | pomiar ciśnienia na żądanie i automatyczny | TAK |  |
| 115c | pomiar auto w zakresie minimum 1-240 min | TAK |  |
| 115d | ciśnienie skurczowe, rozkurczowe wartości liczbowe obrazowane na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 1 kanale | TAK |  |
| 116a | zakres pomiaru temperatury minimum od 25(C do 45(C | TAK |  |
|  | Kardiomonitor ma być wyposażony w kabel EKG 3 żyłowy, palcowy wielorazowy czujnik SPO2 z możliwością dezynfekcji, wielorazowy powierzchniowy czujnik temperatury, wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia krwi (średni 25-35 cm). | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Konfiguracja : Centrala nr 1 (7 kardiomonitorów) ma współpracować z kardiomonitorami z Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 7 szt. oraz współpracować z monitorem podglądowym nr 1w dyżurce lekarskiej Centrala nr 2 (5 kardiomonitorów) ma współpracować z kardiomonitorami z Sali Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego 5 szt. oraz współpracować z monitorem podglądowym nr 2w dyżurce lekarskiej. Centrale nr 3,4,5 ( 17 kardiomonitorów) mają współpracować z minimum 16 kardiomonitorami mobilnymi rozmieszczonymi w miarę bieżących potrzeb na trzech piętrach budynku. Dostarczony zestaw monitoringu kardiologicznego ma tworzyć odseparowaną sieć bazującą na infrastrukturze sieci LAN Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość urządzeń umożliwiającą połączenie wszystkich dostarczonych kardiomonitorów w sieć umożliwiającą połączenie ich z centralami monitorującymi przy pomocy sieci sygnałowej LAN istniejącej w budynku, w którym będą użytkowane dostarczone urządzenia. Ilość stanowisk: 12 łóżek z kardiomonitorami stacjonarnymi oraz 52 stanowiska pracy kardiomonitorów przenośnych zlokalizowanych na trzech piętrach. | TAK |  |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia i akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia mają być kompatybilne i współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi do oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | W okresie gwarancji sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.