AE/ZP-27-93/23		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne zatapiarki 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| M | Zatapiarka gotowa do pracy, fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześnie niż 2023 | TAK |  |
|  | Zatapiarka dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | Trójelementowa zatapiarka parafinowa, z dystrybutorem parafiny, urządzeniem grzewczym i urządzeniem chłodzącym, przeznaczona do zatapiania badanego materiału | TAK |  |
|  | Podgrzewana cylindryczna komora na parafinę o pojemności 5 litrów(+/- 100ml) | TAK |  |
|  | Niezależna cyfrowa regulacja temperatury każdego zbiornika (na kasetki, wanienki) | TAK |  |
|  | Centralnie umieszczony zintegrowany ekran LCD, wraz z klawiaturą membranową odporną na zalanie, wyświetla na bieżąco wszystkie parametry pracy: nastawy i wskazania temperatur, czas, itp.; | TAK |  |
|  | Wbudowane na stałe podgrzewane stanowisko na 8 pęset z regulacją temperatury | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru z 3 wielkości pęset (1, 2 i 4 mm), podgrzewanych elektrycznie za pomocą zatapiarki | TAK |  |
|  | Wbudowane przyłącze dodatkowej pęsety podgrzewanej elektrycznie | TAK |  |
|  | Dozownik parafiny wyposażony w regulację przepływu, uruchamiany ręcznie lub za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
|  | Płynna regulacja strumienia parafiny | TAK |  |
|  | Wbudowane dwie wysuwane szuflady w module zatapiającym do usuwania nadmiaru parafiny z powierzchni roboczej | TAK |  |
|  | Moduł dozowania wyposażony w duży zimny punkt do wstępnego ustawienia próbki ma temperaturę ok. 5°C; | TAK |  |
|  | Regulacja położenia przycisku dozowania parafiny w celu dostosowania do wymiarów wanienek; | TAK |  |
|  | Moduł płyty chłodzącej z możliwością samodzielnej pracy – bez konieczności podłączenia do jednostki centralnej; | TAK |  |
|  | Pojemność płyty chłodzącej 80 kasetek/60 wanienek | TAK |  |
|  | Zakres regulacji płyty chłodzącej od 0˚C do - 12˚C | TAK |  |
|  | Wbudowany podgrzewany trymer do usuwania nadmiaru parafiny z kasetek; | TAK |  |
|  | Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym; | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dni wolnych od pracy np. święta | TAK |  |
|  | Sterownie modułem chłodzącym i modułem grzewczym z panelu centralnego znajdującego się na module dozownika | TAK |  |
|  | Czerwona dioda na panelu sterownia sygnalizująca proces podgrzewania | TAK |  |
|  | Zielona dioda na panelu sterowania sygnalizująca osiągnięcie nastawy temperatury | TAK |  |
|  | Moduł grzewczy wyposażony w dwie wyjmowane kuwety o wymiarach 260x170x50mm(+/-10mm), każda mogąca pomieścić min. 200 kasetek w ciekłej parafinie. | TAK |  |
|  | Moduł grzewczy z podgrzewaną zamykaną półką mogącą pomieścić min. 400 standardowych wanienek do zatapiania | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie minimum od 40°C do 70°C; | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury elektrycznej pęsety w zakresie od 60°C do 75°C | TAK |  |
|  | Możliwość zatapiania materiału w kasetkach typu Mega i Super Mega; | TAK |  |
|  | Oświetlenie typu LED z regulacją intensywności światła wbudowane w urządzenie. | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne: - moduł dozownika – (szer. x gł. x wys.) 350mm x 645 mm x 410 mm - moduł grzewczy – (szer. x gł. x wys.) 340 mm x 630 mm x 400 mm; - płyta chłodząca – (szer. x gł. x wys.) 340 mm x 630 mm x 400 mm; | TAK |  |
|  | W zestawie z zatapiarką akcesoria: elektrycznie podgrzewana pęseta z końcówką grubości 1 mm; dociskacze różnych rozmiarów do zatapianych materiałów tkankowych, lupa na wysięgniku z możliwością regulacji odległości i kąta przechylenia demontowana za pomocą narzędzi, włącznik nożny elektrozaworu dozownika parafiny | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczona zatapiarka ma być kompletna i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty