Zał. 1E do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 5 – Aparat USG z kolorowym Dopplerem

# „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.04.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.11.02.00-30-0029/22-00 z dnia 14.02.2023 r.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Aparatu USG z kolorowym Dopplerem. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, nie powystawowy, nie rekondycjonowany  rok produkcji:  nie wcześniej niż 2022 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1   Urządzenia medyczne,

33112200 -0  Aparaty ultrasonograficzne

33112100 -9  Ultrasonograf do badania serca

W poniższej części Załącznika „1E” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Podać markę, model, producenta , rok produkcji oferowanego Aparat USG: ............................................ |
| --- |
| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| I. | Aparat USG (1 szt.) |
|  | Jednostka główna: |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy dla trybu 2D minimum (1 – 18) MHz (podać) Parametr punktowany: Zakres ˃19 MHz – 3 pkt. Zakres ≥18 ≤ 19 MHz – 0 pkt. |  |  |
|  | Dynamika systemu > 260 dB (podać) Parametr punktowany: ˃280 dB – 3 pkt. (>260 ≤ 280) dB – 0 pkt. |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania - minimum 3 000 000 kanałów Parametr punktowany: ˃3 mln kanałów - 3 pkt. 3 mln kanałów - 0pkt |  |  |
|  | Niezależne identyczne gniazda dla różnego typu głowic obrazowych - minimum 3 gniazda (podać) |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) - minimum 21,5 cali (podać) |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD minimum 1920 x 1080 pikseli |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na wszystkie oferowane głowice |  |  |
|  | Ekran dotykowy minimum 10”, z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości panelu sterowania - minimum 30cm |  |  |
|  | Zakres regulacji obrotu panelu sterowania zakres - minimum +/- 15 stopni |  |  |
|  | Waga aparatu( tylko jednostka główna) maksymalnie 90kg Parametr punktowany: ≤85 kg – 3 pkt. (>85 ≤ 90) kg – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwa liczba nagrania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) - minimum 7000 obrazów Parametr punktowany: ≥ 20 000 obrazów - 3 pkt. (≥7000 ˂20 000) obrazów - 0pkt. |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD lub Pendrive, HDD |  |  |
|  | Pojemność wewnętrznego dysku twardego HDD - minimum 500 GB |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały |  |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pendrive) – minimum 2 porty USB |  |  |
|  | Wbudowana bateria umożliwiającą min. 60 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjścia cyfrowe co najmniej DVI i Video (lub S-Video), umożliwiające podłączenie różnego rodzaju monitorów dostępnych na rynku |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy minimum 37 cm Parametr punktowany: ˃ 39cm – 3 pkt. (≥37 ≤ 39) cm – 0 pkt. |  |  |
|  | Ilość suwaków wzmocnienia strefowego – minimum 8 suwaków (podać) |  |  |
|  | Krotność bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE - minimum 18 x Parametr punktowany: ˃ 19 x – 3 pkt. (≥18 ≤ 19) x – 0 pkt. |  |  |
|  | Porównywanie ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta - minimum 10 obrazów Parametr punktowany: ≥ 12 obrazów - 3 pkt. (≥10:˂12 )obrazów – 0pkt. |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania dla kilku stref - minimum 4 strefy |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode - minimum 500 obrazów/s (Podać) Parametr punktowany: ≥ 1000 obrazów - 3 pkt. (≥500 ˂1000) obrazów - 0pkt. |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu (podać nazwę oprogramowania) |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Pediatrycznych |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe |  |  |
|  | Analiza sygnału wysyłanego pod różnymi kątami - obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) |  |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę minimum wzmocnienia, dynamiki. |  |  |
|  | Tryb M |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PWD) i ciągły (CWD): |  |  |
|  | Tryb spektralny z HPRF z różnymi częstotliwościami dla każdej głowicy - minimum 3 częstotliwości |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler pulsacyjny (PWD) przy zerowym kącie - minimum 16 m/s |  |  |
|  | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej - zakres minimum 1-20mm |  |  |
|  | Zakres regulacji uchylności wiązki dopplerowskiej - minimum +/- 30 stopni |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej (podać w stopniach) |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX przy zerowym kącie - minimum 16 m/s |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) |  |  |
|  | Różne częstotliwości dla każdej głowicy - minimum 3 częstotliwości |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD – minimum 300 klatek/s |  |  |
|  | Ilość różnych map kolorów - minimum 20 map kolorów Parametr punktowany: ≥25 map kolorów - 3pkt., (≥20 ˂ 25) map kolorów – 0 pkt. |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, naczyniowych. |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych - minimum 10 par |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego |  |  |
|  | Głowica convex |  | Typ/Model: ……………………………… |
|  | Zakres wybierania częstotliwości pracy przetwornika zakres minimum 1,5 – 5,0 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów – minimum 190 Parametr punktowany: ≥500 elementów - 5 pkt (≥190 ˂ 500) elementów – 0 pkt. |  |  |
|  | Kąt pola skanowania/widzenia – minimum 70 ° |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej |  |  |
|  | Głowica sektorowa (Phased Array) |  | Typ/Model: ……………………………… |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 1-5 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów min 90 |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 90 stopni |  |  |
|  | Głowica Liniowa |  | Typ/Model: ……………………………… |
|  | Zakres wybierania częstotliwości pracy przetwornika minimum 2 – 12 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów – minimum 190 (podać) Parametr punktowany: ≥500 elementów - 5 pkt (≥190 ˂ 500) elementów – 0 pkt. |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy w zakresie 35 – 40 mm |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. |  |  |
|  | Głowica Endocavity |  | Typ/Model: ……………………………… |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 3-9 MHz |  |  |
|  | Liczba elementów min 190 |  |  |
|  | Kąt skanowania min 120 stopni |  |  |
|  | Konstrukcyjne i technologiczne funkcjonalności zaoferowanego aparatu dostępne na dzień składania ofert (możliwość rozbudowy): |  |  |
|  | Moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z zaoferowanych głowic: liniowej i convex |  |  |
|  | Wykonywanie obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności minimum 2 miejsc |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym („gorszym”) niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Aparat USG z kolorowym Dopplerem | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym