Załącznik nr 1 do SWZ

Zam.5/2022/PN/PRO-PERCH

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego do jednostki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie.

- Zamówienie finansowane na potrzeby realizacji projektu pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” akronim: PRO-PERCH, etap II,  umowa o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20  zawarta w dniu 13.11.2020 r.

- 6.	Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami a także pochodzący z produkcji seryjnej i posiadający certyfikat CE.  Zaoferowana aparatura badawcza musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2021/2022 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów technicznych opisanych w rubryce B tabeli.

- Zamawiający wymaga wypełnienia tabeli „Opis oferowanego parametru” przez wpisanie potwierdzenia oferowanych parametrów w stosunku do wymagań Zamawiającego (TAK) lub zaprzeczenie (NIE) i wpisanie dokładnych opisów oferowanych parametrów. UWAGA! Opis oferowanego parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B jeśli Wykonawca wpisuje „TAK”.

| L.p. | Opis minimalnym wymaganych parametrów | Punktacja | Opis parametru oferowanego: TAK/NIE i dokładny opis | J.m. | Ilość | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  |
| Mikroskop stereoskopowy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - nachylenie torów optycznych od 10 do 12o z optyką apochromatyczną zapobiegającą zniekształceniom obrazu mikroskopowego, posiadająca dwa tory optyczne: - dwa równorzędne tory optyczne – 0 pkt. - jeden pozwalający osiągnąć jak najlepszą rozdzielczość, drugi pozwalający na jak najlepszą głębię ostrości – 10 pkt. | 0/10 pkt. |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | - współczynnik zoom co najmniej 9:1 | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia co najmniej 23mm, szerokopolowe z regulacją dioptryjną (w zakresie +/- 5D) i gumowymi osłonkami, umożliwiającymi korzystanie z mikroskopu osobom noszącym okulary | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - ergonomiczny kąt nachylenia okularów | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - regulacja rozstawu źrenic co najmniej 50-76 mm | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - głowica mikroskopu z możliwością obrotu o 360ᵒ | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - powierzchnia mikroskopu ESD, antystatyczna, zapobiegająca osiadaniu kurzu | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - zakres powiększeń w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i bez dodatkowego obiektywu, co najmniej 6,1x- 55x; | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - maksymalny zakres powiększeń od 3x do 440x | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - rozdzielczość w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i bez dodatkowego obiektywu 250pl/mm | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - rozdzielczość w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i z obiektywem powiększeniu 2x – nie gorsza niż 500pl/mm | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - zakres pracy w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i bez dodatkowego obiektywu – co najmniej 122 mm | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - pole widzenia co najmniej 37,6 mm dla szybkiego i dokładnego podglądu preparatu | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - głębia ostrości co najmniej 12 mm | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - możliwość płynnej zmiany powiększeń dzięki pokrętłu do zmiany powiększenia (zoomu) mogącemu pracować w sposób płynny lub skokowy - 0x 20x 30x 40x 50x co zapewnia powtarzalność podglądu preparatu dla specyficznych wartości powiększeń | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - kolumna o długości min. 300mm z śrubą regulacji ostrości; | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - obiektyw apochromatyczny 1,6x o zakresie pracy: 50mm i średnicy: 58mm | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - Podstawa mikroskopu: podstawa manualna, kodowana, przystosowana do kontrastu jasnego pola, posiadająca możliwość jednostronnego kontrastu – który pokazuje zmiany w indeksie refrakcji preparatu w zależności od różnego kąta oświetlenia co umożliwia obserwację prawie przeźroczystych preparatów (10 pkt.), pole oświetlenia 65 mm, światło przechodzące jak i przesłona mogą być kontrolowane przez programowanie, zewnętrzną jednostkę sterującą lub manualnie, pozycje elementów kontrastujących są zakodowane, homogeniczne oświetlenie LED z niezależną od intensywności oświetlenia stałą temperaturą barwową (zbliżoną do światła dziennego) czas życia oświetlenia LED – co najmniej powyżej 30 000 h pracy, podstawa powinna zawierać przeźroczysty szklany stolik o wymiarach nie mniejszych niż 170 x 220mm, podstawa powinna być antywstrząsowa – AntiShock i posiadać co najmniej następujące złącza: 2x CAN bus, 1x USB dla elementów kodowanych, 1x USB dla zasilania kamery ora kompatybilny ze stolikami skanującymi i wyposażeniem do badań przeżyciowych; | 0 pkt. jeśli nie posiada/10 pkt. jeśli posiada |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Mikroskop powinien dodatkowo posiadać wzorcową płytkę mikrometryczną, pokrowiec oraz obiektyw 0,63x | 0 pkt. |  | Szt. | 1 |  |  |
| 3. | - ZESTAW KOMPUTEROWY TJ. komputer z procesorem posiadającym 13, 136 punktów zgodnie z punktacją CPU Benchmarks z dnia 24.01.2022 r. z pamięcią RAM min 8GB , monitorem o przekątnej min.23,8" i rozdzielczości FullHD, matrycy IPS I wejściami DP, HDMI, US. | 0 pkt. |  | Szt. | 1 |  |  |
| 4. | - Oświetlenie dodatkowe: oświetlacze punktowe w liczbie 2 sztuk, na elastycznych ramionach typu gęsia szyja, długość ramion min. 30 cm, temperaturę koloru światła około 5600 K, panel sterujący (włączanie, wyłączanie oświetlenia, zmiana intensywności) umieszczony ergonomicznie na osobnym ramieniu typu gęsia szyja | 0 pkt. |  | Komplet | 1 |  |  |
| 5. | - możliwość doposażania mikroskopu w - okulary co najmniej: 16× / 15, 25× / 9.5, 40×/ 6; obiektywy o korekcji apochromatycznej o powiększeniach co najmniej: 0.5×, 0.63×, 0.75×, 1.6×, 2.0× oraz kodowany zoom – 10 pkt. | 0 pkt. jeśli nie posiada/10 pkt. jeśli posiada |  |  |  |  |  |
| 6. | - Kamera mikroskopowa: mikroskop wyposażony w zintegrowana kamerę mikroskopową o następujących parametrach minimalnych: rozdzielczość maksymalna obrazu w formacie JPEG: 10 MPx, rozdzielczość maksymalna filmu w formacie MP4: 2MPx, klatkowanie obrazu przynajmniej 35 kl/s przy rozdzielczości min.1024 x 768 px, rozmiar matrycy przynajmniej: 6.44 mm x 4.6 mm, 1/2.3" , typ matrycy: CMOS, rozmiar piksela: 1.67 μm x 1.67 μm, stały podział światła pomiędzy okularami a kamerą 50/50% | 0 pkt. |  | Szt. | 1 |  |  |
| 7. | - W pakiecie dodatkowo: kabel HDMI Typ A-A 2.5m, kabel ethernet, pilot do obsługi kamery RC3, zasilacz z wtyczkami dla EU, US, GB & CN, oprogramowanie do zapisu i archiwizacji obrazów mikroskopowych umożliwiające dodanie skali, adnotacji jak i wykonanie prostych pomiarów przy podłączeniu kamery do stacji komputerowej. | 0 pkt. |  | Komplet | 1 |  |  |
| 8. | - możliwość podpięcia kamery do monitora przez kabel HDMI, sterowanie funkcjami kamery za pomocą komputera (PC mode) lub za pomocą pilota RC2/RC3 (HD mode), zapis obrazów JPG oraz filmów MP4 bezpośrednio na kartę SD, złącze USB2 kompatybilne z PC i laptopami i możliwość przenoszenia danych za pomocą: karty SD, kabla USB2 ; kabla Ethernet, kabla HDMI | 0 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | - Gwarancja minimum 24 miesiące – 0 pkt., 36 miesięcy – 10 pkt., obejmująca mikroskop, zestaw komputerowy i kamerę. Pozostałe elementy wedle wskazań producenta. | 0/10 pkt. |  | Szt. | 1 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop stereoskopowy |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy |  |  |  |
|  | Kamera mikroskopowa |  |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………