Kraków, dnia 10.03.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art 275 pkt 1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

„dostawa czepków, masek chirurgicznych, kocy okrywających pacjenta, koszul pacjenta, myjek, śliniaków, pokrowców na buty”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

# oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 25 51

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z

postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1 ustawy Pzp – postepowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych 9nazywana również w SWZ – „ustawą Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je  w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czepków, masek chirurgicznych, kocy okrywających pacjenta, koszul pacjenta, myjek, śliniaków, pokrowców na buty.

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.9.2021. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ .

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i

odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w

inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V).

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Wojciech Sypek tel. / fax. (0-12) 614 25 51  - od pn. do pt. w godz. 900 – 1500 ,

11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 17.04.2021 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art 18 ust 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust 1 Rozporządzenia:

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art 125 ust 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg. załącznika nr 3 do SWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg. załącznika nr 4 do SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga złożenia od Wykonawców następujących przedmiotowych środków dowodowych:

| L.p. | Przedmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | karta techniczna producenta wyrobu potwierdzająca parametry dla zaoferowanych wyrobów zgodnie z zapisami załącznika nr 3 – dotyczy pakietu nr 1,2,4,6,7 |
| 2. | próbki zaoferowanych wyrobów w ilościach zgodnych z zapisami załącznika nr 4 swz |
| 3. | oświadczenie Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 swz) dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa – dotyczy jedynie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyrobu medycznego |

Wyżej wymienione  środki dowodowe Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą w sposób opisany w pkt 12 SWZ.

Wymagane w SWZ próbki winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w wersji fizycznej zgodnie z pkt 9 SWZ.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 b SWZ.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 19.03.2021 r. do godz. 13:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021 r., o godzinie 13:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 ust 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 swz.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

- UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

| L.p. | ###### Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: |  | 100 % |  |

- Sposób oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + J

- gdzie:

- kryterium – cena

- C = R1 x Cmin / Cb

- Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

- Cb	– 	cena oferty badanej

- R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

- kryterium – jakość

J = R2 x Jb / Jmax

- Jmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

- Jb	– 	liczba punktów oferty badanej

- R2	– 	znaczenie procentowe kryterium jakość

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 i 4 swz. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2

pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający

przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2.

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Jadwiga Zając, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.zajac@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.      9.2021: dostawa czepków, masek chirurgicznych, kocy okrywających pacjenta, koszul pacjenta, myjek, śliniaków, pokrowców na buty prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z

postępowania

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Wartość oferty

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

………………..………………………………………

(pełna nazwa/firma)

………………..………………………………………

(adres)

………………..………………………………………

tel./fax)

.............................................................

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………….............................……

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ..................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY (zaznaczyć właściwy punkt i jeśli dotyczy wypełnić puste pole):

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………….……………………………..………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 2

Wzór umowy

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

...........................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 214 000,00 EURO – postępowanie nr DZ.271.9.2021 o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ..........................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach do umowy, które zawierają opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów medycznych w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Realizacji Zamówień. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.

- W sytuacjach pilnych dostawa wyrobów medycznych nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

1. Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

2. Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

3. Maksymalna wartość zamówień objętych niniejszą umową wynosi … złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego.

4. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

6. Dopuszcza się możliwość dostarczenia towaru po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

7. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

- w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

§ 3- Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza wyroby medyczne na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za wyroby medyczne objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 -Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości  0,5% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar, naliczonych na podstawie umowy, nie może przekroczyć 20 % kwoty, wymienionej w § 2 ust. 3 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5- Inne postanowienia

- Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną wartość, podaną w § 2 ust. 3. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.  Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego i Wykonawcę oświadczenia na piśmie o jej przedłużeniu na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają dokumenty dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczany wyrób medyczny będzie posiadał wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 6 -  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy:

        - Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

        - Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy,

        - ………………

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności wymagają formy

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony w szczególności:

a. w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki VAT – (§ 2 ust. 2 niniejszej umowy)

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ  koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. W drodze osobnego porozumienia, Strony zmienią wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §2 niniejszej Umowy, w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy
od daty zaistnienia tych zmian. Zmiana wynagrodzenia powinna więc być
proporcjonalna i adekwatna do zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych,
jednak nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego
w § 2 niniejszej Umowy.

5. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów powyżej 10% w stosunku do
wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 niniejszej Umowy Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia tych zmian.

6. Strony ustalają następujący sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów
wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                            o ten wskaźnik pomniejszony o 1,5 punktu procentowego.

7. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów powyżej 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, Strona, która chce żądać zmiany wynagrodzenia, winna przygotować wraz z wezwaniem do zmiany wynagrodzenia, wyliczanie  wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia do przewidywanego końca trwania umowy, podanie ilościowe zaoszczędzonych lub zwiększonych materiałów, poziom ilościowy zmiany zatrudnienia personelu.

8. Kolejna zmiana wynagrodzenia wykonawcy nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 6

miesięcy od daty wprowadzenia poprzedniej zmiany.

9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, nie może
przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 niniejszej Umowy.

10. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w sposób opisany powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

12. Formy pisemnej w postaci aneksu nie wymagają § 2 ust. 5, 6, 7 oraz § 5 ust. 1.

13. Zmiany umowy są dopuszczalne na podstawie art. 455 ustawy prawo Zamówień Publicznych.

14. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 4:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

Pakiet 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZEPEK CHIRURGICZNY DAMSKI |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | czepek zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | czepek chirurgiczny okrągły, damski, ściągnięty lekką gumką | TAK | - |  |
| 5. | czepek w rozmiarze uniwersalnym zapewniający prawidłowe nakrycie głowy dla personelu medycznego | TAK | - |  |
| 6. | kolor niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 7. | czepek pakowany w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 9. | czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 13 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 10. | czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| CZEPEK DAMSKI O KROJU FURAŻERKI |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | czepek zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar czepka: – wysokość 15 cm (tolerancja +/- 2 cm) - długość podstawy (mierzona na płasko) w zakresie 21-28 cm | TAK | – |  |
| 5. | czepek ściągnięty z tyłu nieuciskającą gumką - długość gumki w zakresie 10-22 [cm] | TAK | – |  |
| 6. | kolor niebieski lub zielony | TAK | – |  |
| 7. | czepek pakowany w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 9. | czepek wykonany z włókniny wiskozowej lub polipropylenowej o gramaturze min. 20 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 10. | czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| CZEPEK CHIRURGICZNY MĘSKI O KROJU FURAŻERKI |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | czepek zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki o rozmiarach: - wysokość w zakresie 9 - 25 [cm] - długość w zakresie 18 - 30 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | kolor biało-zielony | TAK | – |  |
| 6. | czepek pakowany w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 8. | czepek wykonany z włókniny wiskozowej lub polipropylenowej o gramaturze min. 15 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 9. | czepek w części bocznej wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| 10. | czepek w części górnej wykonany z włókniny polipropylenowej lub włókniny wiskozowej o gramaturze min. [18 g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| CZEPEK CHIRURGICZNY ASTRO |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | czepek zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | czepek chirurgiczny typu ASTRO zakrywający szyję oraz głowę, szyty i pakowany tak aby wszystkie szwy były zwrócone do wewnątrz, wiązany do tyłu na troki | TAK | - |  |
| 5. | czepek chirurgiczny Astro o rozmiarach: - wysokość w zakresie 24 - 28 [cm] - wysokość czoła w zakresie 3 - 4 [cm] - długość troków min. 40 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | kolor niebieski lub zielony | TAK | – |  |
| 7. | czepek pakowany w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 9. | czepek wykonany z włókniny (perforowanej) wiskozowej - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 10. | czepek wykonany z włókniny (perforowanej) wiskozowej o gramaturze min. 20 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| CZEPEK CHIRURGICZNY Z WSTAWKĄ WYSOKOCHŁONNĄ |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | czepek zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | czepek chirurgiczny z wstawką wysokochłonną pochłaniającą pot. tylna część czepka wydłużona dla dokładnego zabezpieczenia głowy i dodatkowo ściągnięta nie uciskającą gumką. wstawka wysokochłonna czepka o szerokości nie mniejszej niż 5 cm na całym obwodzie czepka | TAK | - |  |
| 5. | kolor niebieski lub zielony lub biały | TAK | – |  |
| 6. | czepek pakowany w kartonik w formie podajnika | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 8. | czepek wykonany z włókniny wiskozowej lub polipropylenowej o gramaturze min. 20 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 9. | czepek w części górnej wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| 10. | materiał wstawki chłonnej | opisać | 1,2,3 |  |
| MASKA CHIRURGICZNA TRÓJWARSTWOWA WIĄZANA NA TROKI |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | maska zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | maska spełniająca wymagania normy EN 14683 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta lub deklaracją producenta lub certyfikatem niezależnej jednostki | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 5. | maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na troki, wyposażona w sztywnik do dopasowania maski na nos | TAK | - |  |
| 6. | maska chirurgiczna bezwonna o filtracji bakteryjnej na poziomie min. 98 % - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | maska chirurgiczna o rozmiarach : - długość w zakresie 175 – 180 [mm] - wysokość (szerokość) maski złożonej w zakresie 90 - 100 [mm] - wysokość (szerokość) maski po rozłożeniu w zakresie 160 - 185 [mm] - długość sztywnika w zakresie 125 -135 [mm] | TAK | - |  |
| 8. | długość wszywanych troków: - górny trok min. 40 [cm] - dolny trok min. 35 [cm] | TAK | - |  |
| 9. | kolor niebieski | TAK | – |  |
| 10. | maska pakowana w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 11. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 12. | dobre przyleganie i dopasowanie do twarzy, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry | opisać | 1,2,3 |  |
| MASKA CHIRURGICZNA TRÓJWARSTWOWA NA GUMKI |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | maska zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | maska spełniająca wymagania normy EN 14683 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta lub deklaracją producenta lub certyfikatem niezależnej jednostki | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 5. | maska chirurgiczna trójwarstwowa wyposażona w sztywnik do dopasowania maski na nos oraz mocowana gumkami za uszy | TAK | - |  |
| 6. | maska chirurgiczna o rozmiarach : - długość w zakresie 175 – 180 [mm] - wysokość (szerokość) maski złożonej w zakresie 90 - 95 [mm] - wysokość (szerokość) maski po rozłożeniu w zakresie 150 - 185 [mm] - długość sztywnika w zakresie 100 -135 [mm] | TAK | - |  |
| 7. | maska chirurgiczna na gumki posiadająca: - warstwę wewnętrzną wykonaną z białej włókniny poliestrowej o gramaturze min. 25 [g/m²]; - warstwę środkową wykonaną z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 [g/m²]; - warstwę zewnętrzną wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 [g/m²] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| 8. | kolor: niebieski | TAK | - |  |
| 9. | maska pakowana w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 11. | dobre przyleganie i dopasowanie do twarzy, elastyczność gumek, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry | TAK, opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MASKA CHIRURGICZNA TRÓJWARSTWOWA WIĄZANA NA TROKI Z APLIKACJĄ KWIATOWĄ LUB W ODCIENIU FLIOETOWYM |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | maska zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | maska spełniająca wymagania normy EN 14683 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta lub deklaracją producenta lub certyfikatem niezależnej jednostki | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 5. | maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na troki, z aplikacją kwiatową lub w odcieniu fioletowym wyposażona w sztywnik do dopasowania maski na nos | TAK | - |  |
| 6. | maska chirurgiczna bezwonna o filtracji bakteryjnej na poziomie min. 99 % - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | maska chirurgiczna o rozmiarach : - długość w zakresie 175 – 180 [mm] - wysokość (szerokość) maski złożonej w zakresie 90 - 95 [mm] - wysokość (szerokość) maski po rozłożeniu w zakresie 160 - 185 [mm] - długość sztywnika w zakresie 125 -135 [mm] | TAK | - |  |
| 8. | długość wszywanych troków: - górny trok min. 40 [cm] - dolny trok min. 36 [cm] | TAK | - |  |
| 9. | maska chirurgiczna trójwarstwowa posiadająca: - warstwę wewnętrzną wykonaną z włókniny celulozowej o gramaturze min. 18 [g/m2], - warstwę środkową wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 18 [g/m2] - warstwę zewnętrzną wykonaną z włókniny celulozowej o gramaturze min. 18 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| 10. | maska pakowana w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 11. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 12. | dobre przyleganie i dopasowanie do twarzy, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry | opisać | 1,2,3 |  |
| MASKA CHIRURGICZNA Z OSŁONĄ NA OCZY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | maska zaklasyfikowana przez producenta jako wyrób medyczny i spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | - |  |
| 4. | maska spełniająca wymagania normy EN 14683 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta lub deklaracją producenta lub certyfikatem niezależnej jednostki | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 5. | maska chirurgiczna trzy lub czterowarstwowa wiązana na troki i wyposażona w osłonę na oczy | TAK | - |  |
| 6. | maska chirurgiczna o rozmiarach : - długość w zakresie 175 – 180 [mm] - wysokość (szerokość) maski złożonej w zakresie 90 - 95 [mm] - wysokość (szerokość) maski po rozłożeniu w zakresie 160 - 185 [mm] - długość sztywnika w zakresie 125 -135 [mm] | TAK | - |  |
| 7. | długość wszywanych troków: - górny trok min. 40 [cm] - dolny trok min. 36 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | rozmiar osłony na oczy: - wysokość (szerokość) osłony w zakresie 125 - 135 [mm] - długość osłony w zakresie 300 - 310 [mm] | TAK | - |  |
| 9. | maska pakowana w kartonik w formie podajnika | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT | TAK | – |  |
| 11. | osłona na oczy wykonana w sposób zapobiegający parowaniu | TAK | – |  |
| 12. | dobre przyleganie i dopasowanie do twarzy, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŚLINIAK JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | śliniak jednorazowego użytku do karmienia pacjentów z kieszonką w dolnej części | TAK | – |  |
| 4. | śliniak posiadający dwie taśmy przylepne umieszczone po obu stronach w okolicach szyi | TAK | – |  |
| 5. | minimalny rozmiar śliniaka 35 x 50 [cm] | TAK | – |  |
| 6. | wysokość kieszonki min. 5 [cm] | TAK | – |  |
| 7. | materiał nieprzemakalny dwuwarstwowy (warstwa celulozy + folia) – warstwa foli od strony pacjenta | TAK | – |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe foliowe zawierające od 10 do 100 sztuk śliniaków | TAK | – |  |
| 9. | śliniaki składane i umieszczone w opakowaniu foliowym, stanowiącym dyspenser ułatwiający wyjmowanie pojedynczych śliniaków | TAK | – |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF lub numerem LOT | TAK | – |  |
| 11. | wytrzymałość materiału śliniaka, lepność taśm przylepnych | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODFOLIOWANA MYJKA DO MYCIA PACJENTA |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | myjka do mycia pacjenta jednorazowego użytku, prostokątna w formie rękawicy bez palców | TAK | – |  |
| 4. | myjka podfoliowana (polietylen) po obu stronach dłoni od strony wewnętrznej strony | TAK | – |  |
| 5. | minimalny rozmiar myjki: 14 [cm] x 20 [cm] | TAK | – |  |
| 6. | gramatura warstwy chłonnej (celulozy) min. 45 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe foliowe zawierające od 10 do 50 sztuk myjek | TAK | – |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF lub numerem LOT | TAK | – |  |
| 9. | myjka nie pozostawiająca resztek materiału na ciele pacjenta po dokonaniu mycia, wytrzymałość podczas stosowania | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODFOLIOWANA MYJKA DO MYCIA PACJENTA ZE ŚRODKIEM MYJĄCYM |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | myjka do mycia pacjenta jednorazowego użytku w formie rękawicy bez palców nasączona minimum jednostronnie środkiem myjącym o neutralnym PH 5,5 | TAK | – |  |
| 4. | rozmiar myjki: - długość całkowita min. 23 [cm] - szerokość min. 15 [cm] | TAK | – |  |
| 5. | myjka posiadająca zwężenie przy nadgarstku w celu zapobiegania zsuwania z dłoni użytkownika | TAK | – |  |
| 6. | myjka podfoliowana (polietylen) po obu stronach dłoni od strony wewnętrznej strony | TAK | – |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe zawierające od 10 do 50 sztuk myjek | TAK | – |  |
| 8. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF lub numerem LOT | TAK | – |  |
| 9. | myjka zarejestrowana do ogólnoeuropejskiego rejestru produktów kosmetycznych CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) | TAK, podać numer rejestracji | – |  |
| 10. | ilość uzyskania środka myjącego przy kontakcie z niewielką ilością wody, wytrzymałość myjki podczas stosowania | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZULA PACJENTA |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | koszula pacjenta jednorazowego użytku z wszywanym rękawem zapewniająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu) | TAK | - |  |
| 4. | koszula wiązana na troki w pasie oraz przy szyi | TAK | - |  |
| 5. | koszulka obszyta wokół szyi materiałem z włókniny przechodzącej w troki | TAK | - |  |
| 6. | przyszywany trok w przedniej części koszuli w okolicy pasa | TAK | - |  |
| 7. | kolor koszuli – niebieski | TAK | - |  |
| 8. | rozmiar koszuli: - długość koszuli w zakresie 100 - 118 [cm]; - obwód koszuli w zakresie 125 - 145 [cm] lub szerokość 70 [cm] +/- 3 [cm]; - obwód rękawa min. 40 [cm] lub szerokość rękawa 20 [cm] +/- 3 [cm]; - długość pojedynczego troka na szyi min. 35 [cm]; - długość pojedynczego troka w talii min. 80 [cm] | TAK | - |  |
| 9. | długość rękawa min. 20 [cm] mierzona od ramienia (miejsca wszycia) | TAK | - |  |
| 10. | materiał koszuli (włóknina polipropylenowa typu SMS) o gramaturze min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 11. | opakowanie jednostkowe foliowe zawierające max. 20 sztuk | TAK | - |  |
| 12. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF lub numerem LOT | TAK | - |  |
| 13. | miękkość materiału, struktura materiału nie powodująca drażnienie skóry, jakość wykonania | opisać | 1,2,3 |  |
| POKROWCE NA BUTY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | pokrowce na buty wykonane z nietoksycznej i niepylącej włókniny polipropylenowej (PP) | TAK | - |  |
| 4. | pokrowce na buty zakończone gumką | TAK | - |  |
| 5. | gramatura włókniny min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 6. | wymiar pokrowca po rozciągnięciu:- - w dolnej części pokrowca min. 35 [cm] - w górnej części min. 15 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe foliowe zawierające max. 200 sztuk (100 par) | TAK | - |  |
| 8. | wytrzymałość i elastyczność gumki | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOC OKRYWAJĄCY PACJENTA |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | niesterylny koc okrywający pacjenta jednorazowego użytku przeznaczony do utrzymania ciepła przed lub po zabiegu | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar: 100 x 210 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | szerokość koca w zakresie: 100 [cm] - 120 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | długość koca w zakresie: 210 [cm] - 225 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | trójwarstwowy materiał koca: - warstwa wierzchna włóknina polipropylenowa, - warstwa środkowa włóknina Molton lub równoważne, - warstwa dolna włóknina polipropylenowa – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 8. | gramatura warstwy wierzchnej min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| 9. | gramatura warstwy środkowej min. 55 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| 10. | gramatura warstwy dolnej min. 30 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca dołączy do oferty | 1/0 |  |
| 11. | koc zapakowany w opakowanie foliowe zawierające max. 2 sztuki | TAK | - |  |
| 12. | jakość wykonania koca, brzegi koca zszyte lub zgrzane gwarantujące nie strzępienie się materiału | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wartość oferty

Pakiet 1

| L.p. | Asortyment | Ilość | Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu handlowym | Ilość oferowanych opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto [PLN] za opakowanie handlowe | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny damski | 200 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek damski o kroju furażerki | 50 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek męski o kroju furażerki | 15 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Czepek chirurgiczny ASTRO | 50 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Czepek z warstwą wysokochłonną | 5 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa | 300 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska chirurgiczna na gumki | 500 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie ilości sztuk zaoferowanych wyrobów w najmniejszych opakowaniach handlowych (maksymalnie do 150 sztuk). Ilość oferowanych opakowań handlowych winna odpowiadać ilości sztuk podanych w swz lub być przeliczona z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Cena za opakowanie winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów  w ilości po 1 opakowaniu z każdej wyszczególnionej pozycji.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Asortyment | Ilość | Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu handlowym | Ilość oferowanych opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto [PLN] za opakowanie handlowe | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z aplikacją kwiatową lub w odcieniu fioletowym | 20 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska chirurgiczna z osłoną na oczy | 3 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie ilości sztuk zaoferowanych wyrobów w najmniejszych opakowaniach handlowych (maksymalnie do 150 sztuk). Ilość oferowanych opakowań handlowych winna odpowiadać ilości sztuk podanych w swz lub być przeliczona z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Cena za opakowanie winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów  w ilości po 1 opakowaniu z każdej wyszczególnionej pozycji.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] |  | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Śliniak przylepny | 20 000 sztuk |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 20 sztuk.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] |  | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podfoliowana myjka do mycia pacjenta | 350 000 sztuk |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 100 sztuk.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] |  | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pofoliowana myjka do mycia pacjenta ze środkiem myjącym | 30 000 sztuk |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 40 sztuk.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] |  | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszula pacjenta | 10 000 sztuk |  |  |  |  |
| 2. | Pokrowce na buty | 100 000 par |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości:

- 3 sztuk z pozycji 1

- 5 par z pozycji 2.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jednostkowa netto [PLN] |  | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koc okrywający pacjenta | 4 000 sztuk |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 5 sztuk.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

.............................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych

Uwaga: Wykonawca jest zobligowany złożyć niniejsze oświadczenie w zakresie wszystkich zaoferowanych przez siebie wyrobów

Wykonawca:     ………………..………………………………………  (pełna nazwa firmy), oświadcza że zaoferowane wyroby:

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

w pakiecie nr ........ w pozycji nr ...................

...................................................................

są wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) i innymi obowiązującymi przepisami. Powyższe wyroby medyczne posiadają aktualną deklarację zgodności i zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

.............................................

Podpis Wykonawcy