#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Aparat USG - 1 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023. Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji: Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące. Przeglądy techniczne z częstością i w zakresie zalecanymi przez producenta w czasie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat USG dedykowany na SOR, blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, | TAK |  |
|  | Waga aparatu (bez głowic i wózka) poniżej 7 kG | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości min. 35 cm | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, w najnowszej dostępnej wersji oprogramowania, rok produkcji 2023. | TAK |  |
|  | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 80s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania. | TAK |  |
|  | Dotykowy, płaski monitor bez wystających pokręteł, wysokiej rozdzielczości (min 1920x1024 pixeli), kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu (min 15"). Całkowicie zmywalny panel operatora. | TAK |  |
|  | Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii | TAK |  |
|  | Minimum 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z akumulatora. Zasilanie z akumulatora min 2 godziny ciągłej pracy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic min.2,0-20,0 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 150 s | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
|  | B-mode (2D) | TAK |  |
|  | Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC | TAK |  |
|  | Regulacja map szarości | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki obrazu min. 40 - 100dB | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu min od 2,0 – 35,0 cm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych | TAK |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD). | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler tkankowy (TDI) | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,0 m/s. | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1,0-15,0 mm. | TAK |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 13,0 m/s. | TAK |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Moduł EKG | TAK |  |
|  | POMIARY |  |  |
|  | Pakiet pomiarowy ogólny: Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty Dedykowane pomiary minimum : Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne | TAK |  |
|  | Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z możliwością regulacji ugięcia wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Minimum 190 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | TAK |  |
|  | GŁOWICA LINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, minimum 4 konfigurowalne przyciski w korpusie głowicy. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 12,0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość kryształów w głowicy min 190 | TAK |  |
|  | GŁOWICA SEKTOROWA KARDIOLOGICZNA ze zmienną częstotliwością pracy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. 2 – 4 MHz | TAK |  |
|  | Minimum 64 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | TAK |  |
|  | Kąt skanowania - min. 115 stopni | TAK |  |
|  | GŁOWICA LINIOWA typu „hokej” | TAK |  |
|  | Minimum 160 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 9,0 – 16,0 MHz | TAK |  |
|  | Szerokość obrazowania 25mm+/-5% | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny małego formatu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. Min. 2 porty | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 100 GB . | TAK |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
|  | Gniazdo internetowe do przesyłania danych | TAK |  |
|  | Interface Dicom 3 | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
|  | GŁOWICA MIKROKONWEKSOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 6.0 - 10,0 MHz. Kąt obrazowania min 110°. | TAK |  |
|  | GŁOWICA KARDIOLOGICZNA PEDIATRYCZNA wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy Zakres częstotliwości pracy min. 3 – 6 MHz | TAK |  |
|  | GŁOWICA PRZEZPRZEŁYKOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy Zakres częstotliwości pracy min. 3.0 – 8.0 MHz | TAK |  |
|  | Moduł Wi-Fi | TAK |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Narzędzie do automatycznej detekcji, mapowania kolorem i śledzenia przebiegu nerwu na etapie rozpoznawania blokady anestezjologicznej , min: nerw udowy, nerw kulszowy, pęczki nerwów splotu barkowego | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i przeszkolenie personelu technicznego. | TAK |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 i 8 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................