**ZP/220/65/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa wyrobów jednorazowego użytku dla USK-2 w Szczecinie.**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**PYTANIE 1** Zadanie nr 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści:

- pozycja 3

opakowania kartonowe w ilości:

Cewnik 2,5 i 3,5 Fr – opakowanie zbiorcze 8 szt.

Cewnik 5 Fr – opakowanie zbiorcze 20 szt.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 2** Zadanie nr 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści:

- pozycja 5 Opakowanie zbiorcze - 15szt.

**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 3** Zadanie nr 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści:

- pozycja 6 Opakowanie zbiorcze - 50 szt.

**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 4** Zadanie nr 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści:

- pozycja 7 Opakowanie zbiorcze - 50 szt.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 5** Zadanie nr 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści:

- pozycja 10 i 11 Przepływ systemu bezigłowego 105ml/min

**ODPOWIEDŹ:** pozycja 10- Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

pozycja 11- Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

**PYTANIE 6** Zadanie nr 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści:


- pozycja 12 Objętość wypełnienia drenu 0,21ml

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

**PYTANIE 7** Zadanie nr 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści:

- pozycja 14

Zestaw do zakładania cewników neonatologicznych typu PICC:



Opakowanie zbiorcze zestawów 20 szt. Spełniając pozostałe parametry?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 8** **Zadanie nr 1 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści dwie rury o długości 200 cm odłączalne od trójnika Y?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 9 Zadanie nr 1 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści kolanko z portem luer-lock z wciskanym koreczkiem?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 10 Zadanie nr 1 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez zatyczki 22mmF zabezpieczającej układ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 11 Zadanie nr 1 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści zatyczkę 22mmF zabezpieczającą układ dołączoną osobno?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 12 Zadanie nr 1 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści dwie rury o długości 160 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 13 Zadanie nr 1 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę do worka o długości 120 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 14 Zadanie nr 1 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę do worka o długości 100 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 15 Zadanie nr 1 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści kolanko z portem luer-lock z wciskanym koreczkiem?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 16 Zadanie nr 1 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez zatyczki 22mmF zabezpieczającej układ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 17 Zadanie nr 1 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści zatyczkę 22mmF zabezpieczającą układ dołączoną osobno?

**ODPOWIEDŹ**: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 18 Zadanie nr 1 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy z gumy kauczukowej?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 19 Zadanie nr 1 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy bez informacji o braku lateksu na kołnierzu worka?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 20 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 21 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści dwie rury o długości 160 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 22 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę do worka o długości 100 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 23 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści sztywne złącza z materiału EVA do podłączenia aparatu do znieczulenia?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 24 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści trójnik Y wyposażony w dwa porty, oba o średnicy wewnętrznej 7,5 mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 25 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści kolanko z portem luer-lock z wciskanym koreczkiem?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 26 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez zatyczki 22mmF zabezpieczającej układ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 27 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści zatyczkę 22mmF zabezpieczającą układ dołączoną osobno?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 28 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy z gumy kauczukowej?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 29 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy bez informacji o braku lateksu na kołnierzu worka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 30 Zadanie nr 1 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze kartonowe zawierające 50 sztuk?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 31 Zadanie nr 4**Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną dla rozmiarów 3, 4, 5 pakowaną w jednostkowe opakowanie foliowe, natomiast w opakowaniu transportowym (karton) znajduje się: dla rozm. 3 – 150 szt. masek pakowanych pojedynczo, dla rozm. 4 – 100 szt. masek pakowanych pojedynczo, dla rozm. 5 – 100 szt. masek pakowanych pojedynczo?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 32 Zadanie nr 6 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści rozmiary dla rurek intubacyjnych: długość 60 cm, średnice: 10/12/14/16 CH?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 33 Zadanie nr 6 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści rozmiary dla rurek tracheostomijnych: długość 33 cm, średnice: 12/14/16 CH?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 34 Zadanie nr 6 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 45 stopni?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 35 Zadanie nr 6 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści przesuwną zastawkę na wysokości portu do przepłukiwania oddzielającą cewnik po usunięciu go z rurki?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 36 Zadanie nr 6 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści system do odsysania bez okrągłej, silikonowej zastawki PEEP? Jej zadanie spełnia już zastawka na wysokości portu do przepłukiwania, która również jest wymagana przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 37 Zadanie nr 6 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści cewnik z dwoma otworami naprzemianległymi?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 38 Zadanie nr 6 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści cewnik zakończony obwódką w kolorze niebieskim?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 39 Zadanie nr 6 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści ślinociąg z zakończeniem standardowym, bez możliwości podłączenia łącznika schodkowego?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 40 Pytanie nr 1**

**Pakiet nr 1 pozycja nr 1, pkt . 6 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego w pkt. nr 6 „Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika (port o średnicy zewnętrznej 5,55 mm do pomiaru ciśnienia i port o średnicy wewnętrznej 7,7 mm do pomiaru temperatury)”?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 41 Pytanie nr 2**

**Pakiet nr 1 pozycja nr 2, pkt . 7 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego w pkt. nr 7 „Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika (port o średnicy zewnętrznej 5,55 mm do pomiaru ciśnienia i port o średnicy wewnętrznej 7,7 mm do pomiaru temperatury)”?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 42 Pytanie nr 3**

**Pakiet nr 1 pozycja nr 3, pkt 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego w pkt. 4 dodatkowej rury o dł. 80cm ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 43 Pytanie nr 4**

**Pakiet nr 1 pozycja nr 3, pkt . 7 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. nr 7 „Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika (port o średnicy zewnętrznej 5,55 mm do pomiaru ciśnienia i port o średnicy wewnętrznej 7,7 mm do pomiaru temperatury)”?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 44 Pytanie nr 5**

**Pakiet nr 4 pkt. 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 11 masek anestetycznych w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4, 5 (pokrywające rozmiary od noworodków do dorosłych)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 45 Pytanie nr 6**

**Pakiet nr 4 pkt. 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek anestetycznych w pkt 15 „Pozostałe rozmiary tj. 0, 1, 2 możliwość zamawiania na sztuki.”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza zamawianie na sztuki rozmiarów 0, 1, 2 oraz rozmiaru 6, który w pytaniu został pominięty. Zamawiający nie rezygnuje z rozmiaru 6 i go wymaga.

**PYTANIE 46 Pytanie 1 – dotyczy zadania 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego do respiratora dla dorosłych jednorazowego użytku, sterylnego, o gładkich rurach wewnątrz o średnicy 22mm i długości 160 cm z możliwością odłączenia łącznika Y z elastycznymi złączami od strony respiratora, z łącznikiem Y z dwoma portami, z kapturkiem zabezpieczającym przed wpadaniem ciał obcych w kolorze czerwonym, bez lateksu i szkodliwych ftalanów, w opakowaniu folia-papier, wszystkie elementy w jednym opakowaniu fabrycznym z opisem nazwy, numeru katalogowego, producenta i numerem seryjnym, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 12 sztuk, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 47 Pytanie 2 – dotyczy zadania 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu anestetycznego dla dorosłych jednorazowego użytku sterylnego z rur karbowanych rozciągliwych o średnicy rur 22 mm i regulowanej długości wynoszącej 40-200 cm, z dodatkową rurą do worka o regulowanej długości do 150 cm, ze sztywnymi złączami od strony respiratora zapewniającymi szczelne połączenie dzięki systemowi Twist, z łącznikiem Y z łącznikiem kolankowym z portem luer zabezpieczonym szczelnym koreczkiem, z kapturkiem zabezpieczającym przed wpadaniem ciał obcych w kolorze czerwonym, z workiem oddechowym o pojemności 2L bezlateksowym, neoprenowym z oznaczeniem wielkości worka i systemem antyokluzyjnym uniemożliwiającym zamknięcie się worka wewnątrz, w opakowaniu folia-papier, z wszystkimi elementami w jednym opakowaniu fabrycznym, z opisem nazwy, numeru katalogowego producenta i numeru serii na opakowaniu jednostkowym, w opakowaniu zbiorczym wynoszącym 25 sztuk, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 48 Pytanie 3 – dotyczy zadania 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu anestetycznego pediatrycznego jednorazowego użytku mikrobiologicznie czystego z rur karbowanych rozciągliwych o średnicy rur 15 mm i regulowanej długości wynoszącej 40-200 cm, z dodatkową rurą do worka o regulowanej długości do 150 cm, ze sztywnymi złączami od strony respiratora zapewniającymi szczelne połączenie dzięki systemowi Twist, z łącznikiem Y z łącznikiem kolankowym z portem luer zabezpieczonym szczelnym koreczkiem, z kapturkiem zabezpieczającym przed wpadaniem ciał obcych w kolorze czerwonym,   
z workiem oddechowym o pojemności 1L bezlateksowym, neoprenowym z oznaczeniem wielkości worka i systemem antyokluzyjnym uniemożliwiającym zamknięcie się worka wewnątrz, w opakowaniu folia-folia, z wszystkimi elementami w jednym opakowaniu fabrycznym, z opisem nazwy, numeru katalogowego producenta i numeru serii na opakowaniu jednostkowym, w opakowaniu zbiorczym wynoszącym 25 sztuk, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

## PYTANIE 49 Pytanie 4 – dotyczy zadania 4 poz. 1

## Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek anestetycznych o przezroczystym korpusie i miękkim przezroczystym mankietem napompowanym szczelnie przylegającym do twarzy pacjenta zakrywającymi usta i nos pacjenta bez uciskania oczu, z kodowanym kolorystycznie pierścieniem mocującym w rozmiarach 0-6, bez lateksu i szkodliwych ftalanów, pakowanych pojedynczo folia-folia przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 50** Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy z dwoma rurami o długości 180 cm i elastycznymi złączami wykonanymi z EVA, spełniający pozostałe wymagania? Powierzchnia EVA jest miękka, wytrzymałość na rozciąganie jest silniejsza niż PCV, a dotyk jest lepki.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 51** Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy z elastycznymi złączami wykonanymi z EVA, spełniający pozostałe wymagania? Powierzchnia EVA jest miękka, wytrzymałość na rozciąganie jest silniejsza niż PCV, a dotyk jest lepki.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 52** Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy z dodatkową rurą do worka o długości 75 cm, elastycznymi złączami wykonanymi z EVA, spełniający pozostałe wymagania? Powierzchnia EVA jest miękka, wytrzymałość na rozciąganie jest silniejsza niż PCV, a dotyk jest lepki.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 53** **Zadanie 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne z nadmuchiwanym kołnierzem niesterylne, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 54** **Zadanie 4 pozycja 1.13**

Czy Zamawiający dopuści maski 3, 4, 5 pakowane maksymalnie po 150szt?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że każda maska jest pakowana indywidualnie a opakowanie zbiorcze kartonowe zawiera max. 150 sztuk.

**PYTANIE 55** **Pakiet nr 6, pkt 1 - Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych**

**Dotyczy pozycji 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych rozmiarów do rurek intubacyjnych:

- CH06 długość 34 cm (+/- 1 cm)

- CH10/12/14/16 długość 56 cm (+/- 1 cm)

- CH14/16 długość 62 cm (+/- 1 cm)

- CH18 długość 54 cm (+/- 1 cm)

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza .

**Dotyczy pozycji 7** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dla rozmiaru 6. Pozostałe rozmiary bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza .

**Dotyczy pozycji 9** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu *Zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta* dla rozmiaru 6. Pozostałe rozmiary bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza .

**Dotyczy pozycji 12**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dla rozmiaru 18 na zasadzie równoważności blokady przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 180 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Dla pozostałych rozmiarów zgodnie z SWZ (90 stopni).

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza .

**Dotyczy pozycji 13**  Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dla rozmiaru 6 i 18. Dla wskazanych rozmiarów rozwiązanie w postaci okrągłej, silikonowej głównej zastawki PEEP automatycznie uszczelniającej cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniającej 100% szczelności zestawu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza .

**Dotyczy pozycji 14** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dla rozmiaru 10/12/14/16. Dla wskazanych rozmiarów rozwiązanie w postaci obrotowej zastawki na wysokości portu do przepłukiwania oddzielającej cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniającej szczelność zestawu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza .

**Dotyczy pozycji 15** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu zamkniętego w rozmiarze 6 w zestawie z 3 łącznikami Y do podłączenia rurek o różnej średnicy oraz respiratora. Łączniki pakowane w jednym opakowaniu z systemem zamkniętym. Pozostała część systemu nierozłączalna.



**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza .

**Dotyczy pozycji 24** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dostarczenia próbek z rozmiarach 16 dla rurek intubacyjnych i tracheostomijnych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza .

**PYTANIE 56** **Pakiet nr 6, pkt 2 - Ślinociąg**

**Dotyczy pozycji 1** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu czystego mikrobiologicznie.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza .

**PYTANIE 57** Zadanie 1:

Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego do respiratora dla dorosłych o następujących parametrach: jednorazowy, niesterylny, z gładką membraną wewnętrzną, jednorurowy dwudzielny układ oddechowy dla pacjentów dorosłych, dł. 150cm, zakończone łącznikiem prostym, posiadający stabilne złącze do podłączenia respiratora, średnica rur 22mm; bez trójnika z dwoma portami; posiadający kolanko 15mmM-22M/15mmF z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem dającym stabilne szczelne zabezpieczeni; z osobno pakowaną zatyczką 22mmF zabezpieczającą układ przed wpadaniem ciał obcych; bez zawartości lateksu i ftalanów; opakowanie jednostkowe – worek foliowy lub folia/papier; op. Pojedyncze opisane: nazwą, nr katalogowym, producentem, nr serii; w op. Zbiorczym kartonowym max 30szt.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego anestetycznego dla dorosłych o następujących parametrach: jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, z gładką membraną wewnętrzną ; jednorurowy dwuświatlowy układ oddechowy z pionową membraną o dl.150cm zakończone łącznikiem prostym; dodatkowa rura dł.1ml; stabilne złącze z tworzywa zapewniającego szczelność połączenia; bez trójnika z portami; kolanko 15mmM-22M/15mmF z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem dającym stabilne szczelne zabezpieczenie; z osobno pakowana zatyczką 22mmF zabezpieczającą układ przed wpadaniem ciał obcych; worek bezlateksowy 2l; opakowanie jednostkowe foliowe lub folia/papier ; w op. Zbiorczym ma 30szt.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania układu oddechowego anestetycznego pediatrycznego o następujących parametrach: jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty; z gładką membraną wewnętrzną ;jednorurowy dwudzielny o dł.180cm zakończone łącznikiem prostym; dodatkowa rura dł.150cm; stabilne złącze z tworzywa zapewniającego szczelność, średnica 22mm; bez trójnika z portami; kolanko 15mmM-22M/15mmF z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem dającym stabilne szczelne zabezpieczenie;; z osobno pakowana zatyczką 22mmF zabezpieczającą układ przed wpadaniem ciał obcych; bez lateksowy worek 2l; opakowanie jednostkowe foliowe lub folia/papier ; w op. Zbiorczym ma 30szt.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe informacje podczas sporządzania i składania ofert.**

Z poważaniem

Dyrektor USK-2

Sprawę prowadzi Anna Skrzypiec,

tel. 91-466-1113; a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl