## Warunki gwarancji i serwisu
ZMIANA NR 1 Z DNIA 14.10.2024R. ZAZNACZONO KOLOREM
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
WYMAGANE WYPEŁNIENIE DLA KAŻDEGO OFEROWANEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO OSOBNO
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
Lp. | Warunki gwarancji i serwisu – ___________________________________________ (podać nazwę zaoferowanego rezonansu magnetycznego którego dotyczy tabela) | Warunek graniczny | Wartość oferowana - opisać parametr gdy Zamawiający tego wymaga lub podać
1. | Okres gwarancji - 24 miesiące od daty podpisania daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. | Tak
2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju sprzętu (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój sprzętu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia, chyba że zdarzył się w dniu już raz oznaczonym jako niesprawny - w takim przypadku gwarancja nie zostaje wydłużona. | Tak
3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak
4. | Pełna obsługa serwisowa napraw i bieżącego utrzymania w ruchu (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (dodatkowo przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania. | Tak
5. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię - tj. czas na przyjęcie zgłoszenia, diagnostykę zdalną, określenie dalszych czynności serwisowych, liczony od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych | max. 16 h Tak, podać
6. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części - do 48h od momentu zgłoszenia liczony w godzinach zegarowych | Tak
7. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagający wymiany części - do 120h od momentu zgłoszenia liczony w godzinach zegarowych | Tak
8. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia dostawy części, elementów i podzespołów zastępczych, których dostawy nie wymagają specjalistycznego transportu, na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. (nie dotyczy magnesu) | Tak
9. | Przez okres przestoju przedmiotu zamówienia - powyżej 48 godzin (z powodu awarii, naprawy spowodowanej bez winy Zamawiającego - do czasu naprawy) - Wykonawca pokrywa koszt badań wraz z transportem w innym wskazanym przez Wykonawcę ośrodku w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego. | Tak
10. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/sprzętu a na nowy: | Tak
a) 3 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub
b) 3 niezależne od siebie istotne awarie sprzętu w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany sprzętu na nowy.
11. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, | Tak
12. | Przeglądy okresowe lub inne czynności serwisowe w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Tak, Podać:
13. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni Tak, podać
14. | Po uruchomieniu sprzętu a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy
15. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, e-mail). | Tak, podać: nazwa, adres, telefon, e-mail)
16. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta sprzętu. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego serwisu. | TAK
złożenie oświadczenia Wykonawcy w dniu dostawy
17. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Tak
18. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności serwisowe wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie uruchomienia HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Informacja, który z dokumentów
harmonogram lub oświadczenie będzie dostarczone w dacie uruchomienia.
19 | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem wykonania testu bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI i dostarczyć w dacie dostawy. | Tak,
dostarczyć w dacie dostawy
20. | Jeżeli producent sprzętu przewiduje, że sprzęt wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego dostarczyć w dniu dostawy HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. Jeżeli nie przewiduje to należy dostarczyć w dniu dostawy oświadczenie. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy.
21. | W przypadku harmonogramu pkt. 20 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | Tak
w dniu dostawy
22. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl | Tak
w dniu dostawy
23. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak
w dniu dostawy
oznacza pola, które Wykonawca musi wypełnić
UWAGA! | Zamawiający przyjmuje, iż każdy z Wykonawców składających ofertę proponuje minimalne terminy wskazane w pkt.: 5, 13 niniejszej tabeli. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże wymaganych okresów w pkt.: 5, 13 niniejszej tabeli (zostawi pula puste), Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny wskazany termin. W przypadku gdy Wykonawca poda termin mniejszy niż wymagany minimalny spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy. Pozostawienie pustych (nie wypełnionych) pól w pozostałych wierszach oznaczonych kolorem, które powinien wypełnić Wykonawca spowoduje to odrzucenie oferty wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że potwierdza realizację wymogów, w każdej części tabeli gdzie jest wpisane TAK.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym