## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Introduktor naczyniowy typu „peel-away” | szt. | 100
RAZEM
Wymagnia obligatoryjne dotyczące Zadania nr 1 | [8 empty] | TAK/NIE
1. Zestaw złożony minimum z: igły, prowadnika, rozszerzacza i koszulki naczyniowej; 2. Prowadnik o długości minimum 45 cm, z jedną końcówką w kształcie litery „J” oraz miękka końcówką prostą; 3. Koszulka z atraumatyczna końcówką o długości minimum 12 cm, zachowująca niezmienne światło na całej długości, o wysokiej odporności na zagięcia i załamania, rozrywalna lub rozcinalna; 4. Zestaw dostępny w rozmiarach 6F, 7F, 9F, 11F do wyboru; 5. Zestaw opatrzony na zewnątrz etykietą, z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności oraz minimum 2 odrywalnymi naklejkami umożliwiającymi ich wklejenie w dokumentację medyczną. 6. Data produkcji zestawu nie wcześniej niż 2020 r.; 7. Ważność sterylności zestawu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy.
Wymagnia fakultatywne dotyczące Zadania nr 1 (jakość po 20% za pozycje 8 i 9)
8. Rozszerzacz blokowany w koszulce;
9. Podwójne pakowanie zestawu;
Zadanie 2
1 | Zestaw sterylnych obłożeń do zabiegu implantacji stymulatora wraz z zestawem jałowego sprzętu jednorazowego: 1. Zestaw zapakowany w wzmocnioną serwetę zewnętrzną o wymiarach minimum 160x140 cm, służącą do okrycia stolika zabiegowego/narzędziowego; 2. Serweta do okrycia pacjenta trójwarstwowa o minimalnym rozmiarze 220 x 310 cm z 2 otworami okrągłymi (lub kwadratowymi) o średnicy minimalnej 10 cm (10x10 cm) otoczonymi taśmą przylepną o szerokości minimum 2 cm. Odległość między otworami 15 cm, odległość otworów od górnej krawędzi serwety co najmniej 65 cm. Po obu bokach serwety wzdłuż całej jej długości krawędzie przezroczyste o szerokości minimum 60 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. 3. Fartuch operacyjny/chirurgiczny w rozmiarze XXL z dodatkową nieprzemakalną warstwą absorpcyjną w przedniej części i na rękawach. Rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm. Troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności; 4. Serweta trójwarstwowa o wymiarze minimum 150 x 100 cm; 5. Kieszeń foliowa w kolorze mlecznym z paskiem klejącym dł. 40 cm, 1 – komorowa 35 x 40 cm; 6. Ręcznik wysokochłonny, biały 56 x 80 cm; 7. Miska okrągła, przezroczysta, z podziałką poj. 250 ml – 2 sztuki 8. Osłona foliowa ochronna z elastyczną krawędzią typu torba o wymiarze minimum 80x80 cm; 9. Szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego – 2 sztuki 10. Gaziki o wymiarze 7,5x7,5 cm – 20 sztuk; 11. Etykieta zestawu z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu oraz minimum 2 odrywalnymi naklejkami umożliwiającymi ich wklejenie w dokumentację medyczną. | zestaw | 100
RAZEM
Zadanie 3
1 | Folia ochronne z gumką na detektor ramienia C – wymiar 80x80 cm | sztuka | 20
2 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku z asymetrycznie/bocznie położną końcówką luer-lock. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z naturalnie bezlateksowego materiału. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Pojemność 10ml | sztuka | 100
RAZEM
Wymagania ogólne, obligatoryjne w Zadaniach 4 - 10.
1. Każdy z dostawców zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia dwóch programatorów, w tym minimum jednego z analizatorem jeśli jest dostępny w ofercie producenta; 2. Zapewnienie nieodpłatnego serwisu programatorów; 3. Dostarczenia 10 ryz papieru do każdego dostarczonego programatora z wbudowaną drukarką; 4. W przypadku dostawy programatora z analizatorem dostarczenie minimum 3 kabli do pomiarów śródoperacyjnych z możliwością ich restyrylizacji (konieczne podanie warunków sterylizacji). W przypadku kabli bez możliwości sterylizacji dostarczenie jednego kompletu kabli na każde dostarczone urządzenie na żądanie zamawiającego.
Zadanie 4
1 | Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami. | sztuka | 20
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Żywotność stymulatora - minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych - co najmniej 9 lat |  |  | Wymagane
2 | Waga max. 20 [g] |  |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 V |  |  | Wymagane
5 | Szerokość impulsu(A/V) minimalny zakres 0,05-1,5 ms |  |  | Wymagane
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,5 [mV] |  |  | Wymagane
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,1 - 5,0 [mV] |  |  | Wymagane
8 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  |  | Wymagane
9 | Okres refrakcji A/V min. zakres 150-400 ms |  |  | Wymagane
10 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała bez stref wykluczenia w polu 1,5 i 3T |  |  | Wymagane
11 | Program nocny fizjologiczny aktywowany przez sensor |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody przez cały okres życia urządzenia |  |  | Wymagane
13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |  | Wymagane
14 | Elektrody A i V sterydowe |  |  | Wymagane
15 | Automatyczne dostosowanie parametru impulsu do progu stymulacji (beat by beat z impulsem zabezpieczającym) |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
16 | Funkcja reagująca na nagły spadek rytmu |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
17 | Dostępność elektrod o długości 52, 58, 65cm |  |  | Wymagane
18 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 5
1 | Stymulator dwujamowy DDDR z elektrodami. | sztuka | 20
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (2V, 0,4 ms, 60 ppm, 1000 Ω) |  |  | Wymagane
2 | Waga max. 30 [g] |  |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |  |  | Wymagane
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |  |  | Wymagane
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |  |  | Wymagane
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] |  |  | Wymagane
8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) |  |  | Wymagane
9 | Automatyczny PVARP |  |  | Wymagane
10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms |  |  | Wymagane
11 | Program nocny |  |  | Wymagane
12 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |  | Wymagane
13 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) |  |  | Wymagane
14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |  | Wymagane
15 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |  | Wymagane
16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |  | Wymagane
17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  |  | Wymagane
18 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  |  | Wymagane
19 | Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu całego ciała Pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T |  |  | Wymagane
20 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  |  | 0 - Nie, 2 – Tak
21 | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  |  | 1 - 1 algorytm 5 - 2 algorytmy i więcej
22 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
23 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
24 | Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca (min. 1) |  |  | 1 - 1 algorytm, 5 - 2 algorytmy i więcej
25 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) |  |  | 1 - 1 algorytm, 2 - 2 algorytmy i więcej
26 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  |  | 1 - do 2 typów, 2 - trzy typy i więcej
27 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 6
1 | Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) z kompletem elektrod RA, RV, CS i zestawem do angiografii CS , zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej, elektrodą diagnostyczną oraz prowadnikiem. | sztuka | 5
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Tryby stymulacji DDD BiV, DDR/V |  |  | Wymagane
2 | Czas pracy stymulatora powyżej 9 lat (nastawy nominalne, RA 10% stymulacji, RV/LV 100% stymulacji) |  |  | Wymagane
3 | Waga stymulatora - poniżej 32g |  |  | Wymagane
4 | Czułość w kanale przedsionkowym min. 0,25-6,0mV. Czułość w kanale komorowym min.0,5mV |  |  | Wymagane
5 | PVARP - Automatyczny. |  |  | Wymagane
6 | Polarność stymulacji komorowej – unipolarna lub bipolarna, dostępna przy wszystkich ustawieniach impulsu stymulującego |  |  | Wymagane
7 | Histereza opóźnienia przedsionkowo-komorowego z max. opóźnieniem przedsionkowo-komorowym nie mniejszym niż 350 ms |  |  | Wymagane
8 | Amplituda impulsu w kanale komorowym programowana w zakresie 0,5 – 6,0 V przy szerokości impulsu programowanym w zakresie min. 0,1-1,5 ms |  |  | Wymagane
9 | Funkcja automatycznego pomiaru progu stymulacji z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości w RA,RV i LV (w kanale RV z uderzenia na uderzenie) |  |  | Wymagane
10 | Możliwość programowania opóźnienia międzykomorowego (V-V delay) w zakresie 0-100ms |  |  | Wymagane
11 | Automatyczny pomiar amplitudy sygnałów w kanale przedsionkowym i komorowym. Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji |  |  | Wymagane
12 | Min. dwa algorytmy pozwalające zachować resynchronizację podczas szybkiej akcji RA |  |  | Wymagane
13 | Urządzenie z złączem IS-4 min 12 wektorów stymulacji LV |  |  | Wymagane
14 | Min. 12 wektorów stymulacji LV i przynajmniej 4 wektory czułości LV |  |  | Wymagane
15 | Elektrody LV OTW, czterobiegunowe, o średnicy poniżej 5 F kompatybilne z koszulką do subselekcji |  |  | Wymagane
16 | Elektrody stymulujące o aktywnej fiksacji i średnicy 5,6F. Współpracuje z dowolnym introducerem 6F. Długość elektrod: 45, 53 i 60 cm. Elektrody przedsionkowe i komorowe proste i w kształtcie J. Odległość między tipem i ringiem elektrody aktywnej 10 mm. |  |  | Wymagane
17 | Zestaw do wenografii z balonem |  |  | Wymagane
18 | Zestaw do implantacji elektrody LV do CS: - nóż do rozcinania koszulki, prowadnik 150 cm, zawory odcinające, - koszulka do CS (min. 8 krzywizn do wyboru) - subselektor (minimum dwa kąty zagięcia do wyboru: 50 i 90o) - prowadnik angioplastyczny - wielobiegunowy cewnik diagnostyczny elektrofizjologiczny niesterowalny |  |  | Wymagane
19 | Wieloparametrowa diagnostyka niewydolności serca: aktywność, pacjenta, AT/AF, PVC, częstości rytmu serca, pomiar impedancji tkanki |  |  | Wymagane
20 | Dwa niezależne sensory |  |  | Wymagane
21 | Algorytm przeciwdziałający nagłym spadkom częstości serca |  |  | Wymagane
22 | Monitorowanie progu stymulacji z wykresem trendu |  |  | Wymagane
23 | Automatyczna funkcja wykrywania pola magnetycznego podczas badania MRI |  |  | Wymagane
24 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała bez stref wykluczenia w polu 1,5 i 3T |  |  | Wymagane
25 | Tryb MRI z podtrzymaniem stymulacji BIV podczas badania |  |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.
26 | Zapis danych z kontroli w programatorze |  |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.
27 | Długość zapisów IEGM min.200s |  |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.
28 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 7
1 | Kardiowerter – defibrylator jednojamowy | sztuka | 15
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  | Wymagane
2 | Waga poniżej 85 gramów |  |  | Wymagane
3 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii |  |  | Wymagane
4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  |  | Wymagane
5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  |  | Wymagane
6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |  |  | Wymagane
7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
9 | Elektrody defibrylujące bipolarne przeznaczone do badania MRI, złącze DF-4 |  |  | Wymagane
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |  |  | Wymagane
12 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |  | Wymagane
13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |  | Wymagane
14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |  | Wymagane
15 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  | Wymagane
16 | Urządzenie umożliwiające wykonanie badanie MRI o natężeniu pola 1,5 orz 3 T bez stref wykluczeń |  |  | Wymagane
17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
18 | Możliwość dostarczenia urządzenia ze złączem DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |  | Wymagane
19 | Fizjologiczny kształ urzadzenia zmniejszający napięcie na skórę pajenta |  |  | Wymagane
20 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 8
1 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod RA I RV | sztuka | 5
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  | Wymagane
2 | Objętość mniejsza niż 32 cm3 |  |  | Wymagane
3 | Waga mniejsza niż 72 g. |  |  | Wymagane
4 | Grubość urządzenia < 10mm |  |  | Wymagane
5 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J, zmagazynowana 41 J |  |  | Wymagane
6 | Żywotność urządzenia min. 5 lat |  |  | Wymagane
7 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  |  | Wymagane
8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  | Wymagane
9 | Ilość terapi wysokoenegetycznej w jednej interwencji >7 |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
10 | Algorytm do unikania stymulacji komorowej |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
11 | Wbudowany dodatkowy awaryjny system bezpieczeństwa, informujący pacjenta w razie jego uruchomienia |  |  | Wymagane
12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF, pamięć EGM min. 17 min |  |  | Wymagane
13 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |  | Wymagane
14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |  | Wymagane
15 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |  | Wymagane
16 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, sterydowe- do wyboru. Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu.Złącze DF-4. |  |  | Wymagane
17 | Elektrody stymulacyjne o długościach 45cm, 52cm, 59 cm – do wyboru. Sterydowe. Fiksacja pasywna lub aktywna do wyboru. Kszatłt prosty lub J do wyboru |  |  | Wymagane
18 | Urządzenie i elektrody umożliwiające wykonanie badania MRI o natężeniu pola 1,5T |  |  | Wymagane
19 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 9
1 | Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący z fizjologicznym kształtem urządzenia, z kompletem elektrod (RA/RV/LV), zestawem wprowadzającym, zestawem do kontrastowania, elektrodą diagnostyczną oraz prowadnikiem | sztuka | 10
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  | Wymagane
2 | Waga poniżej 85 gramów |  |  | Wymagane
3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J od pierwszej terapii |  |  | Wymagane
4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  |  | Wymagane
5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  |  | Wymagane
6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |  |  | Wymagane
7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  | Wymagane
8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |  |  | Wymagane
9 | Elektrody defibrylujące „true bipolar” |  |  | Wymagane
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
12 | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T |  |  | Wymagane
13 | Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta |  |  | Wymagane
14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |  | Wymagane
15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji we wszystkich jamach serca |  |  | Wymagane
16 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  | Wymagane
17 | Złącze LV IS4 umożliwiające podłączenie elektrody czterobiegunowej |  |  | Wymagane
18 | Co najmniej 2 różne elektrody czterobiegunowe (każdy z biegunów uwalniający steryd), co najmiej dwie długości każdej elektrody do wyboru |  |  | Wymagane
19 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu |  |  | 0 - Nie, 5 - Tak
20 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |  | 0 - Nie, 5 - Tak
21 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
22 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
23 | Funkcja ułatwiająca pomiar wszystkich wektorów LV przez urządzenie w celu skrócenia czasu pomiaru oraz pomagająca wybrać najlepsze parametry stymulacji |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
24 | Elektrody przedsionkowe o minimum dwóch długościach do wyboru. Sterydowe. Fiksacja pasywna lub aktywna do wyboru. Kszatłt prosty lub J do wyboru |  |  | Wymagane
25 | Elektrody defibrylujące sterydowe, pasywne/aktywne, 1- lub 2-koilowe do wyboru. Złącze DF-4. |  |  | Wymagane
26 | Balon do wenografii okluzyjnej zatoki wieńcowej |  |  | Wymagane
27 | Zestaw do implantacji elektrody LV złożny minimum z: - koszulka do CS (min. 4 krzywizny do wyboru) z niezbędnymi akcesoriami; - subselektor (minimum dwa kąty zagięcia do wyboru); - prowadnik angioplastyczny - wielobiegunowy cewnik diagnostyczny elektrofizjologiczny niesterowalny; |  |  | Wymagane
28 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 10
1 | Elektrody oraz zestawy do wprowadzania elektrod do stymulacji pęczka Hisa | sztuka | 10
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Elektroda bipolarna o średnicy nie grubszej niż 1.5 mm, dostępna w minimum 2 długościach |  |  | Wymagane
2 | Kanał wewnętrzny cewnika umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji stałej o średnicy 1.5 mm |  |  | Wymagane
3 | Cewniki sterowalne i niesterowalne oraz akcesoria do stymulacji w okolicy pęczka Hisa |  |  | Wymagane
4 | Nożyki do rozcinania koszulek – 3 szt. |  |  | Wymagane
5 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”