AE/ZP-27-50/20			                                                                           ZAŁĄCZNIK NR 6.1

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanej myjni dezynfektora

##### przelotowej 1 sztuka.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | ##### Wymagania Zamawiającego. ##### Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji“ | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020. | TAK |  |
|  | Typ, model | TAK |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej, jakość stali AISI 316 lub lepszej gatunkowo o grubości minimum 1,25mm | TAK |  |
|  | Drzwi uchylne tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory. Drzwi wykonane ze szkła podwójnego, hartowanego. Doszczelnianie uszczelki komory bezpośrednio do szklanej powierzchni drzwi. | TAK |  |
|  | Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900 mm. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia ( umożliwiające wstawienie w miejsce posiadanej myjni dezynfektora) szer maksymalnie 70 cm, wys maksymalnie 190 cm, głębokość maksymalnie 71 cm (konstrukcja urządzenia nie wymagająca dostępu serwisowego bocznego; konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych) | TAK |  |
|  | Pojemność komory na wózku załadowczym: - 12 tac narzędziowych o wym. 540 x 240 x70 (+/-5) mm | TAK |  |
|  | Objętość komory myjącej minimum 220 litrów | TAK |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych mikrochirurgicznych i kontenerów sterylizacyjnych. | TAK |  |
|  | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 18-20 kW. | TAK |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | TAK |  |
|  | Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu) | TAK |  |
|  | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. Uruchomienie dodatkowego płukania wstępnego w przypadku pojawienia się piany w komorze. | TAK, |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze myjącej. | TAK |  |
|  | Możliwość zadania w sterowniku dla każdej fazy oraz programu oddzielnie, temperatury wody pobieranej z instalacji z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej. | TAK |  |
|  | System anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach | TAK |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowana). | TAK |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 40mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia oraz konieczność serwisowania) | TAK |  |
|  | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: - monitoring ciśnienia za pompą myjącą - wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej - pompa oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy - czujnik ciśnienia wytwarzanego przez pompę myjącą z alarmem w przypadku braku ciśnienia wytwarzanego przez pompę | TAK |  |
|  | Wydajność pompy myjącej minimum 600 l/min | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Utrzymanie stałego stężenia roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory. | TAK |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie podane w wartości [ml/litr] oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. | TAK |  |
|  | Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu (preparat oraz aktywator). | TAK |  |
|  | Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku komory. | TAK |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | TAK |  |
|  | Zużycie wody na jedną fazę procesu nie przekraczające 25 litrów. | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze 485 oraz 232 lub RJ45. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | TAK |  |
|  | Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz główny o przekątnej minimum 5,5” na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych (dotyczy strony załadowczej oraz rozładowczej). Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu. | TAK |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem głównym (po stronie załadowczej i rozładowczej) lub na wyświetlaczu głównym. Widoczność ze stanowisk pracy. | TAK Punktacja: Urządzenie posiada dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany na wyświetlaczu głównym - 0 pkt. Urządzenie posiada dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem głównym (po stronie załadowczej i rozładowczej) - 5 pkt. |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | TAK |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | TAK |  |
|  | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego. | TAK |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93 st.C (A0 minimum 3000) i termiczno-chemicznej w 55 st.C. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenie procesu dezynfekcji A0-12000 | TAK |  |
|  | Czas procesu producenckiego zwalidowanego programu składającego się z faz: mycie wstępne, mycie zasadnicze, płukanie, dezynfekcja termiczna A0=3000, efektywne suszenie zgodnie z normą PN EN 15883 lub równoważną, dla załadunku o wadze 80kg nie przekraczające 40 minut. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie z normą EN 15883 lub równoważną) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartości A0 (zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0). Wydruk osiągniętej i rzeczywistej wartości A0 na wydruku. | TAK |  |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 12 w tym nie mniej niż 6 wybieranych za pomocą sześciu różnych klawiszy klawiatury lub panelu dotykowego sterownika. | TAK |  |
|  | Program samodezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st.C uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu | TAK |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury w zakresie od 55 do 130 st.C włącznie. Możliwość nastawy czasu w zakresie do 30 minut indywidualnie dla każdego procesu. | TAK |  |
|  | Wydajność tłoczenia powietrza suszącego minimum 300m3/h. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego. | TAK |  |
|  | Zintegrowana suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | TAK |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego zintegrowanej suszarki powietrza używanego do suszenia | TAK, |  |
|  | Separator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem: - odprowadzenie kondensatu (skroplin) oparów po stronie maszyny | TAK |  |
|  | Silnik suszarki bezszczotkowy (brak konieczności wymiany szczotek) | TAK |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa oraz uchwytu drzwi), których mycie jest utrudnione. | TAK |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózków wsadowych zapewniający przepływ wewnątrz mytych narzędzi oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych). | TAK |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | TAK |  |
|  | Przeszklone drzwi komory 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi. | TAK |  |
|  | Automatyczne elektryczne domykanie, doszczelnianie i ryglowanie drzwi komory myjni. | TAK |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 3 pojemniki po 5 l każdy. | TAK |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne normą PN-EN 15883-1 lub równoważną oraz z normą PN-EN 15883-2 lub równoważną | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: - wody ciepłej, -wody zimnej -wody demineralizowanej. Prędkość poboru wody minimum 40l/minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | TAK |  |
|  | Wykonanie olistwowania ze stali nierdzewnej wokół dostarczonej myjni i równocześnie sąsiadującej myjni posiadanej przez Zamawiającego, po obu stronach. | TAK |  |
|  | Rozruch urządzeń na płynach posiadanych przez Zamawiającego z podłączeniem do centralnego systemu dozowania środków myjąco - dezynfekcyjnych oraz ustawienie programów mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| Wyposażenie myjni |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy 5 -cio poziomowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Wysokość pomiędzy półką, a ramieniem myjącym minimum 90 mm (nie dopuszcza się przewężeń na poziomie poniżej wymaganej wysokości elementami konstrukcyjnymi wózka). Wymiary poziomu myjącego minimalne (SxG): 600 × 550 (możliwość mycia tac kontenerowych o długości 540mm). Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposażone w demontowalne końcówki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu pozwalające na czyszczenie wnętrza ramienia. Jedno przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów przy załadunku wózka). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiał stal kwasoodporna Ilość – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek wsadowy 3 poziomowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 6 tac DIN 1/1. Wysokość pomiędzy półką, a ramieniem myjącym minimum 170 mm (nie dopuszcza się przewężeń na poziomie poniżej wymaganej wysokości elementami konstrukcyjnymi wózka). Wymiary poziomu myjącego minimalne (SxG): 600 × 550 (możliwość mycia tac kontenerowych o długości 540mm). Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposażone w demontowalne końcówki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu pozwalające na czyszczenie wnętrza ramienia. Jedno przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów przy załadunku wózka). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiał stal kwasoodporna. Ilość – 1 szt. Kosz gęsto tkany oka 2mm x 2mm z przykryciem: 240mm x 240mm x 80mm – 2 sztuki 240mm x 240mm x 60mm - 2 sztuki Tace kontenerowe: 540mm x 250mm x 60-70mm – 6 sztuk | TAK |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych. Minimum 45 przyłączy (dodatkowo możliwość mycia minimum 4 drenów). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów przy załadunku wózka). Jednolita spójna konstrukcja wózka. Materiał stal kwasoodporna. Wózek wyposażony w: - taca o rozmiarze 1DIN ze stelażem z mocowaniem do umieszczania narzędzi - 2 szt., - mała taca 170x270 mm (+/- 10mm) z pokrywka do umieszczania drobnych narzędzi - 2 szt., - bęben do mycia drenów - 4 szt. Ilość – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy dokowany do myjni. Ilość – 2 szt. | TAK |  |
| ### Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.