# PARAMETRY WYMAGANE/GRANICZNE dla analizatora głównego 5-DIFF oraz back-up 5-diff

| Lp. |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat podstawowy: analizator fabrycznie nowy, nie używany, kontaktowy, nie posiadający dodatkowych zewnętrznych urządzeń wspomagających ,wyklucza się analizator demonstracyjny lub testowy – NIE starszy niż 2023, z możliwością automatycznego oznaczania morfologii z rozmazem. Wyposażony w fabrycznie nowy UPS. | Tak, podać nazwę, typ i rok produkcji |  |
| 2 | Aparat back – up: nowy lub używany, NIE starszy niż 2023 rok, z możliwością automatyczngo oznaczania ,morfologii z rozmazem. Wspólny system odczynnikowy aparatów, pochodzący od producenta aparatów i przez niego zwalidowany. Możliwość wymiany odczynników pomiędzy analizatorami celem wykonania oznaczeń w razie awarii analizatora podstawowego | Tak, podać nazwę, typ i rok produkcji |  |
| 2 | Analizator hematologiczny przeznaczony do pracy w systemie ciągłym 24h/na dobę,7 dni w tygodniu przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 4 | Analizator wyposażony w pełni automatyczny podajnik na minimum 30 próbek, dostosowany do pracy z wszystkimi typami probówek (otwarty i zamknięty system pobierania krwi w tym również aspiracyjno-próżniowy) | TAK |  |
| 5 | Wymagany na wyposażenie laboratorium : czytnik kodów kreskowych, możliwość identyfikacji próbek i odczynników w oparciu o kody kreskowe. | TAK |  |
| 6 | Wymagany na wyposażenie laboratorium: UPS umożliwiający dokończenie rozpoczętych analiz, podtrzymujący pracę analizatora w przypadku awarii zasilania przez co najmniej 30 minut, zewnętrzną drukarkę laserowa oraz klawiaturę zewnętrzną | TAK |  |
| 7. | Wymagamy na wyposażenie laboratorium: komputer wraz z oprogramowaniem, sterujący pracą analizatora z oprogramowaniem Windows umożliwiający podłączenie do sieci informatycznej szpitalnej do pełnej dwukierunkowej transmisji danych. Na koszt wykonawcy podłączenie do sieci informatycznej szpitala ( ATD Soft Ware) ,instalacja i szkolenie | TAK |  |
| 8 | Analizator podstawowy z rozdziałem WBC na 5 populacji oraz oznaczaniem retikulocytów | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim lub angielskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczo-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi | TAK |  |
| 10 | Wydajność analizatora podstawowego nie mniej niż 80 oznaczeń na godzinę .Analizator back-up. nie mniej niż 60 na godzinę. | TAK, PODAĆ |  |
| 11 | Pomiar i analiza od 27 parametrów drukowanych na wyniku, w tym: WBC (liczba krwinek białych),neutrocyty, limfocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty, podane w wartościach bezwzględnych i procentach oraz HGB, HCT, RBC, PLT | TAK |  |
| 12 | Objętość aspirowanej próbki do badania dla morfologii wykonywanej w trybie CBC+WBC – 5DIFF nie więcej niż 90 μl.,podajnik próbek cito z różną objętością próbek, dla analizatora back- up nie więcej niż 30 μl we wszystkich trybach pomiarowych , podajnik próbek cito z różną objętością próbek w tym: pediatrycznych | TAK |  |
| 13 | Jednoczesny rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o metodę : fluorescencyjna cytometria przepływowa | TAK |  |
| 14 | Automatyczne czyszczenie igły aspirującej | TAK |  |
| 15 | Aparat pracujący wyłącznie na odczynnikach bezcjankowych, oryginalnych i pochodzących od jednego producenta | TAK |  |
| 16 | Możliwość oznaczania przez aparat główny metodą automatyczną liczby retikulocytów, oraz oceny morfologicznej płynów z jam ciała .Oferent dostarczy specyfikację analizatora dotyczącą analizy próbek płynów ustrojowych , z uwzględnieniem danych dotyczących co najmniej dokładności i precyzji pomiarów , pochodzącą z dokumentacji producenta. | TAK |  |
| 17 | Okres trwałości odczynników minimum 6 miesięcy, okres trwałości krwi kontrolnej minimum 7 dni po otwarciu. | TAK |  |
| 18 | #### Instrukcja obsługi analizatora, ulotki odczynnikowe, kontrola jakości w języku polskim | #### TAK |  |
| 19 | #### Pamięć wewnętrzna analizatora minimum 1500 ostatnich wyników badań | #### TAK |  |
| 20 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami o patologii | TAK |  |
| 21 | Możliwość redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku, identyfikacja pacjenta (PESEL) | TAK |  |
| 22 | Analiza wyników krwi kontrolnej powinna obejmować wykresy Levey-Jenningsa | TAK |  |
| 23 | Kontrola wszystkich badanych parametrów za pomocą krwi kontrolnej normalnej (kontrola codzienna) i patologicznej Wykonawca zapewni udział w Kontroli zewnętrznej laboratorium (min.4xw roku) : -udział w kontroli porównawczej StandLab -udział w programie szkoleniowym z rozmazów hematimage, - udział w KONTROLI SOWA ROZMAZY KRWI OBWODOWEJ 1 RAZ W ROKU. - LabQuality (OB , retikulocyty ) -udział w kontroli –badania płynów z jam ciała -4 x w roku ( rozdział morfologiczny CBC + WBC 5 DIFF) | TAK |  |
| 24 | Archiwizacja i statystyka wyników badań | TAK |  |
| 25 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy–uwzględniająca bezpłatne koszty napraw, wymiany podzespołów i przeglądów okresowych | TAK |  |
| 26 | Znak CE, załączenie do oferty deklaracji zgodności dla oferowanego analizatora, odczynników i materiałów pomocniczych | TAK, DOŁĄCZYĆ |  |
| 27 | W ofercie należy podać najbliższy dla Zamawiającego punkt serwisowy. Co najmniej 3 certyfikowanych serwisantów na terenie kraju. | TAK |  |
| 28 | Czas reakcji serwisu 60 minut, po zgłoszeniu awarii naprawa max 48 godziny w dni robocze, w przypadku naprawy analizatora, która trwa dłużej niż 2 dni, wydzierżawiający zainstaluje zastępczy analizator | TAK |  |
| 29 | Instalacja analizatora, szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników badań na koszt wykonawcy. Bezpłatna opieka specjalistów aplikacyjnych. | TAK |  |
| 30 | Możliwość użytkowania analizatora po okresie umowy, do czasu wykorzystania odczynników i materiałów pomocniczych. | TAK |  |
| 31 | Metodyka badań, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (dołączyć obowiązkowo z pierwszą dostawą).Możliwość online. | TAK |  |
| 32 | Trzy standardowe stojące szafki na odczynniki i dokumentację | TAK |  |

1. Dzierżawa analizatorów hematologicznych typu CBC+WBC – 5DIFF z podajnikiem próbek oraz back-up 5 DIFF wraz z częściami zużywalnymi.

Wykonawcy wypełniają tabelę uwzględniając wartość dzierżawy analizatorów oraz wszystkich części zużywalnych niezbędnych do wykonania badań.

| Lp. | Dzierżawa analizatorów/ Rodzaj części zużywalnych do analizatora | Miesięczna dzierżawa netto analizatorów/ Miesięczna wartość części zużywalnych netto | Miesięczna dzierżawa brutto analizatorów/ Miesięczna wartość części zużywalnych brutto | Roczna dzierżawa analizatorów netto / #### Roczna wartość części zużywalnych netto | Roczna dzierżawa analizatorów brutto/ Roczna wartość części zużywalnych brutto | Trzyletnia wartość dzierżawy analizatorów netto / Trzyletnia wartość części zużywalnych netto | VAT | Trzyletnia wartość dzierżawy analizatorów brutto / Trzyletnia wartość części zużywalnych brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Analizator hematologiczny typu CBC+WBC-5 DIFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ###### Analizator back-up ###### 5 DIFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. Rodzaje wykonywanych badań hematologicznych

Wykonawcy wypełniają tabelę uwzględniając rodzaj i wartość wszystkich odczynników i materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania badań (trzypoziomowa krew kontrolna w tym: poziom normalny, poziom patologiczny 1L, 1H)

| L.p. | Rodzaj badania | Ilość badań na 3 lata | Rodzaj odczynników | #### Wielkość opakowań | Ilość opakowań odczynników na 3 lata | Cena netto (zł) | VAT (%) | Cena brutto (zł) | Wartość netto za 3 lata (zł) | VAT (%) | Wartość brutto za 3 lata (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | i materiałów pomocniczych |  | i ilość materiałów pomocniczych |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### Morfologia CBC+WBC – 5DIFF | 90.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | #### Badanie morfologii płynów z jam ciała | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | #### Retikulocyty | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory , kontrole , materiały eksploatacyjne , akcesoria dla w/w ilości oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | #### Cleasner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | #### BC Kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | #### RET Kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### BF Kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin dostawy odczynników – ……………… (2 lub 3 dni robocze) – parametr podlega ocenie

W razie konieczności proszę o rozszerzenie arkusza.

- Ryzyko poprawnego dostososwania ilości odczynników do ilości badań spoczywa na Wykonawcy uwzględniając stabilność , odczynników , liniowość parametru oraz populację szpitalną.Uwzględniając również pracę back up tylko w czasie awarii analizatora podstawowego.

- Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości badań spoczywa na Wykonawcy uwzględniając stabilność odczynników , liniowość danego parametru oraz populację szpitalną

- Należy skalkulować wystarczającą ilość materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.

- W przypadku zaniżenia przez wykonawcę ilości odczynników jak również materiałów eksploatacyjnych będzie zobowiązany on dostarczyć brakującą ilość na własny koszt .

- Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli wykonywanych codziennie na trzech  poziomach ( N+L + H ). Materiał kontrolny należy wyliczyć wg powyższej zasady. Kontrola retikulocytów 1x w tygodniu.

Założenia przyjęte do wyliczeń ilości odczynników , kalibratorów , kontroli i części zużywalnych :

- Badania wykonywane na aparacie głównym

- Aparat back up włączany awaryjnie raz w miesiącu

- Stabilność po otwarciu krwi kontrolnej oraz pomiary kontrolne H+L+N codziennie (CBC+Diff)

- Kontrola oznaczeń płynów z jam ciała N+L+H raz w tygodniu na jednym aparacie

- Kontrola RET  N+L+H raz w tygodniu na 1 aparacie

- Do LSI wpięte 2 aparaty.

Wartość zamówienia przez okres 3 lat na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów pomocniczych wynosi:

..................... zł netto + ............ zł VAT = ................... zł brutto (słownie: .......................................................)

Wartość zamówienia przez okres 3 lat na dzierżawy analizatorów i dostawę części zużywalnych wynosi:

..................... zł netto + ............ zł VAT = ................... zł brutto (słownie: ..............................................

Całkowita wartość zamówienia przez okres 3 lat wynosi:

..................... zł netto + ............ zł VAT = ................... zł brutto (słownie: .......................................................

Ofertę podpisano podpisem 																	elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 																wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia